Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych
kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Dostawa (81v2):

- Wyparka rotacyjna laboratoryjna – 1 sztuka

- Pompa próżniowa (system próżniowy) – 1 sztuka

do projektu “Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, akronim POIR TEAM TECH C5

Zamawiający:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Wyparka rotacyjna laboratoryjna – 1 sztuka, Pompa próżniowa (system próżniowy) – 1 sztuka

Laboratoryjna wyparka rotacyjna

- podnośnik ręczny mechaniczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby z blokadą mechaniczną.

- zakres prędkości obrotowej przynajmniej 10-280 obr./min.,

- pozioma chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 1400 cm2,

- płaska uszczelka z FKM z podwójnym uszczelnieniem do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego,

- uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki,

- regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie 20 – 80o,

- rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego,

- chłodnica z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej,

- wszystkie połączenia gwintowe z uszczelką, bez szlifów,

- panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem o przekątnej min. 3.5”:

  - regulacja prędkości obrotowej,

  - regulacja temperatury łaźni,

  - wyświetlanie aktualnej i nastawionej temperatury łaźni i prędkości obrotowej

  - demontowalny - do zdalnego sterowania urządzeniem

  - stopień ochrony IP42

- dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni z możliwością blokady obu parametrów przez naciśnięcie pokrętła w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie. Sygnalizacja wizualna pracy wyparki w postaci widocznych z daleka podświetleń pokręteł temperatury i obrotów.

- łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, z temperaturą pracy nie mniej niż 20 – 210°C, dokładność utrzymywania temperatury w łaźni nie więcej niż ±1K, mieszcząca kolbę o poj. do 5 l

- możliwość odsunięcia łaźni

- moc grzewcza łaźni min. 1300W

- oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5K w stosunku do zadanej.

- dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody.

Wyposażenie:

- kolba wyparna i odbierająca o objętości 1l,

Dalsze wymagania:

- łaźnia - stopień ochrony IP68

- certyfikat ISO 9001 producenta

Pompa próżniowa (System próżniowy)

wymagania minimalne:

przepływ 20 l/min;

próżnia końcowa 2 mbar,

możliwość ustawienia ciśnienia z dokładnością do 1 mbar,

wszystkie elementy mające kontakt z oparami chemoodporne,

możliwość pracy w trybie stałego (ustalonego przez użytkownika) ciśnienia,

możliwość pracy w trybie odpompowywania z pełną wydajnością pompy,

możliwość pracy w trybie automatycznego dopasowywania ciśnienia do odparowywanego rozpuszczalnika,

możliwość pracy w trybie ustalonej przez użytkownika zależności ciśnienia od czasu,

system autosuszenia do szybkiego usunięcie kondensatu z głowic pompy bez zmiany próżni,

Głowica pompy wykonana z: PPS

Membrana wykonana z: Pokryta PTFE

Zawory wykonana z: FFPM

W układzie butla Woulffa na wlocie i chłodnica na wylocie

Gas balast

Pompa powinna być kompatybilna z bezprzewodowym kontrolerem próżni łączącym się po bluetooth.

kod CPV  38436200-2, 42122450-9

Wymagany termin realizacji zamówienia: sierpień/wrzesień

Warunki płatności: przelew, termin płatności 14 dni, faktura VAT

Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

- cena -  max 100%

ZASADY OCENY KRYTERIUM – CENA

W przypadku kryterium CENA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Liczba punktów= (Cmin/Cof)*100*waga

Gdzie poszczególne elementy oznaczają:

Cof- CENA podana w ofercie

Cmin – najniższa CENA spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający wybierze ofertę zgodną z opisem spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz uzyska najniższą cenę.

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe oraz od których otrzymano ofertę i będzie ono dla nich wiążące.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych analiz w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych – oferty takie zostaną odrzucone.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferty takie zostaną odrzucone

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie: a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej, b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,

8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wszelkich informacji udziela:

Joanna Ortyl, chemiajo@gmail.com

imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonych formularzach „Oferta Cenowa” i „Wykaz oferowanych produktów” i przekazać drogą elektroniczną

e-mail  chemiajo@gmail.com, oferta ważna do dnia 30.08.2020 do godz. 24.00

Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania jeżeli cena brutto najniższej oferty przekroczy kwotę jaka zamawiający przeznaczył na w/w zamówienie.

………………………………………………...

data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zakup

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Kraków, 19.08.2020 r.

miejscowość, data