Załącznik nr 2 - Specyfikacja parametrów technicznych Aparatu RTG

Wyposażenie pracowni radiologicznej, aparat dwustanowiskowy

| Oznakowanie CE oraz zgłoszenie/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych oferowanego aparatu w całości na jednym dokumencie | Tak |  |
| --- | --- | --- |
| Fabrycznie zapewniona pełna kompatybilność elementów aparatu - podstawowe elementy urządzenia zespolone w procesie technologicznym przez jednego producenta (udokumentowane na podstawie dołączonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów). | Tak |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

- Cyfrowy aparat RTG z funkcją fluoroskopii i tomosyntezy ze stanowiskiem do klasycznej radiologii

| LP | PARAMETY/FUNKCJE/WARUNKI WYMAGANE | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETRY oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Aparat cyfrowy RTG i wyposażenie - rok produkcji 2023, urządzenia nowe, nieużywane, nieregenerowane, niedemonstracyjne | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Fabrycznie zapewniona pełna kompatybilność elementów aparatu - podstawowe elementy urządzenia (generator, kolumna, stół, stojak, detektor) zespolone w procesie technologicznym przez jednego producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| II. Generator |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Typ generatora: wysokiej częstotliwości (HF) | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Moc: ≥ 80 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | Podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Zakres napięć: ≥ 40 - 150 kV | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Minimalny zakres mAs: 0,5 - 600 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Maksymalny czas ekspozycji: ≥ 6,0 s | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7 | Minimalny czas ekspozycji: ≤ 0,001 s | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 8 | Zakres prądów: 10-800 mA | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9 | Częstotliwość generatora: min. 100 kHz | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 10 | AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Zasilanie trójfazowe 3 x 400 V, 50Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Pełna automatyka ekspozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Ustawialne programy anatomiczne minimum 500 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| III. Lampa RTG i kolimator |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Wielkość ogniska dużego wg normy IEC (PN-EN) 60336: 1,2 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Wielkość ogniska małego wg normy IEC (PN-EN) 60336: 0,6 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Moc dużego ogniska: ≥ 100kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Moc małego ogniska: ≥ 40 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Pojemność cieplna anody: ≥ 400 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG: min. 1100 kJ | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7 | Obroty anody: ≥ 8500 obr./min. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 8 | Kolimator automatyczny | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Zakres obrotu kolimatora: minimum +/- 45 stopni | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 10 | Zakres rotacji lampy wzgl. osi poziomej: minimum 225 stopni | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 11 | System pomiaru dawki (DAP) z automatycznym odczytem i archiwizacją | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Układ głowicy lampy podążający za ruchem detektora | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Informacja o odległości oraz kącie pochylenia głowicy wyświetlana na panelu nad obudową głowicy lub w inny sposób (np. na dotykowym monitorze wbudowanym w obudowę lampy rtg) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 14 | Automatyczne zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 15 | Automatyczne ustawienie się lampy w osi detektora oraz detektora w osi lampy (ustawianie nadążne - Autotracking) z możliwością ustawiania pod różnymi kątami i w różnych odległościach od siebie | TAK/NIE | Tak – 2 pkt, Nie 0 pkt |  |
| 16 | Wysuniecie lampy w osi poziomej min. +/- 10 cm | Podać | Największa wartość – 2 pkt Wartość najmniejsza – 0 pkt Pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
| 17 | Możliwość wykonania zdjęć osiowych po obu stronach pacjenta, np. dwóch stawów biodrowych (lewy i prawy) bez przemieszczania (obracania) pacjenta na stole | Podać | Tak – 2 pkt, Nie 0 pkt |  |
| 18 | Możliwość wykonania zdjęcia np. rzepki pacjentowi leżącemu na stole promieniem od dołu bez wyjmowania detektora | Podać | Tak – 2 pkt, Nie 0 pkt |  |
| 19 | Wbudowana filtracja AL. i Cu | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. Stół do badań |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Podnoszenie i opuszczanie blatu stołu sterowane elektrycznie, regulacja przesuwu poprzecznego i wzdłużnego stołu sterowane manualnie poprzedzona uwolnieniem ruchów blatu stołu przez zwolnienie hamulca elektromagnetycznego. | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Długość stołu: ≥ 215 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Blat z włókna węglowego. | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu min: 50cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Przesuw poprzeczny (+/-): ≥ 10cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Minimalna odległość blatu od podłogi: ≤ 62 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7 | Szerokość stołu do badania: ≥ 65 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 8 | Blokada ruchu blatu pływającego | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9 | Stół zasilany elektrycznie z akumulatora | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 10 | Stacja ładowania akumulatorów stołu - 1 sztuka | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Dopuszczalna masa pacjenta: ≥ 250 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 12 | Materac na blat | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Wyłącznik bezpieczeństwa zamocowany w stole | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Stół z regulacją wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego oraz pływającym blatem (mobilny lub stacjonarny) | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 15 | Jednostronne i jednokolumnowe podparcie blatu stołu | TAK/NIE | Tak – 2 pkt, Nie 0 pkt |  |
| 16 | Nożne sterowaniem ruchem pływającego blatu (przycisk zamontowany u podnóża stołu po obu jego stronach) | TAK/NIE | Tak – 2 pkt, Nie 0 pkt |  |
| V. System z zamocowaniem detektora i lampy na dwóch kolumnach podłogowych |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Auto-SID | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Minimalna odległość SID: ≤ 100 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Maksymalna odległość SID: ≥ 200 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Ruch pionowy lampy RTG z silnikiem elektrycznym | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Minimalny zakres ruchu pionowego lampy (promienia centralnego) od podłogi: 40cm - 185cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | System antykolizyjny | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7 | Wyłączniki bezpieczeństwa: wymienić, podać lokalizację i ilość | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 8 | Komunikacja interfejsu obsługowego monitora umiejscowionego nad kolimatorem w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Możliwość programowania indywidualnych ustawień aparatu (układu lampa -detektor oraz detektor-lampa) pod różnymi kątami | TAK/NIE | Tak – 2 pkt, Nie 0 pkt |  |
| 10 | Pilot do obsługi autotrackingu w zakresie nadążności układu lampy za detektorem do ustawień projekcji pod różnymi kątami | TAK/NIE | Tak – 2 pkt, Nie 0 pkt |  |
| VI. Statyw do zdjęć odległościowych (tylko dla systemu z lampą wiszącą) |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Statyw uchylny w zakresie min. 90º do -20 º mocowany do podłogi | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Minimalna możliwa odległość panelu licząc od podłogi: ≤40 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Maksymalna możliwa odległość środka panelu licząc od podłogi: ≥ 170 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Pochłanialność płyty statywu - ekwiwalent Al ≤ 0,65 mmAl | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Odległość płyta statywu - powierzchnia detektora: ≤ 65 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | Tak | Bez punktacji |  |
| VII. Detektor cyfrowy |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Płaski detektor cyfrowy, cezowy DFP, wykonany z amorficznego CsI. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Wymiary detektora (obszar aktywny), min.: 430mm x 430mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Matryca detektora (liczba pikseli): ≥6,6 mln pikseli | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rozmiar piksela: max. 140μm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Rozdzielczość detektora: min. 3,5 par linii/mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | DQE : dla 0 par linii/mm ≥65% | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7 | AED automatyczne rozpoznanie dawki | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 8 | Głębokość akwizycji: - min. 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9 | Kratka przeciwrozproszeniowa stała z możliwością jej wyciągania bez użycia narzędzi | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Dla systemu dwukolumnowego: zintegrowana komora jonizacyjna i AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) | Tak | Bez punktacji |  |
| VII. Stacja akwizycyjna (konsola technika) |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Komputer klasy PC | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Taktowanie zegara min. 3GHz | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Pamięć RAM min 4GB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Dysk Twardy HDD min 500 GB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Monitor LCD min 23” spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | System operacyjny | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7 | Klawiatura i mysz | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Karta sieciowa Gigabit Ethernet 1GB/s | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Karta dźwiękowa | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 10 | Karta graficzna dostosowana do wymaganych rozdzielczości i sposobu odświeżania obrazu | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 11 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 12 | Nagrywarka lokalna w konsoli technika umożliwiająca nagranie płyty z badaniami wraz z dołączoną przeglądarką zgodną z DICOM Part 10, umożliwiającą weryfikację nagranych danych zgodnie z DICOM 3.x | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| IX. Funkcje stacji: |  |  | Bez punktacji |  |
| 13 | Automatyczne czytanie danych z RIS przez interfejs DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Obsługa standardu DICOM 3.x min. w zakresie obsługi DICOM Store SCU i DICOM Modality Worklist jako SCU, | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 15 | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Automatyczna selekcja badania z Worklisty | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Programy anatomiczne w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Rejestracja dawki dla każdego badania | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Automatyczna optymalizacja zdjęć po badaniu | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Obrót obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Zmiana zaczernienia i kontrastu | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Regulacja okna obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Wybór dodatkowej filtracji | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Dodawanie znaczników na obrazie | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Dodawanie komentarzy na obrazie | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Definiowanie ustawień min. 6 użytkowników | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 27 | Pełna kompatybilność z siecią DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Funkcja DICOM send, storege, print, worklist | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | System zabezpieczony przed ingerencją osoby bez uprawnień | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Polska wersja językowa programu stacji akwizycyjnej technika | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Oprogramowanie umożliwiające dostęp do danych nieprzetworzonych | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| X. Pozostałe wymogi |  |  | Bez punktacji |  |
| 1 | Górny uchwyt rąk pacjenta dla projekcji bocznej | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Funkcja Stitching – wykonanie badania kończyn długich i kręgosłupa oraz automatyczne uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego łącznie kilka części anatomicznych połączonych w całość | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Funkcję skopii | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | 2-stopniowa platforma pozwalająca na skuteczne wykonywanie zdjęć RTG kolan, kostek, stop oraz podudzi. Platforma pozwala na ustawienie pacjenta w optymalnej pozycji do wykonania zdjęcia RTG w obciążeniu i bez obciążenia. | Tak | . Bez punktacji |  |
| 5 | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej za pośrednictwem łącza internetowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Stanowisko do klasycznych badań radiologicznych |  |  |  |
| LP | PARAMETY/FUNKCJE/WARUNKI WYMAGANE | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETRY oceniane | PARAMETRY oferowane |
| I. | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 60 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyka ekspozycji AEC dla detektora w stole i stojaku płucnym – min. 3 komory jonizacyjne | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora min. 100 kHz | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zakres napięć lampy w przedziale 40 – 150 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,5 – 500 mAs | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 6 s. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Technika 1,2 i 3 punktowa | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale 10 – 800 mA | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| II. | ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG |  |  |  |
|  | Lampa RTG zawieszona na kolumnie podłogowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu min. 160 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ruch lampy w pionie min 150 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maks. odległość ogniska lampy od podłogi min. 190 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| III. | LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Pomiar dawki ekspozycji DAP z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolimator z możliwością ręcznej korekty oraz zmiennymi filtrami Cu, Al., Cu + Al | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 3000 obr./min | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1350 kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obrót lampy wokół osi poziomej min. 135 stopni | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Małe ognisko: maks. 0,6 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Duże ognisko: maks. 1,2 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Moc małego ogniska min. 30 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Moc dużego ogniska min. 100 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| IV. | STÓŁ RTG |  |  |  |
|  | Stacjonarny – mocowany do podłogi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Najniższe położenie blatu od podłogi maks. 58 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Najwyższe położenie blatu od podłogi min. 85 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ruch poprzeczny blatu stołu min. 20 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ruch wzdłużny blatu stołu min. 90 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakresu ruchu detektora w stole min. 45 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość blatu min. 220 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość blatu min. 80 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ekwiwalent blatu stołu maks. 0,6 mm Al | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Max. waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu - min. 250 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Tracking – podążanie szuflady z detektorem w stole za lampą RTG na długości min. 55 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | System wyjmowana kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi | Tak | Bez punktacji |  |
| V. | STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |  |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 150 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne lub elektryczne ruchu pionowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System wyjmowana kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi |  | Bez punktacji |  |

- Wymagania dodatkowe

| I. | WYMAGANIA DODATKOWE / GWARANCJA / SERWIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość pełnej gwarancji na wszystkie oferowane systemy | Podać, min. 36 miesiący |  |
|  | Czas przystąpienia do napraw maks. 48 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia usterki do 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Paszporty techniczne | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemu za pomocą sieci teleinformatycznej, przez łącze VPN dla aparatu cyfrowego | Tak |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min. jednego bezpłatnego przeglądu rocznie oraz serwisowania aparatury zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego min. 3 dni | Tak |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | Tak |  |