ZAŁĄCZNIK NR 2

Wyciąg z dokumentacji technicznej 

	NAZWA 
	OPIS, SPECYFIKACJA, PARAMETRY MINIMALNE

	Elektroniczna waga analityczna
1 szt.
	Elektroniczna waga analityczna powinna spełniać następujące parametry minimalne:
- klasa dokładności OIML: I
- obciążenie max: nie mniejsze niż 210 g

- dokładność odczytu: nie gorsza niż d=0,01 mg

- czas stabilizacji pomiaru: nie gorszy niż 2 s

- powtarzalność dopuszczalna [max]: nie więcej niż 0,05 mg

- liniowość: nie gorsza niż ± 0,12 mg

- automatyczna wewnętrzna adiustacja

- układ kontroli wypoziomowania urządzenia

- komora ważenia osłonięta szafką przeciwpodmuchową
- możliwość rejestracji pomiarów, ich wydruku i eksportu danych

- dotykowy wyświetlacz LCD.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	
Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa

1 szt.  
	Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa powinna spełniać następujące parametry minimalne:
- przechowywanie próbek ścieków, wody, odczynników chemicznych, chemicznych materiałów odniesienia

- wymuszony obieg powietrza w urządzeniu

- pojemność użytkowa każdej komory: nie mniejsza niż 120 l

- temperaturowy zakres pracy: nie mniejszy niż od 0oC do 15oC

- regulacja temperatury: nie gorsza niż 0,1oC

- stabilność temperatury: nie gorsza niż ± 0,4oC

- jednorodność temperatury: nie gorsza niż ± 0,7oC

- w każdej komorze min 3 półki ze stali nierdzewnej

- drzwi pełne

- wnętrze ze stali nierdzewnej

- obudowa z blachy malowanej proszkowo

- wyświetlacz: panel dotykowy.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Szafa termostatyczna

- 1 szt.  
	Szafa termostatyczna powinna spełniać następujące parametry minimalne:
- wymuszony obieg powietrza w urządzeniu

- pojemność użytkowa komory: nie mniejsza niż 55 l

- temperaturowy zakres pracy: nie mniejszy niż od 3oC do 40oC

- regulacja temperatury: nie gorsza niż 0,1oC

- stabilność temperatury: nie gorsza niż ± 0,3oC

- jednorodność temperatury: nie gorsza niż ± 0,5oC

- dwie półki ze stali nierdzewnej

- drzwi pełne

- wnętrze ze stali nierdzewnej

- obudowa z blachy malowanej proszkowo

- wyświetlacz: panel dotykowy.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Mętnościomierz laboratoryjny stacjonarny - 1 szt.  

	Mętnościomierz laboratoryjny stacjonarny powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- metoda pomiaru: nefelometryczna, spełniająca wymagania ISO 7027

- zakres pomiarowy: 0 - 1000 NTU

- jednostka pomiaru: NTU oraz FNU

- dokładność odczytu nie gorsza niż 0,01 NTU/FNU, a dla niższych wartości nie gorsza niż 0,001NTU/FNU

- powtarzalność: nie gorsza niż ± 1% odczytu

- wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy

- komunikacja: USB

- interfejs: min. 2 porty USB umożliwiające podłączenie drukarki zewnętrznej, pamięci USB flash, czytnika kodów.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Termostat suchy do mineralizacji próbek
- 1 szt.
	Termostat suchy do mineralizacji próbek powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- dwa oddzielnie sterowane bloki grzewcze z osłonami ochronnymi

- otwory na kuwety o średnicy 13 mm (nie mniej niż 21 otworów) i 20 mm (nie mniej niż 4 otwory)

- możliwość ustawienia temperatury do nie niższej niż 150oC

- regulacja temperatury o co najmniej 1oC

- stabilność temperatury: nie gorsza niż ± 1oC

- możliwość ustawienia czasu pracy

- język interfejsu: polski.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Demineralizator - 1 szt.

	Demineralizator powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- praca pod ciśnieniem wody wodociągowej

- zastosowanie lampy UV 254 nm oraz kapsuły mikrofiltracyjnej 0,45/0,2 µm

- dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:

     • I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2 µm

     • II klasy czystości

- spełnienie wymagań PN-EN ISO 3696:1999 dla wód I, II i III stopnia czystości

- zastosowanie do analiz instrumentalnych (m.in. AAS, IC)

- przewodność elektrolityczna wody oczyszczonej mniejsza niż 0,06 µS/cm

- wydajność: nie mniejsza niż 5 dm3/h

- zbiornik do magazynowania wody oczyszczonej nie mniejszy niż 10 dm3.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Suszarka laboratoryjna - 1 szt.



	Suszarka laboratoryjna powinna spełniać następujące parametry minimalne:
- wymuszony obieg powietrza w urządzeniu

- pojemność użytkowa komory: nie mniejsza niż 30 l

- temperaturowy zakres pracy: nie gorszy niż od 5oC powyżej temperatury otoczenia do nie mniej niż 250oC

- regulacja temperatury: nie gorsza niż 0,1oC

- stabilność temperatury w temp. odniesienia 105oC: nie gorsza niż ± 0,3oC

- jednorodność temperatury w temp. odniesienia 105oC: nie gorsza niż ± 2,0oC

- półka ze stali nierdzewnej

- drzwi pełne

- wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- obudowa z blachy malowanej proszkowo

- wyświetlacz: panel dotykowy.

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Piec muflowy - 1 szt.


	Piec muflowy powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- pojemność komory: nie mniejsza niż 5 dm3

- temp. max: nie niższa niż 1150oC

- moc ok. 2 kW.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Jednostanowiskowy zestaw do filtracji próżniowej ze stali nierdzewnej, z pompą - 1 komplet.

	Jednostanowiskowy zestaw do filtracji próżniowej ze stali nierdzewnej, z pompą powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- do filtrów o Ø47 mm i Ø50 mm

- kolba szklana próżniowa o pojemności 2000 ml

- lejek ze stali nierdzewnej o pojemności 500 ml

- spiek pod filtry Ø47 mm i Ø50 mm

- silikonowy korek

- wąż gumowy próżniowy z zabezpieczeniem do pompy

- pompa próżniowa z regulacją próżni, próżnia max 100 mbar
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Zestaw szklany do filtracji próżniowej na szlif dla filtrów 47 mm, ze spiekiem – 1 komplet
	Zestaw szklany do filtracji próżniowej na szlif dla filtrów 47 mm, ze spiekiem powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- zestaw ze szkła boro 3.3

- do filtracji próbek ścieków i wody oraz do filtracji ogólnej

- lejek szklany poj. nie mniejszej niż 300 ml do filtrów 47 mm

- klamra aluminiowa do zestawu

- nasadka ze spiekiem do filtrów 47 mm

- połączenie na szlif do zestawu filtracyjnego

- kolba szklana o poj. nie mniejszej niż 1000 ml, pasująca do zestawu.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Zestaw do pomiaru SDI - 1 szt.



	Zestaw do pomiaru SDI powinien spełniać następujące parametry minimalne:
Urządzenie pomiarowe SDI musi składać się z:

- Szafki elektrycznej ze sterownikiem i oprogramowaniem umożliwiającym automatyczny pomiar i odczyt indeksu SDI oraz alarmem w przypadku błędnego pomiaru

- filtroreduktor powietrza

- filtr powietrza

- reduktor ciśnienia wody

- zbiornik ciśnieniowy 24L ze stali kwasoodpornej

- czujnik napełnienia wodą zbiornika

- zawór pneumatyczny k.o. sterowany elektrycznie napięciem 24VDC - odcinający powietrze

- zawór pneumatyczny k.o. sterowany elektrycznie napięciem 24VDC - napełniania zbiornika cieczą

- zawory ręczne odcinające i zrzutowe

- manometr

- Oprawa do filtrów membranowych o średnicy 47 mm.

- cylinder pomiarowy ze stali kwasoodpornej z czujnikiem pomiaru poziomu

- przetwornik pomiaru ciśnienia w zakresie 0-1MPa z wyjściem 4-20mA

- Sączki membranowe o średnicy 47mm, rozmiar porów 0,45µm – 1500szt.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	pH metr - 1 szt.



	pH metr powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- Zakres co najmniej (0,000-14,000) jednostek pH

- Kompensacja temperatury w zakresie co najmniej (0,0 – 50,0)oC

- Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów

- Automatyczne wykrywanie wartości buforów

- Możliwość odczytu charakterystyki elektrody i przesunięcia zera

- elektroda pH.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Konduktometr - 1 szt.

	Konduktometr powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- Zakres pomiarowy co najmniej (0 – 1999) mS/cm

- Kalibracja na podstawie stałej k lub w roztworach wzorcowych 

- Czujnik konduktometryczny do pomiarów w wodzie i ściekach.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Tlenomierz z sondą - 1 szt.




	Tlenomierz z sondą powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- pomiar tlenu w zakresie nie mniejszym niż (0-90) mg/l z dokładnością nie gorszą niż ± 0,5% wartości zmierzonej

- pomiar temperatury w zakresie co najmniej (0-50)oC z dokładnością niemniejszą niż ± 0,1oC

- praca w trybie automatycznym i ręcznym

- kalibracja w powietrzu (powietrze nasycone parą wodną) lub poprzez porównanie ze wzorcem zewnętrznym

- zintegrowany czujnik ciśnienia

- wyświetlacz LCD

- pamięć ostatniej kalibracji

- interfejs: USB

- statyw z uchwytem do czujnika

- automatyczna kompensacja temperatury oraz ciśnienia

- język obsługi urządzenia: polski lub angielski

- galwaniczna samomieszająca (z wbudowanym mieszadłem) sonda tlenowa

- Zakres pracy sondy nie mniejszy niż (0-50) mg/l

- 10 butelek Karlsruhe o pojemności 250 ml.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Spektrofotometr UV-Vis - 1 szt.



	Spektrofotometr UV-Vis powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- dwuwiązkowy z monochromatorem

- zakres długości fali: od ok. 190 nm do nie mniej niż 1100 nm

- zakres fotometryczny: od ok. -3 do ok. 3 Abs

- źródło światła: lampa halogenowa/deuterowa

- szerokość wiązki spektralnej: 1,5 nm

- dokładność fotometryczna: nie gorsza niż ± 0,002 Abs

- pomiar absorbancji, transmitancji, stężenia 

- możliwość tworzenia i zapisywania krzywych wzorcowych

- funkcja walidacji aparatu z wydrukiem danych po walidacji

- wyjście umożliwiające bezpośrednie podłączenie do drukarki

- wyjście USB umożliwiające przenoszenie danych m.in. na flash disc

- oprogramowanie wewnętrzne pozwalające na sterowanie urządzeniem bez komputera

- wewnętrzna klawiatura, ekran 

- możliwość sterowania komputerem zewnętrznym z wykorzystaniem Windows

- uchwyt wielopozycyjny na kuwety.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Drukarka do UV-Vis - 1 szt.




	Drukarka do UV-Vis powinna spełniać następujące parametry minimalne:
- urządzenie peryferyjne do Spektrofotometr UV-Vis

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Łaźnia wodna - 1 szt.
	Łaźnia wodna powinna spełniać następujące parametry minimalne:
- pojemność komory: nie mniejsza niż 10 litr

- moc grzejna: nie mniejsza niż 1000 W

- zakres pracy: od ok. 5oC powyżej temp. otoczenia do min 99oC

- bezspoinowa komora ze  stali nierdzewnej

- pokrywa z poliwęglanu

- wyświetlacz temperatury zadanej i aktualnej

- spust wody.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Flokulator - 1 szt.
	Flokulator powinien spełniać następujące parametry minimalne:
- 6 pozycyjny

- na zlewki o poj. 1000 ml

- regulowane wstępnie ustawienia prędkości

- regulowany zakres prędkości  od ok. 25 do ok. 250 obr./min.

- czarne tło.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Biurety cyfrowe – 2 szt.
	Biurety cyfrowe powinny spełniać następujące parametry minimalne:

- biureta do nałożenia bezpośrednio na butelkę z odczynnikiem

- pojemność 50 ml

- miareczkowanie w obrębie granic błędu klasy A wg EN ISO 385.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Szkło pomiarowe i pomocnicze – 1 komplet
	Szkło pomiarowe i pomocnicze powinno spełniać następujące parametry minimalne:
- szkło jasne

- klasa A/AS

- certyfikat producenta.

pipeta jednomiarowa AS, 1 ml

 

 

 

2 szt.

pipeta jednomiarowa AS, 2 ml

2 szt.

pipeta jednomiarowa AS, 5 ml

2 szt.

pipeta jednomiarowa AS, 10 ml

2 szt.

pipeta jednomiarowa AS, 25 ml

2 szt.

pipeta jednomiarowa AS, 50 ml

2 szt.

pipeta wielomiarowa AS, 1 ml

2 szt.

pipeta wielomiarowa AS, 2 ml

2 szt.

pipeta wielomiarowa AS, 5 ml

2 szt.

pipeta wielomiarowa AS, 10 ml

2 szt.

pipeta wielomiarowa AS, 25 ml

2 szt.

pipeta wielomiarowa AS, 50 ml

2 szt.

kolba miarowa kl. A z korkiem, 10 ml

2 szt.

kolba miarowa kl. A z korkiem, 25 ml

3 szt.

kolba miarowa kl. A z korkiem, 50 ml

10 szt.

kolba miarowa kl. A z korkiem, 100 ml

10 szt.

kolba miarowa kl. A z korkiem, 200 ml

4 szt.

kolba miarowa kl. A z korkiem, 250 ml

4 szt.

kolba miarowa kl. A z korkiem, 500 ml

3 szt.

kolba miarowa kl. A z korkiem, 1000 ml

3 szt.

cylinder miarowy kl. A, wysoki, 10 ml

2 szt.

cylinder miarowy kl. A, wysoki, 50 ml

2 szt.

cylinder miarowy kl. A, wysoki, 100 ml

3 szt.

cylinder miarowy kl. A, wysoki, 250 ml

2 szt.

cylinder miarowy kl. A, wysoki, 1000 ml

2 szt.

zlewka Simax,1000 ml

10 szt.

zlewka pomiarowa z uchwytem z PP, 500 ml

1 szt.

zlewka pomiarowa z uchwytem z PP, 1000 ml

1 szt.

butelka ze szkła Simax, przeźroczysta, zakrętka z PP, 500 ml

10 szt.

butelka ze szkła Simax, przeźroczysta, zakrętka z PP, 1000 ml

10 szt.

butelka z szeroką szyjką z PE, zakrętka z PE, 1000 ml

10 szt.

krystalizator szklany z wylewem, 200 ml

5 szt.

krystalizator szklany z wylewem 380 ml

5 szt.

tygiel porcelanowy wysoki, 50 ml, op. = 6 szt.

2 op.

szklany tygiel filtracyjny Schott, 30 ml, op. = 10 szt.

1 op.

naczynko wagowe wysokie ze szkła Duran, pokrywka z uchem (poj. 45 ml) 35/70 mm, op. = 6 sztuk

3 op.

parownica szklana płaskodenna z wylewem, ok. 160 ml

6 szt.

parownica porcelanowa z wylewem, ok. 107 ml

6 szt.

dozownik butelowy (np. Seripettor) 1- 10ml

2 szt.

kuweta 1-calowa, kwadratowa szklana do DR6000, op. = 2 szt.

3 op.

Eksykator

2 szt.

pipeta automat. o zmiennej objętości 100-1000 µl

3 szt.

pipeta automat. o zmiennej objętości 500-5000 µl

3 szt.

pompka półautomatyczna do pipet

1 szt.

pojemnik chłodniczy na próbki 5 litr

3 szt.

pojemnik chłodniczy na próbki 10 litr

3 szt.

pojemnik chłodniczy na próbki 25 litr

3 szt.

bagietka magnetyczna z PTFE dł. ok. 250 mm

1 szt.

mieszadełko magnetyczne z teflonu dł./śr. 12/5 mm

5 szt.

mieszadełko magnetyczne z teflonu dł./śr. 15/6 mm

5 szt.

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Termometry – 6 szt.
	Termometry powinny spełniać następujące parametry minimalne:

- 1 szt. – termometr przenośny, precyzyjny do pomiaru temperatur w zakresie co najmniej -50oC do 250oC, współpracujący z czujnikiem typu PT100, rozdzielczość 0,1oC lub 0,01oC, funkcja HOLD- zamrażanie odczytu na ekranie, wodoodporna obudowa, funkcja min/max- odczyt zapamiętanych wartości minimalnych i maksymalnych temperatury;
- 5 szt. – pomiar temperatury środowiskowe i w urządzeniach termostatycznych w zakresie nie mniejszym niż -20oC do +180oC, rozdzielczość nie gorsza niż ± 0,01oC, dokładność nie gorsza niż ± 0,1oC, sonda z przewodem silikonowym o długości nie mniejszej niż 1 m i temperaturze pracy nie mniejszej niż -20oC do +180oC, funkcja min/max- odczyt zapamiętanych wartości minimalnych i maksymalnych temperatury.
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Mieszadło magnetyczne - 1 szt.





	Mieszadło magnetyczne powinno spełniać następujące parametry minimalne:
- bezsilnikowe

- możliwość podgrzewania cieczy

- statyw ze stali nierdzewnej umożliwiający zamocowanie dodatkowych przyrządów

- regulacja obrotów w zakresie co najmniej (50 – 1000) obrotów/min

- funkcja łagodnego rozbiegu

- średnica płyty grzejnej: nie mniejsza niż 90 mm

- max. temperatura płyty grzejnej: nie mniejsza niż 120oC
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Analizator H2O2
 - 1 szt.


	Analizator H2O2 powinien spełniać następujące parametry minimalne:
Montaż naścienny, wyświetlacz LCD, klawiatura, zasilanie 90-253 VAC 50/60 Hz

Znak CE-deklaracja zgodności. 

wartość mierzona: H2O2, wejście sygnału pomiarowego: zaciski mA, pomiar ciągły,bez korekcji, Wyjście sygnału 0/4..20mA, Alarm + 2 przekaźniki wartości granicznych

Tylko pomiar, bez regulacji, Sonda H2O2- PER 1-mA-2000 ppm 1 szt
język menu: polski

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Reaktor kwasu nadmrówkowego - 1 szt.




	Reaktor kwasu nadmrówkowego powinien spełniać następujące parametry minimalne:
Ciągła produkcja kwasu nadmrówkowego z wydajnością 50ml/h-300ml/h

Regulowana proporcja mieszania H2O2 i HCOOH – 20% - 80%

pomiar i regulacja pH, dozowanie katalizatora, 

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Stanowisko badań ultrafiltracji - 1 szt.




	Stanowisko badań ultrafiltracji powinno spełniać następujące parametry minimalne:
Stanowisko oczyszczania ścieku przy pomocy membrany ultrafiltracji kapilarnej specjalizowanej do ścieków, odporność na ChZT >100, wydajność pow. 50l/h, regeneracja automatyczna przy pomocy armatury sterowanej, programowalna przy pomocy spręż. powietrza, kwasu i ługu w procesie automatycznym, pomiar spadku ciśnienia na membranie, pomiar przepływu

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Stanowisko badań nanofiltracji - 1 szt.



 
	Stanowisko badań nanofiltracji powinno spełniać następujące parametry minimalne:
Stanowisko odsalania ścieku podczyszczonego o SDI  poniżej 5 przy pomocy membrany nanofiltracyjnej płaskiej , zwijanej, specjalizowanej do ścieków, odporność na ChZT >30, wydajność pow. 50l/h, regeneracja automatyczna przy pomocy armatury sterowanej, programowalna przy pomocy, kwasu i ługu w procesie automatycznym, pomiar spadku ciśnienia na membranie, pomiar przepływu, czujnik ciśnienia napływu

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Model flotatora – 1 szt.
	Model flotatora powinno spełniać następujące parametry minimalne:
Model ma pracować z przepływem ciągłym regulowanym powyżej 20l/h przy pomocy pompy z falownikiem. Musi posiadać możliwość dozowania różnych koagulantów (glinowych i żelazowych)  w zmiennych dawkach. Musi posiadać możliwość sterowania i kontroli pH. Przewiduje się częściową recylkulację ścieku z zastosowaniem reakcji H2O2-UV jako napowietrzanie. Będzie częściowo w strefie reakcyjnej posiadał elementy transparentne w celu obserwacji zachodzących zjawisk. Ma być wyposażony w filtr sedymantacyjny w celu oceny właściwości pozyskiwanych osadów do odwadniania przy pomocy prasy. 

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	zabudowa klimatyzatorów wspomagających system wentylacji - 1 komplet.
	zabudowa klimatyzatorów wspomagających system wentylacji powinno spełniać następujące parametry minimalne:
przewidywane zastosowanie 4 szt klimatyzatorów o mocy 3,5kW każdy

Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	odciąg miejscowy - 1 szt.
	odciąg miejscowy powinna spełniać następujące parametry minimalne:
-  standardzie chemoodpornym fi 100 mm
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	Dygestrorium z blatem oraz komorą - 1 szt.
	Dygestrorium z blatem oraz komorą powinno spełniać następujące parametry minimalne:
- dygestrorium z blatem ceramicznym oraz komorą odporną na roztwory kwasów i zasad o wymiarach 1500x900x2400
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.

	umeblowanie strefy biurowej oraz socjalnej - 1 komplet.
	umeblowanie strefy biurowej oraz socjalnej powinno spełniać następujące parametry minimalne:
w skład kompletu wchodzą min szafki, biurka, krzesło
Wnioskodawca planuje nabyć nowy środek trwały.


12
1[image: image1.jpg].8 Fundusze :
Europejskie Eﬁf;,fg’ ospolita
Program Regionalny

TR Unia Europejska
L6014 Europejski Fundusz
l’UdeIE / Rozwoju Regionalnego






[image: image1.jpg]