OFERTA NA OPRACOWANIE UDOSKONALONEGO URZĄDENIA DO TERAPII PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Zakup jest planowany w ramach Projektu: „Udoskonalenie innowacyjnego urządzenia oraz realizowanej za jego pomocą terapii, dedykowanej pacjentom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”, wybranego do dofinansowania w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0279/19

| Nazwa i adres zamawiającego: | Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. Kajetany, ul. Mokra 7 05-830 Nadarzyn |
| --- | --- |
| Rodzaj zamówienia: | Usługi |
| Tryb postępowania: | Zamówienie zgodne z zasadą konkurencyjności |
| Data ogłoszenia zapytania ofertowego: | 10.12.2020 r. |
| Termin składania ofert: | 12.01.2021 r. |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do zaprojektowania oraz wykonania prototypu, a w efekcie - ulepszonego, innowacyjnego w skali kraju, urządzenia służącego do diagnozy i terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Innowacyjny produkt, w którym wykorzystane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne, będzie urządzeniem składającym się z panelu służącego do diagnostyki oraz do terapii pacjenta. Panele te będą mogły funkcjonować jako jedna całość bądź być wykorzystywane oddzielnie, w zależności od zaistniałego zapotrzebowania.

Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rynku związanych z rehabilitacją przetwarzania słuchowego. Rynek urządzeń wykorzystywanych w prowadzeniu terapii słuchowych rozwija się, gdyż zapotrzebowanie jest ogromne - jak pokazują badania ponad 11% 7-latków ma problemy z przetwarzaniem słuchowym.

Obecnie nie funkcjonuje urządzenie do stymulacji słuchowej, zawierające innowacyjne programy terapii służące również do równoczesnej stymulacji dodatkowych zmysłów. Przewidziane jest również opracowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla pacjentów m.in.: z szumami usznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami rozwoju, pacjentów dorosłych, a także rozwój już istniejących programów terapii dla 6 grup zaburzeń. Dodatkową innowacyjnością będzie wdrożenie modułu psychologicznego - Kwestionariusza Psychologicznego, zgodnego z najnowszą klasyfikacją chorób ICD-11. Ponadto opracowane urządzenie i dostosowane do tego słuchawki będą umożliwiały prowadzenie specjalnie przygotowanej terapii w trakcie snu pacjenta, co umożliwi udział w procesie rehabilitacyjnym m.in. dzieci o specjalnych potrzebach.

Grupą docelową są wszystkie placówki medyczne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, szkoły oraz firmy dystrybuujące wyroby medyczne. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest możliwość stosowania go jako urządzenia przenośnego, co pozwala na zastosowanie go w różnych warunkach (niezależnie od miejsca) i w dowolnym czasie. Co więcej, stosować go mogłyby nie tylko osoby ze stwierdzonymi problemami audiologicznymi, ale też chcące poprawić jakość przetwarzania słuchowego w celu ułatwienia nauki języków obcych, grania na instrumentach, emisji głosu itd.

Opis przedmiotu zamówienia:

Efekt prac ma stanowić urządzenie, które będzie udoskonaloną wersją Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej, cechującą się następującymi nowościami:

•	rozwój słuchawek

•	rozwój przystawki modyfikującej dźwięk

•	rozwój materiału terapeutycznego

•	rozwój modułu psychologicznego

•	opracowanie modułu diagnostycznego

•	terapia nocna

•	opracowanie modułu dla profesjonalistów.

W związku z powyższym zamówienie składa się z 7 etapów:

- Implementacja modułu diagnostycznego(według standardowych procedur testowych i odpowiednich norm audiometrycznych): przesiewowy audiogram, wybrane testy wyższych funkcji słuchowych m.in.: test FTP, test DPT, test DDT,  test TRS.

- Opracowanie prototypu bezprzewodowych, zasilanych bateryjnie słuchawek z mikrofonem, wykorzystujących przewodnictwo powietrzne i kostne do wykorzystania w systemie SPPS-S.

- Modyfikacja przystawki o dodatkowe funkcje i metody modyfikacji dźwięków, oraz jednoczesne wydłużenie czasu działania przystawki z użyciem zasilania bateryjnego.

- Implementacja opracowanych modułów terapeutycznych do przystawki zgodnie z opracowanymi algorytmami i zaimplementowanie go na urządzenie sterujące jako dodatkowe zastosowanie.

- Implementacja modułu terapii nocnej.

- Implementacja Kwestionariusza Psychologicznego.

- Opracowanie SPPS-S Professional.

Część zamówienia stanowi także pełna dokumentacja techniczna, niezbędna do certyfikacji i rejestracji urządzenia jako wyrób medyczny.

Całe urządzenie powinno spełniać normy medyczne w klasie IIA, zgodnie z Dyrektywami 93/42/EWG oraz MDD 93/42/EEC, także normą PN-EN 60601-1:2011:Medyczne urządzenia elektryczne -Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne. Konieczne jest, by sygnały stosowane w urządzeniu spełniały normy audiologiczne i wymagania, tj. PN-EN 60645-3:2009 oraz IEC 60645-1:2001.

Płytka drukowana przystawki musi być zaprojektowana zgodnie z wymaganiami EMC oraz LVD.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W ramach każdego z etapów Wykonawca odpowiedzialny będzie za realizację następujących działań:

ETAP I

Ze względu na to, że w obecnie wykorzystywanym Stymulatorze nie ma zaimplementowanego modułu diagnostycznego, w nowo opracowywanej wersji zostanie on dołączony jako dodatkowy pakiet. Ilość oraz procedura testów, jaka znajdzie się w pakiecie modułu diagnostycznego zależeć będzie od grupy zaburzeń. Konieczne będzie zaimplementowanie algorytmu przeliczania wyników pacjenta wraz ze zwrotną informacją do pacjenta/opiekunów pacjenta.

W ramach prac należy więc zaimplementować moduł diagnostyczny (według standardowych procedur testowych i odpowiednich norm audiometrycznych): przesiewowy audiogram, wybrane testy wyższych funkcji słuchowych m.in.: test FTP, test DPT, test DDT, test VPT, test TRS, test mowy w szumie. Implementacji będą wymagały opracowane przez Zlecającego algorytmy diagnostyczne dla każdej grupy zaburzeń dla których realizowana będzie terapia m.in.: opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń artykulacji, zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń głosu, jąkania, trudności w czytaniu i pisaniu, szumów usznych, trudności z uwagą słuchową u pacjentów dorosłych, wsparcia nauki języków obcych, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń emocjonalnych. Wszelkie wymagania oraz wytyczne, jakie mają spełniać wszystkie testy/narzędzia wykorzystywane do diagnozy (np. parametry dźwięków)  będą określone przez Zlecającego.

W ramach etapu niezbędne będzie też wykonanie analizy funkcjonalnej zaimplementowanego modułu. Analiza będzie polegała weryfikacji poprawności działania algorytmów dla wszystkich ww. grup zaburzeń, tj. poprawność przeliczania wyników wykonanych testów i na ich podstawie wygenerowanie adekwatnej informacji zwrotnej.

ETAP II

Zadaniem będzie dostosowanie już istniejących na rynku słuchawek audiometrycznych na potrzeby realizacji terapii oraz modułu diagnostycznego.

Docelowo mają to być bezprzewodowe słuchawki charakteryzujące się rozdzieleniem dźwięku na przewodnictwo powietrzne i kostne,  z wbudowanym mikrofonem, zintegrowane z przystawką (czyli z urządzeniem sterującym).

Niezbędne jest spełnienie następujących wymagań projektowych:

- słuchawki powinny być lekkie -  celem jest zmniejszenie wagi słuchawek w porównaniu z obecnie stosowanymi (HDA300 – 490 g) o 100 g

- słuchawki powinny mieć bardzo dużą regulację wielkości

- możliwość pracy dwukanałowej dla przewodnictwa powietrznego (możliwość odsłuchu innego materiału dla kanału prawego i lewego)

- mikrofon powinien znajdować się przy prawej słuchawce

- opracowanie specjalnej nakładki na słuchawki w formie opaski, minimalizującej przemieszczanie się słuchawek na głowie, co posłuży do wykonywania terapii nocnej; parametry: maksymalne przesunięcie osi przewodu słuchowego względem osi przetwornika słuchawki o max. 2 cm

- maksymalny nacisk słuchawek po założeniu z zastosowaniem modyfikacji do terapii nocnej nie przekraczający wartości 8,8 N

- modyfikacja umiejscowienia słuchawki kostnej w pałąku słuchawki powietrznej poprzez umiejscowienie jej pod warstwą osłaniającą, wpływającą na komfort pacjenta (tj. opracowanie „osłony” zabezpieczającej wypustkę w słuchawkach, co spowoduje zmniejszenia nacisku i zwiększenie komfortu pacjenta w trakcie odbywania terapii, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów funkcjonalności przewodnictwa)

- opracowanie mechanizmu integracji słuchawki powietrznej ze słuchawką kostną oraz mikrofonem - umieszczenie układu PCB z wielokanałowym przetwornikiem obsługującym jednocześnie przewodnictwo kostne, przewodnictwo powietrzne i mikrofon, realizującego wszystkie pożądane funkcje (filtry, modyfikacje) w obudowie słuchawek

- utworzenie metody komunikacji bezprzewodowej (np. BT lub WiFi) do szybkiej komunikacji pomiędzy jednostką sterującą a modułem diagnostycznym (słuchawki bezprzewodowe).

Ponadto w pracach należy uwzględnić:

- pomiary parametrów jakościowych sygnałów wyjściowych pod kątem spełnienia wymagań norm audiologicznych;

- wsparcie Zlecającego w testach mających na celu zweryfikowanie poziomu komfortu podczas stosowania zmodyfikowanych słuchawek.

Wykonawca dostarczy raporty z testów funkcjonalności zmodyfikowanych słuchawek, świadczących o spełnieniu założeń projektowych oraz parametrów jakościowych sygnałów wyjściowych, uwzględniając spełnienie norm audiologicznych.

ETAP III

Celem jest opracowanie oraz wyprodukowanie nowej przystawki zawierającej szereg rozwiązań modyfikujących dźwięki jak: filtracje różnego typu (dolno-, górno- oraz środkowoprzepustowe), bramkowanie dźwięku, wyprzedzenie oraz opóźnienie, stymulację lateralizacji, binauralną modyfikację sygnału tj. modyfikację sygnałów prawo i lewousznych, przechodzenie dźwięku z prawousznej percepcji do lewousznej i powrotnie oraz modyfikację różnych parametrów głosu podczas pracy z mikrofonem.

Do głównych prac należeć będzie:

- opracowanie projektu przystawki modyfikującej dźwięki zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od ekspertów Zlecającego, gdzie planowane są następujące funkcjonalności:

- rozdzielenie sygnału na przewodnictwo powietrzne i kostne;

- min. 2 algorytmy bramkowania dźwięku

- algorytm  stymulacji lateralnej, zmniejszanie natężenia dźwięku w jednym uchu

- binauralnamodyfikacja sygnału tj. modyfikacja sygnałów prawo i lewousznych, przechodzenie dźwięku z prawousznej percepcji do lewousznej i powrotnie

- stymulacja dźwiękami modyfikowanymi częstotliwościowo, dźwięki modyfikowane są za pomocą różnych filtrów(przynajmniej 3 filtrów)

- stymulacja dźwiękami modyfikowanymi w zakresie natężenia- modyfikacja w zakresie natężenia dźwięku, np. podbicie pasma mowy, innych określonych częstotliwości(przynajmniej 4 filtry)

- zastosowanie pętli audio-wokalnej

- wykonanie prototypu urządzenia w formie PCB

• 	przeprowadzenie testów weryfikujących, w tym testów parametrów jakościowych sygnałów, oraz walidacji firmware urządzenia

- przeprowadzenie badań związanych ze spełnieniem wymagań norm zharmonizowanych.

Docelowy czas opóźnienia/wyprzedzenia wynosi maks. 250 ms. Zastosowanie opóźnienia ma na celu „przygotowanie się” ucha do słuchania – wynika to z parametru neurologicznego zwanego latencją i w przypadku konkretnej terapii jest związany z przełączaniem podawania sygnału z drogi powietrznej na drogę kostną lub odwrotnie.

Oprócz tego spełnione powinny być następujące wytyczne:

- na przystawce znajdować się będzie wyświetlacz LED/OLED o przekątnej 1,5 cala  wskazujący:

- poziom baterii w formie ikony oraz %;

- poziom ładowania baterii w formie ikony oraz %;

- czas pracy przystawki wydłużony zostanie do min. 8-10 godzin ciągłej pracy

- moduł ładowania indukcyjnego przystawki o min. natężeniu 1000 mA

- przystawka bezprzewodowo będzie łączyła się z urządzeniem sterującym

- minimalny zasięg komunikacji to 2 metry - w celu umożliwienia przemieszczania się pacjentów podczas terapii

- zastosowanie metod kontroli przesyłanych pakietów wraz z metodami informowania urządzenia sterującego o pracy przystawki  oraz potencjalnych nieprawidłowościach.

W ramach etapu niezbędne jest wykonanie analizy funkcjonalnej i technicznej opracowanego prototypu oraz zweryfikowanie spełnienia wszystkich wytycznych projektowych. W tym celu należy uwzględnić wykonanie wszelkich niezbędnych testów weryfikujących działanie prototypu: test parametrów jakościowych sygnałów, walidację firmware, wykonanie badań mających na celu sprawdzenie spełnienia wymagań norm zharmonizowanych, także sprawdzenie poprawności prezentowanej na wyświetlaczu informacji (czy jest zgodna z rzeczywistym poziomem baterii/poziomem naładowania), czasu pracy przystawki przy ciągłym użytkowaniu, zasięgu komunikacji, stabilności działania systemu przy korzystaniu z komunikacji bezprzewodowej, kontrolę przesyłanych pakietów itd. Wymagane jest przygotowanie szczegółowego projektu technicznego i funkcjonalnego, wykazującego spełnienie wytycznych określonych przez Zlecającego. W pracach należy też uwzględnić konieczność spełnienia wymagań EMC oraz LVD dla płytki PCB przystawki.

ETAP IV

Prace będą obejmowały przełożenie opracowanych w ramach badań przemysłowych materiałów na język programowania, umożliwiający zaimplementowanie ich na zestaw do prowadzenia terapii, tj. realizacja graficzna oraz programistyczna wszystkich algorytmów i projektów opracowanych przez ekspertów.

Prace w dużej mierze będą obejmowały implementację nowego modułu - modułu terapii głosu m.in.: implementację kwestionariusza niesprawności głosowej, badania akustycznego głosu, testów psychoakustycznych, badania uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Badania będą uwzględniały dobór materiału muzycznego – utworów zróżnicowanych pod względem rytmu, tempa i dynamiki, w taki sposób by stymulować zaburzone funkcje słuchowe oraz stan emocjonalny u dziecka (według dostarczonych algorytmów). Konieczne będzie też przygotowanie dedykowanego dla terapii materiału dźwiękowego niefiltrowanego i filtrowanego. Wszelkie parametry oraz wytyczne dotyczące terapii oraz badań/testów zostaną określone przez Zlecającego.

Ponadto wszystkie części stanowiące terapię zostaną rozwinięte oraz opracowane zostaną nowe algorytmy. Odsłuch modyfikowanych materiałów dźwiękowych zostanie poszerzony. Prace będą polegały na wprowadzeniu nowych modyfikacji dźwięków dla poszczególnych grup pacjentów. W ramach etapu zaimplementowane też zostaną nowe programy dla różnych grup zaburzeń, dla pacjentów dorosłych oraz programy wpierające naukę języków obcych,  a także pakiety relaksacyjne we wszystkich grupach zaburzeń. W szczególności rozwinięte zostaną formy relaksacyjne dla dzieci starszych oraz dorosłych. Znaczny rozwój dotyczyć będzie także pakietów gier psychoedukacyjnych oraz multimedialnych:

- rozwój już istniejących gier:

- poszerzenie pakietu puzzli;

- poszerzenie pakietu wykorzystywanych w grach dźwięków;

- poszerzenie pakietu gier z rozdzieleniem dźwięku na kanał lewy, prawy i obuusznych;

- poszerzenie pakietu gier z wykorzystaniem labiryntów;

- poszerzenie pakietu gier psychologicznych;

- poszerzenie gier psychoedukacyjnych

- opracowanie nowych gier psychoedukacyjnych oraz multimedialnych;

- gry z wykorzystaniem żyroskopu;

- gry z wykorzystaniem kamery i aparatu urządzenia sterującego;

- filmiki animacyjne;

- puzzle dźwiękowe;

- wprowadzenie stopniowania trudności. Przy błędnych odpowiedziach zgodnie z opracowanymi algorytmami obniżenie stopnia trudności gry, w przypadku prawidłowych odpowiedzi zwiększanie stopnia trudności;

- gry dźwiękowo-wzrokowe na refleks;

- gry konstruktorskie;

- gry wykorzystujące podstawy programowania;

- gry wykorzystujące nagrywanie głosu przez mikrofon;

- i inne.

Wszelkie parametry oraz wytyczne dotyczące poszczególnych programów i gier zostaną określone przez Zlecającego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia testów integracyjnych słuchawek i urządzenia sterującego wraz z oprogramowaniem

- przeprowadzenia badań mających na celu wykazanie spełnienia wymagań wynikających z norm zharmonizowanych dla całości systemu terapeutycznego/diagnostycznego

- przeprowadzenia testów weryfikujących i walidacja oprogramowania.

ETAP V

W ramach etapu powstanie specjalny moduł terapii przeznaczony będzie dla pacjentów, u których między innymi problemem jest realizacja terapii w ciągu dnia.

Moduł ten dostępny będzie dla wszystkich grup zaburzeń jako dodatkowa opcja realizacji.

Planowane zmiany produktu:

- w trakcie odbywania terapii w module nocnym ekran urządzenia sterującego automatycznie będzie jak najbardziej ściemniony (konieczne jest opracowanie algorytmu zmniejszającego natężenie podświetlenia ekranu urządzenia po rozpoczęciu modułu terapii nocnej);

- pakiet relaksacji i gier dostępny będzie jako dodatkowa część terapii, niekonieczna do realizacji, by przejść do kolejnego dnia terapii i odsłuchu modyfikowanego materiału terapeutycznego.

Niezbędne będą testy działania owej wprowadzonej funkcjonalności.

ETAP VI

Zadaniem będzie wdrożenie zaktualizowanego zgodnie z najnowszą klasyfikacją chorób ICD-11 Kwestionariusza Psychologicznego z Panelu SPPS-S jako narzędzia diagnostycznego używanego przez wielu specjalistów, nie tylko psychologów. Niezbędne będzie zaimplementowanie algorytmu przeliczania wyników, dającego terapeucie oraz pacjentowi, jego rodzicom lub opiekunom informację o analizowanych w kwestionariuszu parametrach.

Efektem prac ma być zaimplementowany, dostosowany do najnowszej klasyfikacji chorób ICD-11 kwestionariusz psychologiczny z algorytmem przeliczania wyników, dający terapeucie oraz pacjentowi/jego rodzicom informację o analizowanych w kwestionariuszu parametrach.

Konieczne jest przeprowadzenie testów poprawności zaimplementowanych algorytmów, także  przeliczania wyników wykonanych badań i na ich podstawie - wygenerowania adekwatnej informacji zwrotnej.

ETAP VII

Opracowanie aplikacji terapeuty, w której w kilku oknach dostępne będą wszystkie zaimplementowane w urządzeniu gry oraz relaksacje (moduł umożliwi dedykowany dostęp dla terapeuty do bazy gier terapeutycznych w postaci aplikacji SPPS-S 2). Wiąże się to z implementacją dodatkowej instancji obsługującej wyodrębniony moduł. Wszelkie wytyczne zostaną dostarczone od ekspertów Zlecającego.

Do prac należy:

- opracowanie mechanizmu odsłuchu materiałów dźwiękowych bez potrzeby uruchamiania zaprogramowanej terapii

- utworzenie panelu pozwalającego na uzyskanie informacji i odtwarzanie dowolnych materiałów dźwiękowych systemu poprzez wybór z listy, bez konieczności tworzenia dodatkowych terapii z wybranymi bodźcami

- utworzenie aplikacji korzystającej z zasobów systemu z zakresie gier i programów relaksacyjnych, pozwalającej na korzystanie z powyższych funkcji bez użycia przystawki.

Niezbędne jest przeprowadzenie testów weryfikujących poprawność działania i walidację oprogramowania.

Okres realizacji zamówienia nie powinien być dłuższy niż  20 miesięcy

Zmiany będą mogły dotyczyć terminu realizacji zamówienia (wydłużenie terminu realizacji zamówienia, wprowadzenia/modyfikacja realizacji zamówienia w etapach) pod warunkiem uzyskania zgody właściwej Instytucji Pośredniczącej, o ile jest wymagana.

B. CPV. Kod określony we wspólnym słowniku zamówień.

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73110000-6 Usługi badawcze

85121240-7 Usługi ENT lub audiologiczne

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki:

- Zespół Podwykonawcy powinien składać się z następujących ekspertów i minimalnym doświadczeniem:

- Inżynier wyrobów medycznych

- UX Designer

- Senior architekt aplikacji mobilnych

- Architekt systemów złożonych

- Tester oprogramowania

- Administrator systemów informatycznych

- Senior programista PHP

Rekomendowane jest, aby podwykonawca współpracował z personelem o następujących kwalifikacjach:

- Umiejętność projektowania wielowarstwowych PCB i obsługi oprogramowania projektowego, np.: Eagle, lub Altium;

- Znajomość układów DSP i ich środowisk programistycznych (np. Sigma Studio);

- Umiejętność programowania mikrokontrolerów np. (ATmega, lub STM32 w zależności od wybranej do realizacji projektu architektury).

Szczegółowe wymagania dla zespołu i wykonawcy opisane zostały w załączniku: Załącznik nr 3 - Kluczowa Kadra.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- dostarczą informacji o sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, tj. osiągnięcie w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności będzie krótszy, za ten okres uzyskali całkowity przychód netto w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 śródrocznie (w przypadku gdy obroty są wyrażone w walucie obcej – wyrażoną w złotych według średniego kursu NBP z ostatniego dnia ostatniego roku obrotowego)

- Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczna gwarancję na sprzęt i oprogramowanie wraz z pełną asystą techniczną i merytoryczną na całość przedmiotu zamówienia, liczoną od dnia następnego po dacie odbioru.

- Oferta musi zawierać:

- Wykonawca dostarczy próbkę koncepcji elementów graficznych wraz z opisem (które w projekcie będą stanowić część systemu identyfikacji wizualnej) oraz propozycję strony głównej systemu;

- Koncepcja graficzna powinna:

  - Zawierać po jednym wybranym ekranie funkcjonalnym (reprezentującym kluczowe funkcjonalności, z pominięciem ekranów logowania rejestracji, potwierdzenia rejestracji, przypomnienia hasła itp.) modułu aplikacji terapeutycznej, modułu diagnostycznego, materiału terapeutycznego

  - Wykonana zgodnie z najlepszymi zasadami tworzenia UI

  - Spójna i przejrzysta

  - Rozpoznawalna i skupiająca uwagę odbiorców

  - Unikalna

  - Zgodna z wymaganiami funkcjonalnymi.

- Wymagane jest, by Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję w celu obejrzenia obecnego rozwiązania. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem zamówienia, dostosować materiały oraz zawrzeć w ryczałtowej cenie oferty wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją prac, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i dokumentacji. Możliwe jest odbycie spotkania w dni robocze w godzinach pracy w terminie umówionym w okresie trwania zapytania. W przypadku braku odbycia wizji i złożenia podpisanej notatki, oferta zostanie odrzucona.

- Wymagane jest, by Wykonawca przed złożeniem oferty podpisał umowę o zachowaniu poufności ze Zleceniodawcą.

Podstawy wykluczenia wykonawców:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają poniższych warunków:

  - Realizacja min. 2 projektów medycznych za min. 400 tys. zł każdy w ostatnich 5 latach, w tym:

- Doświadczenie w wykonywaniu urządzenia do przeprowadzenia terapii usprawniania zaburzeń przetwarzania słuchowego

- Koncepcji terapii usprawniania zaburzeń przetwarzania słuchowego w domu pacjenta z zastosowaniem telemedycyny.

  - Podwykonawca powinien przedstawić udział w co najmniej 3 projektach B+R zakończonych sukcesem z przedmiotem i zakresem świadczonych usług.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy P. z. p.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach. O których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy P. z. p.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P. z. p. może podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy:

- Propozycja czasów reakcji serwisowej dla poszczególnych elementów w tabeli zgodnie z opisem:

- BŁĄD – nieprawidłowe działanie oprogramowania, niezależne od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności  błędem jest działanie oprogramowania niezgodne z dokumentacją. W tym:

- BŁĄD KRYTYCZNY - nieprawidłowe działanie oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z oprogramowania, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem błędu krytycznego jest niemożność uruchomienia oprogramowania, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji oprogramowania.

- BŁĄD POWAŻNY – nieprawidłowe działanie oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania z oprogramowania przy zachowaniu spełnienia przez oprogramowanie jego podstawowych funkcji. Przykładem błędu poważnego jest niedostępność niekrytycznych funkcji oprogramowania, wydajność poniżej założonego progu.

- BŁĄD NISKIEJ KATEGORII – nieprawidłowe działanie oprogramowania, niepowodujące ograniczenia korzystania z oprogramowania. Przykładem błędu niskiej kategorii jest np. niedostępność systemu pomocy, błąd językowy w interfejsie.

Wada: Błąd krytyczny / Błąd poważny / Błąd niskiej kategorii

Czas Naprawy: Błąd krytyczny / Błąd poważny / Błąd niskiej kategorii

Czas Obejścia: Błąd krytyczny / Błąd poważny / Błąd niskiej kategorii

Czas reakcji w siedzibie: Błąd krytyczny / Błąd poważny / Błąd niskiej kategorii

- Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczną gwarancję na sprzęt i oprogramowanie wraz z pełną asystą techniczną i merytoryczną na całość przedmiotu zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru.

- Propozycja metodyki zarządzania projektem. Opis powinien zawierać propozycję metodyki zarządzania projektem, umożliwiającej budowę systemu w zakładanym budżecie, czasie i zakresie.

- Pełna dokumentacja techniczna, konieczna do zarejestrowania i certyfikacji urządzenia jako wyrób medyczny.

- KRYTERIA OCENY OFERTY

- Cena [C]

W ofercie należy odnieść się do kryterium wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie kryterium, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 punktów w danym kryterium.

Kryterium CENA: cena oferty jest ceną netto za realizację przedmiotu zamówienia.

- Okres gwarancji [OG]

W ofercie należy odnieść się do kryterium wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie kryterium, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 punktów w danym kryterium.

Kryterium OKRES GWARANCJI: okres gwarancji dotyczy zapewnienia co najmniej 24-romiesięcznej gwarancji na sprzęt i oprogramowanie wraz z pełna asystą techniczną i merytoryczną na całość przedmiotu zamówienia, liczonej od następnego po dacie odbioru.

- Okres realizacji etapu II [OR]

W ofercie należy odnieść się do kryterium wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent pominie kryterium w ocenie zostanie przyznanych mu 0 punktów w danym kryterium.

Kryterium OKRES REALIZACJI ETAPU II: okres realizacji jest czas potrzebny na realizację przedmiotowego zamówienia, niezbędny do zrealizowania prac wymaganych dla etapu III od daty zawarcia umowy.

Uwaga!

- W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.

- W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 punktów w danym kryterium.

- W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów, kryterium rozstrzygającym będzie cena (oferta z najniższą ceną spośród oferentów).

- W przypadku takiej samej ilości punktów w ramach danego kryterium oceny (dotyczy to wszystkich dwóch kryteriów), oferty otrzymają taką samą ilość punktów (np. dwie drugie oferty z kolei otrzymają po 4 punkty w ramach kryterium Cena), zaś kolejna oferta otrzymuje kolejną ilość punktów (w tym przypadku będzie to trzecia z kolei oferta i otrzyma 3 punkty w ramach kryterium Cena).

- INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

- Cena [C] (40% sumy punktów) – waga punktowa 8 [CW]

- Okres gwarancji [OG] (30% sumy punktów)  – waga punktowa 6 [OGW]

- Okres realizacji etapu II [OR] (30% sumy punktów) – waga punktowa 6 [ORW]

- OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

- Cena [C]

W kryterium CENA można uzyskać 5 punktów w następujący sposób:

5 punktów-najniższa oferta cenowa sumarycznie netto, 4 punkty – druga z kolei oferta, 3 punkty – trzecia z kolei oferta, 2 punkty – czwarta z kolei oferta, 1 punkt – piąta z kolei oferta, 0 punktów - kolejne.

- Okres gwarancji [OG]

W kryterium okres gwarancji można uzyskać 5 punktów, zapewniając co najmniej 24-romiesięczną gwarancję na sprzęt i oprogramowanie wraz z pełną asystą techniczną i merytoryczną na całość przedmiotu zamówienia, liczonej od następnego po dacie odbioru. Niespełnienie tego wymagania skutkuje uzyskaniem 0 punktów.

- Okres realizacji etapu II [OR]

W kryterium OKRES REALIZACJI ETAPU II można uzyskać 5 punktów w następujący sposób:

5 punktów – najkrótszy oferowany czas realizacji, 4 punkty – druga z kolei oferta, 3 punkty – trzecia z kolei oferta, 2 punkty – czwarta z kolei oferta, 1 punkt – piąta z kolei oferta, 0 punktów - kolejne.

Wzór wyliczający punkty sumaryczne dla danej oferty:

Suma punktów [SUMA]: C x CW + OG x OGW + OR x ORW

Maksymalna liczba punktów:

Suma punktów: [SUMA]: 5 x 8 + 5 x 6 + 5 x 6 = 100

- TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert upływa w dniu: 12.01.2021 r.

- Sposób składania ofert:

- Elektronicznie na adres: sekretariat@csim.pl

- lub papierowo na poniższy adres:

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Kajetany, ul. Mokra 7

05-830 Nadarzyn

- Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany adres mailowy lub ww. adresy.

- Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane.

- TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Podpisanie umowy z Wykonawcą przewiduje się najpóźniej do dnia 30.01.2021 r.

- Wymagana jest gotowość do realizacji zamówienia niezwłocznie po wybraniu Wykonawcy przez Zamawiającego i podpisaniu umowy z niniejszym Wykonawcą.

- Termin realizacji zamówienia: od 1.02.2021 r. do 30.09.2022 r.

Termin realizacji zamówienia - może ulec zmianie (wydłużeniu) w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji urzędowej Instytucji Zarządzającej.

- INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH, ZGODNIE Z:

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1do Formularza Ofertowego: Oświadczenia Oferenta).

- OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

- Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:

- Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,

- Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,

- Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,

- Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

- Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona aneksu do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.

- INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNEWARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMIKRYTERIAMI OCENY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym, zamówień uzupełniających na dostawy/usługi, polegające na powtórzeniu podobnych dostaw/usług.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).

- Oferta powinna zawierać podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Upoważnienie dotyczy zarówno upoważnienia osoby przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

- Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oferta musi być ważna minimum 90 dni od dnia złożenia oferty.

- Następujące braki w ofercie skutkują odrzuceniem oferty:

- Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego;

- Oferta złożona bez podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę;

- Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowymi wymaganych w zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 1do Formularza Ofertowego: Oświadczenia Oferenta). Wymagane jest zaznaczenie przy każdym oświadczeniu ☒ TAK;

- Braki w okresie terminu składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy jedynie w okresie terminu składania ofert.

- Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych omyłek.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- OSOBY DO KONTAKTU

Karolina Kiełbasa

Centrum Słuchu i mowy Sp. z o. o.

k.kielbasa@csim.pl

tel. 22 46 35 374

- DODATKOWE POSTANOWIENIA

- Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej Instytucji Pośredniczącej.

- Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

- Zamawiający zastrzega upublicznienie wyników po udokumentowaniu spełnienia kryteriów przez wybranego Oferenta.

- Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

- Informujemy, iż umowa z wykonawcą będzie zawierała kary umowne tytułem nienależytego wykonania zamówienia (w tym niewykonanie zamówienia w terminie) do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy usługi. Prosimy o przyjęcie do wiadomości tej informacji poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia będącego załącznikiem do Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego: Dodatkowe oświadczenie).

- ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego: Oświadczenia Oferenta

- Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego: Dodatkowe oświadczenie (dotyczące

kar umownych oraz ich zabezpieczenia)