## Arkusz1
Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia
ZP.272.4.15.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Pakiet nr 1 - Miernik poziomu dzwięku
1. Producent i typ oferowanego miernika poziomu dźwięku: …......................................................................................................................................................................................................................
2. Numer decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzającej typ przyrządu pomiarowego: ….....................................
Oferowany okres gwarancji ( minimum 24 miesiące): |  |  |  | ….......................... od daty podpisania Protokołu odbioru
Lp | Urządzenie | Parametry techniczne urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość parametru oferowanego urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Miernik poziomu dźwięku | Urządzenie przeznaczone do pomiaru hałasu na stanowiskach pracy (zgodnie z normą PN-EN 9612:2011 | tak |  | szt | 1
|  | Klasa dokładności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61672-1:2013 | Klasa 1
|  | Filtry korekcyjne (wagowe) o znormalizowanych charakterystykach | co najmniej A, C
|  | Wyznaczanie czasu uśredniania (stałe czasowe) co najmniej | S (slow): 1 sekudna
F (fast): 125 ms
I (impulse): 35 ms
|  | Wielkości mierzone | Lxy (SPL)
Lxeq (LEQ)
Lxpeak (PEAK)
Lxymax (MAX)
Lxymin (MIN)
|  | Jednoczesny pomiar minimum trzech parametrów (wielkości mierzonych) | tak
|  | Poziom szumów | poniżej 18 dBA
|  | Zakres pomiarowy dla równoważnego poziomu dźwięku A LAeq | minimum 20 – 135 dB
|  | Zakres pomiarowy dla wartości szczytowej poziomu dźwięku C LCPK | minimum 40- 136 dB
|  | Zakres częstotliwościowy | minimum od 12,5Hz do 16 kHz
|  | Pomiar czasu pogłosu | tak
|  | Możliwość zainstalowania kompatybilnych filtrów do analizy częstotliwościowej w pasmach oktawowych i tercjowych zgodnie z PN-EN 61260 | tak
|  | mikrofon 1/2" | tak
|  | Zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora | tak
|  | Zapis wyników | pamięć miernika poziomu dźwięku lub karta pamięci
Razem:
Wartość netto: …………………………………………………………..
Wartość brutto: …………………………………………………………( słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………….)
………………………………………………………………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………………………………………………….. dn …………………………………………………………………………….
miejscowość

## Arkusz2
Załącznik nr 2.2 do Zaproszenia
ZP.272.4.15.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Pakiet nr 2 - kalibrator akustyczny
Producent i typ oferowanego kalibratora akustycznego: ..............................................................................................................................................................................................................
Oferowany okres gwarancji (minimum 24 miesiące): |  |  |  | ….......................... od daty podpisania protokołu odbioru
Lp | Urządzenie | Parametry techniczne urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość parametru oferowanego urządzenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Kalibrator akustyczny | Klasa dokładności 1, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN IEC 60942:2018-06 | Klasa 1 |  | szt | 1
|  | Poziom generowanego ciśnienia akustycznego | 114 dB lub 94 dB
|  | Częstotliwość deklarowana | 1000Hz
|  | Czas stabilizacji | max 30s
|  | Kompatybilny z mikrofonem 1/2" | tak
Razem:
Wartość netto: …………………………………………………………..
Wartość brutto: …………………………………………………………( słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………….)
………………………………………………………………………………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………………………………………………….. dn …………………………………………………………………………….
miejscowość