Załącznik nr 3

………………………………………………….

pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - Mikroskop – 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop |  |  |
| 1 | Statyw mikroskopu. • ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji przesuwu preparatów, wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia •współosiowa śruba mikro i makro •wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro •układ blokady wysokości stolika w lewym pokrętle śruby mikro/makro. Optyka. •W systemie korekcji do nieskończoności. •długość optyczna obiektywów 45mm Oświetlenie. •Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED o mocy 2,4W czas życia 60 000 godzin. •Oświetlenie wg systemu Koehlera. •Pokrętło regulacji oświetlenia w przedniej części statywu. •Kondensor Abbego o aperturze NA=1,25 z regulowaną przesłoną aperturową. Uchwyt rewolwerowy. •Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla co najmniej 5 obiektywów. Stolik. •Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.211mm x 154mm. •stolik bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie, •z uchwytem na dwa preparaty, •przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych, •zakres przesuwu co najmniej 76mm na 52mm. Nasadka okularowa. •Nasadka okularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, •pole widzenia FN=20, •z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm 20 Okulary. •Okulary szerokopolowe o FN=22 korekcja dioptryjna dla każdego oka (na okularze lub na nasadca): +/- 5 dioptrii Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD): •Plan Achromatyczny obiektyw 4x. Odległość robocza 18,5 mm, apertura numeryczna NA=0.10. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. •Plan Achromatyczny obiektyw 10x. Odległość robocza 10,5 mm, apertura numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe, obiektyw do kontrastu fazowego i jasnego pola, •Plan Achromatyczny obiektyw 20x. Odległość robocza 1,2 mm, apertura numeryczna NA=0.40. Korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm, obiektyw do kontrastu fazowego i jasnego pola, •Plan Achromatyczny obiektyw 40x. Odległość robocza 0,6 mm, apertura numeryczna NA=0.65. Korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm, obiektyw do kontrastu fazowego i jasnego pola, •Plan Achromatyczny obiektyw imersyjny 100x. Odległość robocza 0,13 mm, apertura numeryczna NA=1,25, obiektyw do kontrastu fazowego i jasnego pola, Kolorowa kamera cyfrowa do mikroskopu •rozdzielczość 2560x 1920 pixel •binning 2x •zakres dynamiki 12 bit •zakres czasu ekspozycji od 35 mikrosekund do 2,5 s •czas odświeżania 15 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 32 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) oraz 71 fps przy rozdzielczości 960x540 •mocowanie na gwint typu c •Automatyczny balans bieli •połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0 •praca w systemie operacyjnym windows 7.x, Windows 8.x, windows 10.x w wersji 32 oraz 64 bit •oprogramowanie sterujące pracą kamery Oprogramowanie umożliwiające •podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, •wykonywanie zdjęć, •nagrywanie sekwencji video (format AVI), •wyświetlanie parametrów mikrofotografii, •Kalibracja fotografii przed i po wykonaniu zdjęcia •możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów, •manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu, •możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, •dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.) •tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii), •możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie, •możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon, •zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI, •możliwość rozbudowy oprogramowania, Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny Mikroskopy posiadają certyfikat CE IVD, mikroskop, kamera i oprogramowanie pochodzą od jednego producenta | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ……………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ II - Cieplarka/inkubator  1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Cieplarka/inkubator |  |  |
| 1 | Pojemność min 102 l Wymuszona konwekcja Konwekcja podwójna – mechaniczna i grawitacyjna Zakres temperatury pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +105°C Sterownik mikroprocesorowy Jednorodność temperatury +/- 0,3°C Stabilność temperatury +/-0,1°C Tygodniowy zegar czasu pracy Możliwość ustawienia dnia/godziny zakończenia czasu pracy Alarm odchylenia wartości temperatury Sześciostopniowa regulacja pracy wentylatora w zakresie 0-100% Wewnętrzne szklane drzwi umożliwiające obserwację materiału bez zmian temperatury Komora wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami Obudowa stalowa, odporna na zarysowania Udźwig półki do 25 kg Moc 1100 W | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | …………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ III – Autoklaw 2 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Autoklaw |  |  |
| 1 | •Specjalny program do sterylizacji pożywek agarowych w temperaturze 40-80 ºC •Programowany start (24h) •Złącze RS232 na PC / drukarkę i programowanie sterujące (opcjonalnie). •Zbiornik i pokrywa (górna) wykonane ze stali nierdzewnej AISI316L •Ręczny zawór spustowy •Ręczne napełnianie komory •Kratka zabezpieczająca podgrzewacz •Zabezpieczenia: zawór bezpieczeństwa, bezpiecznik termostatu, hydrauliczny system blokowania drzwi, czujnik otwartej pokrywy. •Temperatura sterylizacji 100-134 ºC | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ IV – Lodówka/zamrażarka 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Lodówka/zamrażarka |  |  |
| 1 | - wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 - izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej 70 mm - samoczynnie domykające się drzwi (przy otwarciu <90º) - półki metalowe plastyfikowane - prowadnice półek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - otwór walidacyjny - alarm otwartych drzwi - alarm dźwiękowy oraz wizualny wysokiej lub niskiej temperatury - automatyczne odszranianie - wciskana, łatwo demontowalna uszczelka drzwi - elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury - oświetlenie wnętrza LED - zamek drzwi - chłodzenie dynamiczne - monoblok chłodniczy na suficie korpusu - szafa posiada 4 koła (2 z hamulcem) dodatkowo wyposażona w nogi z regulacją - uchwyty na plecach ułatwiające transport urządzenia Parametry techniczne: - pojemność netto: 580l +/- 10 l - maks. załadowanie półki: 20 kg - zakres temperatur: -20 do -30ºC - warunki otoczenia urządzenia: +25ºC, 60% HR - pobór mocy: 400W - wydajność chłodnicza: 285W - czynnik chłodniczy: R290 - zużycie energii: do 3 kWh/24h - zasilanie: 230V Wyposażenie opcjonalne: - rejestrator temperatury - oświetlenie wnętrza LED - półka perforowana INOX - alarm zaniku napięcia - szuflada "apteczna" z prowadnicami (wys.75 mm) - szuflada bez przegród z prowadnicami (wys.150 mm) - dodatkowy otwór walidacyjny - pojemnik na glikol | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ V – Czytnik ELISA 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Czytnik ELISA |  |  |
| 1 | Odczyt płytek 6, 12, 24, 48 i 96-dołkowych płasko- i okrągłodennych. Zakres długości fali w zakresie od 400 do 750 nm. Zakres odczytu 0-4.000 OD Dokładność odczytu <1% przy 2 OD Liniowość odczytu <1% przy 2 OD Powtarzalność odczytu < 0.5% przy 2 OD Wytrząsanie w trybie liniowym z regulacją intensywności. Wbudowana funkcja autotestu podczas uruchomienia urządzenia Ilość zainstalowanych filtrów – min. 4 sztuki (405 nm, 450 nm, 490 nm i 630 nm). Oprogramowanie zewnętrzne do jednoczesnej kontroli aparatu i analizy otrzymanych wyników. 5 licencji stanowiskowych. Obróbka danych – transformacje, cut-offs, walidacja wyników. Kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej min. 4,3” do obsługi urządzenia. Pamięć wewnętrzna – 40 otwartych, programowanych przez użytkownika protokołów. Możliwość pracy niezależnej lub pod kontrolą komputera. Odczyt całej płytki 96-dołkowej w 11 sekund. 3 złącza USB. Możliwość podłączenia drukarki termicznej bezpośrednio do czytnika. Certyfikat do diagnostyki in-vitro (CE-IVD) | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

CZĘŚĆ VI – Płuczka uniwersalna 1 sztuka.

| L.p. | Parametry wymagane | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- |
| Płuczka uniwersalna |  |  |
| 1 | Płukanie pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych Płukanie płytek płaskodennych i okrągłodennych 8-kanałowa głowica płucząca-dozująca. Możliwość doposażenia o głowicę 12-kanałową Dokładność napełniania <3% CV Pozostałości po płukaniu ≤ 2 mikrolitry/dołek Dozująca pompa strzykawkowa Obsługa urządzenia poprzez wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3” Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie nie mniej niż 75 protokołów Maksymalna ilość cykli płukania w jednym protokole - nie mniej niż 10 Wbudowana wytrząsarka – ciągłe wytrząsanie do 30 min., wybór 5 zakresów intensywności wytrząsania Funkcja namaczania płytki, programowalna w zakresie od 1 sekundy do 30 minut. Łączenie protokołów płukania – do 10 protokołów Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu Zakres objętości buforu płuczącego od 25-3000 mikrolitrów/dołek Krok ustawiania rozdzielanego buforu – 1 mikrolitr/dołek Szybkość płukania: 3 cykle płukania (zasysanie/dozowanie): 300 µL/dołek, 96 dołków, 8-igłowy grzebień < 130 sekund Bezciśnieniowe naczynia na bufor, dwie 2L butle na bufor i jedna na zlewki Wbudowane programy do dekontaminacji, czyszczenia i konserwacji Funkcje dyspensera – możliwość dozowania odczynników do dołków płytki Programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków Programowalna wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki Funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka Certyfikat CE Waga poniżej 10 kg |  |
| 2 | Gwarancja - minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |  |  |

*) Niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, norm, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta służą jak najlepszemu opisowi przedmiotu zamówienia a  Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.

Zamawiający wymaga by z wypełnionych tabel Załącznika nr 3 jednoznacznie wynikało jaki sprzęt wykonawca oferuje: nazwy producenta i model oferowanego sprzętu. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych nazw/modelu sprzętu będą odrzucane jako niezgodne z treścią zapytania, jak również Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y.

………………, dnia ….................

_______________________________

(podpisy osoby upoważnionej)