Załącznik Nr 1a do zapytania ofertowego / Załącznik nr 1a do umowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Cześć 1: Wózek transportowo – zabiegowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji  : 	……………………………………………

| LP. | PARAMETR / WARUNEK | PARAMETR OCENIANY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i pobytu | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka, oparta na 2 ruchomych kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni. Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi | Tak |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | Tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem. | Tak |  |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 130 cm | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze max. 318 kg | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka min. 2160mm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami min. 775 mm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami min. 965 mm | Tak |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 76 cm | Tak |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
|  | Pojedyncze koła antystatyczne, zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | Tak |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące oznaczone odrębnym kolorem) o wysokości min. 36 cm i długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg, | Tak |  |
|  | Elektryczna/hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z 2 stron, za pomocą pojedynczej dźwigni nożnej w zakresie od 52.7 do 86.4 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca). | Tak |  |
|  | Czas elektrycznego podnoszenia maksymalnego leża min. 10 sekund |  |  |
|  | Leże wózka wyposażone w elektryczną regulację oparcia pleców i segmentu nóg. | Tak |  |
|  | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy (leże 4-ro segmentowe). | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie od 0 do 90 sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka. Dodatkowa manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężynami gazowymi (w przypadku braku zasilania) | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu nóg w zakresie od 0 -od 40. Dodatkowa manualna regulacja opuszczania segmentu nóg. | Tak |  |
|  | Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie. | Tak |  |
|  | W momencie awarii zasilania możliwość przejścia na regulację hydrauliczno-mechaniczną. | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie 17 przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak |  |
|  | Panel centralny sterujący funkcjami elektrycznymi dla personelu med. zlokalizowany na końcu leża od strony nóg. | Tak |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych na panelu centralnym, w celu uniemożliwienia zmiany ustawień przez pacjenta. | Tak |  |
|  | Panele sterowania funkcjami elektrycznymi dla pacjentów umieszczone na obu wewnętrznych stronach barierek bocznych. | Tak |  |
|  | Podświetlane przyciski funkcji elektrycznych w momencie aktywacji funkcji na panelu centralnym jak i na panelach sterujących dla pacjenta na obu barierkach bocznych | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | Tak |  |
|  | Uchwyty (2 szt.) na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak |  |
|  | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. | Tak |  |
|  | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka | Tak |  |
|  | Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | Tak |  |
|  | Klasa szczelności IPX6 | Tak |  |
|  | Materac piankowy przeciwodleżynowy, 2 warstwowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości w zakresie od 7.6 cm do 10 cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, materac posiadający zgrzewane szwy odporne na przemakanie | Tak |  |
|  | Składane, rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z 4 stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
|  | Teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości, zdejmowany, 2 haki. Max. obciążenie do 5 kg. | Tak |  |
|  | Zwalnianie poręczy bocznych z obu końców leża | Tak |  |
|  | Uchwyt na kartę pacjenta | Tak |  |
|  | Pionowy uchwyt na butlę z tlenem mocowany od strony głowy. Max. obciążenie do 18 kg. | Tak |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta