FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres/siedziba Oferenta |  |
| NIP Oferenta |  |
| REGON Oferenta |  |
| Imię, nazwisko i stanowisko osoby kontaktowej w przedsiębiorstwie Oferenta |  |
| Numer telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w przedsiębiorstwie Oferenta |  |
| Wartość oferty netto w PLN - sumaryczna cena za wykonanie całego zakresu zapytania |  |
| Wartość oferty brutto w PLN - sumaryczna cena za wykonanie całego zakresu zapytania |  |
| Wartość netto w PLN – aparat RTG |  |
| Wartość brutto w PLN – aparat RTG |  |
| Wartość netto w PLN – system informatyczny |  |
| Wartość brutto w PLN – system informatyczny |  |
| Oferowany okres gwarancji (min. 36 miesięcy) |  |
| Oferowany okres asysty (min. 36 miesięcy) |  |

APARAT RTG

Parametry wymagane:

| l.p. | Opis parametru | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| - Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie: typ, model. |  |  |
| 2. | Producent. |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia. |  |  |
| 4. | Rok produkcji. |  |  |
| 5. | Sprzęt fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności na cały aparat podłogowy kostno-płucny (łącznie z detektorami), nie osobne dokumenty na elementy składowe. | TAK |  |
| 7. | Oferowany system fabrycznie wyposażony w detektory cyfrowe oraz zintegrowaną stację technika, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych detektorami. | TAK |  |
| 8. | Główne elementy aparatu tj. generator, stół, statyw płucny, lampa RTG lub detektory pochodzą od jednego producenta, a cały system objęty jest jednym certyfikatem i jedną deklaracją zgodności. | TAK |  |
| 9. | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze. | TAK |  |
| - Kolumna podłogowa lampy RTG |  |  |  |
| 10. | Kolumna z lampą mocowaną na podłodze, niezależnie do stołu. | TAK |  |
| 11. | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. | 150 cm |  |
| 12. | Zakres pionowego ruchu lampy. | ≥ 145 cm |  |
| 13. | Najniższe położenie ogniska od podłogi. | ≤ 35 cm |  |
| 14. | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej. | 270 |  |
| 15. | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. | +/- 140 |  |
| 16. | Wielofunkcyjny, panel LCD min 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt parametrów ekspozycji. | TAK |  |
| 17. | Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji (bez konieczności zmiany programu anatomicznego) | TAK |  |
| 18. | Wyświetlanie odległości SID. | TAK |  |
| 19. | Max SID uzyskiwane do detektora w stole. | ≥130 cm |  |
| 20. | Lampa RTG automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID. | TAK |  |
| - Lampa RTG i kolimator |  |  |  |
| 21. | Wielkość ogniska małego (zgodnie z IEC 60336). | ≤ 0,6 |  |
| 22. | Wielkość ogniska dużego (zgodnie z IEC 60336). | ≤ 1,2 |  |
| 23. | Moc ogniska małego wg IEC. | ≥ 30 kW |  |
| 24. | Moc ogniska dużego wg IEC. | ≥ 80 kW |  |
| 25. | Szybkość wirowania anody ≥ 2700 obr./min. | TAK |  |
| 26. | Miernik dawki (DAP). | TAK |  |
| 27. | Ustawianie dodatkowej filtracji w kolimatorze. | TAK |  |
| 28. | Zakres obrotu kolimatora. | +/- 45 |  |
| 29. | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i liniowym laserem. | TAK |  |
| 30. | Automatyczna, wstępna kolimacja zgodnie z programem anatomicznym. | TAK |  |
| - Generator RTG |  |  |  |
| 31. | Generator wysokiej częstotliwości min 100 kHz. | TAK |  |
| 32. | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 50 kW |  |
| 33. | Max prąd w radiografii. | ≥ 550 mA |  |
| 34. | Max wartość mAs. | ≥ 600 mAs |  |
| 35. | Zakres napięć w radiografii. | min 40 - 150 kV |  |
| 36. | Programy anatomiczne. | ≥ 200 |  |
| - Uniwersalny stół diagnostyczny |  |  |  |
| 37. | Stół stacjonarny. | TAK |  |
| 38. | Blat pływający. | TAK |  |
| 39. | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 52 cm |  |
| 40. | Maksymalna wysokość blatu od podłogi. | ≥ 90 cm |  |
| 41. | Długość blatu stołu. | ≥ 210 cm |  |
| 42. | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm |  |
| 43. | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 65 cm |  |
| 44. | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 25 cm |  |
| 45. | Max. obciążenie blatu stołu w pozycji środkowej. | ≥ 250 kg |  |
| 46. | Odległość zewnętrzna powierzchnia płyty stołu – detektor. | ≤ 8 cm |  |
| 47. | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al (wg EN/IEC 60601-1-3). | ≤ 0,7 mm Al |  |
| 48. | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania bez pomocy narzędzi. | TAK, podać parametry |  |
| 49. | Układ AEC w stole, min 3 komory. | TAK |  |
| 50. | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu. | TAK |  |
| 51. | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora. | TAK |  |
| 52. | Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. | TAK |  |
| - Statyw do zdjęć odległościowych |  |  |  |
| 53. | Statyw mocowany do podłogi. | TAK |  |
| 54. | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 35 cm |  |
| 55. | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 175 cm |  |
| 56. | Układ AEC w statywie, min 3 komory. | TAK |  |
| 57. | Kratka przeciwrozproszeniowa lub zestaw kratek umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm oraz projekcji z SID 115 cm. | TAK, podać parametry |  |
| 58. | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | TAK |  |
| 59. | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. | ≤ 0,7 mm Al |  |
| 60. | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora. | ≤ 6 cm |  |
| 61. | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych. | TAK |  |
| 62. | Bezprzewodowy pilot do zdalnej zmiany wysokości statywu. | TAK |  |
| - Detektor zintegrowany w statywie płucnym |  |  |  |
| 63. | Detektor na stałe zabudowany w statywie płucnym. | TAK, Podać model |  |
| 64. | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
| 65. | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK |  |
| 66. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 9,0 mln |  |
| 67. | Rozmiary piksela. | ≤ 140 µm |  |
| 68. | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit |  |
| - Detektor bezprzewodowy |  |  |  |
| 69. | Detektor bezprzewodowy. | TAK, Podać model |  |
| 70. | Detektor do stosowania w stole, w statywie oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.). | TAK |  |
| 71. | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
| 72. | Materiał scyntylatora – CsI. | TAK |  |
| 73. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 9,0 mln |  |
| 74. | Rozmiary piksela. | ≤ 140 µm |  |
| 75. | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit |  |
| 76. | Maksymalna waga detektora. | ≤ 4,2 kg |  |
| 77. | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 150 kg |  |
| 78. | Detektor automatycznie ładowany w szufladzie stołu, bez konieczności podłączania żadnego kabla. W przypadku braku możliwości należy dostarczyć nastołową ładowarkę wraz z dwoma dodatkowymi bateriami. | TAK |  |
| - Konsola technika RTG aparatu kostnopłucnego |  |  |  |
| 79. | Konsola technika obsługiwana min. przy pomocy klawiatury i myszki. | TAK |  |
| 80. | Monitor dotykowy min. 23”. | TAK |  |
| 81. | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów). | ≥ 5000 |  |
| 82. | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu. | ≤ 4 s |  |
| 83. | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 12 s |  |
| 84. | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w tym programów dziecięcych. | TAK |  |
| 85. | W ramach programów anatomicznych automatyczne ustawianie parametrów pracy generatora. | TAK |  |
| 86. | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM. | TAK |  |
| 87. | Indywidualne konta dla każdego użytkownika z indywidualnym hasłem do logowania do stacji technika. | TAK |  |
| 88. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna. | TAK |  |
| 89. | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send, • DICOM Print, • DICOM Storage Commitment, • DICOM Worklist / MPPS, • DICOM Structured Report. | TAK |  |
| 90. | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie, • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu), • wyświetlanie znaczników. | TAK |  |

Parametry dodatkowo punktowane (kryterium jakościowe):

| l.p. | Opis parametru | Punktacja | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kolumna podłogowa lampy RTG |  |  |  |
| 1. | Wyświetlanie na wyświetlaczu na kołpaku lampy przewodnika pozycjonowania pacjenta dla poszczególnych programów anatomicznych. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - Lampa RTG i kolimator |  |  |  |
| 2. | Pojemność cieplna anody (min. 300 kHU). | ≥ 350 kHU – 1 pkt < 350 kHU – 0 pkt |  |
| 3. | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG (min. 1300 kHU). | ≥ 1350 kHU – 1 pkt < 1350 kHU – 0 pkt |  |
| 4. | Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - Uniwersalny stół diagnostyczny |  |  |  |
| 5. | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - Statyw do zdjęć odległościowych |  |  |  |
| 6. | Możliwość wyboru na bezprzewodowym pilocie przejazdu do min. 2 wstępnie zaprogramowanych pozycji statywu. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - Detektor zintegrowany w statywie płucnym |  |  |  |
| 7. | DQE (min. 70%). | ≥ 80% - 1 pkt < 80% - 0 pkt |  |
| - Detektor bezprzewodowy |  |  |  |
| 8. | DQE (min. 70%). | ≥ 80% - 1 pkt < 80% - 0 pkt |  |
| 9. | Detektor wyposażony w zintegrowaną rączkę do przenoszenia i obsługi detektora. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - Konsola technika RTG aparatu kostnopłucnego |  |  |  |
| 10. | Wyświetlanie na monitorze przewodnika pozycjonowania pacjenta dla poszczególnych programów anatomicznych. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |

SYSTEM INFORMATYCZNY

Parametry wymagane:

| l.p. | Opis parametru | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolejkowanie i rejestrację pacjentów na badanie. | TAK |  |
| 2. | Połączenie powstających w systemie RTG dokumentów z elektronicznymi bazami dokumentów i dostęp do nich przez platformę e-usług (z częścią dla pacjentów i dla lekarzy). | TAK |  |
| 3. | Integracja z węzłami DICOM. | TAK |  |
| 4. | Przesyłanie wyników i ich opisów do dokumentacji pacjenta i platformy P1. | TAK |  |
| 5. | Uzyskiwanie cyfrowych obrazów diagnostycznych i przetwarzanie ich, w tym scalanie obrazów z różnych projekcji. | TAK |  |
| 6. | Wsparcie opisów przez moduł sztucznej inteligencji, wyposażonej w odpowiednie algorytmy umożliwiające wstępną ocenę wykonanych zdjęć w celu przyśpieszenia ich opisów. | TAK |  |
| 7. | Webowa przeglądarka diagnostyczna. | TAK |  |
| 8. | Funkcje rozliczeniowe. | TAK |  |
| 9. | Opisywanie wykonanych badań radiologicznych bezpośrednio w placówce (moduł opisów) oraz zdalnie ich opisywanie. | TAK |  |
| 10. | Migracja historycznych badań radiologicznych. | TAK |  |

__________________________________________________________________________________
data i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta zgodnie z reprezentacją firmy