Załącznik nr 3 do postępowania, znak sprawy: ZP.01/2023

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu medycznego dla POZ Consultorio w Rokietnicy celem poprawy stanu zdrowia pacjentów po epidemii COVID-19”

Dane dotyczące Wykonawcy/ów:

| L. p. | Nazwa Wykonawcy | Dane adresowe |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców.

Formularz – parametry techniczne oferowanego sprzętu

Oświadczam/y, że:

Oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym, co zostało opisane niżej.

Oferujemy następujący sprzęt (model): ………….

(wpisać odpowiednio dla części na którą Wykonawca składa ofertę)

UWAGA:

Wykonawca wypełnia tylko tą część na którą składa ofertę; Jeżeli Wykonawca składa ofertę np. tylko na Część I zamówienia, może z formularza usunąć opis dla Część II oraz III.

CZĘŚĆ I zamówienia – aparat EKG oraz spirometr

| L.p | Wymagane parametry techniczne – aparat EKG | TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
|  | Rok produkcji wymagany: 2023 |  |  |
|  | Aparat min. 12-kanałowy |  |  |
|  | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) |  |  |
|  | Wymiar ekranu 5,7” ; max. 118 x 89 mm tolerancja +/- 2% |  |  |
|  | Wymiary aparatu max. 330x270x74 tolerancja +/- 2% |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu (min. punkty 640 x 480) |  |  |
|  | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy |  |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą |  |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |  |
|  | Możliwość korzystania z aparatu do 90 min. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia hasła dostępu do aparatu uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do urządzenia |  |  |
|  | Możliwość współpracy z zewnętrznymi drukarkami wyposażonymi w protokół PCL5 |  |  |
|  | Możliwość eksportu badań do komputera w formacie XML |  |  |
|  | Nieograniczona ilość profili użytkownika |  |  |
|  | Możliwość utworzenia kartoteki lekarzy |  |  |
|  | Możliwość wyboru wcześniej utworzonego pacjenta |  |  |
|  | Sygnalizacja rozładowania akumulatora: dźwiękowa i świetlna kontrolka |  |  |
|  | Waga: max. 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) |  |  |
|  | Szerokość papieru min.112 mm |  |  |
|  | Rozdzielczość drukarki: oś OY 200 dpi, oś OX 500 dpi |  |  |
|  | Rodzaj papieru: rolka |  |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10;12.5; 25; 50 |  |  |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona |  |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w profilu automatycznym: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 |  |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń w profilu manualnym: 3, 4, 6, 12 |  |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym: z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym lub wydruk wsteczny do 10s. |  |  |
|  | Detekcja kardiostymulatorów, 100 μs / dedykowany obwód z funkcją wykrywania 40000 Hz |  |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 |  |  |
|  | Filtr izolinii w zakresie 0.05Hz-1,5 Hz (3,2 s – 0,1s), |  |  |
|  | Filtr autodaptacyjny |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy tętna |  |  |
|  | Baza danych min. 250 zapisów EKG w pamięci aparatu |  |  |
|  | Profil automatyczny |  |  |
|  | Profil manualny |  |  |
|  | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika |  |  |
|  | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) umożliwiający monitoring do 10 min. |  |  |
|  | Możliwość podglądu zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu |  |  |
|  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu |  |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta |  |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia |  |  |
|  | Analiza i interpretacja (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) |  |  |
|  | W zestawie oprogramowanie do komputerowego EKG |  |  |
|  | Interpretacja badania w formie słownej lub kodów |  |  |
|  | Możliwość wykonania szybkiego EKG (bez wpisywania danych pacjenta) |  |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacyjnym do 400 J. |  |  |
|  | Podłączenie do PC poprzez RS232, USB, opcjonalnie WIFI, LAN |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, natężona, swobodna i MVV 45 parametrów) |  |  |
|  | Automatyczna analiza sygnału z pomiarem odcinków EKG i wektokardiografią |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu trwania badania |  |  |
|  | W zestawie dedykowany stolik pod EKG, blokada min. 2 kół, półka na akcesoria, wysięgnik na kabel pacjenta |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań |  |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji |  |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na dostawę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
|  | Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |  |
|  | Gwarancja jakości i rękojmi za wady: min. 36 miesięcy licząc o daty protokolarnego odbioru |  |  |
|  | Zapewniony 48 godzinny [liczony jako dni robocze] czas reakcji serwisu na ewentualne zgłoszenie zamawiającego. |  |  |

| L.p | Wymagane parametry techniczne - spirometr | TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
| 2. | Rok produkcji wymagany: 2023 |  |  |
| 3. | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań |  |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji |  |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania |  |  |
|  | Wykonanie badania oskrzelowo-płucnego PRE/POST |  |  |
|  | Możliwość wykonania MVV (maksymalna dowolna wentylacja), SVC (spirometria swobodna) oraz FVC (spirometria natężona) |  |  |
|  | Korekcja BTPS: automatyczna |  |  |
|  | Mierzenie wartości wdechu oraz wydechu |  |  |
|  | Spirometria natężona: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc |  |  |
|  | Maksymalna dowolna wentylacja: MVV, MVVf, MRf, MVVt, TV |  |  |
|  | Spirometria swobodna: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC |  |  |
|  | Wartości wzorcowe: ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, GLI 2012, Hou Shu 1990, Jia Ju-cai 1990, Sun Bin 1990, Liu Shi-Wan 1990, Liu Guo-Hua 1990, Zhu Xi 1990, Wu 1961, Ip 2006, Polgar 1979, Wang Yang 2013, Perez Padilla 2003, Platino 2006, PDPI 2004, Thai 2000 Zapletal 1977 |  |  |
|  | Interpretacja: Enright, ATS, BTS, GOLD+ATS, GOLD |  |  |
|  | Określenie LLN (dolnej granicy normy) dla mierzonego parametru. |  |  |
|  | Zachęta dla dzieci w formie animacji min 2 różne animacje |  |  |
|  | Zakres przepływu min. (litry/s): 16 l/s (wdech / wydech) |  |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu (50 ml/s do 16 l/s): ± 5% lub 50 ml/s (ważna większa wartość) |  |  |
|  | Zakres objętości (litry): 0,025 do 8 litrów |  |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości (0,025 do 8 l): ± 3% lub 50 ml (ważna większa wartość) |  |  |
|  | Opór przepływu: < 79 Pa / l/s |  |  |
|  | Automatyczna korekcja BTPS: |  |  |
|  | Czujnik temperatury: + 10°C do + 40°C Dokładność: ± 3% dla 25°C |  |  |
|  | Czujnik ciśnienia barometrycznego: 700 – 1200 hPa Dokładność: ± 2% |  |  |
|  | Czujnik wilgotności względnej: 0 do 100% wilgotności Dokładność :± 4% dla 25°C, 30 do 80% wilgotności |  |  |
|  | Rozdzielczość ADC: 15 bitów |  |  |
|  | Eksport danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM |  |  |
|  | Eksportowanie do systemu plików: Formaty PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32) |  |  |
|  | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie |  |  |
|  | Samodzielna kalibracja urządzenia przy pomocy dedykowanej pompy kalibracyjnej |  |  |
|  | Pompa kalibracyjna w zestawie |  |  |
|  | Brak konieczności kalibracji urządzenia w serwisie producenta |  |  |
|  | Możliwość wykonania prób „Prowokacyjnej” i „Bronchodylatacyjnej” |  |  |
|  | Interfejs użytkownika |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie |  |  |
|  | Normy bezpieczeństwa: IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971 |  |  |
|  | Klasa ochronności (elektryczna): II zgodnie z IEC 536 |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych. |  |  |
|  | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu trwania próby - wyrażona w sekundach |  |  |
|  | Możliwość korzystania z ustnika jednorazowego użytku lub filtra bakteryjno-wirusowego |  |  |
|  | Zestaw wyposażony w walizkę transportową |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na dostawę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
|  | Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |  |
|  | Gwarancja jakości i rękojmi za wady: min. 36 miesięcy licząc o daty protokolarnego odbioru |  |  |
|  | Zapewniony 48 godzinny [liczony jako dni robocze] czas reakcji serwisu na ewentualne zgłoszenie zamawiającego. |  |  |

CZĘŚĆ II zamówienia – defibrylator

| L.p | Wymagane parametry techniczne – defibrylator | TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  |  |
|  | Rok produkcji wymagany: 2023 |  |  |
|  | Poziom ochrony IP min. 55 |  |  |
|  | Tryb pracy: półautomatyczny, automatyczny AED |  |  |
|  | Tryb dziecięcy: w postaci baterii z dedykowanymi elektrodami pediatrycznymi |  |  |
|  | Odporność na upadki- min. 1,0 m |  |  |
|  | Waga urządzenia z baterią i elektrodami- max. 2 kg |  |  |
|  | Interaktywny panel graficzny |  |  |
|  | Elektrody – 3 komplety, w tym baterie z dedykowanymi elektrodami pediatrycznymi |  |  |
|  | Bateria do defibrylatora |  |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |  |
|  | Czas ładowania do wstrząsu: min. 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund |  |  |
|  | Pojemność baterii: min. 100 wyładowań |  |  |
|  | Torba transportowa w zestawie. Obsługa AED bez konieczności wyjmowania z torby. Torba z kieszenią na set ratunkowy |  |  |
|  | Automatyczna analiza EKG |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). |  |  |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |  |  |
|  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na dostawę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
|  | Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |  |
|  | Gwarancja jakości i rękojmi za wady: min. 36 miesięcy licząc o daty protokolarnego odbioru |  |  |
|  | Zapewniony 48 godzinny [liczony jako dni robocze] czas reakcji serwisu na ewentualne zgłoszenie zamawiającego. |  |  |

CZĘŚĆ III zamówienia – aparat USG

| L.p. | Wymagane parametry techniczne – aparat USG |  | TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy. |  |  |  |
| 2 | Rok produkcji wymagany: 2023 |  |  |  |
| 3 | Lekki, mobilny aparat na kołach. |  |  |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 220-240 V / 16 A |  |  |  |
| 5 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED. Rozdzielczość min. 1200 x 800 pix. |  |  |  |
| 6 | Przekątna monitora min. 21 cali |  |  |  |
| 7 | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury. |  |  |  |
| 8 | Możliwość pochylenia monitora. |  |  |  |
| 9 | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi. |  |  |  |
| 10 | Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,5 – 18 MHz |  |  |  |
| 11 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30cm |  |  |  |
| 12 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 700 |  |  |  |
| 13 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler ≥ 200 |  |  |  |
| 14 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. |  |  |  |
| 15 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16. |  |  |  |
| 16 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16. |  |  |  |
| 17 | Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych.≥ 4 |  |  |  |
| 18 | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10 s). |  |  |  |
| 19 | Autoryzacja producenta na dostawę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |  |
| 20 | Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |  |  |
| 21 | Gwarancja jakości i rękojmi za wady: min. 36 miesięcy licząc o daty protokolarnego odbioru |  |  |  |
| 22 | Gwarancja dostawy części zamiennych przez min. 7 lat od daty dostawy |  |  |  |
| 23 | Zapewniony 48 godzinny [liczony jako dni robocze] czas reakcji serwisu na ewentualne zgłoszenie zamawiającego. |  |  |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
| 1 |  | Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz. |  |  |
| 2 |  | Głębokość obrazowania ≥ 30cm |  |  |
| 3 |  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. |  |  |
| 4 |  | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D. |  |  |
| 5 |  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą, min. 3 częstotliwości. |  |  |
| 6 |  | Kąt obrazowania min. 110 stopni. |  |  |
| 7 |  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego, min. 3 częstotliwości. |  |  |
| 8 |  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 3 pary częstotliwości harmonicznych. |  |  |
| 9 |  | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie. |  |  |
| 2 |  | Głowica konweksowa , elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 2,0 – 5,0 MHz ( podać typ i częstotliwość) |  |  |
| 2.1 |  | Kąt pola obrazowania min 55 stopni |  |  |
| 2.2 |  | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) |  |  |
| 2.3 |  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) |  |  |
| 3 |  | Głowica liniowa, elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 6,0 – 12,0 MHz ( podać typ i częstotliwość) |  |  |
| 3.1 |  | Szerokość pola obrazowania 39 mm±5%, |  |  |
| 3.2 |  | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) |  |  |
| 3.3 |  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) |  |  |
| C |  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 28 | 2D. |  |  |  |
| 28.1 | Podział ekranu na dwa obrazy. |  |  |  |
| 28.2 | Podział ekranu na 4 obrazy. |  |  |  |
| 28.3 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. |  |  |  |
| 28.4 | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku. |  |  |  |
| 29 | 2D+M, M-mode. |  |  |  |
| 30 | Kolor M-mode. |  |  |  |
| 31 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D). |  |  |  |
| 31.1 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 7,5 m/s |  |  |  |
| 31.2 | Zakres regulacji korekcji kąta +/-890 |  |  |  |
| 31.3 | Regulacja wielkości bramki 1-14mm |  |  |  |
| 31.4 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. |  |  |  |
| 31.5 | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku. |  |  |  |
| 32 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D). |  |  |  |
| 32.1 | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D. |  |  |  |
| 33 | Kolor doppler. |  |  |  |
| 33.1 | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) ≥ +/- 2,75m/s |  |  |  |
| 33.2 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D). |  |  |  |
| 34 | Power Doppler. |  |  |  |
| 35 | Tkankowy doppler spektralny. |  |  |  |
| 36 | Kolorowy doppler spektralny. |  |  |  |
| 37 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex). |  |  |  |
| 38 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler. |  |  |  |
| 39 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta. |  |  |  |
| 40 | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy. |  |  |  |
| D | ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 41 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D. ≥ 5000 obrazów 2D |  |  |  |
| 42 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. |  |  |  |
| 43 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu). |  |  |  |
| 44 | Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB. |  |  |  |
| 45 | Videoprinter monochromatyczny. |  |  |  |
| 46 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. |  |  |  |
| E | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |  |
| 47 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia. |  |  |  |
| 48 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego - kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’, S’, A’ - naczyniowe: PS. ED, PI, RI |  |  |  |
| 49 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE. |  |  |  |
| 50 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych. |  |  |  |
| 51 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO |  |  |  |
| 52 | Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego. |  |  |  |
| F | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |  |  |  |
| 53 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. |  |  |  |
| 54 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej. |  |  |  |
| 55 | „Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW o częstotliwości 2 MHz |  |  |  |
| 56 | Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni. |  |  |  |
| 57 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) |  |  |  |
| 58 | Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu |  |  |  |
| 59 | Anatomiczny kolorowy M-mode. |  |  |  |