

[image: image1.jpg]of Eﬂ?gug'zsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
. P€) . . Polska Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwdéj






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Holter EEG ze stanowiskiem komputerowym
	Lp.
	Parametry techniczne i pozostałe wymagania
	PARAMETR

WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Rok produkcji
	Podać 
	

	

	
	Funkcje Holtera EEG
	
	

	4. 
	rejestracja nie mniej niż 28 kanałów referencyjnych EEG 


	tak
	

	5. 
	rejestracja nie mniej niż 4 kanałów bipolarnych
	tak
	

	6. 
	kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji
	tak
	

	7. 
	rejestrowany rzeczywisty czas zapisu
	tak
	

	
	częstotliwość próbkowania nie mniej niż 2kHZ
	tak
	

	8. 
	ciągły pomiar impedancji
	tak
	

	9. 
	nie mniej niż 72 godziny ciągłego zapisu
	tak
	

	10. 
	system podwójnego zapisu
	tak
	

	11. 
	zwiększający bezpieczeństwo rejestrowanego sygnału
	tak
	

	12. 
	dane wyświetlane na LCD: godzina, czas zapisu, stopień naładowania baterii, stan pamięci wewnętrznej
	tak
	

	13. 
	przycisk/guzik pacjenta do zaznaczania zdarzeń w zapisie
	tak
	

	14. 
	 układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego
	tak
	

	15. 
	waga nie więcej niż 360g (uwzględniając baterie)
	tak
	

	16. 
	układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego


	tak
	

	
	WYPOSAZENIE REJESTRATORA EEG
	
	

	17. 
	- kompaktowy 28-kanałowy rejestrator EEG z kartą pamięci typu SD
	tak
	

	18. 
	- pokrowiec ochronny rejestratora z systemem mocowania
	tak
	

	19. 
	- oprogramowanie rejestratora
	tak
	

	20. 
	- zestaw elektrod miseczkowych EEG 
	tak
	

	21. 
	- czytnik kart SD do stanowiska analizy
	tak
	

	22. 
	- oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowiska analizy EEG DigiTrack
	tak
	

	23. 
	- oprogramowanie DigiTrack do analizy i opisywania badań analizy i opisywania badań
	tak
	

	
	STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG - PC
	
	

	
	Funkcje systemu: 
	tak
	

	24. 
	- dedykowane stanowisko komputerowe
	tak
	

	25. 
	- przeglądanie, ocena i analiza badań EEG
	tak
	

	26. 
	- archiwizacja danych 
	tak
	

	27. 
	- BAZA DANYCH zgodna z wytycznymi ustawy o RODO
	tak
	

	28. 
	- generacja raportów i drukowanie
	tak
	

	29. 
	- oprogramowanie do analiz
	tak
	

	30. 
	automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA
	tak
	

	
	ZESTAW KOMPUTEROWY (minimalne wymagania) 
	
	

	31. 
	- procesor INTEL CORE i7 lub równoważny 
	tak
	

	32. 
	- pamięć RAM 8GB
	tak
	

	33. 
	- dysk twardy 1TB 
	tak
	

	34. 
	- nagrywarka DVD
	tak
	

	35. 
	- karta sieciowa 
	tak
	

	36. 
	- klawiatura komputerowa
	tak
	

	37. 
	- mysz 
	tak
	

	38. 
	- monitor kolorowy LCD 23” 
	tak
	

	39. 
	- system operacyjny Windows 10 
	tak
	

	40. 
	- karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB
	tak
	

	41. 
	- osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, 
	tak
	

	42. 
	zestaw okablowania
	tak
	

	43. 
	- drukarka laserowa czarno-biała
	tak
	

	
	INNE CECHY APARATU
	
	

	44. 
	Zabezpieczenie oprogramowania przeglądania badań i bazy danych przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego
	tak
	

	45. 
	transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal
	tak
	

	46. 
	Całość oprogramowania bazy danych i przeglądania EEG w języku polskim
	tak
	

	47. 
	instrukcja obsługi w języku polskim
	tak
	

	48. 
	wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack
	tak
	

	49. 
	możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny
	tak
	

	50. 
	MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)
	tak
	

	51. 
	- mapowanie 2D i 3D
	tak
	

	52. 
	- przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR
	tak
	

	53. 
	- mapowanie potencjałów 
	tak
	

	54. 
	- mapowanie gęstości pola (SCD)
	tak
	

	55. 
	- mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie)
	tak
	

	56. 
	- mapowanie widma mocy względnej %
	tak
	

	57. 
	- mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS)
	tak
	

	58. 
	- mapowanie asymetrii potencjałowej
	tak
	

	59. 
	- mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń
	tak
	

	60. 
	- mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości
	tak
	

	61. 
	- podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy
	tak
	

	62. 
	- automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości
	tak
	

	63. 
	- mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu 
	tak
	

	64. 
	- wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu)
	tak
	

	65. 
	- zastosowanie różnych metod interpolacji wartości
	tak
	

	66. 
	- mapowanie trójwymiarowe na trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy
	tak
	

	67. 
	- możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości
	tak
	

	68. 
	- zastosowanie różnych metod interpolacji wartości
	tak
	

	69. 
	- prezentacja izolinii mapy
	tak
	


Niespełnienie choćby jednego z wymogów w opisie  dotyczącego  urządzenia stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli  spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub bezpośrednio u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi przez Wykonawcę a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. 

[image: image1.jpg]