Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 6/2023/2.1POIR - Specyfikacja

Lampa szczelinowa – 1 szt
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Parametr wymagany  
	Parametr oferowany 

(podać lub opisać)



	

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie typ
	Podać
	


	4
	Rok produkcji: 2023
	Podać
	

	5
	Kserokopia   ważnych  posiadanych  dopuszczeń   do obrotu   zgodnie  z  wymogami ustawy  z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach  medycznych  (Dz. U. Nr 93, poz. 896)
	TAK

Podać
	

	PARAMETRY OGÓLNE

	6
	Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm]
	Podać
	

	7
	Masa [kg] (nie więcej niż 25kg)
	Podać
	

	8
	Zasilanie   
	Podać
	

	CHARAKTERYSTYKA   LAMPY SZCZELINOWEJ 

	9.
	Powiększenie okulara 12,5x
	TAK
	

	10.
	  Rodzaj powiększeń: 6x,10x, 16x, 25x, 40x 
	TAK
	

	11.
	Zakres PD: 49mm-77mm przy konwergencji 8 stopni
38mm-85mm przy okularach równoległych  odchylenie
  0 stopni
	TAK
	

	12.
	Rzeczywiste widzenie (pole) mm: 34, 22, 14, 8.5,  5.5 
	TAK
	

	13.
	Kąt zbieżności soczewki obiektywu: 13 stopni 
	TAK
	

	14.
	Korekcja w zakresie -8,0D do +8,0D
	TAK
	

	15.
	   Szerokość szczeliny: od 0 do 12mm
	TAK
	

	16.
	Przechylenie szczeliny pionowej:  0, 5, 10, 15, 20 (stopni)
	TAK
	

	17.
	Długość szczeliny: od 1.0 do 14 mm
Oraz długość szczeliny 14mm
	TAK
	

	18.
	Zakres rotacji szczeliny: +/- 90 stopni
	TAK
	

	19.
	Filtry (zainstalowane na stałe): tzw. czysty. Neutralny gęsty, dyfuzor, niebieski, , bezczerwienny, 
	TAK
	

	20.
	Zakres ruchu w osiach:
- oś Z: 25mm- oś X: 107mm - oś Y: 110mm
	TAK
	

	21.
	Oświetlenie:  LED (12V) wyjściowa moc LED 240k Lux (+20%) umieszczone od dołu 
	TAK
	

	22.
	Możliwość podłączenia tonometru aplanacyjnego
	TAK
	

	23.
	 Średnica apertury: 0,2, 1mm kwadrat, 2 ,3, 5 ,9, 14mm
	TAK
	

	24.
	Odległość ogniskowej obiektywu 107mm
	TAK
	

	25.
	Zasilanie moc wyjściowa 12VD 2,5A
	TAK
	

	26.
	Rotacja szczeliny 360 stopni ciągła, zapadki na 0 i 180 stopni
	TAK
	

	27.
	Tubus lampy i osłony płóz w kolorze szarosrebrnym, elementy okulara i obudowa obiektywu czarna, pokrętła czarne z zaślepkami szarymi, w tym pokrętło pochylenia ze skalą stopniową
	TAK
	

	CHARAKTERYSTYKA STOLIKA ELEKTRYCZNEGO

	28.
	Stolik elektryczny na jedno urządzenie
	TAK
	

	29.
	Podstawa: 4-kółka (wszystkie niezależnie blokowane)
	TAK
	

	30.
	Obciążenie maksymalne: 65kg +/- 2kg
	TAK, podać
	

	31.
	Wysokość blatu nad podłożem:

Min: 661 mm Max: 911 mm
	TAK, podać
	

	32.
	Wielkość blatu: min. 650mm x 450mm

Max. 670mm x 460mm
	TAK
	

	33.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, podać
	


Uwaga : 

- wymagane urządzenie fabrycznie nowe;
- opis w kolumnie „Parametr oferowany”– oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanego parametru lub niewypełnienie pola „Parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty.

