Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 9/2023/2.1POIR – Specyfikacja
Defibrylator - 1 szt.
	Lp.
	Opis wymaganego parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	

	1. 
	Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy.
	TAK
	

	2. 1
	Zasilanie akumulatorowo - sieciowe
	Tak podać
	

	2
	Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz
	TAK
	

	3
	Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania .
	TAK
	

	4
	Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 200  min
	TAK podać
	

	5
	Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 100 defibrylacji z max energią
	TAK podać
	

	6
	Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 6,5   kg
	TAK podać
	

	7
	Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm
	TAK
	

	8
	Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC
	
	

	9
	Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin
	TAK
	

	10
	Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego,  po podłączeniu kabla EKG 10-cio żyłowego możliwość monitorowania 12 odprowadzeń jednocześnie.

Na wyposażeniu kabel 3-żyłowy
	TAK
	

	11
	Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik bezdechów.
	TAK 
	

	12
	Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5”
	TAK 
	

	13
	Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min.
	TAK 
	

	14
	Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0
	TAK 
	

	15
	Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania
	TAK 
	

	16
	Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD.
	TAK 
	

	17
	Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu.
	TAK
	

	18
	Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony
	TAK
	

	19
	Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie.
	TAK 
	

	20
	Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania
	TAK
	

	21
	Funkcja auto-testu z możliwością ustawienia częstotliwości i godziny wykonywanego testu oraz wykonanie auto-testu na żądanie .
	TAK
	

	22
	Możliwość kopiowania dany wraz z oprogramowaniem do odczytu danych w komputerze PC, poprzez kartę SD
	TAK
	

	23
	Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA.
	TAK
	

	24
	Tryb pracy- ręczny i półautomatyczny
	TAK 
	

	25
	Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna
	TAK
	

	26
	Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym
	TAK 
	

	27
	Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 21 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji
	TAK, podać 
	

	28
	Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej oraz ładowanie energii za pomocą jednego z przycisku znajdujący na obu łyżkach.
	TAK
	

	29
	Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane
	TAK
	

	30
	Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych
	TAK
	

	31
	Rejestrator termiczny drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szerokość papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc.

 - min. 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/sek.

- min. 3 kanałowy wydruk
	TAK, podać
	

	32
	Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia
	TAK 
	

	33
	Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej
	TAK
	

	34
	Funkcja metronomu w trybie ręcznym i półautomatycznym 
	TAK
	

	35
	Możliwość rozbudowy o moduł

temperatury, ciśnienia inwazyjnego i nieinwazyjnego, kapnograf.
	TAK
	

	36
	Jednorazowe elektrody do stymulacji/defibrylacji -2 szt
	TAK
	

	37
	Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy
	TAK, podać
	

	38
	Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta
	TAK
	

	39
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, podać
	

	40
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia
	TAK
	


Uwaga : 

- wymagane urządzenie fabrycznie nowe;
- opis w kolumnie „Parametr oferowany”– oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanego parametru lub niewypełnienie pola „Parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty.

