| FANTOM RODZINA- OSOBA DOROSŁA Podać nazwę producenta…………………………… Typ………………………………………… Model……………………………………. |  |
| --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry oferowanego sprzętu |
| DANE PODSTAWOWE |  |
| 1. | Fantom osoby dorosłej do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| 2. | Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
| 3. | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; |
| 4. | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych rurek nosowo-gardłowych. |
| 5. | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
| 6. | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. |
| 7. | Symulowane tętno na tętnicy szyjnej. |
| 8. | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
| 9. | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |
| 10. | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
| 11. | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub tabletu z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. |
| POMIAR JAKOŚCI CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH |  |
| 12. | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC lub AHA. |
| 13. | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. |
| 14. | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |
| 15. | Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE |  |
| 16. | Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego. |
| 17. | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 5 lat. |
| FANTOM RODZINA- DZIECKO Podać nazwę producenta…………………………… Typ………………………………………… Model……………………………………. |  |
| Lp. | Wymagane parametry oferowanego sprzętu |
| DANE PODSTAWOWE |  |
| 1. | Fantom dziecka (4- 7 lat), pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy dziecka takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| 2. | Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
| 3. | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; |
| 4. | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych rurek nosowo-gardłowych. |
| 5. | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
| 6. | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. |
| 7. | Symulowane tętno na tętnicy szyjnej. |
| 8. | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
| 9. | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |
| 10. | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
| 11. | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub tabletu z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. |
| POMIAR JAKOŚCI CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH |  |
| 12. | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC lub AHA. |
| 13. | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. |
| 14. | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |
| 15. | Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE |  |
| 16. | Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego. |
| 17. | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 5 lat. |
| FANTOM RODZINA- NIEMOWLĘ Podać nazwę producenta…………………………… Typ………………………………………… Model……………………………………. |  |
| Lp. | Wymagane parametry oferowanego sprzętu |
| DANE PODSTAWOWE |  |
| 1. | Fantom niemowlęcia, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy niemowlęcia takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
| 2. | Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
| 3. | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; |
| 4. | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych rurek nosowo-gardłowych. |
| 5. | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
| 6. | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. |
| 7. | Symulowane tętno na tętnicy ramiennej. |
| 8. | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
| 9. | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |
| 10. | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
| 11. | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub tabletu z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. |
| POMIAR JAKOŚCI CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH |  |
| 12. | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC lub AHA. |
| 13. | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. |
| 14. | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |
| 15. | Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE |  |
| 16. | Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego. |
| 17. | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax). Proszę podać. |
| 18 | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 5 lat. |
| DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY AED. Podać nazwę producenta…………………………… Typ………………………………………… Model……………………………………. |  |
| Lp. | Wymagane parametry oferowanego sprzętu |
| DANE PODSTAWOWE |  |
| 1. | Defibrylator treningowy AED do bezpiecznej nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej |
| 2. | Defibrylator wygląda jak realny defibrylator stosowany w przestrzeni publicznej oraz wydaje użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim) stosowany w przestrzeni publicznej |
| 3. | Minimum 5 wbudowanych scenariuszy zdarzeń zawierających różne kombinacje defibrylacji, wyników analizy, ich kolejności, itd. |
| 4. | W zestawie pilot do zdalnego sterowania. |
| 5. | Możliwość zmiany języka komunikacji defibrylatora w trakcie trwania scenariusza szkoleniowego z języka polskiego na język angielski. |
| 6. | Odporność na uszkodzenia: - Upuszczenie z wysokości 10 cm bez przerwania pracy - Upuszczenie z wysokości 1 metra z zachowaniem pełnej funkcjonalności |
| 7. | Możliwość zmiany trybu na pediatryczny w trakcie trwania scenariusza. |
| 8. | W zestawie komplet elektrod składający się z elektrod pediatrycznych i dorosłych. |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE |  |
| 1. | Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego. |
| 3. | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 5 lat. |