
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 14/2023/2.1POIR – Specyfikacja

Kolumna anestezjologiczna – 1 szt.
Nazwa producenta:
.......................................................

Nazwa i typ:
......................................................

	L.p.
	Opis wymaganego parametru
	parametr Oferowany (podać)

	1. 
	Ogólne
	

	2. 
	Sufitowa jednostka anestezjologiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.
	

	3. 
	Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo
	

	4. 
	Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. 
	

	5. 
	Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe
	

	6. 
	Zawiesie sufitowe posiadające regulacje umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości
	

	7. 
	Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 220 kg
	

	8. 
	Dopuszczalne obciążenie ramienia min. 200 kg
	

	9. 
	Konsola
	

	10. 
	Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej
	

	11. 
	Kształt konsoli trapezoidalny – nie dopuszcza się kształtów okrągłych i prostokątnych
	

	12. 
	Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych
	

	13. 
	Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli
	

	14. 
	Ścianki konsoli o grubości min. 2 mm
	

	15. 
	Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie
	

	16. 
	Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie
	

	17. 
	Możliwość wyboru przez Zamawiającego konfiguracji montażu gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru  montaż na ściankach bocznych (gniazd gazowych) lub na  ściance tylnej (gniazda elektryczne)
	

	18. 
	Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm
	

	19. 
	Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm
	

	20. 
	Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm
	

	21. 
	Kąt mocowania ścianek bocznych w stosunku do ścianki frontowej na której znajduje się profil montażowy min 45°
	

	22. 
	Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30°
	

	23. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA):

2 x O2     - tlen

2 x AIR    - sprężone powietrze

2 x VAC   - próżnia

1 x N2O  – podtlenek azotu

1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym
	

	24. 
	Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów
	

	25. 
	Konsola wyposażona w gniazda elektryczne:

8 x gniazdo elektryczne  - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. dwa obwody

8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm

2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli.
	

	26. 
	W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników.
	

	27. 
	System mocowania półek i wyposażenia w profilu montażowym umożliwiający łatwy ich demontaż, zmianę kolejności montażu a także wymianę na inne wyposażenie bez potrzeby demontażu uchwytu głównego instalowanego w profilu montażowym
	

	28. 
	Konsola łączona z ramieniem poprzez łącznik o przekroju owalnym i średnicy min. 11 cm
	

	29. 
	Ramię nośne
	

	30. 
	Poziome podwójne  ramię nośne o długości min. 1200 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu pierwszego ramienia do osi obrotu drugiego ramienia. 
	

	31. 
	Człon pierwszy (górny) ramienia dłuższy niż drugi (dolny)
	

	32. 
	Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL
	

	33. 
	Profil ramienia w kształcie prostokąta (bez powierzchni wypukłych lub wklęsłych) ułatwiający utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone
	

	34. 
	Aluminiowe lub tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia
	

	35. 
	Szerokość profilu 220 mm +/-10 mm
	

	36. 
	Wysokość profilu 120 mm +/-10 mm
	

	37. 
	Grubość ścianki profilu min. 9 mm
	

	38. 
	Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia
	

	39. 
	Hamulec pneumatyczny zwalniany poprzez przycisk  z graficznym kolorystycznym oznaczeniem umieszczony na tworzywowym uchwycie regulacyjnym montowanym poziomo od frontu półki lub z tyłu konsoli – do wyboru przez Użytkowników. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków montowanych na szynie sprzętowej
	

	40. 
	Na zaślepce ramienia zamontowany sygnalizator w postaci diody LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym – sygnalizator załączany w przypadku naciśnięcia hamulca
	

	41. 
	Zintegrowane oświetlenie ambientowe ledowe RGB (min. 2 x 7W na każdy człon ramienia) umieszczone na górnej płaszczyźnie ramienia wykorzystywane przy operacjach endoskopowych – oświetlenie z funkcją włączania/wyłączania, regulacją jasności i wyboru kolorystyki sterowanie z panelu dotykowego montowanego na konsoli
	

	42. 
	Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30°
	

	43. 
	Wyposażenie dodatkowe konsoli
	

	44. 
	1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach  (+/- 5%) 460 mm x 440mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii (nie dopuszcza się materiału w postaci metalu, aluminium oraz płyt meblowych i innych materiałów nie kompozytowych), front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli.
	

	45. 
	Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg
	

	46. 
	1x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego  mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 440mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii
	

	47. 
	Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony
	

	48. 
	Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi.

Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników.
	

	49. 
	Wieszak kroplówki o długości 1000 mm i obciążalności min. 20 kg  
	

	50. 
	Pozostałe wymagania
	

	51. 
	Wyrób klasy IIb
	

	52. 
	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta – dołączyć do oferty
	

	53. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty
	


Lampa zabiegowa (sufitowa) – 1 szt.

Nazwa producenta:

.......................................................

Nazwa i typ:
         .......................................................

	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	parametr oferowany – podać

	1. 
	Ogólne
	

	2. 
	Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. 
	

	3. 
	Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne.
	

	4. 
	Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne
	

	5. 
	Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór  mocy lampy głównej oraz satelitarnej 200 W. Minimum 90 diód w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich
	

	6. 
	Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy
	

	7. 
	Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 78 cm
	

	8. 
	Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło
	

	9. 
	Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym 
	

	10. 
	Kopuła główna
	

	11. 
	Konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne
	

	12. 
	Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon
	

	13. 
	Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm
	

	14. 
	Natężenie kopuły głównej min. 160 klux
	

	15. 
	Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach 
	

	16. 
	Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 31 cm
	

	17. 
	Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95
	

	18. 
	Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm
	

	19. 
	Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 50%
	

	20. 
	Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45%
	

	21. 
	Kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt  z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni  i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt  podczas przemieszczania kopuły  lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły.
	

	22. 
	Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm
	

	23. 
	Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 360° wokół mocowania głównego
	

	24. 
	Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona
	

	25. 
	Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym
	

	26. 
	Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna
	

	27. 
	Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule
	

	28. 
	Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje:

- włączenie/wyłączenie lampy

- regulację natężenia oświetlenia 

- włączenie/wyłączenie funkcji endo

- regulacja temperatury barwowej

Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł
	

	29. 
	Funkcja  oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 12 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo  uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia.
	

	30. 
	Żywotność układu świetlnego min. 50000h
	

	31. 
	Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2
	

	32. 
	Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu
	

	33. 
	Kopuła satelitarna
	

	34. 
	Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne
	

	35. 
	Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon
	

	36. 
	Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm
	

	37. 
	Natężenie kopuły satelitarnej min. 120 klux
	

	38. 
	Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach
	

	39. 
	Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm
	

	40. 
	Współczynnik oddawania barw dla kopuły satelitarnej Ra nie mniejszy niż 95
	

	41. 
	Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm
	

	42. 
	Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35%
	

	43. 
	Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40%
	

	44. 
	Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt  z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni  i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt  podczas przemieszczania kopuły  lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły.
	

	45. 
	Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 180 cm
	

	46. 
	Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego
	

	47. 
	Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona
	

	48. 
	Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym
	

	49. 
	Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna
	

	50. 
	Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule
	

	51. 
	Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje:

- włączenie/wyłączenie lampy

- regulację natężenia oświetlenia 

- włączenie/wyłączenie funkcji endo

- regulacja temperatury barwowej

Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł
	

	52. 
	Funkcja  oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia
	

	53. 
	Żywotność układu świetlnego min. 50000h
	

	54. 
	Wielkość napromieniowania maksymalnie 435 w/m2
	

	55. 
	Funkcja synchronizacji z kopułą główną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu
	

	56. 
	Pilot bezprzewodowy
	

	57. 
	Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami:

- włączanie/wyłączanie lampy

- wybór czaszy – główna lub satelitarna

- regulacja intensywności świecenia

- włączanie/ wyłączania funkcji endo
	

	58. 
	Wyposażenie dodatkowe
	

	59. 
	W wyposażeniu każdej kopuły po min. 2 uchwyty sterylizacyjne 
	

	60. 
	Pozostałe wymagania
	

	61. 
	Wyrób klasy I
	

	62. 
	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 dla producenta lampy    
	

	63. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta  
	


UWAGI:  
Uwaga : 
- wymagane urządzenia fabrycznie nowe;
- opis w kolumnie „Parametr oferowany (podać)”– oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanego parametru lub niewypełnienie pola „Parametr oferowany (podać)” spowoduje odrzucenie oferty,
- oba urządzenia będą zamontowane obok siebie na suficie gdzie jest nawiew laminarny. Musza być kompatybilne, jeśli chodzi o montaż i wzajemny ruch.


