Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do umowy

„Zakup mierników wielofunkcyjnych”

Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego

###### Tabela 1. Wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń

| Opis | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację: - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy. – cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.docx - kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. - świadectwa wzorcowania urządzenia wystawione przez laboratorium wzorcujące, posiadające akredytację (Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025). | TAK / NIE |
| Dostawa i uruchomienie (testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa urządzeń wraz demonstracją poprawności pracy będzie się odbywać się terminie do 6 grudnia 2023 r. skorelowana z realizacją szkolenia. | TAK / NIE |
|  | Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska. | TAK / NIE |
| Szkolenie instalacyjne i jego zakres | Wykonawca przeprowadzi po uruchomieniu urządzenia, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, pracowników Zamawiającego (w każdej lokalizacji instalacji urządzenia). Szkolenie musi zawierać przynajmniej: procedurę kalibracji, obsługę urządzenia, obsługę zapobiegawczą, rozpoznawanie awarii, konserwację urządzenia i inne zagadnienia zalecane przez producenta. | TAK / NIE |
| Gwarancja (długość gwarancji dodatkowo punktowana, dotyczy zestawu miernik wraz z sondami) – należy podać długość gwarancji | Wykonawca udzieli na urządzenia będące przedmiotem Zamówienia minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta. - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne). - Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania. - Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. - Gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. - Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym. - Wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. - Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych w umowie. - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy. - Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. | Oferowana długość gwarancji (zestawu miernik wielofunkcyjny wraz sondami) ………………… miesięcy |

###### Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla urządzeń

| Miernik wielofunkcyjny - pomiar pH, PEW, temperatury – 2 szt. |  | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne |  |
| Ogólne | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej (należy podać dane oferowanego urządzenia: czy jest z produkcji seryjnej, rok produkcji, nazwa i typ oferowanego urządzenia) | ……………….. |
| Miernik wielofunkcyjny | - możliwość wykonania jednocześnie odczytów pH i przewodności elektrycznej właściwej jednocześnie wraz z pomiarem temperatury, - urządzenie wykonane w technologii cyfrowej (podłączenia cyfrowe sensorów / sond) - podświetlany wyświetlacz, -miernik w zestawie walizkowym -instrukcja obsługi w języku polskim, zlewka - zasilanie: z sieci 230V lub akumulatory AA (czas pracy urządzenia na akumulatorach min. 50 h) | TAK / NIE |
| Elektroda pH | -zakres: 1 - 13 pH -dokładność: 0,01 pH -zintegrowana kablem połączeniowym o dł. 1-1,5 m, -elektrolit: 3 mol/l KCl | TAK / NIE |
| Czujnik konduktometryczny | -zakres pomiarowy: 0,01 - 200 µS/cm -dokładność: 0,1 µS/cm -zintegrowany kablem połączeniowym o dł 1-1,5 m | TAK / NIE |
| Świadectwo wzorcowania | Wystawione przez laboratorium wzorcujące, posiadające akredytację (Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025). PH-metr minimum w 3 punktach 2,0;7,0;12,0 Konduktometr minimum w 3 punktach zbliżonych (+/- 10 µS/cm) do wartości: 147,0 µS/cm w 25°C; 14,94 µS/cm w 25°C; 80,0 µS/cm w 25°C Temperatura (dotyczy obu sensorów / sond) w zakresie od 0,0 – 25,0 °C w punktach zbliżonych do wartości 0,0 °C°C; 5,0 °C; 10,0 °C; 25,0°C; | TAK / NIE |
| Wzorce | - ważność wzorców min. 12 miesięcy od daty dostarczenia wzorca, - pojemność min. 500 ml, - wzorce konduktometryczne: • wzorzec do kalibracji 147,0 (0,001 M KCl) µS/cm w 25°C - 1szt • wzorzec do sprawdzeń zbliżone do wartości 14,94 (0,0001 M KCl) µS/cm w 25°C – 3 szt • wzorzec do sprawdzeń zbliżone do wartości 73,9 (0,0005 M KCl) µS/cm w 25°C -1szt - wzorce do pH: • wzorzec do kalibracji 4,01 w 25°C - 1szt • wzorzec do kalibracji pH 7,00 w 25°C - 1szt • wzorzec do sprawdzeń pH 7,00 w 25°C - 1szt (inny producent lub inna seria niż wzorzec do kalibracji pH 7,00 w 25°C) • wzorzec do sprawdzeń pH zbliżone do wartości 5,00 w 25°C -1szt - dla wszystkich wzorców certyfikat jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034 | TAK / NIE |
| Wyposażenie dodatkowe | Naczynko przepływowe do pomiaru próbek o PEW < 10 µS/cm | TAK / NIE |
| Materiały eksploatacyjne | Dla urządzenia materiały eksploatacyjne, wymagane przez producenta, w ilościach zapewniających poprawną pracę urządzeń przez okres trwania gwarancji. | TAK / NIE |

Tabela 3. Lokalizacja dostawy.

| L.p. | CLB Odział | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lublin | 20-092 Lublin ul. Obywatelska 13 |
| 2. | Wrocław, delegatura Jelenia Góra | 58-500 Jelenia Góra, ul. Warszawska 28 |