ZAŁĄCZNIK nr 1

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 095 | B5PWR (31) | APARAT DO ZNIECZULEŃ B5 | 2023 | 10

OFERTA

Pełna nazwa Oferenta :…………………………………………………………………………………………………..

Dokładny adres (siedziba Oferenta) …………………………………………………………………………….........

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………
(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
NIP: ……………………………………………….

REGON: ………………………………………….

Telefon. : ………………………………………………………………………………………...

E-mail: ……………………………………………………………………………………………

DO: INVICTA sp. z o.o.

ul. Polna 64

81-740 Sopot

W odpowiedzi na:

ZAPYTANIE OFERTOWE 095 | B5PWR (31) | APARAT DO ZNIECZULEŃ B5 | 2023 | 10

na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ja/my niżej podpisani:

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………… ………..……….

(proszę podać czytelnie imię i nazwisko oraz stanowisko)

upoważnieni do reprezentowania firmy jak powyżej:

składam/y niniejszym ofertę na realizację przedmiotu zamówienia tj.:

kompleksowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia obejmujących wszystkie czynności w zakresie:

DOSTAWA MOBILNEGO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z KARDIOMONITOREM DLA BUDYNKU B5 NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO INVICTA W SOPOCIE

w  ramach realizacji projektu: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta – Europejskiego Centrum Badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka
(umowa dofinansowania nr POIR.02.01.00-00-0254/17-00),

zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz 
w Dokumentacji Projektowej i oferuję/my realizację tego Zamówienia:

1. Za cenę netto:  ……………………………..…. PLN

(słownie:………...…………………………………………………………………………………………………….) to jest

za cenę brutto ……………………….……………. PLN

(słownie:………...………………………………….…………………………………………………………………….)

- Zapewniając gwarancję oraz rękojmię zgodną z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia dla każdego urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego.

- Oświadczenia:

- Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu i brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania,

- Oświadczam/y, że nie jestem/jesteśmy powiązany/ni kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym, 
przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w linii drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Oświadczam/y, że:

  - nie toczy się wobec mnie/nas postępowanie upadłościowe, naprawcze, restrukturyzacyjne, sanacyjne, ani nie został złożony wniosek o otwarcie takiego postępowania, nie została podjęta uchwała/orzeczenie/decyzja o rozwiązaniu Oferenta, nie została otwarta wobec mnie/nas likwidacja,

  - nie posiadam/y zaległości podatkowych i z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne,

  - nie toczą się wobec mnie/nas żadne postępowania egzekucyjne.

- Oświadczam/y, że dysponuję/dysponujemy potencjałem organizacyjnym, technicznym (zdolnością 
do zapewnienia urządzeń, sprzętu wraz z zapewnieniem ich obsługi oraz zasobów materiałowych) 
oraz potencjałem finansowym zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem i dołączoną do niego dokumentacją wraz z załącznikami oraz wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego przygotowania oferty i jej złożenia i nie zgłaszam/y żadnych uwag do procedury udzielenia zamówienia,

- Oświadczam/y, że będę/ziemy gotowy/i do podpisania Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Postępowania

- Oświadczam/y, że gwarantuję/gwarantujemy zrealizowanie Przedmiotu Umowy do 19/12/2023 i zgodnie z następującym harmonogramem:

| Rozpoczęcie Przedmiotu Umowy | Zakończenie |
| --- | --- |
| BUDYNEK B5 |  |
| DOSTAWA MOBILNEGO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z KARDIOMONITOREM | 19/12/2023 |
| Zakończenie Przedmiotu Umowy | 19/12/2023 |

- Oświadczam/y, że udzielę gwarancji i rękojmi Przedmiotu Zamówienia na okres zgodny z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- Na potwierdzenie, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy i akceptujemy ten wzór, a w szczególności przewidziane w nim zobowiązania Oferenta, a także warunki i terminy płatności bez zastrzeżeń załączamy zaparafowany wzór Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,

- Na potwierdzenie zrealizowania w okresie 3 lat przed terminem złożenia Oferty (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej 3 umów, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj. obejmuje dostawę mobilny aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem o wartości zadania (umowy) min. 100 000,00zł brutto, załączamy do niniejszej Oferty dowody określające, że te roboty/ dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są następujące dokumenty: ………………………….. (proszę wskazać jakie dokumenty są załączane)

- Oświadczamy, że załączyliśmy formularz asortymentowo-cenowy wraz z cenami jednostkowymi sporządzony na podstawie Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego w układzie z nim zgodnym;

- Oświadczam/y, że w formularzu asortymentowo-cenowym oznaczyliśmy markę i model każdego z elementów Przedmiotu Zamówienia, oraz firmę elementów, których są producentami

- Oświadczam/y, że oferowany przez nas Przedmiot Zamówienia jest zgodny z Opisem Przedmiotu

| Lp. | Parametr |  | Wymagalne minimalne parametry techniczne | Spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny Aparat do znieczulenia ogólnego dla dorosłych i dzieci, z kardiomonitorem |  | - Aparat na podstawie jezdnej, indywidualne hamulce na wszystkich kołach |  |
|  |  |  | - Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane |  |
|  |  |  | - Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100 |  |
|  |  |  | - Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w czasie znieczulania |  |
|  |  |  | - Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 45 minut |  |
|  |  |  | - Wbudowane, regulowane - co najmniej trzystopniowe, oświetlenie powierzchni roboczej |  |
|  |  |  | - Jedna duża szuflada na akcesoria, blokowana |  |
|  |  |  | - Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora lub na ekranie LCD monitora stanu aparatu do znieczulania |  |
|  |  |  | - System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O |  |
|  |  |  | - Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta |  |
|  |  |  | - Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki wykorzystujące do pomiaru zasadę termoanemometrii elektrycznej. Czujniki mogą być sterylizowane parowo |  |
|  |  |  | - Wirtualne przepływomierze, stężenie O2 w mieszaninie podawanej do pacjenta i przepływ świeżych gazów prezentowane na ekranie głównym aparatu |  |
|  |  |  | - Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow |  |
|  |  |  | - Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  |
|  |  |  | - Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min, regulacja przepływu >= 16 l/min KRYTERIUM DODATKOWE 10 pkt |  |
|  |  |  | - Złącza do podłączenia jednego lub dwóch parowników. |  |
| 2 | Respirator, tryby wentylacji |  | - Respirator z napędem elektrycznym |  |
|  |  |  | - Wentylacja kontrolowana objętościowo |  |
|  |  |  | - Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo |  |
|  |  |  | - Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) |  |
|  |  |  | - CPAP/PSV |  |
|  |  |  | - Funkcja Pauzy (wstrzymanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjenta - odessanie śluzu lub zmiana pozycji pacjenta na stole), czas trwania pauzy minimum od 2 minut, czas trwania pauzy >= 59 minut KRYTERIUM DODATKOWE 10 pkt |  |
|  |  |  | - Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji). Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu. |  |
|  |  |  | - Tryb typu: HLM, CBM, do stosowania gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce |  |
|  |  |  | - Ze względów bezpieczeństwa automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) |  |
|  |  |  | - Możliwość rozbudowy o funkcje: rekrutacji jednoetapowej i rekrutacji wieloetapowej |  |
|  |  |  | - Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze |  |
| 3 | Regulacje |  | - Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 3 do 100 odd./min |  |
|  |  |  | - Zakres regulacji plateau co najmniej od 5% do 60% |  |
|  |  |  | - Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:8 |  |
|  |  |  | - Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml |  |
|  |  |  | - Zakres regulacji czułości wyzwalacza co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min |  |
|  |  |  | - Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) |  |
|  |  |  | - Regulacja czasu narastania ciśnienia - nachylenie (nie dotyczy czasu wdechu) |  |
|  |  |  | - Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 35 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) |  |
|  |  |  | - Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |  |
|  |  |  | - Zmiana PEEP automatycznie zmienia ciśnienie Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |  |
| 4 | Prezentacje |  | - Prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) |  |
|  |  |  | - Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora |  |
|  |  |  | - Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) |  |
|  |  |  | - Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora |  |
| 5 | Funkcjonalność |  | - Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej powyżej 15”, ustawianie parametrów za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła funkcyjnego |  |
|  |  |  | - Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika |  |
|  |  |  | - Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta co najmniej 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu |  |
|  |  |  | - Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych w polach parametrów |  |
|  |  |  | - Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) |  |
|  |  |  | - Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii za pośrednictwem pamięci USB |  |
|  |  |  | - Moduł pomiarów gazowych w aparacie. Pomiary i prezentacja: wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyków (sewofluran, izofluran, desfluran), Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych. Pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki gazowej do systemu oddechowego. |  |
|  |  |  | - Wykrywanie i wskazywanie mieszanin gazów znieczulających, wyświetlanie wartości xMAC |  |
|  |  |  | - Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (np. widoku ekranu z wynikami testu gdy zachodzi potrzeba archiwizacji) |  |
| 6 | Alarmy |  | - Funkcja Autoustawienia alarmów |  |
|  |  |  | - Alarm ciśnienia w drogach oddechowych |  |
|  |  |  | - Alarm objętości minutowej |  |
|  |  |  | - Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 |  |
|  |  |  | - Alarm stężenia anestetyku wziewnego |  |
|  |  |  | - Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O |  |
|  |  |  | - Alarm wykrycia anestetyku, Wykrycie dwóch lub więcej anestetyków- KRYTERIUM DODATKOWE 5 pkt |  |
|  |  |  | - Alarm Niski xMAC. |  |
| 7 | Inne |  |  |  |
|  |  |  | - Oprogramowanie w języku polskim. |  |
|  |  |  | - Prezentowana na ekranie data następnego przeglądu serwisowego |  |
|  |  |  | - Ssak do odsysania, inżektorowy. Wielorazowy zbiornik na wydzieliny o objętości minimum 700 ml, sterylizacja w autoklawie w temp. do 134°C |  |
|  |  |  | - Przewody zasilania gazami: O2, N2O i Powietrze, kodowane kolorami, długość 5m każdy; wtyki zgodne z normą szwedzką (tzw. AGA) |  |
|  |  |  | - Cztery dodatkowe gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami |  |
|  |  |  | - W pełni automatyczny (czyli bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury) test główny systemu |  |
|  |  |  | - Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności |  |
|  |  |  | - Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na ustawienie oczekiwanego czasu gotowości aparatu do użycia w tym automatycznego przeprowadzenia testu funkcjonalnego |  |
|  |  |  | - Aktywne odprowadzanie gazów ze wskaźnikiem przepływu, do podłączenia do szpitalnego gniazda odciągu. Rura ewakuacji gazów o długości 5 m. Wtyk do gniazda odciągu typu DIN |  |
|  |  |  | - Jeden zbiornik pochłaniacza CO2 wielorazowy, objętość minimum 1400 ml |  |
|  |  |  | - Filtry przeciwpyłowe do wielorazowych zbiorników na wapno - 5 szt. |  |
|  |  |  | - Aparat przygotowany do pracy z wielorazowym i jednorazowymi pochłaniaczami CO2. W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym. |  |
|  |  |  | - Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – minimum 25 szt. |  |
|  |  |  | - Jednorazowe dreny do odsysania – minimum 25 szt. |  |
|  |  |  | - Jednorazowe, bezlateksowe układy oddechowe, długość rur: wdechowej \ wydechowej co najmniej 170 cm, worek oddechowy 2 L – minimum 25 szt. |  |
|  |  |  | - Pułapki wodne do zabezpieczające moduł gazowy – minimum 12 szt. |  |
|  |  |  | - Linie próbkujące – minimum 10 szt. |  |
| 8 | Kardiomonitor do aparatu |  | - Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali z rozdzielczością co najmniej 1024 x 768 pikseli, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych |  |
|  |  |  | - Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego |  |
|  |  |  | - Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy |  |
|  |  |  | - System mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi i wykorzystanie go do transportu pacjenta |  |
|  |  |  | - Monitor gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej |  |
|  |  |  | - Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych |  |
|  |  |  | - Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora |  |
|  |  |  | - Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund |  |
|  |  |  | - Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin |  |
|  |  |  | - Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia - obliczeń nerkowych |  |
|  |  |  | - Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu |  |
|  |  |  | - Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali |  |
|  |  |  | - Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne |  |
|  |  |  | - Wbudowany rejestrator taśmowy z możliwością uruchomienia wydruku manualnie na żądanie, w przypadku alarmu czy po stałym interwale czasowym |  |
|  |  |  | - Ze względów ekonomicznych i gwarancyjnych aparat i monitor pacjenta jednego producenta |  |
| 9 | Możliwości monitorowania parametrów |  |  |  |
|  | Pomiar EKG |  | - EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu |  |
|  |  |  | - Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę |  |
|  |  |  | - Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach |  |
|  |  |  | - Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  | - Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor |  |
|  |  |  | - Zaimplementowany algorytm „SatSeconds” do zarządzania alarmami Nellcor SpO2 |  |
|  |  |  | - Możliwość ustawienia dźwięku o zmiennej wysokości, gdy zmienia się wartość SpO2 |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  | - Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin |  |
|  |  |  | - Przechowywanie w pamięci przynamniej 1200 ostatnich wyników pomiarów NIBP |  |
|  |  |  | - Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  | - Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień |  |
|  |  |  | - Automatyczne dopasowanie koloru, alarmów i skali w zależności od wybranej etykiety |  |
|  | Automatyczne dopasowanie koloru, alarmów i skali w zależności od wybranej etykiety |  | - Automatyczne obliczanie PPV |  |
|  | Pomiar temperatury |  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar bis |  | Pomiar indeksu bispektralnego obejmujący krzywą EEG, trend BIS oraz wartości pomiarów min. BIS, SQI, SR, SEF, TP i BC, po zastosowaniu odpowiedniego modułu |  |
|  | Pomiar zwiotczenia |  | - Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch |  |
|  |  |  | - Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika |  |
|  |  |  | - Możliwość stosowania czujników jednorazowych |  |
| 10 | Wymagane akcesoria pomiarowe |  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych Czujnik temperatury skóry Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych |  |
| 11 | Gwarancja |  |  | Minimum 12 miesięcy |  |
| 12 | Szkolenie |  |  | Minimum jedno szkolenie, 2 osoby |  |
| 13 | Instrukcje, aktualne certyfikaty dla wyrobów medycznych |  |  | W języku polskim |  |

- Oświadczam/y, że upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Cena oferty zawiera wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania Przedmiotu Zamówienia, uwzględnia wymagania Postępowania Przetargowego oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Dane osób do kontaktu:	 

1.………………………………………………………………

2..…………………………………………………………………

(imię nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

5. Oferta została :

- wysłana drogą elektroniczną

- złożona przez portal Baza Konkurencyjności

- dostarczona osobiście

- nadana pocztą dnia ……………………………………

6. Czas obowiązywania oferty:

Oferta pozostaje w mocy 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Integralną częścią oferty są załączniki:

- Załącznik nr 1 - Aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 90 dni.

- Załącznik nr 2 - Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub/i innych dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy).

- Załącznik nr 3 - Wzór Umowy o realizację Przedmiotu Zamówienia - parafowany na każdej ze stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

- Załącznik nr 4 - Formularz asortymentowo-cenowy wraz z cenami jednostkowymi, sporządzony na podstawie formularza Zamawiającego w zgodnym z nim układzie.

- Załącznik nr 5 - Referencje dotyczące realizacji projektów podobnych do opisanych w niniejszym zapytaniu tj. dotyczących kompleksowych robót  budowlanych.

Podpisano w ___________ dnia ____ 2023___ r

………………………………………………………………………………………………………………………..

[Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta oraz pieczątka firmy Oferenta]

Niepotrzebne skreślić