Szczegółowa specyfikacja sprzętu

1.  Torba/Plecak medyczny R1 - 11 szt.

Torba/Plecak medyczny - Zestaw ratownictwa medycznego WOPR - R1  zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2012 r., poz. 261). wraz z wyposażeniem. Plecak / torba wykonany jest z powlekanego materiału nowej generacji. Tkanina wodoodporna wykonany ze specjalnej powlekanej tkaniny PLAN, odpornej na uszkodzenia, przetarcia i czynniki atmosferyczne.

Wyposażenie minimalne :

- Rurka  ustno-gardłowe  Guedel   komp.  ( 6 rozmiarów )

- Ssak  ręczny  z pojemnikiem oraz z   cewnikami dla  dorosłych   i  dzieci  -  komplet

- Worek  samorozprężalny

- Butla aluminiowa 2,7 l   na tlen medyczny,

- Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA  O2 ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze  złączką  tlenową -  wersja DIN  ¾’  standard  polski,

- zestaw szyn Krammera,

-Zestaw kołnierzy szyjnych regulowanych dla dorosłych - 1 szt. kołnierz szyjny regulowanych dla dzieci - 1 szt.

-Zestaw opatrunkowy, Opatrywanie oparzeń.

- maski krtaniowe po 1 szt. ( w rozmiarze 3,4,5)

- Zestaw szyn próżniowych w torbie:

W skład zestawu wchodzi:

1. Szyna na kończynę górną ( ramię ) - dorosły : ok.67 x 48  cm

2. Szyna na kończynę górną ( ramię ) - dziecko : ok.56 x 42  cm

3. Szyna do unieruchomienia łokieć - dorosły  : ok. 52 x  29 cm

4. Ręczna pompka próżniowa

6. Torba transportowa

Waga: ok 3,4 kg

- Deska ortopedyczna z pasami stabilizującymi oraz stabilizatorem głowy - 1 szt.

Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm.] - 410x1830x45, Waga – ok. 7,2 kg, Nośność - max. 450 kg, Odległość uchwytów noszy od podłoża - min. 2,5cm, Pływalność dodatnia przy obciążeniu 112 kg, Materiał – tworzywo sztuczne, Cechy materiału – zmywalne, przepuszczalne dla promieni X, Kolor – żółty

- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem - 1 szt.

-Opaska zaciskowa CAT gen.7 Wielkość po spakowaniu: 15cm x 4,5cm ,Waga: 60g, kolor czarny - 1 szt.

-Płyn bakteriobójczy o pojemności 250 ml zawierający substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol - 1 szt.

2. Defibrylator AED - 14 szt.

Defibrylator AED - Półautomatyczny defibrylator

-Defibrylator będzie posiadał trzy tryby:

a) tryb - terapeutyczny

b) tryb pediatryczny: po zastosowaniu klucza pediatrycznego umożliwia błyskawiczne przełączenie pracy w tryb pediatryczny i automatyczne dopasowanie energii defibrylacji i instruktażu RKO do ratowania dzieci. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania niemożliwa jest przypadkowa zmianę trybu pracy. Klucz pediatryczny w zestawie

c) tryb szkoleniowy: po zastosowaniu elektrod szkoleniowych (wielorazowych) urządzenie pozwala na ćwiczenie akcji ratowniczych bez konieczności zakupu osobnego urządzenia. (elektrody w zestawie)

-wymiary defibrylatora: 18 cm x 22 cm x 6 cm

- zakres temperatury pracy: od -20°C do 50°C

- Poziom ochrony IP: IP 55

- okres gwarancji producenta na AED: 8 lat,

- waga urządzenia z baterią i elektrodami ok 1,6 kg,

-Okres gwarancji producenta na baterię: 48 miesięcy,

-Sposób zasilania AED: bateria litowo-manganowa,

- dedykowana walizka typu Peli posiadająca normę wodoszczelności IP67

- wymiary min 27 x 24,6 x 12,4 (cm)

- pływalność : 5,5 kg

3. Respirator transportowy - 3 szt.

Respirator transportowy - Pneumatyczny respirator ratowniczy, umożliwia prowadzenie wentylacji w trybie automatycznym oraz wentylację manualną u osób powyżej 20 kg.

Wybór parametrów wentylacji odbywa się za pomocą jednego suwaka, gdzie zostały skorelowane parametr objętości oddechowej oraz częstości oddechów, co sprawia, że jego obsługa odbywa się w sposób prosty i intuicyjny. Posiada możliwość sterowania wentylacją w sposób ręczny - posiada specjalny ręcznie uruchamiany przycisk WENTYLACJA RĘCZNA, który umożliwia ratownikowi koordynowanie oddechu i zewnętrznego masażu serca u poszkodowanego. Przy zastosowaniu funkcji CPR automatyczny cykl oddechowy zostaje wstrzymany co pozwala ratownikowi na wykonanie uciśnięć klatki piersiowej (zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC). Dzięki zastosowaniu trybu OFF możliwe jest pozostawienie aparatu podłączonego do źródła tlenu - bez jego zużywania, dzięki czemu urządzenie jest w ciągłej gotowości do pracy.

-Tryb wentylacji: CMV/Demand oraz wentylacja manualna

-zasilanie i sterowanie pracą: wyłączenie pneumatyczne

-niskie zużycie gazu zasilającego

-skorelowana regulacja parametrów częstości i objętości oddechowej

- objętość oddechowa: 150-600 ml

-częstość oddechów na minutę: 10-20

- stężenie tlenu: 100%

- stosunek I:E: 1:2

- przepływ w trybie automatycznym: 9-18 l/min

- przepływ w trybie Demand 0-120 l/min

-czas wstrzymania wentylacji przy wyzwoleniu funkcji CPR: 20 (+/- 15%) sekund

-ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa: 60 cm H2O

-temperatura pracy: od -18 st.C do +50 st.C

-temperatura przechowywania: od -40 st.C do +60 st.C

-wymiary: ok. 140 x 63 x 73 mm

-waga: ok. 430 gram

-wyposażenie podstawowe: respirator, przewód ciśnieniowy zakończony wtykiem AGA, maska resuscytacyjna dla dorosłych

Respirator musi posiadać komplet przewodów oddechowych z portem do podłączenia zastawki PEEP, jednorazowego użytku w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk.

- gwarancja: 24 miesiące

4. Plecak Modułowy Ratownika Medycznego z wyposażeniem - 3 szt.

Plecak Modułowy Ratownika Medycznego z wyposażeniem  - Zestaw jest dedykowany ratownikom medycznym w pdmiotach współpracujacych z Państwowym Ratownictwem Medycznym do wykonywania zaawansowanych procedur medycznych. Komplet stanowi uzupełnienie asortymentowe standardowych zestawów typu R1.
Modułowy plecak ratowniczy z materiału poliestrowego powlekanego POLYPLANEM z atestem odporności ogniowej DIN EN 13 501-1

- wymiary plecaka: 28 x 35 x 60 cm,

- pojemność: 58,8 l,

- modułowy charakter – w skład plecaka wchodzi 7 sztuk kolorowych saszetek segregacyjnych

Wyposażenie:

-Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem w etui

-Medyczny pulsoksymetr napalcowy CMS 50D (* opcjonalnie kapnometr z funkcją pulsoksymetrii)

- Glukometr iXELL

-Komplet pasków do glukometru – 50 sztuk

-Laryngoskop światłowodowy z kompletem 4 rozmiarów łyżek typu McIntosh (metalowe, jednorazowe)

-Rurki intubacyjne z mankietem (rozmiary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 7 sztuk

-Rurki intubacyjne bez mankietu (rozmiary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 7 sztuk

-Prowadnica jednorazowa do rurki intubacyjnej – 3 sztuki

-Stabilizator do rurek intubacyjnych – 2 sztuki

-Strzykawka 10ml – 3 sztuki

-Ampularium na 49 ampułek (puste, bez leków)

-Zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dzieci

-Zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dorosłych

-Kaniule (rozmiary 17 G, 18 G, 20 G, 22 G, 24 G) – po 2 sztuki

-Igła do iniekcji (rozmiary 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1 mm) – po 2 sztuki

-Strzykawka 2ml – 4 sztuki

-Strzykawka 5ml – 4 sztuki

-Strzykawka 20ml – 4 sztuki

-Okleina do kaniul – 8 sztuk

-Staza do wkłuć – 2 sztuki

-Zestaw do przetaczania płynów – 3 sztuki

-Igła do odbarczania odmy Angiocatch

-Igła doszpikowa BIG dla dorosłych

-Igła doszpikowa BIG dla dzieci

-Gazik do dezynfekcji – 10 sztuk

-Płyn do dezynfekcji Bioseptol 80, pojemność 250ml

-Kompres z gazy 10 x 10 cm, a3 – 4 sztuki

-Kompres z gazy 7.5 x 7.5 cm, a3 – 4 sztuki

-Rękawice diagnostyczne, nitrylowe – 100 sztuk

-Nożyczki ratownicze Black Front Standard

-Okulary ochronne – 2 sztuki

-Maseczka ochronna chirurgiczna – 50 sztuk

-Pojemnik na odpady medyczne 700 ml"

5. Materac próżniowy - 3 szt.

Materac próżniowy jest sprzętem wielokrotnego użytku. Służy do unieruchomienia uszkodzonej części ciała w pożądanej pozycji w celu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wykonany z wysokiej jakości materiałów i odpornego PU. Dopasowuje się idealnie do sylwetki pacjenta. Idealny do prześwietleń. Ratownicy mogą z łatwością regulować twardość materaca za pomocą pompki..

Wymiary po rozłożeniu: 212x75x7 cm. Wymiary po złożeniu: 70x60x37 cm

Waga: 5 kg

Nośność: 159 kg

Zgodność z  Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych