| NAZWA SPRZĘTU | Wymagane parametry oferowanego sprzętu | Parametry oferowane opis lub załączyć karty katalogowe/ specyfikacje oferowanego sprzętu (należy uzupełnić poniżej) |
| --- | --- | --- |
| Torba/Plecak medyczny R1 | Torba/Plecak medyczny - Zestaw ratownictwa medycznego WOPR - R1 zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2012 r., poz. 261). wraz z wyposażeniem. Plecak / torba wykonany jest z powlekanego materiału nowej generacji. Tkanina wodoodporna wykonany ze specjalnej powlekanej tkaniny PLAN, odpornej na uszkodzenia, przetarcia i czynniki atmosferyczne. Wyposażenie minimalne : - Rurka ustno-gardłowe Guedel komp. ( 6 rozmiarów ) - Ssak ręczny z pojemnikiem oraz z cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet - Worek samorozprężalny - Butla aluminiowa 2,7 l na tlen medyczny, - Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA O2 ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową - wersja DIN ¾’ standard polski, - zestaw szyn Krammera, -Zestaw kołnierzy szyjnych regulowanych dla dorosłych - 1 szt. kołnierz szyjny regulowanych dla dzieci - 1 szt. -Zestaw opatrunkowy, Opatrywanie oparzeń. - maski krtaniowe po 1 szt. ( w rozmiarze 3,4,5) - Zestaw szyn próżniowych w torbie: W skład zestawu wchodzi: 1. Szyna na kończynę górną ( ramię ) - dorosły : ok.67 x 48 cm 2. Szyna na kończynę górną ( ramię ) - dziecko : ok.56 x 42 cm 3. Szyna do unieruchomienia łokieć - dorosły : ok. 52 x 29 cm 4. Ręczna pompka próżniowa 6. Torba transportowa Waga: ok 3,4 kg - Deska ortopedyczna z pasami stabilizującymi oraz stabilizatorem głowy - 1 szt. Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm.] - 410x1830x45, Waga – ok. 7,2 kg, Nośność - max. 450 kg, Odległość uchwytów noszy od podłoża - min. 2,5cm, Pływalność dodatnia przy obciążeniu 112 kg, Materiał – tworzywo sztuczne, Cechy materiału – zmywalne, przepuszczalne dla promieni X, Kolor – żółty - Aparat do płukania oka z bocznym odpływem - 1 szt. -Opaska zaciskowa CAT gen.7 Wielkość po spakowaniu: 15cm x 4,5cm ,Waga: 60g, kolor czarny - 1 szt. -Płyn bakteriobójczy o pojemności 250 ml zawierający substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol - 1 szt. | Podać nazwę producenta………….. Typ……………………. Model…………………. |
| Defibrylator AED | Defibrylator AED - Półautomatyczny defibrylator -Defibrylator będzie posiadał trzy tryby: a) tryb - terapeutyczny b) tryb pediatryczny: po zastosowaniu klucza pediatrycznego umożliwia błyskawiczne przełączenie pracy w tryb pediatryczny i automatyczne dopasowanie energii defibrylacji i instruktażu RKO do ratowania dzieci. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania niemożliwa jest przypadkowa zmianę trybu pracy. Klucz pediatryczny w zestawie c) tryb szkoleniowy: po zastosowaniu elektrod szkoleniowych (wielorazowych) urządzenie pozwala na ćwiczenie akcji ratowniczych bez konieczności zakupu osobnego urządzenia. (elektrody w zestawie) -wymiary defibrylatora: 18 cm x 22 cm x 6 cm - zakres temperatury pracy: od -20°C do 50°C - Poziom ochrony IP: IP 55 - okres gwarancji producenta na AED: 8 lat, - waga urządzenia z baterią i elektrodami ok 1,6 kg, -Okres gwarancji producenta na baterię: 48 miesięcy, -Sposób zasilania AED: bateria litowo-manganowa, - dedykowana walizka typu Peli posiadająca normę wodoszczelności IP67 - wymiary min 27 x 24,6 x 12,4 (cm) - pływalność : 5,5 kg | Podać nazwę producenta………….. Typ……………………. Model…………………. |
| Respirator transportowy | Respirator transportowy - Pneumatyczny respirator ratowniczy, umożliwia prowadzenie wentylacji w trybie automatycznym oraz wentylację manualną u osób powyżej 20 kg. Wybór parametrów wentylacji odbywa się za pomocą jednego suwaka, gdzie zostały skorelowane parametr objętości oddechowej oraz częstości oddechów, co sprawia, że jego obsługa odbywa się w sposób prosty i intuicyjny. Posiada możliwość sterowania wentylacją w sposób ręczny - posiada specjalny ręcznie uruchamiany przycisk WENTYLACJA RĘCZNA, który umożliwia ratownikowi koordynowanie oddechu i zewnętrznego masażu serca u poszkodowanego. Przy zastosowaniu funkcji CPR automatyczny cykl oddechowy zostaje wstrzymany co pozwala ratownikowi na wykonanie uciśnięć klatki piersiowej (zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC). Dzięki zastosowaniu trybu OFF możliwe jest pozostawienie aparatu podłączonego do źródła tlenu - bez jego zużywania, dzięki czemu urządzenie jest w ciągłej gotowości do pracy. -Tryb wentylacji: CMV/Demand oraz wentylacja manualna -zasilanie i sterowanie pracą: wyłączenie pneumatyczne -niskie zużycie gazu zasilającego -skorelowana regulacja parametrów częstości i objętości oddechowej - objętość oddechowa: 150-600 ml -częstość oddechów na minutę: 10-20 - stężenie tlenu: 100% - stosunek I:E: 1:2 - przepływ w trybie automatycznym: 9-18 l/min - przepływ w trybie Demand 0-120 l/min -czas wstrzymania wentylacji przy wyzwoleniu funkcji CPR: 20 (+/- 15%) sekund -ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa: 60 cm H2O -temperatura pracy: od -18 st.C do +50 st.C -temperatura przechowywania: od -40 st.C do +60 st.C -wymiary: ok. 140 x 63 x 73 mm -waga: ok. 430 gram -wyposażenie podstawowe: respirator, przewód ciśnieniowy zakończony wtykiem AGA, maska resuscytacyjna dla dorosłych. Respirator musi posiadać komplet przewodów oddechowych z portem do podłączenia zastawki PEEP, jednorazowego użytku w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. - gwarancja: 24 miesiące | Podać nazwę producenta………….. Typ……………………. Model…………………. |
| Plecak Modułowy Ratownika Medycznego z wyposażeniem | Plecak Modułowy Ratownika Medycznego z wyposażeniem - Zestaw jest dedykowany ratownikom medycznym w pdmiotach współpracujacych z Państwowym Ratownictwem Medycznym do wykonywania zaawansowanych procedur medycznych. Komplet stanowi uzupełnienie asortymentowe standardowych zestawów typu R1. Modułowy plecak ratowniczy z materiału poliestrowego powlekanego POLYPLANEM z atestem odporności ogniowej DIN EN 13 501-1 - wymiary plecaka: 28 x 35 x 60 cm, - pojemność: 58,8 l, - modułowy charakter – w skład plecaka wchodzi 7 sztuk kolorowych saszetek segregacyjnych Wyposażenie: -Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem w etui -Medyczny pulsoksymetr napalcowy CMS 50D (* opcjonalnie kapnometr z funkcją pulsoksymetrii) - Glukometr iXELL -Komplet pasków do glukometru – 50 sztuk -Laryngoskop światłowodowy z kompletem 4 rozmiarów łyżek typu McIntosh (metalowe, jednorazowe) -Rurki intubacyjne z mankietem (rozmiary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 7 sztuk -Rurki intubacyjne bez mankietu (rozmiary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 7 sztuk -Prowadnica jednorazowa do rurki intubacyjnej – 3 sztuki -Stabilizator do rurek intubacyjnych – 2 sztuki -Strzykawka 10ml – 3 sztuki -Ampularium na 49 ampułek (puste, bez leków) -Zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dzieci -Zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dorosłych -Kaniule (rozmiary 17 G, 18 G, 20 G, 22 G, 24 G) – po 2 sztuki -Igła do iniekcji (rozmiary 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1 mm) – po 2 sztuki -Strzykawka 2ml – 4 sztuki -Strzykawka 5ml – 4 sztuki -Strzykawka 20ml – 4 sztuki -Okleina do kaniul – 8 sztuk -Staza do wkłuć – 2 sztuki -Zestaw do przetaczania płynów – 3 sztuki -Igła do odbarczania odmy Angiocatch -Igła doszpikowa BIG dla dorosłych -Igła doszpikowa BIG dla dzieci -Gazik do dezynfekcji – 10 sztuk -Płyn do dezynfekcji Bioseptol 80, pojemność 250ml -Kompres z gazy 10 x 10 cm, a3 – 4 sztuki -Kompres z gazy 7.5 x 7.5 cm, a3 – 4 sztuki -Rękawice diagnostyczne, nitrylowe – 100 sztuk -Nożyczki ratownicze Black Front Standard -Okulary ochronne – 2 sztuki -Maseczka ochronna chirurgiczna – 50 sztuk -Pojemnik na odpady medyczne 700 ml" | Podać nazwę producenta………….. Typ……………………. Model…………………. |
| Materac próżniowy | Materac próżniowy jest sprzętem wielokrotnego użytku. Służy do unieruchomienia uszkodzonej części ciała w pożądanej pozycji w celu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wykonany z wysokiej jakości materiałów i odpornego PU. Dopasowuje się idealnie do sylwetki pacjenta. Idealny do prześwietleń. Ratownicy mogą z łatwością regulować twardość materaca za pomocą pompki.. Wymiary po rozłożeniu: 212x75x7 cm. Wymiary po złożeniu: 70x60x37 cm Waga: 5 kg Nośność: 159 kg Zgodność z Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych | Podać nazwę producenta………….. Typ……………………. Model…………………. |