Tomaszów Mazowiecki, 31.10.2023 r.

Dane firmy:

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

TITANIUM IMPLANTS ARKADIUSZ KRĘŻLIK

UL. ZAPIECEK 16

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu przez firmę: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

TITANIUM IMPLANTS ARKADIUSZ KRĘŻLIK pn. „Stworzenie zaawansowanej technologicznie pracowni implanto- protetycznej” w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty/ ofert na:

- Wdrożenie, montaż oraz uruchomienie zestawu zawierającego: Skaner wewnątrzustny

- Wdrożenie, montaż oraz uruchomienie zestawu zawierającego frezarkę protetycznąwraz z oprogramowaniemdo projektowania CAM lub równoważnym

- Wdrożenie, montaż oraz uruchomienie zestawu zawierającego DRUKARKA 3D wraz z Urządzeniem Preferencyjnym z oprogramowaniem do projektowania prac Exocad lub równoważny

Nazwa i adres zamawiającego:

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA TITANIUM IMPLANTS ARKADIUSZ KRĘŻLIK

UL. ZAPIECEK 16

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

NIP: 773-104-23-53

Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Imię i nazwisko: Dorota Kut

tel. 516 329 923

adres e-mail: biuro@titaniumimplants.pl

Trybudzielaniazamówienia:

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Skaner wewnątrzustny

- Frezarkę protetyczną wraz z oprogramowaniem do projektowania CAM lub równoważnym

- DRUKARKA 3D wraz z Urządzeniem Preferencyjnymz oprogramowaniem do projektowania prac Exocad lub równoważnym

o parametrach opisanych poniżej, z możliwościąskładania ofert częściowych

Kody CPV:

85111600-6 Usługi szpitalne i protetyczne

42942000-1 Piece i akcesoria

38636000-2 Mikroskopy optyczne

30232100-5 Drukarki i plotery

38520000-6 Skanery

33126000-9 Urządzenia stomatologiczne

33100000-1 Urządzenia medyczne

48180000-3 Oprogramowanie medyczne

Część 1: Zestaw zawierający:

Wdrożenie, montaż oraz uruchomienie zestawu zawierającego: Skaner wewnątrzustny

Skaner wewnątrzustny:

- Skaner BEZPRZEWODOWY o zasięgu minimum 3 m

- Rozmiar skaneramaksymalny: 4 cm x 4 cm x 28 cm

- Rozmiar końcówkimaksymalny: 2 cm x 2,5 cm x 10 cm

- Wagaskanerado300 g

- Rozmiar akumulatorado: 7,7 cm X 2,17 cm x 2,42 cm

- Źródło światła: LED

- Połączenie bezprzewodowe 5 GHz poprzez dedykowany punkt dostępowy (802.11 AC)

- Ilość zdjęć rejestrowanych na sekundę: 2400

- Odporne na zarysowania, uszczelnione szkło szafirowe z funkcją szybkiego nagrzewania.

- Zamknięta końcówka nadająca się do sterylizacji w autoklawie.

- Funkcja zapobiegania parowaniu.

- Brak potrzeby kalibracji.

- Pomoc w diagnostyce próchnicy.

- Minimum 5 wymiennych sterylizowalnych końcówek skanujących w zestawie

- Zamknięte okienko końcówki skanującej

- Trzy baterie w zestawie

- Ładowarka do baterii w zestawie

- Dobór koloru zębów

- Preinstalowane aplikacje wspomagające komunikację z pacjentem

- Zintegrowany wózek jezdny z monitorem dotykowym i komputerem

- Oferta winna zawierać informację w formie załącznika, potwierdzające że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagane parametry z zapytania wraz z dokumentacją techniczną potwierdzającą ten fakt

- Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia wyszczególnionych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych bądź korzystniejszych.

- Oferowane urządzenie musi być nowe

- Cena przedmiotu zamówienia obejmuje szkolenie oraz montaż

- Dostawa i uruchomienie zgodnie z adresem Zamawiającego.

- Okres gwarancji minimalny 12 miesięcy.

Część 2:

Wdrożenie, montaż oraz uruchomienie zestawu zawierającego: Frezarkę protetyczną wraz z oprogramowaniem do projektowania CAM lub równoważnym

Frezarka protetyczna:

-waga frezarki: do 210 kg

- monoblokowy korpus frezarki w formie odlewu żeliwnego lub konglomeratu polimerobetonowego lub granitowego

- ilość osi kontrolowanych: minimum 5

- absolutne liniały i enkodery dla wszystkich osi sterowanych

- napędy osi kontrolowanych: serwomotory

- maksymalne wymiary frezarki(szerokość x wysokość x głębokość): 1x1x1 m

- minimalna moc wrzeciona: 1.0 kW

- maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: co najmniej 60 000 obr/min

- ilość pozycji magazynu narzędzi: minimum 20

- układ chłodzenia wrzeciona w gabarytach frezarki

- układ chłodzenia obrabianych komponentów w gabarytach frezarki

- wbudowany komputer sterujący w gabarycie frezarki

- wbudowanym ekran dotykowy w gabarycie frezarki

- możliwość współpracy z oryginalnymi adapterami firmy ARUM

- możliwość stosowania wymiennych uchwytów obróbkowych

- uwalnianie i zaciskanie uchwytu obróbkowego sterowane z poziomu panelu operatorskiego

- możliwość obróbki w dyskach98mm i z wykorzystaniem adapterów bloczków zgodnych ze standardem CEREC lub równoważnym

- możliwość wykorzystania uchwytu obróbkowego w postaci imadła i zacisku do prętów

- układ automatycznej kompensacji wpływu temperatury na dokładność pozycjonowania frezarki

- średnica zamocowania narzędzi we wrzecionie: minimum 6mm

- możliwość zastosowania półotwartego uchwytu obróbkowego (tzw. C-clamp) z obszarem otwartym prostopadle do osi X oraz Y frezarki, w zakresie wychylenia kątowego do 90 deg. osi prostopadłej do osi obrotu uchwytu materiałowego

- zakres ruchu osi B od -90° do +25°

- zasilanie napięciem 1-fazowym 230V

- Oferta winna zawierać informację w formie załącznika, potwierdzające że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagane parametry z zapytania wraz z dokumentacją techniczną potwierdzającą ten fakt

- Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia wyszczególnionych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych bądź korzystniejszych.

- Oferowane urządzenie musi być nowe

- Cena przedmiotu zamówienia obejmuje szkolenie oraz montaż

- Dostawa i uruchomienie zgodnie z adresem Zamawiającego.

- Okres gwarancji minimalny 12 miesięcy.

Oprogramowanie CAM lub równoważne:

- możliwość dodawania innych postprocesorów (frezarki tego samego dostawcy)

- obsługa materiałów od dowolnych dostawców i w dowolnym kształcie

- możliwość obsługi częściowo wyciętych bloków materiału

- obsługa narzędzi od dowolnych dostawców

- otwarta możliwość zmiany parametrów narzędzi (długość, średnica, prędkość obrotowa, posuw)

- otwarty kreator materiałów

- obsługa dowolnego systemu uchwytów do premilli

- możliwość programowania szlifowania ceramiki szklanej i materiałów kompozytowych

- uproszczony interfejs:

- Proste przenoszenie obiektów typu kliknij i przenieś

- Uproszczony kreator tworzenia projektu CAM (tryb „Wizard”)

- Uproszczone narzędzia do orientowania pracy w bloczku

- Możliwość otwarcia projektu CAM przygotowanego w interfejsie uproszczonym za pomocą interfejsu zaawansowanego

- dostępny interfejs zaawansowany

- otwarta możliwość modyfikacji strategii obróbki

- obsługa frezowania symultanicznego w 5 osiach oraz z indeksacją w układzie 3+2

- dedykowane strategie obróbki dla obsługiwanych materiałów

- możliwość dowolnego orientowania i przesuwania prac w bloczku

- możliwość dowolnego orientowania i przesuwania konektorów łączących w bloczku

- obsługa różnych rodzajów stabilizatorów prac wykonywanych w tlenku cyrkonu

- możliwość automatycznego rozmieszczania prac w bloczku przez program

- obsługa plików dodatkowych projektów CAD (constructionInfo, PTS, OBJ, IGS itp.)lub równoważnych

- oprogramowanie zwolnione z licencji czasowej

- możliwość podmiany interfejsów implantologicznych w pracy

- wsparcie wielordzeniowych procesorów w architekturze 64-bit

Część 3:

Wdrożenie, montaż oraz uruchomienie zestawu zawierającego DRUKARKA 3D wraz z Urządzeniem Preferencyjnym z oprogramowaniem do projektowania prac Exocad lub równoważny

Drukarka 3D

- Technologia SLA/TSLA (stereolitografia)lub równoważna

- Obszar drukowania:minimum 47 x 18 x 40 mm

- Oprogramowanie sterujące: NautaPhotoshade edytor parametryczny lub równoważny

- Wbudowany system operacyjny

- Jeden port USB lub więcej

- min. 7-calowy ekran dotykowy

- Wejściowe formaty plików: .stl, .nauta, .fictor

- Wymiary drukarki minimum: 480 x 480 x 1142 mm

- Waga do 40 kg

- Oferta winna zawierać informację w formie załącznika, potwierdzające że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagane parametry z zapytania wraz z dokumentacją techniczną potwierdzającą ten fakt

- Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia wyszczególnionych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych bądź korzystniejszych.

- Oferowane urządzenie musi być nowe

- Cena przedmiotu zamówienia obejmuje szkolenie oraz montaż

- Dostawa i uruchomienie zgodnie z adresem Zamawiającego.

- Okres gwarancji minimalny 12 miesięcy.

Urządzenie preferencyjne

- Wymiary lampy polimeryzacyjnej minimum150 mm x 150 mm x 153 mm

- Obszar polimeryzacji minimum70 mm x 40 mm

- Waga do2,2 kg

- Zużycie energiido 60 W

- Oferta winna zawierać informację w formie załącznika, potwierdzające że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagane parametry z zapytania wraz z dokumentacją techniczną potwierdzającą ten fakt

- Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia wyszczególnionych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych bądź korzystniejszych.

- Oferowane urządzenie musi być nowe

- Cena przedmiotu zamówienia obejmuje szkolenie oraz montaż

- Dostawa i uruchomienie zgodnie z adresem Zamawiającego.

- Okres gwarancji minimalny 12 miesięcy.

Oprogramowanie do projektowania prac Exocad lub równoważne

Oprogramowanie Exocad lub równoważne :

- Wirtualny artykulator

- Projektowania koron tymczasowych

- Wizualizacji pracy w kolorze pacjenta

- Biblioteka zębów

- Prace przykręcane lub cementowane na implantach, łączniki

- Belki – czy to na zębach czy to na implantach

- Praca z CBCT

- Wykonywanie modeli do druku 3D

- Projektowanie uśmiechu w oparciu o zdjęcie

- Protezy całkowite, częściowe, flex

- Protezy szkieletowe, kapy na belki, suprastruktóry

- Szyny relaksacyjne i ich modyfikację

- Importdanych z analizatora ruchów żuchwy

Miejsce realizacji:

UL. ZAPIECEK 16

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Data opublikowania

31.10.2023

Termin składania ofert

do dnia 08.11.2023

Planowany termin podpisania umowy

2023-11*

*Planowany termin podpisania umowy może ulec zmianie, uwzględniając czas niezbędny do zakończenia procedury niniejszego zapytania ofertowego oraz ostatecznego wyłonienia wykonawcy
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 1 miesiąca liczonego od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym.

Warunki udziału w postępowaniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1 Formularz ofertowy;

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań;

Załącznik 3 Dokumentacja techniczna potwierdzająca parametry przedmiotu zamówienia

Dodatkowe warunki

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 oraz dokumentacją techniczną potwierdzająca parametry przedmiotu zamówienia.

Oferta może być złożona w Bazie Konkurencyjności lub przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Osoby do kontaktu” lub osobiście 
w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną/kurierską na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie „Termin składania ofert”. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę występującą w imieniu Oferenta (nie musi to być osoba uprawniona do reprezentacji Oferenta wg dokumentu rejestrowego. Osobą występującą w imieniu Oferenta może być pracownik firmy). Oferty złożone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności niezawierające podpisanego formularza ofertowego nie będą rozpatrywane.

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień 
i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)	posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto (waga: 100 %)

Cena najniższa/Cena badanej oferty x waga x 100 pkt

W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy 
w sprawie zamówienia na następujących warunkach:

- przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

- przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;

- w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;

- powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;

- wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;

- zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:

- charakterze od nich niezależnym,

- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,

- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

Informacje Dodatkowe

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

  - Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Przetwarzanie Danych Osobowych

- Każda ze Stron zobowiązana jest do nieujawniania danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, chyba że istnieje do tego podstawa prawna wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy jedna ze Stron zamierza przekazać drugiej Stronie dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, wówczas przed przekazaniem takich danych osobowych poinformuje osoby, których dotyczą przekazywane dane, o zamiarze przekazania ich danych osobowych drugiej Stronie, udzielając im – w imieniu drugiej Strony – wszelkich wymaganych przez prawo informacji. Strona przekazująca dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników potwierdzi drugiej Stronie w formie pisemnego lub e-mailowego oświadczenia wykonanie wobec zainteresowanych obowiązku informacyjnego, o którym mowa w niniejszym akapicie w terminie 7 dni od jego wykonania.

- Strony umowy deklarują, że wykonując niniejszą umowę będą respektowały przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Gwarantują również, że ich podwykonawcy, współpracownicy oraz pracownicy będą zobowiązani do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych określonych powyżej.

- Strony ustalają, że w ramach niniejszej umowy będą przetwarzane jedynie podstawowe dane osobowe (imię nazwisko, e-mail, telefon) sygnatariuszy i pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces jej wykonania.

- Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych drugiej Strony przekazanych w związku z realizacją umowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez każdą ze Stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z pomocą których Strona realizuje cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

- Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są przez czas trwania niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

- Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Mając na uwadze zapewnienie efektywnej ochrony otrzymanych danych osobowych, każda ze Stron w szczególności:

- zastosuje wobec otrzymanych danych osobowych odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, ujawnieniem lub dostępem osób trzecich;

- zapewni, by jedynie odpowiednio upoważnione osoby miały dostęp do przekazanych danych osobowych;

- umożliwi osobom, których dotyczą dane osobowe, wykonywanie przysługujących im uprawnień w stosunku do ich danych osobowych.

Załączniki do zapytania:

  - Formularz Ofertowy

  - Oświadczenie o braku powiązań