[image: image1.jpg]¥4 Fundusze . ° Unia Europejska
Eu ropejskie Rzeczpospolita g/ Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska NS, Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: 1/2023/ZO
FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Część nr 1
	
Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent oraz model*
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Tomograf cyfrowy
Urządzenie do tomografii cyfrowej z funkcją pantomograficzną i cefalometryczną:
1. urządzenie nowe

2. rok produkcji 2023
3. Funkcja pantomograficzna

4. Funkcja cbct

5. Funkcja cefalometryczna

6. napięcie lampy od 120 kV
7. ognisko lampy 0.3 do 0.7 mm
8. filtracja całkowita > 2.5 mm eq. Al.

9. dotykowy wyświetlacz zintegrowany z aparatem

10. funkcja pantomograficzna czas eskpozycji w przedziale czasowym 0.5-13 sekundy

11. funkcja pantomograficzna powiększenie 1.28 (±10 %)

12. funkcja pantomograficzna kompensacja kształtu żuchwy 

13. funkcja pantomograficzna kompensacja wad zgryzu
14. funkcja pantomograficzna program badania dzieci
15. funkcja pantomograficzna program wykonywania segmentów pano
16. funkcja pantomograficzna program badania zatok szczękowych
17. funkcja pantomograficzna program badania stawów
18. funkcja pantomograficzna pozycjonowanie pacjenta "twarzą w twarz"
19. Funkcja cbct technologia sensora CMOS
20. Funkcja cbct rozmiar rozdzielczość nie więcej niż 75 µm w polu obrazowania 10x10 cm

21. Funkcja cbct powiększenie 1.4 (±10 %)
22. Funkcja cbct czas eskpozycji 5.5 do 40 s
23. Funkcja cbct rozdzielczość nie więcej niż 150 µm przy polu nie mniej 16x17 cm
24. Funkcja cbct nie mniej niż 14 pól obrazowania

25. Funkcja cbct możliwość wykonywania lub reformatowania badań do niższej rozdzielczości
26. Funkcja cbct funkcja skanu wstępnego (sprawdzenie potrzebnej dawki i kształtu łuku)
27. Funkcja cbct program badania zatok szczękowych
28. Funkcja cbct program badania zatok czołowych
29. Funkcja cbct tłumienie artefaktów metalowych
30. Funkcja cbct tryb ultra niska dawka

31. Funkcja cbct tryb niska dawka
32. Funkcja cbct program badania stawów
33. Funkcja cbct program badania ucha
34. Funkcja cefalometryczna technologia sensora CMOS
35. Funkcja cefalometryczna czas eskpozycji w przedziale czasowym 2.9-11 sekund
36. Funkcja cefalometryczna skala szarości nie mniej niż 16384 - 14 bits

37. Funkcja cefalometryczna osobny sensor, zamontowany na stałe 

38. Funkcja cefalometryczna zmienne formaty zdjęć

39. Funkcja cefalometryczna maksymalny rozmiar obrazu 240 x 260 mm
40. Funkcja cefalometryczna program zdjęć bocznych
41. Funkcja cefalometryczna program zdjęć tylnych
42. Funkcja cefalometryczna program zdjęć przednich
43. Funkcja cefalometryczna tryb badania dzieci
44. Funkcja cefalometryczna szybki skan

45. Funkcja cefalometryczna analiza cefalometryczna
46. Wyposażenie dodatkowe:

1) Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do obsługi aparatu,

2) Monitor min. 24”, spełniający wymogi aktualnego rozporządzenia MZ dotyczących monitorów, możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD z przeglądarką ze stacji technika, 

3) fartuchy ochronne stomatologiczne w technologii bezołowiowej o ochronności min. 0,35 mm

4) Licencja oprogramowania do diagnostyki badań CBCT, pantomografii i cefalometrii z pełnym zakresem narzędzi – dla min. 10 stanowisk

47. Czas reakcji przystąpienia  do usunięcia awarii  od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta
48. Okres gwarancji – min. 24 miesiące
49. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych   i akcesoriów przez okres min. 5 lat.
	
	
	komplet
	1
	
	

	2.
	Skaner wewnątrzustny
1. Pole Skanowania: Standardowa końcówka skanera, nie mniej niż: 16 mm × 12 mm × 22 mm, mini Końcówka nie mniej niż: 12 mm × 9 mm × 22 mm

2. Głębokość skanowania nie mniej niż -2,20 mm od powierzchni wylotowej końcówki
3. Końcówki dostosowane do sterylizacji w autoklawie

4. Końcówki z systemem zapobiegającym zamgleniu

5. Zasięg do 5 m.

6. Czas ciągłego skanowania na baterii: nie mniej niż 2 godz

7. Waga z baterią do 350 g

8. Sprawdzenie podcieni
9. Mapa okluzji
10. Wyznaczanie granicy preparacji
11. Bezpośredni eksport do Exocad

12. Raport o stanie zdrowia jamy ustnej
13. Symulacja Ortodontyczna
14. Skanowanie przy użyciu Sztucznej Inteligencji

	
	
	komplet
	1
	
	

	3.
	Mikrosilnik implantologiczny z urządzeniem do piezo-chirurgii + moduł piezo
1. Zakres prędkości obrotowej mikrosilnika w zakresie napięcia znamionowego: 200 – 40,000 min
2. Prędkość przepływu płynu chłodzącego przy 100%: min. 90 ml/min 

3. Sterownik nożny
4. Kątnice i prostnice kompatybilne
5. Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej
6. min. trzy indywidualne tryby pracy

7. Tymczasowy wzrost mocy nie mniej niż o 20%
8. podawanie sprayu z końcówki roboczej blisko preparowanego miejsca
rękojeść z rękawem o długości nie mniej niż 1.8 m

	
	
	komplet
	1
	
	

	4.
	Autoklaw
Mały autoklaw do szybkiej sterylizacji:

1. Autoklaw do szybkiej sterylizacji instrumentów stomatologicznych jak turbiny, kątnice, prostnice i inne oraz narzędzi, model z podłączeniem do sprężonego powietrza.
2. Czasy sterylizacji – około 7 minut
3. Wielkość komory: nie mniej niż G 20 cm x Ø 9 cm

4. Objętość komory: nie mniej niż 1,35 l
5. Możliwość załadunku nie mniej niż 12 instrumentów
	
	
	sztuka
	1
	
	

	5.
	Autoklaw
Autoklaw o pojemności co najmniej 22l:

1. Wielkość komory: co najmniej 22l
2. Zasilanie: 200–240 V AC; 50/60 Hz; 10 A
3. Pobór mocy: 2,0–2,4 kW
4. Zakres pracy: nie mniej niż 7 do 15 cykli
5. Całkowity czas trwania (minuty) włączając kompletne suszenie: od 28 do 55
	
	
	sztuka
	1
	
	

	6.
	Monitor do unitów stomatologicznych
1. monitor do zastosowań medycznych

2. przekątna nie mniej niż 21,5"

3. rozdzielczość FullHD nie mniej niż 1920 x 1080

4. typ matrycy: TN

5. czas reakcji od min. 2 ms do max. 3 ms

6. częstotliwość odświeżania od 73 Hz - do max. 75 Hz

7. jasność od min. 240 do max. 250 cd / m2

8. kąty widzenia (pion / poziom): nie mniej niż 160 / 170 st

9. liczba wyświetlanych kolorów: nie mniej niż 16,7 mln

10. wejścia: D-Sub (VGA) x 1, DVI x 1, HDMI x 1
11. certyfikat EN/IEC 60601-1 lub równoważny
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Łączna wartość brutto:
	


* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie wartości parametru oferowanego, np. waga: 2-3 kg – Wykonawca winien podać konkretną wagę oferowanego przedmiotu np. 3 kg. 
Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane”, a także niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
Podmiot zagraniczny składający ofertę, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, podaje ceny jednostkowe netto oraz wartość netto.     
        .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
         Część nr 2
	
Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent oraz model*
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Skaner czasu rzeczywistego ruchów żuchwy
Urządzenie z oprogramowaniem 4D pozwalające na rejestrowanie w czasie rzeczywistym ruchów kinematycznych żuchwy pacjenta i ich zdigitalizowanie i dołączenie do posiadanego modelu 3D szczęk pacjenta, a następnie ich cyfrowe odtworzenie i analizę zastępując tradycyjny artykulator, łuk twarzowy i aksjograf.

Urządzenie:

- stojak z kamerą (prędkość nagrywania min. od 55 do max. 60 kl/sek) umieszczoną na ramieniu z możliwością lewej i prawej konfiguracji

- zintegrowany system komputerowy z ekranem dotykowym

- zestaw pacjenta ze znacznikami szczęki i żuchwy i wskaźnikiem

- zestaw widelcy okluzalnych pozwalających na rejestrację ruchów żuchwy
Oprogramowanie:

- zaprojektowane do profesjonalnego użycia w gabinecie stomatologicznym z uwzględnieniem funkcjonalności kondylografii

- kompatybilność z plikami STL skanerów wewnątrzustnych

- nagrywanie na żywo i odtwarzanie modeli 3D w ruchu (modelowanie 4D)

- kompatybilność danych z zewnętrznym oprogramowaniem CAD/CAM

- funkcjonalność cyfrowego aksjografu, kondylografu i równoważnych

- możliwość importu danych ze skanera wewnątrzustnego oraz CBCT

Specjalne funkcje: widok przekroju, automatyczne ustalenie łuku przywodzenia, płaszczyzna zwarcia, super pozycjonowanie modeli, automatyczna kalkulacja kątów morfologicznych (kąt Bennetta, wyniosłość stawowa) itp.
	
	
	komplet
	1
	
	

	Łączna wartość brutto:
	


* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie wartości parametru oferowanego, np. waga: 2-3 kg – Wykonawca winien podać konkretną wagę oferowanego przedmiotu np. 3 kg. 
Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane”, a także niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
Podmiot zagraniczny składający ofertę, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, podaje cenę jednostkową netto oraz wartość netto.     

             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
 
 Część nr 3
	
Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent oraz model*
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Drukarka
- drukarka laserowa monochromatyczna ze skanerem i funkcją xero

- podajnik papieru na min. od 340 do max. 350 arkuszy
- szybkość druku mono do 40 str./min.

- normatywny miesięczny cykl pracy: do 80 000 stron

- automatyczny druk dwustronny

- łączność sieciowa
- interfejy USB, Wi-Fi, LAN, Bluetooth

- druk z pamięci USB

- czas nagrzewania: do 45 s
- maksymalna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi

- rozdzielczość kopiowania od min. 600x600 dpi

- podajnik dokumentów skanera

- pojemność podajnika skanera od 40 min. do max. 50 arkuszy
- szybkość procesora: od 1100 min. - do max. 1200 MHz

- pamięć: od min. 510 do max. 512 MB

- gramatura papieru do automatycznego podajnika dokumentów: 60-120 g / m2

- gramatura papieru do co najmniej jednego podajnika: 60-200 g / m2

- wydruk pierwszej strony A4 po wyjściu ze stanu gotowości w od min. 6,2s. do max. 6,3 s

- wydruk pierwszej strony A4 po wyjściu ze stanu uśpienia w od min. 8,7 do max. 8,8 s

- szybkość skanowania A4 w trybie normalnym: w czerni do 29 str. / min, w kolorze do 20 str. / min

- obsługa drukowania Wi-Fi Direct

- port USB z tyłu

- port USB z przodu

- maksymalny obszar drukowania: 205 x 350 mm
	
	
	sztuka
	1
	
	

	2.
	Komputer stacjonarny 
Jednostka centralna:

- kompaktowa jednostka centralna
- maksymalna częstotliwość taktowania procesora: minimum 4 GHz

- pamięć cache procesora: minimum 36 MB

- maksymalna obsługiwana pamięć: minimum 64 GB

- dysk SSD do 1TB
- RAM minimum 64 GB

- dedykowana karta graf. nie mniej niż 12GB

- porty wewnętrzne: PCI-e x8 - 1 szt.; M.2 (Wi-Fi) - 1 szt.; M.2 PCI-e - 1 szt.

- złącza panel tylny: USB 3.2 - 2 szt.; RJ-45 - 1 szt.; DisplayPort - 2 szt.; Mini DisplayPort (karta graficzna) - 4 szt.

- złącza panel boczny: USB 3.2 - 1 szt.; USB-C: 2 szt.; wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe - 1 szt.
Monitor:

- przekątna od 26” do 27"

- rozdzielczość od min. 2500x 1500

- technologia wyświetlacza IPS

- format obrazu: nie mniej niż 16:9

- wejścia: DisplayPort 1.2 - 1 szt.; HDMI 1.4 - 1 szt.; USB-C 3.2 - 1 szt.

- wyjścia: DisplayPort, USB-C

- gniazdo Ethernet

- USB-C z funkcją zasilania

- wbudowana kamera FullHD

- możliwość obracania lewo-prawo na podstawce (od - 175 do 175 stopni)

- pochylenie: -5/30 stopni

- obracanie w pionie

- regulacja wysokości od min. 140 mm do max 150 mm

- współczynnik MTBF: nie mniej niż 70 000 godz.
	
	
	komplet
	2
	
	

	3.
	Komputer stacjonarny
Jednostka centralna:

- jednostka centralna typu mini-PC
- procesor posiadający co najmniej 12 MB cache

- maksymalna częstotliwość taktowania procesora: minimum 3,5 GHz

- liczba rdzeni procesora: od min. 10 do max. 12

- liczba obsługiwanych wątków procesora: od min. 14 do max. 16

- ilość slotów pamięci: od min. 1 do max. 2

- maksymalna obsługiwana pamięć: minimum 64 GB

- typ pamięci: DDR4-3200

- format dysków wewnętrznych: M.2 i 2,5"

- ilość portów SATA: 1

- ilość obsługiwanych dysków wewnętrznych: 3

- wyjścia graficzne: 2 x HDMI i 2 x DisplayPort dostępne poprzez USB-C

- obsługa nie mniej niż 4 ekranów

- ilość portów Thunderbolt nie mniej niż 4: 2

- ilość portów USB nie mniej niż: 4

- gniazdo Ethernet

- obsługa sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6E

- wersja Bluetooth: 5.3
Dysk twardy:

- dysk SSD 
- pojemność min. od 0,5 TB do max. 1TB

- złącze nie mniej niż M.2 (2280)
Pamięć RAM:

- pojemność pamięci: minimum 16 GB

- pamięć w jednej kości
Monitor:

- przekątna ekranu: nie mniej niż 24"

- ekran płaski

- rodzaj panelu: IPS

- rozdzielczość FullHD nie mniej niż 1920x1080

- czas reakcji: nie mniej niż 5 (GTG)

- kąty widzenia (pion/poziom): nie mniej niż 178 st / 178 st

- statyczny współczynnik kontrastu: 1000:1

- jasność: min. 250 cd/m2

- gama kolorów (NTSC 1976): min. 72%

- częstotliwość odświeżania: max 75 Hz

- podłączenie HDMI 1.4

- wejście D-sub

- możliwość montażu na uchwycie 100x100

- zużycie energii: 15-16 W

- zużycie energii przy wyłączonym: min. od 0,2 W do max. 0,3 W
	
	
	komplet
	1
	
	

	4.
	Komputer przenośny
- maksymalna częstotliwość taktowania procesora: minimum 4 GHz

- pamięć cache procesora: minimum 24 MB

- pamięć RAM minimum 32 GB

- maksymalna obsługiwana pamięć: minimum 64 GB

- dysk min. SSD 1TB

- pamięć karty graficznej: min. 6 GB

- ekran o rozdzielczości nie mniej niż 3456x2160

- jasność matrycy nie mniej niż 400 cd/m2

- kamera HD

- WiFi 6

- Bluetooth 5.2

- złącze USB-C z obsługą DisplayPort i PowerDelivery: 1 szt.

- złącze USB-C z obsługą ThunderBolt - 2 szt.

- bateria Li-Ion 7500 mAh

- podświetlana klawiatura

- obudowa aluminiowa

- matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3
	
	
	komplet
	2
	
	

	Łączna wartość brutto:
	


      W przypadku poz. 2 oraz 3 (komputer stacjonarny) Wykonawca zobowiązany jest podać producenta oraz model jednostki centralnej oraz monitora.
* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie wartości parametru oferowanego, np. waga: 2-3 kg – Wykonawca winien podać konkretną wagę oferowanego przedmiotu np. 3 kg. 
Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane”, a także niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
Podmiot zagraniczny składający ofertę, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, podaje ceny jednostkowe netto oraz wartość netto.     

             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4
	
Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent oraz model*
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Oprogramowanie do analizy ortodontycznej oraz planowania leczenia w 3D

Oprogramowanie do planowania leczenia ortognatycznego z uwzględnieniem symulacji:

- obsługa plików DICOM 3 z CBCT i MRI itp.

- symulacja operacji ortognatycznych (VTO)

- możliwość segmentacji tkanek miękkich i twardych na zdigitalizowanych modelach i ich superpozycji z wizualizacją

- przewidywanie w czasie rzeczywistym umiejscowienia tkanek miękkich w symulacji zabiegu ortognatycznego

- analiza cefalometryczna

- analiza cefalometryczna 3D

- możliwość personalizacji analizy cefalometrycznej 2D z możliwością dodania własnych punktów i pomiarów

- możliwość personalizacji analizy cefalometrycznej 3D z możliwością dodania własnych punktów i pomiarów

- analiza łuków zębowych Boltona i Schwarza

- analiza łuków zębowych 3D

- wsparcie analizy stawów skroniowo-żuchwowych

- eksport danych w plikach STL (także import dla modeli uzębienia 3D)

- projektowanie szyn chirurgicznych do operacji ortognatycznych z możliwością eksportu w plikach STL

- planowanie implantologiczne

- półautomatyczne wykrywanie kanałów nerwowych

- otwarte pliki STL z możliwością wydruku

- wykrywanie i mierzenie dróg oddechowych 3D

- możliwość nakładania na siebie plików DICOM i STL w trybie automatycznym i manualnym

- wsparcie dla zdjęć 3D

- wsparcie dla API / SDK do oprogramowania trzecich dostawców

- dożywotnia licencja

- dostęp do funkcjonalności planowania leczenia i analizy ortognatycznej na przynajmniej jednym stanowisku jednocześnie z możliwością instalacji na co najmniej 5 stanowiskach

- możliwość prowadzenia kart leczenia pacjentów

- dostęp do modułu z obsługą kart leczenia na co najmniej 2 stanowiskach jednocześnie
	
	
	komplet
	1
	
	

	Łączna wartość brutto:
	


* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie wartości parametru oferowanego, np. waga: 2-3 kg – Wykonawca winien podać konkretną wagę oferowanego przedmiotu np. 3 kg. 
Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane”, a także niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
Podmiot zagraniczny składający ofertę, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, podaje cenę jednostkową netto oraz wartość netto.     

             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
* Brak podania producenta i modelu spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapisami zapytania ofertowego. Jeśli dany asortyment nie posiada modelu proszę podać taką informację o braku modelu. 
1

