Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wymagane minimalne Parametry Techniczne

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Potwierdzenie [Tak/Nie] |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3,5” Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 8-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem |  |
| RAM | 64 GB pamięci RAM DDR4 lub DDR5, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Gniazda PCI | Min. 2sloty generacji 3. |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT nie zajmujące żadnego gniazda PCI. |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane dyski twarde: 4 x min 900 GB SSD SATA 4x min. 8TB NL SAS |  |
| Kontroler RAID | kontroler RAID, 2GB nieulotnej pamięci podręcznej, karta, niskoprofilowa |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 700W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Możliwość instalacji modułu TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Możliwość instalacji Panelu LCD na froncie obudowy, umożliwiającego wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera . |  |
| Warunki gwarancji | Minimum trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji NBD od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta/wykonawcy lub dedykowaną stronę www producenta/wykonawcy. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. (warunek opcjonalny) Uszkodzone dyski muszą pozostawać u zamawiającego. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Dostawa serwera backup

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Potwierdzenie [Tak/Nie] |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3,5” Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 8-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem |  |
| RAM | 32 GB pamięci RAM DDR4 lub DDR5, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Gniazda PCI | Min. 2sloty generacji 3. |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT nie zajmujące żadnego gniazda PCI. |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane dyski twarde: 4 x min 480 GB SSD SATA 4x min. 12TB NL SAS |  |
| Kontroler RAID | kontroler RAID, 2GB nieulotnej pamięci podręcznej, karta, niskoprofilowa |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 700W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Możliwość instalacji modułu TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Możliwość instalacji Panelu LCD na froncie obudowy, umożliwiającego wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera |  |
| Warunki gwarancji | Minimum trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji NBD od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta/wykonawcy lub dedykowaną stronę www producenta/wykonawcy. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. (warunek opcjonalny) Uszkodzone dyski muszą pozostawać u zamawiającego. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Serwer udostępniania obrazów dla pacjentów

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Obudowa dedykowana do montażu w szafie RACK max. 2U. |  |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 18-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem |  |
| Pamięć operacyjna RAM | 96GB DDR4 lub DDR5 |  |
| Parametry pamięci masowej | 2 x Dysk SSD SATA 2,5'' Class 20 o pojemności 512 GB |  |
| Wydajność grafiki | Zewnętrzna karta graficzna wyposażona min 8GB pamięci |  |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, |  |
| Zasilanie | Dwa zasilacze typu Hot-plug, redundantne o mocy każdy 700W |  |
| Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub z samego środowiska BIOS umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o test procesora, pamięci Ram, dysku, układu graficznego. Uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów, podsumowanie testów. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika. Wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz obudowy. System posiadający pełną funkcjonalność wymienioną powyżej nawet w przypadku braku dysku twardego, uszkodzenia, sformatowania. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych nośników zewnętrznych (np. pamięci USB flash) oraz konieczności podłączenia jednostki do sieci lokalnej i internetu. |  |

Dostawa systemu PACS

| Lp. | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania [Tak/Nie] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Tak | Nazwa: …………………………………. |
| 2 | Nazwa i typ | Tak | Nazwa: ………………………………….. |
| 3 | Musi być możliwe zainstalowanie systemu PACS na co najmniej jednym z natywnych systemów: Linux – 32 i 64 bitowy lub MS Windows – 32 i 64 bitowy | Tak |  |
| 4 | Klinet systemu PACS w zakresie modułu dystrybucji badań klinicznych działający w oparciu o przeglądarkę internetową działa na systemach : |  |  |
| 5 | Linux – 32 , 64 bitowym, | Tak |  |
| 6 | Windows – 32 , 64 bitowy, | Tak |  |
| 7 | Musi być możliwa konfiguracja systemu PACS z poniższymi bazami danych: | Tak |  |
| 8 | Oracle, | Tak |  |
| 9 | Postgresql, | Tak |  |
| 10 | Microsoft SQL Server, | Tak |  |
| 11 | Mysql, | Tak |  |
| 12 | Musi pracować w systemie operacyjnym jako użytkownik ograniczony, uprawnienia administracyjne nie są potrzebne do poprawnej pracy programu, | Tak |  |
| 13 | Musi mieć możliwość wykorzystania więcej niż 8 GB pamięci RAM, | Tak |  |
| 14 | Musi umożliwić skonfigurowanie systemu tak by oczekiwał na połączenia TCP na jednym porcie, lub więcej niż jednym porcie TCP, | Tak |  |
| 15 | Musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi. | Tak |  |
| 16 | Musi udostępniać serwis Wado zgodny ze standardem DICOM, | Tak |  |
| 17 | Musi obsługiwać protokoły DICOM C-Move, C-FIND , C-Store jako SCU i SCP, | Tak |  |
| 18 | Musi obsługiwać protokół DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP, | Tak |  |
| 19 | Musi obsługiwać protokół DICOM MPPS jako SCP,: | Tak |  |
| 20 | CREATED - utworzony zapis badania | Tak |  |
| 21 | SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania | Tak |  |
| 22 | IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania | Tak |  |
| 23 | DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania | Tak |  |
| 24 | COMPLETED - badanie zakończone | Tak |  |
| 25 | Musi obsługiwać DICOM MWL jako SCP, prezentowana dla urządzeń medycznych worklista generowana jest na podstawie danych pochodzących z systemu RIS, | Tak |  |
| 26 | Musi umożliwiać skierowanie worklisty na dowolny aparat tak by w systemie RIS możliwe było wskazanie na którym konkretnie aparacie ma być wykonane badanie | Tak |  |
| 27 | DICOM MWL musi umożliwiać następującą funkcje: | Tak |  |
| 28 | Akceptować TransferSyntax ImplicitVRLittleEndian, ExplicitVRLittleEndian, | Tak |  |
| 29 | Pozwalać na proxowanie zapytań worklisty do zewnętrznych systemów MWL, tak by zapytanie MWL wysłane do jednego systemu PACS zostało automatycznie przesłane do innych podłączonych systemów PACS i zwróciło wynik w jednej odpowiedzi, | Tak |  |
| 30 | Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywane były danymi z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie, | Tak |  |
| 31 | Możliwa jest konfiguracja systemu tak by dane wprowadzone przez technika na konsoli urządzenia medycznego nadpisywały dane z systemu RIS, dla np.: imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju wykonywanego badania, technika wykonującego badanie, | Tak |  |
| 32 | Komunikacja pomiędzy systemem PACS , RIS odbywa się za pomocą komunikatów HL7, | Tak |  |
| 33 | Musi umożliwiać skonfigurowanie maksymalnej ilości równoczesnych połączeń do systemu PACS, | Tak |  |
| 34 | Musi umożliwiać minimalnie konfigurację następujących timeoutów: | Tak |  |
| 35 | timeout nawiązania połączenia, | Tak |  |
| 36 | timeout oczekiwania na odpowiedź na C-Store request, | Tak |  |
| 37 | timeout oczekiwania na asocjację połączenia DICOM, | Tak |  |
| 38 | Musi umożliwiać ustawienie maksymalnej wielkości PDU, | Tak |  |
| 39 | Musi obsługiwać DICOM Transfer Syntax w zakresie: | Tak |  |
| 40 | JPEG baseline, | Tak |  |
| 41 | JPEG extended, | Tak |  |
| 42 | JPEG lossy dicom secondary capture, | Tak |  |
| 43 | JPEG lossless, | Tak |  |
| 44 | JPEG-LS lossless image compression | Tak |  |
| 45 | JPEG 2000, | Tak |  |
| 46 | RLE Transfer Syntax, | Tak |  |
| 47 | Musi automatyczne łączyć dwie lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu – Tag DICOM, | Tak |  |
| 48 | Musi umożliwiać kompresowanie przyjmowanych obrazów w locie, | Tak |  |
| 49 | Musi umożliwiać kompresowanie obrazów z opóźnieniem na zasadzie: | Tak |  |
| 50 | np. badania o modalności CR kompresowane są po 3 dniach od umieszczeniu ich w archiwum, | Tak |  |
| 51 | np. badania o modalności CT kompresowane są po 1 godzinie od umieszczenia w archiwum, | Tak |  |
| 52 | Musi umożliwić wysyłanie do określonych AETiTLE badań z określonym transfer syntax, | Tak |  |
| 53 | Musi umożliwiać podłączenie macierzy dyskowych do systemu w następujący sposób: | Tak |  |
| 54 | jedna macierz dyskowa ONLINE, | Tak |  |
| 55 | dwie macierze dyskowe ONLINE, w momencie zapełnienia jednej macierzy system automatycznie zaczyna zapisywać badania na drugiej, | Tak |  |
| 56 | dwie macierze dyskowe ONLINE, jedna z macierzy jest szybka, druga wolniejsza, w momencie zapełnienia szybszej macierzy najstarsze badania przenoszone są na wolniejszą macierz, | Tak |  |
| 57 | kilka macierzy dyskowych z określonym priorytetem zapisywania, jeśli przekroczy określony poziom zapełnienia system przełącza się na dysk z kolejnym priorytetem, | Tak |  |
| 58 | Musi umożliwiać konfigurację automatycznego przesyłania badań znajdujących się w systemie do zewnętrznych stacji diagnostycznych zewnętrznych systemów PACS na zasadzie: | Tak |  |
| 59 | jeśli zadany AETITLE przyśle badanie do systemu, prześlij je do zewnętrznego urządzenia, | Tak |  |
| 60 | jeśli badanie przesłane do systemu posiada w tagach dicom określoną wartość, prześlij je do zewnętrznego urządzenia: np. („Badania z SOR”) automatycznie prześlij na stację do SOR, np.: jeśli w instancji slice thickness jest > 2.0 wyślij badanie na stację A, | Tak |  |
| 61 | Musi obsługiwać funkcję prefetchingu, | Tak |  |
| 62 | Musi dokonać porównania danych obrazowych przychodzących z urządzenia medycznego z danymi znajdującymi się w systemie RIS, w przypadku gdy dane są różne, system wybierze dane z systemu RIS i nadpisze dane z urządzenia medycznego w następującym zakresie: | Tak |  |
| 63 | Można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, | Tak |  |
| 64 | Można skonfigurować system by Imię i nazwisko pacjenta wprowadzone na urządzeniu miało wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, | Tak |  |
| 65 | Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma niższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, | Tak |  |
| 66 | Nazwa procedury wprowadzone na urządzeniu ma wyższy priorytet niż imię i nazwisko wprowadzone w systemie RIS, | Tak |  |
| 67 | Musi udostępniać użytkownikowi interfejs pozwalający na wyświetlenie następujących danych jako listy badań zawierającej: | Tak |  |
| 68 | imię i nazwisko pacjenta, | Tak |  |
| 69 | płeć pacjenta, | Tak |  |
| 70 | data urodzenia pacjenta, | Tak |  |
| 71 | jednostka zlecająca lub lekarz zlecający, | Tak |  |
| 72 | data badania, |  |  |
| 73 | rodzaj badania, | Tak |  |
| 74 | informacja czy badanie w systemie PACS ma powiązanie z badaniem w systemie RIS, | Tak |  |
| 75 | ilość serii w badaniu, | Tak |  |
| 76 | informacja o tym czy serie składające się na badanie zostały zarchiwizowane na nośniku OFFLINE, | Tak |  |
| 77 | informacja o tym czy zarchiwizowane serie są dostępne w archiwum ONLINE, czy też zostały usunięte z dysku i znajdują się jedynie na nośniku OFFLINE | Tak |  |
| 78 | odnośnika pozwalającego na wywołanie modułu dystrybucji obrazów ładującego badanie wskazanego pacjenta, | Tak |  |
| 79 | Musi udostępniać funkcję redundancji , tak że w przypadku nie działania jednego z serwerów systemu PACS, system redundantny podejmie pracę w miejsce serwera podstawowego. | Tak |  |
|  | moduł zarządzający biblioteką LTO |  |  |
| 1 | Musi być możliwość ustawienia czasu po którym badanie z pamięci ONLINE, zostanie przeniesione do pamięci OFFLINE w zakresie: | Tak |  |
|  | jaki okres po spłynięciu badania należy wykonać kopię tego badania na pamięci OFFLINE, | Tak |  |
|  | co jaki czas ponowić próbę jeśli wykonanie kopii na pamięć OFFLINE nie udało się, | Tak |  |
| 2 | Musi być możliwość ustawienia czasu po którym badanie z pamięci ONLINE zostanie usunięte z dysku, pod warunkiem wypełnienia poniższych kryteriów (łącznie, lub osobno zależnie od konfiguracji systemu): | Tak |  |
|  | jeśli badanie zostało zapisane w pamięci OFFLINE w jednej kopii na nośniku zewnętrznym można usunąć badanie, | Tak |  |
|  | jeśli badanie zostało zapisane w pamięci OFFLINE w dwu kopiach na nośniku zewnętrznym można usunąć badanie, | Tak |  |
|  | jeśli nośnikiem zewnętrznym jest nośnik typu readonly, | Tak |  |
|  | jeśli dane na nośniku zewnętrznym zostały zweryfikowane, czyli zweryfikowano iż sumy MD5 poszczególnych elementów badania na nośniku zewnętrznym są tożsame z sumami MD5 w pamięci ONLINE, | Tak |  |
|  | jeśli przekroczony został pułap zapotrzebowania miejsca na dysku np.: jeśli wolne jest mniej niż XX GB w pamięci ONLINE usuń badania, | Tak |  |
|  | usuń badanie jeśli nie było pobierane dłużej niż X dni, | Tak |  |
| 3 | Musi być możliwe wywołanie miniatur badania nawet gdy badanie znajduje się w pamięci OFFLINE, | Tak |  |
| 4 | Musi być możliwe automatyczne przywrócenie badania z pamięci OFFLINE do pamięci ONLINE po wywołaniu badania w obrazie systemu PACS, | TAK |  |
|  | Musi wyświetlać informację o statusie archiwizacji offline (działa / nie działa), | Tak |  |
|  | Musi prezentować listę badań do odzyskania z informacją na której kasetce znajduje się badanie do odzyskania, | Tak |  |
| 5 | Aplikacja obsługująca bibliotekę LTO musi umożliwiać wywołanie ekranu wyświetlającego listę nośników OFFLINE dla kaset LTO w zakresie: | Tak |  |
|  | nr nośnika, | Tak |  |
|  | nazwa nośnika, |  |  |
|  | nr slotu w którym znajduje się nośnik, | Tak |  |
|  | data ostatniego zapisu badań na nośniku, | Tak |  |
|  | informacja o tym czy nośnik jest pełny, | Tak |  |
|  | ilość plików znajdujących się na nośniku, | Tak |  |
|  | zajętość w GB nośnika, | Tak |  |
| 6 | Musi być możliwe wywołanie procesu dodania nowej kasety LTO do nośnika, proces ten może zostać wykonany przez użytkownika, | Tak |  |
| 7 | Musi automatycznie wykrywać czy nośnik zostanie wykorzystany do tworzenia 1 czy 2 kopii obrazów, | Tak |  |
| 8 | Musi wyświetlać użytkownikowi logi krytyczne z procesu archiwizacji offline, | Tak |  |
| Centralny System PACS – bezpieczeństwo |  |  |  |
| 1 | Musi umożliwiać zalogowanie się do systemu PACS i zgodnie z przypisanymi uprawnieniami uzyskać poziom dostępu | Tak |  |
| Administrator systemu PACS: |  |  |  |
|  | Dostęp do konfiguracji AETITLE, | Tak |  |
|  | Dostęp do podglądu skorowidzu pacjentów, możliwość edycji ich danych, | Tak |  |
|  | Dostęp do skorowidza badań, możliwość łączenia pacjentów, przesuwania obrazów pomiędzy badaniami, | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania użytkownika do grup budowanych dynamicznie na podstawie tagów DICOM, np.: jeśli jednostką zlecającą jest Izba przyjęć , nadaj uprawnienia grupie „izba_przyjec” do oglądania badania, jeśli badanie jest typu CT nadaj uprawnienia oglądania obrazu grupie CT, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać integrację z drzewem LDAP (openldap, Novell, Microsoft Active Directory) tak by pełne dane użytkowników znajdowały się tylko w zewnętrznym drzewie LDAP, dane nie mogą być kopiowane z gałęzi LDAP do wewnętrznej bazy danych, | Tak |  |
|  | Musi umożliwiać konfigurację komunikacji DICOM z wykorzystaniem szyfrowania TLS, | Tak |  |
|  | Wymagania inne |  |  |
| 1. | Zamawiający wymaga migracji danych obrazowych z posiadanego systemu PACS. Zmigrowane dane muszą być poprawnie połączone z danymi demograficznymi przechowywanymi w systemie RIS. |  |  |
| 2. | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności migracji z wykorzystaniem firmy trzeciej w tym z autoryzowanym serwisem producenta posiadanego systemu PACS. Zamawiający ze względu na integralność oraz bezpieczeństwo danych zaleca przeprowadzenie migracji z wykorzystaniem autoryzowanego serwisu producenta posiadanego systemu PACS |  |  |
| 3 | Zamawiający wymaga aby dostarczany system PACS był wyrobem medycznym zgłoszonym oraz posiadającym certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikującą potwierdzającym klasę wyrobu medycznego co najmniej IIb |  |  |
| Dostarczany system PACS ma możliwość rozbudowy o System Dystrybucji Badań o parametrach co najmniej: |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie dystrybucja badań udostępnia obrazy w formie diagnostycznej i podglądowej jednocześnie, użytkownik w każdym momencie może przełączyć się pomiędzy trybami pracy, | Tak |  |
| 2 | Transmisja pomiędzy dystrybucją badań a klientem dystrybucji badań w pełni szyfrowana przy wykorzystaniu SSL/TLS, | Tak |  |
| 3 | Dystrybucja badań do autentykacji/autoryzacji może wykorzystywać usługi katalogowe LDAP (OpenLDAP, Microsoft), | Tak |  |
| 4 | System dystrybucji badań musi obsługiwać SSO | Tak |  |
| 5 | Centralny System Dystrybucji Badań musi umożliwiać użytkownikom logowanie się za pomocą danych pochodzących z Active Directory. | Tak |  |
| 6 | System Dystrybucji Badań musi posiadać możliwość zintegrowania (pobierania danych) z systemem Active Directory | Tak |  |
| 7 | Oprogramowanie może działać w trybach: | Tak |  |
| 8 | Klient Systemu Dystrybucji Badań musi umożliwiać przetwarzanie badań DICOM po stronie klienta, przetwarzaniem badań nie zajmuje się serwer dystrybucji badań tylko klient, | Tak |  |
| 9 | musi umożliwiać przetwarzanie danych po stronie serwera, do klienta wysyłany jest jedynie ostateczny wynik przetwarzania danych, klient nie pracuje na obrazach DICOM tak więc załadowanie np.: 1000 obrazów CT i wykonanie na nich rekonstrukcji nie powoduje potrzeby pobrania 1000 obrazów do oprogramowania klienckiego, | Tak |  |
| 10 | w trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera, aplikacja nie może zapisywać jakichkolwiek danych DICOM na stacji użytkownika, za wyjątkiem sytuacji gdy użytkownik jawnie tego zażąda, | Tak |  |
| 11 | Możliwe jest wyszukiwanie po: | Tak |  |
| 12 | Imieniu , Nazwisku Pacjenta | Tak |  |
| 13 | PESEL | Tak |  |
| 14 | Modality | Tak |  |
| 15 | Musi umożliwiać ładowanie badania CR, CT, MR, XA, MG, OT, SR,DX, | Tak |  |
| 16 | Pozostałe funkcje oprogramowania: | Tak |  |
| 17 | Oprogramowanie umożliwia budowanie bazy ciekawych przypadków i oznaczanie każdego badania własnym zestawem znaczników (np.: Artroza bioder) | Tak |  |
| 18 | Musi umożliwiać zapisanie obecnie wybranego filtru na liście ulubionych filtrów tak by za pomocą jednego wywołania możliwe było wyszukanie np. wszystkich badań CT z dziś lub wszystkich badań MR z dziś dla study description „head”, | Tak |  |
| 19 | Musi umożliwiać przeszukanie kilku serwerów systemu PACS jednocześnie prezentując spójne wyniki na ekranie z zaznaczeniem źródła pochodzenia badania, | Tak |  |
| 20 | Musi w przypadku załadowania podstawowego badania wyświetlić listę dostępnych badań historycznych danego pacjenta w zakresie: | Tak |  |
| 21 | lista badań historycznych na serwerze PACS | Tak |  |
| 22 | miniatury serii dla powyższych badań historycznych. | Tak |  |
| 23 | Musi umożliwić powiększenie oglądanego obrazu | Tak |  |
| 24 | Musi umożliwić przesuwanie zdjęcia w ramach powiększenia (pan) | Tak |  |
| 25 | Musi umożliwiać ustawienie layoutu min 1x1 , 1x2 , 2x2, 1x4 | Tak |  |
| 26 | Musi wyświetlać opis badania z raportu strukturalnego SR | Tak |  |
| 27 | Musi umożliwiać pomiar odległości liniowy | Tak |  |
| 28 | Musi umożliwiać pomiar odległości kątowy | Tak |  |
| 29 | Możliwość zmaiany grubości lini i punktów w pomiarach |  |  |
| 30 | Musi umożliwiać wywołanie negatywu i pozytywu | Tak |  |
| 31 | Musi umożliwiać wywoływanie trybu cine i kontrolowanie jego prędkości , kierunku | Tak |  |
| 32 | Musi umożliwiać załadowanie badania w trybie MPR wraz z oznaczeniem linii referencyjnych | Tak |  |
| 33 | Musi obsługiwać hanging protocols | Tak |  |
| 34 | Musi posiadać wbudowany konfigurator hanging protocol, pozwalający na ustawienie zasad ładowania badania | Tak |  |
| 35 | Musi udostępniać funkcję testowania monitorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - konieczną do zainstalowania na każdym komputerze wyposażonym w system Windows - umożliwiającą przeprowadzenie codziennego testu i wygenerowania centralnego okresowego raportu z testów dotyczącego wszystkich testowanych monitorów. Raport powinien zawierać dane osoby wykonującej test (imię, nazwisko, stanowisko) oraz wyszczególnione testy podstawowe zgodnie z zał. nr 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 884 z informacją czy wynik testu jest pozytywny czy negatywny. | Tak |  |
| 36 | Przeglądarka diagnostyczna w przypadku braku lub niepowodzenia testów, powinna wyświetlać odpowiednią informację na monitorze diagnostycznym. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie 3D |  |  |
| 1 | Musi udostępniać tryb diagnostyczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 11 bitów (ilość odcieni szarości) | Tak |  |
| 2 | Musi automatycznie wykrywać ilość podłączonych monitorów i umożliwiać ustawienie odpowiedniego trybu wyświetlania aplikacji: | Tak |  |
| 3 | ekran diagnostyczny, | Tak |  |
| 4 | ekran wyszukiwania badań. | Tak |  |
| 5 | Musi umożliwiać ustawienie trybu autoryzacji do systemu dystrybucji obrazów: | Tak |  |
| 6 | bez autoryzacji, | Tak |  |
| 7 | autoryzacja wymagana, | Tak |  |
| 8 | Musi udostępniać tryb kliniczny - zdjęcia wyświetlane są w trybie 8 bitowym (ilość odcieni szarości): | Tak |  |
| 9 | obrazy przetwarzane po stronie klienta bazując na pełnych obrazach DICOM, | Tak |  |
| 10 | obrazy przetwarzanie po stronie serwera, komunikacja z klientem w formie zrekonstruowanych plików obrazowych, musi umożliwiać przetwarzanie danych po stronie serwera, do klienta wysyłany jest jedynie ostateczny wynik przetwarzania danych, klient nie pracuje na obrazach DICOM tak więc załadowanie np.: 1000 obrazów CT i wykonanie na nich rekonstrukcji nie powoduje potrzeby pobrania 1000 obrazów do oprogramowania klienckiego, | Tak |  |
| 11 | w trybie przetwarzania obrazów po stronie serwera , aplikacja nie może zapisywać jakichkolwiek danych obrazowych na stacji użytkownika, za wyjątkiem sytuacji gdy użytkownik jawnie tego zażąda, | Tak |  |
| 12 | Musi umożliwić podłączenie więcej niż jednego serwera PACS. | Tak |  |
| 13 | Musi umożliwiać przeszukanie serwera PACS w zakresie: | Tak |  |
| 14 | imię i nazwisko (wyszukiwanie wyświetlanie z polskimi znakami diaktrycznymi), | Tak |  |
| 15 | id pacjenta albo nr pesel pacjenta, | Tak |  |
| 16 | daty wykonania badania, | Tak |  |
| 17 | nazwy badania, | Tak |  |
| 18 | modalności badania. | Tak |  |
| 19 | Musi umożliwiać wyszukanie badań z ostatnich X godzin. | Tak |  |
| 20 | Musi umożliwić zapisanie filtru wyszukiwania tak by można go było szybko wywołać w dowolnym momencie | Tak |  |
| 21 | Po załadowaniu badania, musi wyświetlać użytkownikowi listę dostępnych historycznych badań dostępnych na serwerze PACS, wraz z miniaturami serii badań | Tak |  |
| 22 | musi umożliwić szybkie powiększenie obecnie oglądanego obrazu do pełnego rozmiaru obszaru roboczego monitora i powrót do poprzednich ustawień i poprzedniej konfiguracji layoutu, | Tak |  |
| 23 | Musi umożliwić zaznaczenie wybranych obrazów i oznaczenie ich do: | Tak |  |
| 24 | wysłanie do wydrukowania na drukarce DICOM, | Tak |  |
| 25 | wykonanie anonimizacji badania, | Tak |  |
| 26 | Musi umożliwiać ustawienie wydruku DICOM w zakresie: | Tak |  |
| 27 | dodanie obrazu do listy drukowanych obrazów, wyświetlane są miniatury drukowanych obrazów, | Tak |  |
| 28 | na wyświetlonych miniaturach do drukowania możliwe jest zmiana zoom, zmiana windowlvl, | Tak |  |
| 29 | ustawienie layoutu do wydruku. | Tak |  |
| 30 | Musi obsługiwać hanging protocols: | Tak |  |
| 31 | minimalny układ layoutów 1x1 , 2x1 , 2x2, 3x2 , 3x3 , 4x4 , 4x5 , 4x6,, | Tak |  |
| 32 | możliwe jest przypisanie hanging protocol do określonego typu badania bazując na danych zawartych w tagach DICOM np.: badanie o modalność „CT” z study description „bone*”, tak że dla badanie bone załaduje domyślnie ustalony layout włączając od razu MPR dla tomografii komputerowej i ładując ostatnie badanie porównawczo, | Tak |  |
| 33 | musi umożliwiać otwarcie i porównanie kilku badań tego samego pacjenta, | Tak |  |
| 34 | musi umożliwiać załadowanie konkretnej wskazanej serii. | Tak |  |
| 35 | Musi umożliwiać włączenie filtrów na obrazie min wyostrzenie, wygładzenie | Tak |  |
| 36 | Musi umożliwiać zmianę jasności obrazu | Tak |  |
| 37 | Musi umożliwiać zmianę kontrastu obrazu | Tak |  |
| 38 | Musi umożliwiać powiększenie kierunkowe (zoom in, zoom out), powiększanie musi być płynne nie może być skokowe | Tak |  |
| 39 | Musi umożliwić powiększenie obrazu w skali 1:1 | Tak |  |
| 40 | Musi umożliwić przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku | Tak |  |
| 41 | Musi umożliwiać obrót obrazu o dowolny kąt wraz z wyświetleniem wartości kąta | Tak |  |
| 42 | Musi umożliwiać odbicie obrazu w pionie i w poziomie | Tak |  |
| 43 | Musi umożliwiać inwersję kolorów obrazu | Tak |  |
| 44 | Musi umożliwiać nakreślenie rejonu zainteresowania i zasłonięcie wszystkiego poza rejonem zainteresowania (blendowanie) | Tak |  |
| 45 | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru odległości w linii prostej | Tak |  |
| 46 | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru w linii krzywej wolnej oraz w linii krzywej łamanej | Tak |  |
| 47 | Musi umożliwiać wykonanie pomiaru sercowo-płucnego i obliczenie wskaźnika | Tak |  |
| 48 | Musi umożliwiać pomiary AVT, Nachylenie padania miednicy (Pelvic incidence tilt), Corpus Callosum Index, krzywa 2D, Komentarz (punkt) |  |  |
| 49 | Musi umożliwiać pomiar gęstości punktowy | Tak |  |
| 50 | Musi umożliwiać pomiar kąta w tym kąta cobba | Tak |  |
| 51 | Musi umożliwiać pomiar pola powierzchni, obwodu w formie: | Tak |  |
| 52 | okręgu, | Tak |  |
| 53 | elipsy, | Tak |  |
| 54 | kwadratu, | Tak |  |
| 55 | prostokąta. | Tak |  |
| 56 | Musi umożliwiać pomiary dotyczące gęstości minimalnej, średniej, maksymalnej oraz odchylenia standardowego na zaznaczonym obszarze: | Tak |  |
| 57 | okręgu, | Tak |  |
| 58 | elipsy, | Tak |  |
| 59 | kwadratu, | Tak |  |
| 60 | prostokąta. | Tak |  |
| 61 | Musi umożliwiać wywołanie lupy i powiększenie fragmentu obrazu. | Tak |  |
| 62 | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MPR (MultiPlanar Reconstruction) w płaszczyznach (osiowej, czołowej, strzałkowej), | Tak |  |
| 63 | Musi umożliwiać MPR na wszystkich powyższych płaszczyznach musi zaznaczyć linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, | Tak |  |
| 64 | Musi umożliwiać dodanie strzałki z podpisem dla dowolnego obrazu w ramach badania | Tak |  |
| 65 | Musi umożliwiać MPR – wykonanie zmiany orientacji reformatów MPR | Tak |  |
| 66 | Musi umożliwiać MPR - wykonanie pomiaru w linii prostej w 3D | Tak |  |
| 67 | Musi umożliwiać MPR – wykonania pomiaru po linii krzywej łamanej w 3D, | Tak |  |
| 68 | Musi umożliwiać zapisanie wykonanych pomiarów, ustawień dotyczących jasności i kontrastu tak że przy ponownym wywołaniu tego obrazu oprogramowanie automatycznie odtworzy ostatnio zapisane ustawienia dotyczące obrazów i pomiarów, funkcja ta musi być realizowana automatycznie (bez ingerencji użytkownika), dla każdego oglądanego badania, | Tak |  |
| 69 | Zapis pomiarów do DICOM (PR) |  |  |
| 70 | Możliwość włączenia wyłączenia automatycznego zapisu pomiarów |  |  |
| 71 | Zmiana koloru dla adnotacji, pomiarów (aktywnych, nieaktywnych) |  |  |
| 72 | Możliwość zmaiany grubości lini i punktów w pomiarach |  |  |
| 73 | Musi umożliwiać ukrycie adnotacji widocznych na obrazie, | Tak |  |
| 74 | Możliwość dodania tagów DICOM do adnotacji |  |  |
| 75 | Musi umożliwiać automatycznie dostosowanie wartości i jasności kontrastu dla obrazu na podstawie danych zapisanych w obrazie medycznym, | Tak |  |
| 76 | Musi umożliwiać wykorzystanie kilku zapisanych ustawień (z ang. Presets) dotyczących jasności i kontrastu, | Tak |  |
| 77 | Musi umożliwiać zapisanie nowych ustawień (z ang. Presets) dla jasności i kontrastu, | Tak |  |
| 78 | Musi umożliwiać automatyczne dostosowanie wartości jasności i kontrastu dla całego obszaru na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania, | Tak |  |
| 79 | Musi umożliwiać synchronizację poniższych operacji pomiędzy oknami w ramach layoutu, synchronizować można minimalnie w następujący sposób: | Tak |  |
| 80 | synchronizacja pomiędzy zaznaczonymi oknami, użytkownik zaznacza okna które należy synchronizować, | Tak |  |
| 81 | synchronizacja zmiany jasności i kontrastu obrazu, | Tak |  |
| 82 | synchronizacja powiększenia, | Tak |  |
| 83 | synchronizacja przesuwania obrazu, | Tak |  |
| 84 | synchronizacji serii pomiędzy sobą tak by przewijanie jednej serii np. T1 przewijało serie połączone np. T2, jeśli seria nr 1 ma inną grubość niż seria nr 2 aplikacja automatycznie dopasuje linie referencyjnie i wyświetli je na odpowiadającym sobie poziomie, | Tak |  |
| 85 | synchronizacja przewijania obrazu na podstawie (zdjęcie w zdjęcie, grubość ramki w grubość ramki, ręczne ustawienie synchronizacji), | Tak |  |
| 86 | synchronizacja przewijania obrazu umożliwia ustawienia ręcznej synchronizacji dla różnych badań MR i CT tego samego pacjenta w trybie porównawczym, | Tak |  |
| 87 | synchronizacja lupy, | Tak |  |
| 88 | synchronizacja widoku MPR, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwu serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak by obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu. | Tak |  |
| 89 | Musi umożliwiać 3D, VRT | Tak |  |
| 90 | Musi umożliwiać zdefiniowanie, edycję mapy kolorów CLUT dla rekonstrukcji 3D | Tak |  |
| 91 | Musi pozwalać na określenie grubości warstwy rekonstrukcji, | Tak |  |
| 92 | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji MIP (Min / Max intensity projection) | Tak |  |
| 93 | Musi umożliwiać synchronizację widoku 3D, synchronizacja widoku możliwa jest dla dwóch serii tego samego badania, ruch na obrazie serii pierwszej jest synchronizowany tak, aby obrazy drugiej załadowanej serii były w tym samym położeniu, | Tak |  |
| 94 | Musi posiadać narzędzie lokalizacji, wskazany przez użytkownika punkt na obrazie pojawi się na pozostałych płaszczyznach rzutu, | Tak |  |
| 95 | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR stretched, | Tak |  |
| 96 | Musi umożliwiać wykonanie rekonstrukcji po krzywej definiowanej przez użytkownika – CPR straightened, | Tak |  |
| 97 | CPR na wszystkich wygenerowanych płaszczyznach musi zaznaczać linie referencyjne wskazujące punkt odniesienia na pozostałych płaszczyznach i umożliwiać zmianę na każdej z wybranych płaszczyzn, | Tak |  |
| 98 | Musi posiadać specjalizowany moduł do obsługi mammografii tak by możliwe było wyświetlenie obrazów w układzie: R-CC, L-CC, R-MLO, L-MLO, | Tak |  |
| 99 | Oprogramowanie musi wyświetlać porównawczo dwa badania mammograficznych w układzie dwóch paneli mammograficznych (obecne na dole, poprzednie na górze), | Tak |  |
| 100 | Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie/wyłączenie narzędzia „Hanging Protocol” - automatycznego rozpoznawania badania mammograficznego (na podstawie „Modality”) celem uruchomienia widoku mammograficznego, | Tak |  |
| 101 | automatyczne ustawienie hanging protocols, | Tak |  |
| 102 | otworzenie badania historycznego i załadowanie go w ustalonym hanging protocol. | Tak |  |

Lekki system dystrybucji badań obrazowych

| 1 | Wykorzystanie lekkiego klienta który nie wymaga instalowania, uruchamiania jakichkolwiek modułów , programów, działa w przeglądarce FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge, ), | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Musi współpracować z dowolnym systemem PACS | Tak |  |
| 3 | Musi współpracować z wieloma serwerami systemu PACS jednocześnie, umożliwiając ich przeszukanie pod kątem badań, | Tak |  |
| 4 | Musi umożliwiać wyświetlenie listę badań pacjenta, listę serii, | Tak |  |
| 5 | Musi umożliwiać dostęp do obrazów znajdujących się w systemie PACS i pozwolić na następujące operacje: | Tak |  |
| 6 | przeglądanie obrazów wywołanego badania za pomocą rolki myszy i klawiatury, | Tak |  |
| 7 | zmiany jasności i kontrastu w trybie płynnym , wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi, | Tak |  |
| 8 | powiększanie obrazu w trybie płynnym, wykonywane zmiany są automatycznie wyświetlane użytkownikowi, | Tak |  |
| 9 | Zamawiający wymaga aby dostarczany system PACS był wyrobem medycznym zgłoszonym oraz posiadającym certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikującą potwierdzającym klasę wyrobu medycznego co najmniej IIb | Tak |  |

Dostawa systemu RIS

| Lp | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania [Tak/Nie] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać nazwę producenta, model oraz typ oprogramowania | Podać | Producent: ……………………… Model/Typ/Nazwa handlowa …………………….. |
| 2 | Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz uruchomi wszystkie funkcjonalności systemu RIS/PACS. | Tak |  |
| 3 | Wszystkie elementy dostarczanego oprogramowania radiologicznego muszą być w języku polskim, z instrukcjami w języku polskim (dopuszcza się instrukcje w formie elektronicznej) | Tak |  |
| 4 | System RIS zgłoszony do Rejestru Wyrobów medycznych lub posiadające certyfikat CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzający że produkty stanowią wyrób medyczny w klasie min. IIb | Tak |  |
| Moduł Administratora |  |  |  |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania [Tak/Nie] |
| 5 | Prowadzona jest wspólna lista użytkowników dla każdego z systemów dostarczanych w ramach SIWZ | Tak |  |
| 6 | Administrator widzi listę wszystkich użytkowników wraz z ich identyfikatorami, przypisanymi do nich grupami, czasie wygaśnięcia hasła | Tak |  |
| 7 | Administrator może edytować w formie online imię i nazwisko użytkownika, hasło, grupy do których przypisany jest użytkownik oraz blokować lub odblokowywać zablokowane konta | Tak |  |
|  | System Klasy RIS – 1 komplet |  |  |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania [Tak/Nie] |
| 1 | Program funkcjonuje w Polskie wersji językowej | Tak |  |
| 2 | Program posiada Polską pomoc kontekstową | Tak |  |
| 3 | Program posiada Polski interfejs użytkownika | Tak |  |
| 4 | Skróty klawiszowe definiowane na etapie wdrożenia | Tak |  |
| 5 | Program RIS działa na systemach operacyjnych windows xp i nowszych, linux, mac | Tak |  |
| 6 | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim | Tak |  |
| 7 | Program wysyła badania na worklistę automatycznie w momencie rejestracji lub manualnie w momencie rozpoczęcia wykonywania badania przez technika (opcja konfiguracyjna) | Tak |  |
| 8 | Program oznacza badanie jako zakończone jeśli system PACS poinformuje o przyjęciu badania, lub jeśli technik zakończy badanie (opcja konfiguracyjna) | Tak |  |
| 9 | System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających | Tak |  |
| 10 | System identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu | Tak |  |
| 11 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL) | Tak |  |
| 12 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy | Tak |  |
| 13 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem | Tak |  |
| 14 | System daje możliwość wprowadzenia pracowni | Tak |  |
| 15 | System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z XLS | Tak |  |
| 16 | System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z XLS | Tak |  |
| 17 | System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z XLS | Tak |  |
| 18 | System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań | Tak |  |
| 19 | Po rozpoczęciu opisu , system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji | Tak |  |
| 20 | Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter | Tak |  |
| 21 | System jest wyposażony w zaawansowaną wyszukiwarkę, która na postawie wprowadzonych przez użytkownika fraz jest w stanie przeszukać wybrane obszary programu: rejestracje, opisy badań, pracownie, gabinety, jednostki kierujące, lekarzy zlecających, kategorie, kategorie HIS, kategorie PACS, urządzenia PACS, Kod ICD9, ICD10, sekwencje, kartoteka pacjentów, akcje, opcje, pomoc | Tak |  |
| 22 | Zaawansowana wyszukiwarka jest przypięta do głównego okna i jest zawsze widoczna. Wyświetla wyniki w działach zgodnie z zadanymi filtrami, wraz z informacjami dodatkowymi. Kliknięcie w wynik otwiera miejsce występowania elementu, np. „kowalski” 3 wpisy w kartotece pacjenta, 5 wpisów w opisie zatwierdzonych … wybór wpisu z zakładki opis otworzy opis wybranej pozycji, wybór z działu rejestracja otworzy rejestrację dla wpisu itp. | Tak |  |
| 23 | System zbiera statystyki z najczęściej wybieranej jednostki zlecającej, komórki organizacyjnej, lekarza zlecającego | Tak |  |
| 24 | system umożliwia wczytanie elektronicznej umowy z funduszem NFZ (możliwość podpięcia umowy pod pracownie, ilość punktów pobierana jest na podstawie kodu produktu NFZ automatycznie z umowy NFZ) | Tak |  |
| 25 | System wyświetla listę wyników zleceń z konfigurowanym układem kolumn | Tak |  |
| 26 | System zapamiętuje ostatnio użyte kryteria wyszukiwania jak i konfigurację per użytkownik | Tak |  |
|  | Kartoteka Pacjenta: |  |  |
| 27 | Dane podstawowe: Imię, nazwisko, PESEL, nazwisko panieńskie, płeć, data urodzenia, wiek | Tak |  |
| 28 | Data urodzenia, płeć i wiek uzupełniają się automatycznie po wprowadzeniu poprawnego numeru pesel | Tak |  |
| 29 | Dane dodatkowe: drugie imię, miejsce urodzenia, telefon, nr dowodu osobistego, nr paszportu, oddział NFZ, uwagi | Tak |  |
| 30 | Uprawnienia dodatkowe: Nazwa dokumentu, nr dokumentu, ważność dokumentu od-do, typ dokumentu | Tak |  |
| 31 | Typ dokumentu jest słownikiem zawierającym komplet podstaw uprawniania np.: honorowy dawca krwi, inwalida wojenny itd. | Tak |  |
| 32 | Dane adresowe: adres zameldowania, tymczasowy, korespondencyjny | Tak |  |
| 33 | Adresy zawierają: ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta, województwo, kraj | Tak |  |
| 34 | Adresy można kopiować za pomocą opcji np. z zameldowania do korespondencyjnego | Tak |  |
| 35 | Kartoteka pacjenta pozwala na wyświetlenie wszystkich badań i terminów pacjenta, wydruk opisów, wywołanie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia zdjęć | Tak |  |
| 36 | System posiada opcję blokującą dodanie pacjenta z błędnym numerem PESEL, bądź duplikatem numeru PESEL | Tak |  |
|  | Terminarz: |  |  |
| 37 | Możliwość wybrania pracowni i gabinetu | Tak |  |
| 38 | Możliwość kopiowania słownika procedur oraz pojedynczych procedur do nowego gabinetu | Tak |  |
| 39 | Możliwość wybrania płatnika badania, minimum: NFZ, Prywatne, Umowa, Wewnętrzne | Tak |  |
| 40 | Możliwość wybrania trybu badania, minimum: stabilny, pilny | Tak |  |
| 41 | Możliwość wprowadzenia harmonogramu pracy gabinetu, który zawiera minimum: czas obowiązywania od, do, godziny pracy od do, oddzielnie na każdy dzień tygodnia (pn-nd) | Tak |  |
| 42 | System musi udostępniać graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł dla danych pasm rezerwacji. Administrator może oznaczać pasma rezerwacji kolorami | Tak |  |
| 43 | Wizualizacja na terminarzu harmonogramu pracy przy pomocy wybranych kolorów | Tak |  |
| 44 | Możliwość zmiany za pomocą jednego kliknięcia miesiąca terminarza | Tak |  |
| 45 | Możliwość zmiany za pomocą jednego kliknięcia dnia miesiąca terminarza | Tak |  |
| 46 | Terminarz wyświetla innym kolorem pasma pracy wypadające w dni ustawowo wolne | Tak |  |
| 47 | Terminarz umożliwia dodanie przerwy w pracy gabinetu wraz z opisem | Tak |  |
| 48 | Terminarz umożliwia usunięcie przerwy w pracy gabinetu | Tak |  |
| 49 | Terminarz umożliwia rejestrację kilku pacjentów na ten sam termin | Tak |  |
| 50 | Terminarz pozwala na zachodzenie terminów na siebie. | Tak |  |
| 51 | Każda procedura ma przypisany domyślny czas trwania badania który jest widoczny przy wyborze terminu | Tak |  |
| 52 | Terminarz umożliwia zmianę czasu trwania badania pacjenta ze skokiem co 5 minut | Tak |  |
| 53 | Istnieje możliwość zmiany/edycji terminu pacjenta w obrębie dowolnej jednostki czasowej | Tak |  |
| 54 | Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS | Tak |  |
| 55 | Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów | Tak |  |
| 56 | Terminarz pozwala na przesunięcie terminu w obrębie wyświetlonego terminarza | Tak |  |
| 57 | Terminarz pozwala na wycięcie terminu i wklejenie go np. miesiąc w przód | Tak |  |
| 58 | Terminarz nie pozwala na rejestrację pacjentów wstecz (rejestracja możliwa od dzisiaj w przód) | Tak |  |
| 59 | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania | Tak |  |
| 60 | Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień, tydzień, w obrębie umowy | Tak |  |
| 61 | Terminarz wyświetla informacje o pozostałej ilości punktów NFZ do wykorzystania z umowy | Tak |  |
| 62 | zmiana terminu badania trybu NFZ zmusza użytkownika do wyboru przyczyny zmiany terminu wraz z miejscem na wpisanie uwag oraz wyświetleniem wszystkich poprzednich zmian tego terminu wraz z przyczynami, przyczyny zmiany są do wyboru i będą zawarte w słowniku | Tak |  |
| 63 | Istnieje możliwość wyszukania zajętego terminu pacjenta na podstawie imienia, nazwiska i numeru pesel, przy czym ciąg znaków wprowadzany będzie w jednym polu a system sam przeszuka potrzebne dane | Tak |  |
| 64 | System ma możliwość dodania terminu na badania podwójne (np. jedno skierowanie na badanie kręgosłupa piersiowego oraz lędźwiowego) | Tak |  |
| 65 | Terminarz oznacza badania do których nie zostało dostarczone skierowanie do 14 dni na żółto, powyżej 14 dni na czerwono, dostarczono skierowanie bez oznaczenia. | Tak |  |
| 66 | Terminarz posiada możliwość wyświetlenia listy terminów bez dostarczonego skierowania zawierającej minimum: Nazwisko i imię pacjenta, datę rejestracji, datę badania, termin dostarczenia skierowania | Tak |  |
| 67 | Terminarz posiada możliwość wyświetlenia historii rejestracji pacjenta który zawiera: status badania, nazwisko, imię, datę badania, datę rejestracji, kategorię badania, osobę rejestrującą, tryb przyjęcia, płatnik | Tak |  |
| 68 | Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej pacjentów | Tak |  |
| 69 | Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza | Tak |  |
| 70 | Terminarz powiadamia użytkownika jeśli w danym dniu wybrany pacjent ma już zarezerwowane badanie | Tak |  |
| 71 | Terminarz po rejestracji generuje wydruk potwierdzenia rejestracji wraz z informacją o terminie dostarczenia skierowania jeśli skierowanie nie zostało dostarczone | Tak |  |
| 72 | Terminarz po rejestracji generuje wydruk etykiety z kodem kreskowym badania | Tak |  |
| 73 | Terminarz pozwala na zarejestrowanie kolejnego terminu pacjenta bez konieczności ponownego uzupełniania formularza rejestracji z możliwością zmiany kategorii badania (kopiuj – wklej) | Tak |  |
| 74 | Terminarz pozwala na wydruk widoku pracowni (terminów badań) na podstawie wybranego zakresu dat. Wydruk zawiera minimum: dane jednostki leczniczej, nagłówek tytułowy z zakresem dat, tabelę zawierającą nazwisko, imię, pesel, datę badania, czas badania od do, kategorię, oraz gabinet) | Tak |  |
| 75 | Terminarz pozwala na integrację z systemami HIS (terminy badań przesłane z systemu HIS mogą być automatycznie akceptowane, lub akceptowane ręcznie, przenoszenie na wskazany dzień) | Tak |  |
| 76 | W terminarzu można uzupełnić dane niezbędne podczas rejestracji jeśli taką decyzję podejmie użytkownik rejestrujący badanie | Tak |  |
| 77 | Terminarz wymusza pełne uzupełnienie danych rejestracyjnych dla pacjentów rejestrowanych na dzisiaj | Tak |  |
| 78 | Terminarz posiada opcję wyszukania wolnego terminu. | Tak |  |
| 79 | Terminarz może być wyświetlany w widoku 7 dniowym, 5 dniowym (możliwość wyboru przez administratora) | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjenta przed badaniem: |  |  |
| 80 | Domyślnie wyświetlane są terminy na dzisiaj pracowni i gabinetu przypisanego do użytkownika zalogowanego | Tak |  |
| 81 | Istnieje możliwość rejestracji pacjenta bez ustalenia terminu w terminarzu | Tak |  |
| 82 | Istnieje możliwość szybkiej rejestracji pacjenta NN, automatycznie pesel uzupełnia się cyframi „0” (zero) oraz imię i nazwisko danymi NN wraz z datą i godziną w celu łatwej identyfikacji pacjenta oraz wykonania transpozycji pacjenta NN do numeru PESEL | Tak |  |
| 83 | Rejestracja pozwala na wybór/zmianę pracowni, gabinetu, kategorii, płatności(np. NFZ), płatnika(np. śląski), trybu przyjęcia, kategorii badania | Tak |  |
| 84 | Rejestracja nowego badania posiada opcję CITO która wyłącza walidację kompletności i poprawności wprowadzonych danych. | Tak |  |
| 85 | W rejestracji można wprowadzić cenę badania. | Tak |  |
| 86 | Rejestracja pozwala na zmianę pacjenta oraz edycję danych pacjenta. | Tak |  |
| 87 | Rejestracja po zmianie pacjenta informuje wyświetla pytanie o zmianę płatnika jeśli w kartotece pacjenta widnieje inny płatnik niż wybrany przez personel rejestrujący | Tak |  |
| 88 | Jeśli termin był wprowadzony przez terminarz i dzisiaj ma zostać wykonane badanie gdzie płatnikiem jest NFZ to wejście w rejestrację powoduje automatyczną weryfikację pacjenta w systemie EWUŚ | Tak |  |
| 89 | Kolejne wejście w rejestrację jeśli pacjent został pozytywnie zweryfikowany poprzez EWUŚ nie powoduje ponownych odpytań | Tak |  |
| 90 | Istnieje możliwość wydruku oświadczenia pacjenta lub opiekuna o objęciu ubezpieczeniem. Dane pacjenta są uzupełnione automatycznie. | Tak |  |
| 91 | Dane o skierowaniu zawierają: data skierowania, data dostarczenia skierowania, jednostka zlecająca, lekarz kierujący, ICD 10, możliwość wprowadzenia uwag. | Tak |  |
| 92 | Rejestracja zawiera Informacje o wykonaniu badania: lekarz zadeklarowany, os. wykonująca, os. opisująca lek. konsultujący, lek. oceniający. | Tak |  |
| 93 | Rejestracja zawiera informacje o sposobie wydania wyniku minimum: osobisty, poczta, osoba upoważniona, | Tak |  |
| 94 | Przy wydaniu pocztą użytkownik może wybrać dowolny adres z puli wprowadzonych adresów pacjenta którego dotyczy badanie | Tak |  |
| 95 | System posiada walidacje uzupełnienia i poprawności rejestracji badania NFZ w zakresie: pesel, data urodzenia, lekarz zadeklarowany, poprawny PWZ lekarza zadeklarowanego, potwierdzenie EWUŚ lub oświadczenie, ICD10, lekarz zlecający, PWZ lekarza zlecającego, jednostka kierująca, REGON jednostki kierującej, NIP jednostki kierującej, data skierowania, data dostarczenia skierowania, komórka organizacyjna zlecającego, płatnik | Tak |  |
| 96 | Administrator w opcjach może wybrać walidację które zablokują zapis. Pozostałe walidacje będą tylko informować użytkownika o brakach i nieprawidłowościach do uzupełnienia | Tak |  |
| 97 | Program posiada podpowiedzi lekarza zadeklarowanego wraz z terminarzem pracy lekarza | Tak |  |
| 98 | Program podpowiada lekarza zadeklarowanego na podstawie terminarza pracy lekarzy, z możliwością wyświetlenia wszystkich lekarzy | Tak |  |
| 99 | Program posiada opcję podpowiadania lekarza zadeklarowanego z możliwością wyświetlenia lekarza z zadanym czasem przed i po badaniu np.. lek. 1 pracuje do godz. 15:00, lek. 2 od 15:00, administrator może ustawić że lekarz będzie się podpowiadał 60 minut dłużej ( lek. 1 do godz. 16:00) oraz 30 minut wcześniej (lek. 2 od godz 14:30). | Tak |  |
| 100 | Program posiada opcję automatycznego wybrania CITO i daty skierowania na dzisiaj dla nowego pacjenta NN | Tak |  |
| 101 | Program posiada możliwość zablokowania możliwości wprowadzenia daty skierowania późniejszej niż data badania | Tak |  |
| 102 | Program posiada możliwość konfigurowania ilości dni na dostarczenie skierowania oraz opcję wliczenia soboty jako dnia roboczego | Tak |  |
| 103 | Program posiada możliwość dołączenia do gabinetu ankiety wyświetlającej się w rejestracji która zbiera dane niezbędne do prawidłowego wykonania badania | Tak |  |
| 104 | Program przy kolejnej rejestracji pacjenta uzupełnia ankietę danymi z poprzedniego badania z możliwością zmiany | Tak |  |
| 105 | Program podpowiada i wyszukuje jednostki kierujące na podstawie nazwy, skrótu, numeru umowy, nr NIP, REGON | Tak |  |
| 106 | Program podpowiada i wyszukuje komórki organizacyjne na podstawie jednostki kierującej, numeru, nazwy | Tak |  |
| 107 | Program podpowiada i wyszukuje lekarza zlecającego na podstawie imienia, nazwiska, PWZ | Tak |  |
| 108 | Jednostkę zlecającą, komórkę organizacyjną, lekarza kierującego, ICD10 można dodać do słownika za pomocą przycisku dodaj bądź skrótu klawiszowego. Nowy wpis w słowniku automatycznie zostanie wybrany w rejestracji | Tak |  |
|  | Technik: |  |  |
| 109 | Lista technika wyświetla domyślnie badania na dzisiaj | Tak |  |
| 110 | Technik widzi dane pacjenta, uwagi z rejestracji, ankietę, kategorię badania | Tak |  |
| 111 | Technik ma możliwość wprowadzenia danych o kontraście i podaniu znieczulenia | Tak |  |
| 112 | Technik ma możliwość uzupełnienia personelu obecnego przy badaniu | Tak |  |
| 113 | Technik może dodać swoje uwagi do badania. | Tak |  |
| 114 | Technik może wysłać dane badania na worklistę. | Tak |  |
| 115 | Technik może zakończyć badanie, oraz oznaczyć badanie którego nie udało się wykonać. | Tak |  |
|  | Opis: |  |  |
| 116 | Domyślnie wyświetlane są badania do opisu z przedziału czasu ustawionego przez administratora | Tak |  |
| 117 | Badanie można przypisać do wybranego lekarza do opisu | Tak |  |
| 118 | Badanie można przypisać do wybranego personelu do przepisania | Tak |  |
| 119 | Użytkownik może przypisać do siebie nieprzypisane badania | Tak |  |
| 120 | Otwarcie okna opisu wysyła komunikat do przeglądarki z żądaniem wyświetlenia zdjęć opisywanego badania | Tak |  |
| 121 | Okno opisu posiada możliwość dodania szablonów opisów globalnych dla gabinetu, dostępnych dla wszystkich oraz szablonów poszczególnych lekarzy | Tak |  |
| 122 | Użytkownik w oknie opisu może zaznaczyć fragment opisu i dodać go jako szablon do gabinetu bądź do siebie | Tak |  |
| 123 | Użytkownik ma możliwość oznaczenia skrótem szablonu opisu | Tak |  |
| 124 | wpisanie w opisie skrótu nazwy szablonu + skrót klawiszowy podpowiedzi wstawia szablon zgodne z wpisanymi znakami. | Tak |  |
| 125 | Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kodu ICD10 opisu | Tak |  |
| 126 | System posiada opcję kopiowania ICD10 ze skierowania do opisu (konfigurowalne przez administratora) | Tak |  |
| 127 | System posiada opcję blokady zatwierdzenia opisu jeśli lekarz nie wybrał kodu ICD 10 (konfigurowalne przez administratora) | Tak |  |
| 128 | Użytkownik w oknie opisu widzi uwagi z rejestracji oraz uwagi od technika | Tak |  |
| 129 | Użytkownik może wprowadzić swoje uwagi do opisu | Tak |  |
| 130 | Użytkownik może prześledzić historię zmian opisu wraz z oznaczeniem miejsc dodania/modyfikacji oraz usuwania wierszy | Tak |  |
| 131 | Użytkownik może wyświetlić w bocznym oknie poprzednie badania i opisy pacjenta | Tak |  |
| 132 | Użytkownik podczas opisu może wyświetlić szczegółowe dane pacjenta, oraz badania | Tak |  |
| 133 | Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może zatwierdzić opis, bądź zapisać w celu dalszej pracy. | Tak |  |
| 134 | Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość zmiany przypisania badań do lekarzy | Tak |  |
|  | Wydawanie wyników: |  |  |
| 135 | System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania, daty wykonania opisu | Tak |  |
| 136 | System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany | Tak |  |
| 137 | System umożliwia wydanie wyników n-krotnie, zapisując historię wydania wyników | Tak |  |
|  | Moduł raportów |  |  |
| 1 | System daje możliwość generowania raportów oraz zestawień statystycznych | Tak |  |
| 2 | Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady: zakres dat obowiązywania raportu, ograniczenia wynikające z np: (procedury, jednostki kierującej,pracowni,.....), określenie formatu wyjściowego raportu min (PDF, XLS, CSV,DOC, HTML). | Tak |  |
| 3 | Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym | Tak |  |
| 4 | W ramach ceny przygotowanie 2 raportów dedykowanych Zamawiającemu. | Tak |  |
| 5 | Zamawiający wymaga dostawy oraz uruchomienie min 1 licencji teleradiologicznej umożliwiającej zdalne opisywanie badań, |  |  |
| Integracje |  |  |  |
| 1 | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS |  |  |
| 2 | Integracja z systemem EWUŚ |  |  |
| 3 | Integracja z platformą P1 w zakresie sprawozdawczości |  |  |

System do obsługi robota (duplikatora płyt) wraz z duplikatorem

|  | System do obsługi robota (duplikatora płyt) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System musi obsługiwać szyfrowanie SSL lub TLS do komunikacji z użytkownikiem, | Tak |  |
| 2 | System musi współpracować minimalnie z robotem Rimage , Epson, | Tak |  |
| 3 | System pozwala na utworzenie obrazu ISO i nagranie go na lokalnej nagrywarce, | Tak |  |
| 9 | Autentykacja do oprogramowania odbywa się za pomocą tego samego użytkownika i hasła co do systemów RIS / PACS / Dystrybucji badań, | Tak |  |
| 10 | System pozwala na podłączenie dowolnego systemu PACS, | Tak |  |
| 11 | System pozwala na podłączenie N systemów PACS i umożliwia ich przeszukanie pod kątem listy badań do nagrania, | Tak |  |
| 17 | Oprogramowanie wyświetla status poprawności połączenia do podłączonych systemów PACS | Tak |  |
| 18 | czy nagranie płyty powiodło się, w przypadku gdy nagranie płyty nie powiodło się informuje użytkownika o błędzie wyświetlając użytkownikowi w oknie aplikacji błąd z oprogramowania producenta robota, | Tak |  |
| 19 | postępie w % nagrywania płyty, | Tak |  |
| 20 | ilość tuszy jaka jest dostępna w robocie, | Tak |  |
| 21 | System pozwala na nagranie badania w następujący sposób: | Tak |  |
| 22 | poprzez wybór na liście badania i zaznaczenie do wypalenia, | Tak |  |
| 23 | poprzez wysłanie do systemu robota z urządzenia medycznego, badanie po dostarczeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedurę nagrywania, | Tak |  |
| 24 | System obsługuje kolejkę zleceń badań i umożliwia modyfikację tej kolejki tak by ręcznie przenieść ważniejsze badania na jej początek, | Tak |  |
| 25 | System umożliwia nagranie serii z różnych systemów PACS na jednej płycie, | Tak |  |
| 27 | System umożliwia elastyczne filtrowanie po tagach DICOM, np.: wyszukaj badania CT z ostatnich 6 godzin, | Tak |  |
| 28 | System umożliwia nagranie kilku badań pacjenta na jednej płycie, | Tak |  |
| 29 | System automatycznie dzieli badanie pacjenta na kilka płyt jeśli nie mieści się ono na jednej płycie, | Tak |  |
| 30 | System umożliwia zgrupowanie badań pacjenta w obrębie tego samego dnia, tak że jednym kliknięciem możliwe jest wypalenie wielu badań np.: CT , MR , RTG tego samego Pacjenta, | Tak |  |
| 31 | System umożliwia podejrzenie miniatury serii i podjęcie decyzji czy dana seria powinna znajdować się na płycie. | Tak |  |
| Duplikator |  |  |  |
| 1 | Duplikator o parametrach min.: Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) Zewnętrzne wyjście 5 nośniki wydruku Dane techniczne drukowania Rozdzielczość drukowania 1.440 DPI x 720 DPI Liczba napędów 2x DVD Szybkość zapisywania CD-R 40x, DVD-R 8x, Typy nośników wydruku CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, Środowisko IT Przyłącza USB 3.0 | Tak |  |
| 2 | Komputer sterujący duplikatorem wraz z monitorem |  |  |

System do udostępniania badań pacjentom

| System do udostępniania badań pacjentom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne: | Tak |  |
| 2 | System musi być zintegrowany z systemem PACS. | Tak |  |
| 3 | Wszystkie interfejsy użytkownika muszą być dostępne w języku polskim. | Tak |  |
| 4 | Wymagania funkcjonalne | Tak |  |
| 5 | Rozwiązanie musi działać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych ( laptop, tablet, itp.) o rozdzielczości co najmniej 750 x 1334. Udostępniając tożsame funkcje na urządzeniu stacjonarnym i mobilnym. | Tak |  |
| 6 | Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnianie pacjentowi jego własnych badań radiologicznych(RTG, CT, MR, USG, XA, MG) z systemu radiologicznego Zamawiającego w celach konsultacyjnych w innych lokalizacjach. | Tak |  |
| 7 | Udostępniana przeglądarka medyczna musi działać bez wymogu instalacji jakichkolwiek wtyczek, działająca na oprogramowaniu Edge, FireFox, Chrome, oraz urządzeniach mobilnych z systemem Android lub IOS. | Tak |  |
| 8 | System musi posiadać spójny moduł niestrukturalnych uprawnień : | Tak |  |
| 9 | każdy użytkownik przypisywany jest do grupy użytkowników, | Tak |  |
| 10 | kontrolowany jest dostęp do dokumentu znajdującego się w systemie np: wyniku badania, | Tak |  |
| 11 | do każdego dokumentu można ustawić następujące uprawnienia: | Tak |  |
| 12 | pełen dostęp, | Tak |  |
| 13 | dostęp do danych tylko wybranej grupy, | Tak |  |
| 16 | każdy dokument może zostać udostępniony na czas nieokreślony lub ograniczony | Tak |  |
| 17 | System musi pozwalać na rejestrację nowego użytkownika poprzez wprowadzenie numeru telefonu lub adresu email oraz podanie kodu jednorazowego wysłanego na wskazany kanał komunikacyjny. | Tak |  |
| 18 | System w mechanizmie logowania przez adres email lub telefon pozwala na ustawienie stałego hasła przez użytkownika. | Tak |  |
| 19 | System musi umożliwiać zalogowanie się pacjenta poprzez podanie numeru PESEL oraz numeru telefonu. Podane dane są weryfikowane w systemie szpitala - w przypadku pomyślnej weryfikacji następuje logowanie do systemu. | Tak |  |
| 20 | System ma możliwość zalogowania użytkownika z użyciem EPUAP. | Tak |  |
| 21 | Musi być możliwość założenia konta dla pacjenta i dla lekarza konsultującego. | Tak |  |
| 22 | System musi pozwalać na rejestrację konta nowego użytkownika w trybie: | Tak |  |
| 23 | pacjent (w tym trybie pacjent ma dostęp tylko do swoich badań), | Tak |  |
| 24 | lekarz (lekarz może mieć przydzielony przez administratora dostęp do zleconych przez siebie badań), | Tak |  |
| 25 | administrator (administrator danej organizacji np oddziału i jego użytkowników), | Tak |  |
| 26 | System musi pozwalać na autentykację z co najmniej jednego katalogu użytkowników, | Tak |  |
| 27 | System musi pozwalać na włączenie autentykacji dwuskładnikowej dla wybranych użytkowników | Tak |  |
| 28 | System musi pozwalać zalogowanemu użytkownikowi na dodanie zdjęcia profilowego. | Tak |  |
| 29 | System musi pozwalać użytkownikowi podczas logowania w przypadku nie pamiętania hasła na wygenerowanie wiadomości email/SMS z kodem jednorazowym służącym do zmiany hasła. | Tak |  |
| 30 | System musi umożliwiać autentykację użytkownika poprzez mechanizm zgodny ze standardem OAuth2.0 | Tak |  |
| 31 | System musi pozwalać użytkownikowi ustawić częstotliwość odświeżania listy dokumentów (odświeżanie wyłączone, 5-60 sekund). | Tak |  |
| 32 | System musi posiadać możliwość ustawiania reguł udostępniania. Użytkownik musi mieć możliwość określenia automatycznych reguły dotyczących badań na podstawie tagów DICOM, budując schemat uprawnień. | Tak |  |
| 33 | System musi posiadać system powiadamiania: | Tak |  |
| 34 | powiadomić użytkownika o pewnych akcjach zachodzących na portalu, min. dodanie/usunięcie komentarza, dodanie tagu, udostępnienie, usunięcie udostępnienia, dodanie opisu do badania, | Tak |  |
| 35 | powiadomienie z portalu musi zawierać informację o zdarzeniu oraz link bezpośredni do podmiotu którego zdarzenie dotyczy (np. link do badania - klik na link ładuje widok portalu tylko z podmiotowym badaniem), | Tak |  |
| 36 | użytkownik może oznaczyć powiadomienie jako przeczytane. Tak oznaczone powiadomienie musi znikać z listy powiadomień. | Tak |  |
| 37 | System musi posiadać zaawansowane funkcje filtrowania: | Tak |  |
| 38 | zawężanie listy dokumentów poprzez stosowanie filtrów, | Tak |  |
| 39 | filtry predefiniowane oraz listę atrybutów po których można filtrować, | Tak |  |
| 40 | filtrowanie po dowolnym ciągu znaków z dopasowaniem do pełnego słowa | Tak |  |
| 41 | filtrowanie po typie badania, typy badań możliwe do wyboru z listy predefiniowanej, możliwość wyboru wielu | Tak |  |
| 42 | filtrowanie badań po płci pacjenta, | Tak |  |
| 43 | filtrowanie badań po zakresie dat utworzenia dokumentów min.: dzisiaj, wczoraj, daty pomiędzy od-do oraz ostatnie X godzin, | Tak |  |
| 44 | ograniczanie listy wyświetlanych dokumentów do pochodzących ze wskazanego źródła; użytkownik musi mieć dostępną listę źródeł, które może aktywować/deaktywować a tym samym włączać do wyszukiwania/wyłączać z wyszukiwania w nich, | Tak |  |
| 45 | wyszukiwanie dokumentów po słowach kluczowych (tagach), | Tak |  |
| 46 | system podpowiedzi użytkownikowi słów kluczowych, którymi są oznaczone badania do wyboru z listy podpowiedzi, | Tak |  |
| 47 | użytkownik nie może wpisać słowa kluczowego spoza istniejących w portalu do filtra słów kluczowych, | Tak |  |
| 48 | użycie przez użytkownika filtru "Ulubione" wyświetlającego ulubione dokumenty. | Tak |  |
| 53 | System musi być zintegrowany z systemami PACS/RIS |  |  |
| 54 | Dostarczane oprogramowanie musi być zgłoszone oraz posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą status wyrobu medycznego w klasie co najmniej IIb |  |  |

Obsługa e-skierowań

| 1 | System do obsługi e-skierowań |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | System będący modułem systemu RIS lub zintegrowany z oferowanym systemem RIS |  |  |
| 3 | System przyjmując e-skierowania dokonuje weryfikacji komórki organizacyjnej oraz jej specjalizacji z wykorzystaniem części VIII kodu resortowego. |  |  |
| 4 | W oferowanym systemie RIS po wybraniu terminu wraz z godziną musi być dostępna opcja zarejestrowania z wykorzystaniem e-skierowania. |  |  |
| 5 | Możliwa rejestracja z wykorzystaniem kodu lub klucza skierowania |  |  |
| 6 | Wizualne rozróżnienie typu skierowania na liście skierowań |  |  |
| 7 | Możliwość podglądu e-skierowania z listy skierowań |  |  |
| 8 | Wizualne rozróżnienie badań z e-skierowaniem w widoku terminarza |  |  |
| 9 | Możliwość podglądu e-skierowania z poziomu terminarza. |  |  |
| 10 | Musi istnieć możliwość przesłania e-skierowania w ramach konsultacji teleradiologicznej |  |  |
| 11 | Musi istnieć możliwość podglądu kopii e-skierowania do celów konsultacji teleradiologicznych |  |  |

Obsługa podpisów elektronicznych

| 1 | Musi istnieć możliwość podpisania opisu badania kwalifikowanym podpisem elektronicznym |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aplikacja zintegrowana z oferowanym systemem RIS lub jako moduł tego systemu |  |  |
| 3 | Możliwość podpisania pojedynczego opisu badania |  |  |
| 4 | Możliwość podpisania wielu opisów badań jednocześnie (co najmniej 20 ) |  |  |
| 5 | Możliwość wyszukania dokumentów do podpisu po dacie |  |  |
| 6 | Możliwość podpisania opisu badania za pomocą podpisu ZUS lub kwalifikowanego elektronicznego podpisu |  |  |
| 7 | Każdorazowo użytkownik wybiera rodzaj podpisu |  |  |
| 8 | System musi wyświetlić wizualizację dokumentu przed jego podpisaniem |  |  |
| 9 | Możliwość podpisania plików XML lub PDF |  |  |
| 10 | Listę opisów badań można filtrować po statusie min: dowolny, nowy, podpisany, odrzucony, wycofany, odłożony |  |  |
| 11 | Możliwość przypisania danego badania do konkretnego lekarza do podpisu |  |  |