Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE

opublikowane przez:

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, NIP: 9462360625

Ja(my) niżej podpisany(i):

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY WYKONAWCY:

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

składam(y) następującą ofertę:

1]

| L.P. | Zakres oferty | Parametry minimalne | Spełnia parametr (TAK / NIE) | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy) | Cena netto w zł* | Cena brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Komora laminarna 3 szt. | - Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą EN 12469:2000 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wyposażona w filtry ULPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek w zakresie od 0,1 do 0,3 µm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Szerokość wewnętrzna komory 1220-1240 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - 4) Szerokość zewnętrzna komory 1320-1340 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Głębokość wewnętrzna komory 580-600 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wysokość wewnętrzna 660-680 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wysokość zewnętrzna bez statywu 1380-1400 mm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Szyba frontowa - ustawiona pod niewielkim kątem do pionu ok. 4°, skośnie w stosunku do blatu roboczego. - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, hartowana, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. - przesuwana manualnie góra-dół (nieuchylana). - zapewniająca wysokość roboczą ok. 190 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Ściany boczne – z oknem szklanym. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Otwory do zamontowania zaworów mediów – po 2 szt. na stronę oraz gniazdek elektrycznych po 1 szt. na stronę umieszczone w ramie okiennej ścian bocznych. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Komora wyposażona w silnik typu ECM (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapychania filtrów. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Obieg powietrza w komorze: 1/3 powietrze wylotowe, 2/3 powietrze w recyrkulacji |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Prędkość przepływu powietrza inflow: ok. 0,45 m/s i downflow: ok. 0,3 m/s. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania prędkości przepływu oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących zagrożenie. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Panel sterowania z przyciskami membranowymi, zintegrowany z wyświetlaczem przepływu powietrza umieszczony centralnie, pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Układ sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) z wbudowanym zegarem 24 godzinnym, zegarem przeprowadzania doświadczenia, lokalizacją położenia szyby frontowej oraz z możliwością ograniczenia dostępu przez osoby niepowołane przy użyciu dwóch kodów PIN dla operatora i administratora. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Panel sterowania ze wskaźnikiem: a. prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, b. trybu pracy, c. poziomu szyby frontowej, d. temperatury w obszarze roboczym, e. czasu pracy komory, filtra i lampy UV, f. zużycia filtrów i lampy UV w procentach, g. aktualnego czasu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Programowanie: - czasu przeprowadzania doświadczenia, - czasu rozgrzewania komory - czasu opóźnienia wyłączenia wentylatora - trybu pracy serwisowej |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Funkcja Quickstart umożliwiająca załączenie wentylatora i światła poprzez otwarcie okna i przesunięcie do pozycji roboczej. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Funkcja stand-by zapewniająca gotowość pracy przy zmniejszonym przepływie powietrza (50% wydajności wentylatora) – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Pod głównym filtrem demontowalny dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Oznaczenie kolorem elementów urządzenia ograniczających dostęp do filtrów i elementów elektrycznych, których demontaż może powodować potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne lub elektryczne. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z warstwą antybakteryjną ISOCIDE, zapobiegającą rozwojowi drobnoustrojów |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Oświetlenie obszaru pracy – intensywność 1400-1420 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza recyrkulowanego i wylotowego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Możliwość zamontowania gniazda zero voltowego |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Poziom emitowanego hałasu poniżej 54 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Niski pobór mocy 150-160 W |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zasilanie 230V, 50/60 Hz |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Ważna autoryzacja producenta na serwis na terenie Polski wystawiona na firmę Oferenta (autoryzację dołączyć do oferty) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wyposażenie komory: a) na stałe zamontowana w górnej części ściany tylniej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu b) gniazdo elektryczne (2 szt.) c) blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej pełny d) statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej e) podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 2. Autoklaw 10 l. – 1 szt. | - Urządzenie z drukarką do szybkiego, powtarzalnego i bezpiecznego przygotowywania podłoży mikrobiologicznych do 10 l. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Obejmuje kuwetę, pokrywę, rurkę dekantacyjną, uszczelkę, mieszadło magnetyczne oraz mocowanie rurki dozującej. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Sterylizacja 70°C – 122°C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Rozlewanie 25°C – 80°C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Łaźnia wodna 30°C - 80°C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Maksymalne wahania temperatury +1,0°C/+0,2°C |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Możliwość ustawienia szybkości mieszania 50-200 rpm, zmienny kierunek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wymiary (WxSxG) ok. 480mm x 550 mm x 640 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Obsługiwany przez serwer internetowy, serwer ethernetowy (podłączenie z dowolnym komputerem) lub z poziomu ekranu na urządzeniu. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Możliwość nadania użytkownikom różnych poziomów dostępu do menu urządzenia. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Możliwość zapisania do 50 programów pracy, ze zdefiniowanymi takimi parametrami jak: temperatura sterylizacji, czas sterylizacji, temperatura rozlewania podłoża |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 3. Spektrofotmetr nano – 1 szt. | - Urządzenie do testowania zawartości kwasów nukleinowych w produkcie. Pomiar wydajności wyznakowania przeciwciał fluorofortami w „nanokropli”. Pomiar ilości dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki. Analiza jakościowa i ilościowa próbek od co najmniej 0,5 µL do co najmniej 2 µL |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zakres długości fali: od co najmniej 190 nm do co najmniej 850 nm. Urządzenie musi efektywnie dokonywać pomiarów w ww. zakresie. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Urządzenie musi być wyposażone we wbudowany optyczny sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Dokładność pomiaru absorbancji: 3%. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Oprogramowanie przy użyciu metod chemometrycznych wykrywa i identyfikuje (podając nazwę) w próbkach kwasów nukleinowych co najmniej takie zanieczyszczenia jak: fenol, guanidyna, białka, RNA w dsDNA i dsDNA w RNA oraz wprowadza korekcję stężenia. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Nakładka na platformę próbek umożliwiająca stabilizację pipety w trakcie nakładania kropli bez konieczności podtrzymywania ręką: |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Urządzenie musi posiadać wbudowaną dodatkową komorę do pomiarów w kuwecie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 4. Zestaw do elektroforezy – 1 szt. | - Komora z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zestaw umożliwia wylanie max. 4 żeli jednocześnie. System musi zawierać statywy z uszczelkami (2 szt.), klamry do przytrzymania 2 szyb (4 szt.) każda |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zestaw zawiera 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1.0 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zestaw zawiera 5 zestawów szyb o wymiarach: Rozmiar krótszych szyb 10,1 x 7,3 cm Większe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm) - 10,1 x 8,2 cm Przekładki muszą być umocowane do płytek |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Umożliwiać rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Umożliwiać rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min (dla 200 V) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Aparat umożliwia elektroforezę na żelach gotowych |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Aparat posiada w zestawie wkład do elektrotransferu żeli na mokro |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wkład umożliwiaa transfer metodą mokrą dwóch żeli o wielkości do 10x7.5 cm jednocześnie |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Elektrody powinny być umieszczone w odległości min. 2 cm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wkład do transferu powinien być wyposażony w dwie kasety i rdzeń chłodząc |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Powinien posiadać system chłodzenia bez konieczności stosowania cyrkulacji czynnika chłodzącego |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zasilacz powinien posiadać maksymalne napięcie prądu 300V |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zasilacz posiada maksymalne natężenie prądu 400 mA |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zasilacz posiada maksymalną moc prądu 75 W |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Zasilacz powinien posiadać opcję programowania napięcia z dokładnością, co 1V |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Powinien mieć możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Powinien mieć możliwość nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w zakresie od 1 do 999 min. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Powinien posiadać min. 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Powinien posiadać możliwość zmiany ustawień podczas pracy urządzenia |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Styki przewodów w zasilaczu muszą być schowane pod pokrywą zasilacza |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Możliwość pracy w chłodni w temp. 0-40 C i przy wilgotności 0-95% |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Aparat do elektroforezy agarozowej - mały, 1 szt. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Komora elektroforetyczna musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - W celu ułatwienia użycia na komorze elektroforetycznej musi być naniesiona strzałka określająca kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz oznaczenia dotyczące maksymalnego poziom używanego buforu |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Komora aparatu musi być wyposażona w prowadnice zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokryw |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Na pokrywie aparatu myszą być naniesione, ze względów bezpieczeństwa, oznaczenia biegunowości (+) i (-) |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Posiada w zestawie przezroczystą tackę na żele o wymiarach 7 x 10 cm. Opcjonalnie musi mieć dostępną w ofercie producenta tacę o wymiarach 7 x 7 cm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Tacka musi mieć naniesioną fluoryzującą, w świetle UV, linijkę |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Aparat musi mieć w zestawie urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Aparat musi posiadać w zestawie 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Aparat musi posiadać w zestawie 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 8 zębach |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Opcjonalnie musi posiadać w ofercie producenta możliwość doposażenia o grzebienie grubości 0,75 mm |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  | 5. Waga platformowa - 2 szt. | - Obciążenie min. 50 g, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Obciążenie max. 50 kg-60kg , |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - E=10 g, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - D=1 g, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Klasa: II/III, |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
|  |  | - Wymiary maksymalne: 60x50 cm. |  | Oferowane rozwiązanie równoważne: |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

II. Oferowany okres gwarancji:

Część I ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część II ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część III ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część IV ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Część V ............................................. (należy podać w pełnych miesiącach)

Uwaga: Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy lub instalacji (jeśli wymagana).

3]

OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: 60 DNI OD DNIA UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ponadto:

Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję(y) się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Do niniejszej oferty załączam(y):

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,

- oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- oświadczenie o spełnieniu wymagań,

- oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

……………………………………………………………….………………………………………………....……………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym tj.

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków

i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam-y), że znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  należyte wykonanie przedmiotowego  zamówienia.

Ponadto oświadczam(y), że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane urządzenia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

oświadczam-y), że oferowane urządzenie:

- spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

- jest fabrycznie nowe,

- pochodzi z oficjalnego źródła sprzedaży,

- jest dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Projekt pt. „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie Ścieżka SMART

Oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP)

W związku z art. 5k ustawy art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

oświadczam, co następuje:

  - Nie jestem obywatelem rosyjskich lub osobą fizyczną lub prawnych, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

  - Nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1); lub

  - Nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) lub 2).

Gwarantuję, iż w całym okresie obowiązywania Umowy, nie powierzę więcej niż 10% wartości przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dostawcom, którzy są podmiotami o których mowa w pkt. 1), 2) i 3).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN.