[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - ’ E PARP

dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unig Europejska & i
Tupa





ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
Sprzęt laboratoryjny do kontroli jakości powłok barierowych i jakości PCR – Chromatograf Gazowy z MS oraz Generator Azotu
INFORMACJE
O
OGŁOSZENIU
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
CDM Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 7

95-054 Ksawerów
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o wartości powyżej 50 000,00 zł prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027 (autor wytycznych - Ministerstwo Rozwoju).

Zapytanie udostępnione w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania CDM Sp. z o.o. do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków trwałych w ramach projektu pt. „Rozwój CBR wraz z realizacją agendy badawczej w zakresie rodziny barierowych opakowań monomateriałowych”
Dostawa i zakup obejmuje:
1) Zestaw chromatografii gazowej sprzężony z detektorem mas i podajnikiem headspace– 1 komplet

2) Generator Azotu – 1 komplet

Dla pozycji 1):

Parametry techniczne:
· Zakres temperatur pieca: +4oC od temperatury otoczenia - 450 oC. 

· Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50°C poniżej 3,4 min 

· Umożliwiać zastosowanie podczas analizy 20 rampów temperaturowych 

· Zakres ciśnień 0-970 kPa (standardowe przygotowanie do wysokosprawnej chromatografii gazowej – umożliwia zastosowanie krótkich kolumn o małej średnicy wewnętrznej) 

· Programowanie przepływów i ciśnienia –7 rampów. 

· Zakres przepływu: 0-1200 ml/min. 

· Umożliwiać rozbudowę do trzech portów nastrzykowych. 

· Umożliwiać rozbudowę do dwóch detektorów chromatograficznych. 

· Dozownik typu split/splitless – 1 szt. 

· Maksymalna temperatura dozownika 4500C 

· Maksymalny podział w dozowniku 9999:1 

· Systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami AFC i APC o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,1 kPa (0,01 PSI) 

· Przyrząd standardowo przystosowany do szybkiej i wysokociśnieniowej GC. 

· Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego.
Część detektora masowego musi spełniać co najmniej następujące wymagania:
· Detektor typu MS (kwadrupolowy analizator mas) z jonizacją typu „electron impact” (EI) z dwoma filamentami i możliwością rozbudowy o jonizację chemiczną dodatnią i ujemną. 

· Zakres energii źródła jonizacji: 10 – 200 eV, regulacja temperatury od 140oC do 260oC . 

· Czułość przyrządu Scan:  EI S/N ≥ 600 (RMS) dla 1 pg OFN, IDL < 24 fg 

· Zakres masowy detektora minimum m/z= 1,5 – 1000. 

· Kwadrupol: metalowy z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami bez konieczności grzania kwadropola. 

· pompa próżniowa turbomolekularna różnicowa o wydajności co najmniej 58l/s dla He. 

· Możliwość pracy z kolumnami 0,53 mm „wide bore.” 

· Maksymalny przepływ przez kolumnę do 4 ml/min. 

· Szybkość skanowania:: do 10000 amu/sec 

· Elektryczny zakres dynamiczny: 8x106. 

· Oprogramowanie sterujące, zbierające dane i służące do ich opracowania z modułem uwzględniającym wpływ zmiany długości kolumny na czas retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu. 

· Stabilność sygnału: 0,1 amu na 48 godz.. 

· Możliwość rozbudowy do systemu wielowymiarowej chromatografii. 

· Tryb ekonomiczny 36% zmniejszenie poboru mocy w trybie gotowości, 30% mniej emisji CO2. 

· System do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku, bez konieczności odpowietrzania próżni detektora MS.
Automatyczny podajnik do próbek dla techniki „headspace” statyczny
· uchwyt na 90 próbek o poj. 10 ml lub 20 ml z automatycznym rozpoznawaniem objętości fiolki

· pętla standardowa 1 ml , opcjonalne pojemności 0,2 ml i 3,0 ml.

· programowana 5-poziowa prędkość wytrząsania 

· automatyczne sprawdzanie szczelności przy wszystkich fiolkach.

· piec termostatowany - zakres temperaturowy ogrzewania fiolki (temperatura równowagi), w 12 pozycyjnym piecu, od +10°C C powyżej temperatury pokojowej do 300°C C , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C.

· temperatura linii pobierania próbki: od 150°C C do 300°C, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C.

· linia transferowa o długości poniżej 40 cm

· temperatura linii transferowej: od +10°C C powyżej temperatury pokojowej do 350°C C , w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C.

· pełna elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia za pomocą AFC i APC.

· gaz nośny: hel lub azot (99,9995%).

· wyjście USB.

· zintegrowane oprogramowanie do pełnej kontroli przyrządu.
Akcesoria dodatkowe:
· Biblioteka NIST 2017

· Zestaw komputerowy

· zestaw instalacyjny

· zestaw narzędzi

· doloty gazowe

Urządzenie musi być dostarczone kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów.

Dla pozycji 2):

Parametry techniczne:
- Czystość azotu do 99.9999 %

- Maksymalne ciśnienie do 5 bar
- Maksymalny przepływ do 500 ml/min

Urządzenie musi być dostarczone kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów.

      4.   Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38432200-4 Chromatografy
5. Termin realizacji
I kwartał 2024 roku

Zamawiający zastrzega prawo do możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia, w zależności od stanu przygotowań infrastruktury.
6. Miejsce dostawy
CDM Sp. z o.o. 

ul. Cegielniana 7 

95-054 Ksawerów
7. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
8. Zamówienie wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego. 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego.

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym zapewniającym zdolność do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego.

d) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Specyfikacje potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanego środka trwałego wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym
        11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami; 
1) Robert Gogolewski

tel. +48530868877

e-mail: robert.gogolewski@cdm.pl
2) Krzysztof Janiak

tel. +48602225719

e-mail: krzysztof.janiak@cdm.pl
12. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać poprzez: 

a) za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2024 r. , do godziny 10:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty określone punkcie 10 zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 2. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
14. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

15. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
	Lp.
	Rodzaj Kryterium 
	Punktacja
	Sposób oceny

	1
	Cena
	Od 0 do 100
	Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 100


Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą ilość punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na PLN dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów preferowani będą dostawcy, których sprzęt będzie charakteryzował się niższym śladem środowiskowym.

16. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza także możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zamówienia niemających istotnego wpływu na wartość zawartej umowy. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

b) gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
17. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

18. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 16,

b. unieważnienia postępowania,

c. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

d. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

19. Załączniki.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowym

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – powiązania


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - ’ E PARP

dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unig Europejska & i
Tupa



