[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - ’ E PARP

dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unig Europejska & i
Tupa





ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
Sprzęt laboratoryjny do kontroli jakości powłok barierowych i jakości PCR – Spektroskop podczerwieni
INFORMACJE
O
OGŁOSZENIU
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
CDM Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 7

95-054 Ksawerów
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o wartości powyżej 50 000,00 zł prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027 (autor wytycznych - Ministerstwo Rozwoju).

Zapytanie udostępnione w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania CDM Sp. z o.o. do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków trwałych w ramach projektu pt. „Rozwój CBR wraz z realizacją agendy badawczej w zakresie rodziny barierowych opakowań monomateriałowych”
Dostawa i zakup obejmuje:

1) Spektroskop podczerwieni z oprogramowaniem – 1 komplet

Parametry techniczne:
· stosunek sygnału do szumu co najmniej S/N = 30 000:1 (dla rozdzielczości 4 cm-1, 1 min. zbieranie widma, pik 2100 cm-1, peak to peak)

· okienko komory pomiarowej z wysoko-przepuszczalnego KBr

· rozdzielczość nie gorsza niż: 0,9 cm-1
· dostępne rozdzielczości do wyboru: 0,9; 2; 4; 8; 16 cm-1
· zakres co najmniej: 7800 – 350 cm-1
· dynamiczny interferometr Michelsona 30°(60°) ze zwierciadłem poruszanym elastycznym złączem mechanicznym i automatycznie ustawiany lub równoważny
· uszczelniona optyka, dzielnik wiązki Ge/KBr, zabezpieczona przed wilgocią 

· laser półprzewodnikowy

· precyzja liczby falowej nie gorsza niż 0,0005 cm-1 (przy 2000 cm-1)

· dokładność liczby falowej nie gorsza niż 0,1 cm-1
· opcjonalnie możliwość pomiarów zewnętrznych

· długoletnie ceramiczne źródło promieniowania

· detektor DLATGS z kontrolą temperatury bez konieczności chłodzenia lub równoważny

· możliwość wbudowania w komorę interferometru automatycznego osuszacza – polimerowej membrany usuwającej elektrolitycznie wodę z wnętrza komory interferometru, eliminującej konieczność użycia wkładów osuszających

· automatyczne ustawianie i ogniskowanie

· próbka wzorca polistyrenowego

· uchwyt magnetyczny do pastylek 13 mm oraz filmów

· automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych, przystawek ATR i innych

· komora pomiarowa w wymiarach minimalnych: 20 cm x 14 cm x 10 cm (szerokość x głębokość x wysokość)

· wymiary nie większe niż: 39 cm x 25 cm x 21 cm (szerokość x głębokość x wysokość)

· ciężar nie większy niż 8,5 kg

· Preferowani będą oferenci, których zużycie prądu podczas pracy urządzenia będzie nie większe niż 75 VA

Oprogramowanie do sterowania przyrządem, walidacji, zbierania i opracowywania danych:

· tryby pracy: postrun – tryb pracy do przetwarzania danych, pomiarowy, ilościowy, fotometryczny

· wbudowane funkcje diagnostyki aparatu (przy inicjalizacji sprawdzane są systemy elektryczny, sygnałowy oraz optyczny), funkcja ciągłego monitorowania rodzaju dzielnika wiązki, źródła światła, lasera, warunków wilgotności i informacji odnośnie akcesoriów rozpoznanych przy starcie

· licznik godzin pracy źródła ceramicznego, lasera i informacja o czasie pozostałym do następnego przeglądu serwisowego

· uśrednianie widm

· wszystkie zdarzenia diagnostyczne zapisywane w oddzielnym pliku z dokładną godziną oraz datą (log file)

· wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych, wykrywanie pików, korekcję zerowej linii bazowej, trzypunktową korekcję linii bazowej, wielopunktową korekcję linii bazowej, wygładzanie, różniczkowanie i wiele innych przekształceń matematycznych

· wbudowane procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig, korekcję widm ATR, przekształcenia fourierowskie FFT, całkowanie, zmiana absorbancji na transmitancję i odwrotnie, poszukiwanie widma, zamiana skali w cm-1 na nm i odwrotnie

· zapisywanie danych w formatach JCAMP-DX, ASCII, CSV

· tworzenie raportów własnych lub na postawie istniejących wzorców zawartych w oprogramowaniu

· zgodne z wytycznymi: EP, CHP, JP, USP, ASTM 

· zgodne z GLP/GMP

· zawierające standardowo bazę/bibliotekę widma z co najmniej 2000 widm związków organicznych, polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, dodatków do żywności, zanieczyszczeń itp.

· umożliwiające przeszukiwanie i tworzenie własnych bibliotek

· moduł oprogramowania posiadający 23 gotowe procedury pomiarowe wskazujące każdy krok analizy

Przystawka ATR, fabrycznie nowa:

· Zakres spektralny co najmniej 7800-350 cm-1 

· Kryształ – diament 

· Kąt padania - 45°

· Maksymalne ciśnienie nacisk nie mniejsze niż 10000 psi (ok. 689,47 Ba)

· wysoka odporność na zarysowania

· średnica co najmniej 1,8 mm

· płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
Urządzenie musi być dostarczone kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów.

      4.   Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
5. Termin realizacji
I kwartał 2024 roku

Zamawiający zastrzega prawo do możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia, w zależności od stanu przygotowań infrastruktury.
6. Miejsce dostawy
CDM Sp. z o.o. 

ul. Cegielniana 7 

95-054 Ksawerów
7. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
8. Zamówienie wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego. 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego.

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym zapewniającym zdolność do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego.

d) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Specyfikacje potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanego środka trwałego wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym
        11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami; 
1) Robert Gogolewski

tel. +48530868877

e-mail: robert.gogolewski@cdm.pl
2) Krzysztof Janiak

tel. +48602225719

e-mail: krzysztof.janiak@cdm.pl
12. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać poprzez: 

a) za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2024 r. , do godziny 10:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty określone punkcie 10 zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 2. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
14. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

15. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
	Lp.
	Rodzaj Kryterium 
	Punktacja
	Sposób oceny

	1
	Cena
	Od 0 do 100
	Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 100


Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą ilość punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na PLN dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów preferowani będą dostawcy, których sprzęt będzie charakteryzował się niższym śladem środowiskowym.

16. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza także możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zamówienia niemających istotnego wpływu na wartość zawartej umowy. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

b) gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
17. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

18. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 16,

b. unieważnienia postępowania,

c. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

d. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

19. Załączniki.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowym

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – powiązania


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - ’ E PARP

dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unig Europejska & i
Tupa



