Zał. 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Nowa maszyna elektromechaniczna posiadająca łożyska kulowe oraz pasek zębaty przeznaczona do statycznej próby rozciągania, ściskania, zginania itp.

Ilość: 1

Specyfikacja:

- Maszyna sterowana poprzez oprogramowanie i komputer, zapewniająca wysoką precyzję wyników testów i zgodność z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi.

- Układ napędowy maszyny powinien być zintegrowany z pomiarem siły, przemieszczania i odkształcenia.

- Konstrukcja maszyny powinna wykluczać możliwość powstania odkształceń pod wpływem czynników zewnętrznych oraz zapewniać wieloletnią bezawaryjną eksploatację. Niedopuszczalne jest stosowanie lekkich konstrukcji, a następnie izolowanie ramy i elektroniki przed przenoszeniem powstałych drgań. Konstrukcja ramy powinna być na tyle sztywna, aby nie potrzebne było stosowanie dodatkowych podkładów antywibracyjnych.

- Konstrukcja maszyny w całości wykonana z metalu z wyłączeniem osłon i elektroniki

- Masa maszyny nie mniejsza niż 750 kg

- Maszyna w wersji podłogowej

- Wytrzymałość ramy: min. 100kN

- Głowica pomiarowa: 100kN, dokładność: 0,5%

- Zakres ruchu belki: min 1500mm

- Przestrzeń pozioma- odległość pomiędzy kolumnami min. w zakresie 500mm

- Rozdzielczość przesuwu: min. 0.0001mm

- Regulowana prędkość testu: min. 0.005 ÷ 500 mm/min z możliwością rozbudowy do 1000mm/min

- System jednostek – do wyboru przez użytkownika: Siła: kg, lb, N

- Automatyczne rozpoznawanie głowicy

- Automatyczna kalibracja wartości siły, zabezpieczenie przed przekroczeniem zakresu obciążenia

- Limity przemieszczenia oraz przycisk bezpieczeństwa

- Funkcja automatycznego wykrywania punktu zniszczenia próbki dla zabezpieczenia systemu i głowicy

- Możliwość ręcznego sterowania przesuwem belki

- Cyfrowa elektronika sterująco-pomiarowa

- Funkcja automatycznego zerowania siły testu oraz przemieszczenia

- Dostępna funkcja automatycznego powrotu maszyny do ustawień początkowych

- Zasilanie: 1 Fazowe, 210-240V, 50Hz

- Moc napędu: do 10A

- Głowica pomiarowa siły

- Głowica 100kN o dokładności min. 0,5%;

- Sterowanie poprzez precyzyjny system enkodera z rozdzielczości nie mniejszej niż 32bit FPGA.

- Interfejs transmisji danych: USB

- Zabezpieczenia: urządzenia ochronne: mechaniczne ograniczniki ruchu w górę i w dół, ochrona przed przeciążeniem i nadmiernym przemieszczaniem realizowana przez zabezpieczenia w programie.

- Minimum jeden wyłącznik bezpieczeństwa.

- Możliwość podłączenia do systemu min. 2 głowic pomiarowych w tym samym czasie bez potrzeby ich odłączania od maszyny.

- Możliwość podłączenia do systemu min. 2 tensometrów w tym samym czasie

- Możliwość doposażenia i podłączania bez dodatkowych wymian kart lub innych uzupełnienia systemu o ekstensometr optyczny lub automatyczny

- Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim i angielskim

- Możliwość automatycznego generowania raportu w dowolnie wybranym języku min. polskim lub angielskim

- Możliwość przeprowadzania testów w kierunku rozciągania i ściskania.

- Oprogramowanie powinno zawierać wstępną bazę danych dla materiałów testowych.

- Oprogramowanie powinno zapewniać min. 10 rodzajów jednostek obliczeniowych, gotowych metod badawczych w bibliotece, które mogą być jednocześnie skonfigurowane w tym samym czasie i rozbudowywane o nowe.

- Możliwość przeprowadzania testów pełzania, cyklicznych wolnozmiennych, długotrwałego utrzymania siły, tarcia, zginania 3 i 4 punktowego, oddzierania, po zakupie dodatkowego wyposażenia maszyny, bez konieczności zakupu i rozbudowy programu o dodatkowe moduły

- Możliwość bezpośredniego przesyłania danych z cyfrowego miernika grubości do oprogramowania maszyny w celu automatycznego pobierania informacji na temat wymiarów badanej próbki

- Możliwość podłączenia kamery i nagrywania przebiegu testu z możliwością obejrzenia przebiegu badania dla wybranego punktu wykresu i sprawdzania jak wyglądała próbka w tym czasie podczas testu

- Środowisko pracy: Windows 10/11 Pro;

- Komunikacja maszyny z komputerem - interfejs USB lub równoważny, nie dopuszcza się zastosowania kart PCI

- Jednostka zmieniana dla: siły, przemieszczenia, przekroju, naprężenia;

- Możliwość tworzenia tabel i tytułowania kolumn przez użytkownika

- Możliwość wyświetlania krzywej oraz danych testowych w czasie trwania próby

- Możliwość wyświetlania wielu krzywych na wykresie min. 10 lub więcej oznaczonych różnymi kolorami

- Zapis danych z możliwością późniejszego ich odtworzenia

- Możliwość prowadzenia jednej próby przy wielu różnych prędkościach

- Oprogramowanie powinno zapewnić nieograniczoną możliwość tworzenia nowych procedur badawczych przez użytkownika oraz ich zapis w celu późniejszego przywołania i automatycznego przeprowadzenia testu.

- Możliwość tworzenia bloków programowanych przy minimum 20 krokach

- Możliwość ustawiania rozstawu szczęk na dowolną odległość w zakresie pracy maszyny

- Kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 10 i 11

- Możliwość zainstalowania oprogramowania na komputerze Zamawiającego – nieograniczona licencja oprogramowania, możliwość instalacji na min. 5 komputerach Zamawiającego

- Możliwość oddzielnej lub jednoczesnej wizualizacji danych i wykresów w funkcji czasu oraz w funkcji obciążenie – odkształcenie,

- Możliwość wskazania wartości charakterystycznych naprężeń i wydłużeń (odkształceń)

- Możliwość wyświetlania danych z dowolnego punktu wykresu

- Możliwość analizy statystycznej wyników testów: minimalne, maksymalne, średnia, odchylenie standardowe itp.

- Możliwość tworzenia dowolnych obliczeń na podstawie wykonanych pomiarów

- Możliwość tworzenia dowolnych metod wykorzystujących różne warunki przejścia do kolejnego kroku testu: przemieszczenie, siła, wydłużenie.

- Możliwość wydruku każdego wykresu osobno

- Możliwość wydruku wykresów zbiorczych

- Oprogramowanie musi zapewniać obliczenia statystyczne, formuły analizy: max. wytrzymałość, odkształcenie, wydłużenie, współczynnik sprężystości, punkt modułów, niski/wysoki punkt; z możliwością edytowania formuły.

- Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyznaczania i zaznaczania limitów (zakresów) na krzywej.

- Oprogramowanie musi zapewniać automatyczne generowania raportów z badania z możliwością edytowania: nazwy wykonawcy, logo, tabel, krzywej i możliwością dodania notatek

- Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość przetwarzania danych: zapis, otwieranie, drukowanie, eksport do plików Excel’a.

- Szczęki klinowe o zacisku mechanicznym, bez potrzeby użycia sprężonego powietrza

- Szerokość okładzin nie mniejsza niż 46 mm

- Wkładki do testów na próbkach płaskich: zakres grubości próbki min. 0,5 – 26mm

- Możliwość doposażenia w wkładki do testów na próbkach okrągłych: zakres średnic min. Ø16 – 25mm

- Minimalny zakres temperatury pracy -10 – +200 ⁰C

- Max. obciążenie 100kN

- Ekstensometr mechaniczny, baza pomiarowa 50mm, wydłużenie + 50%

Niezbędne dokumenty:

- Znak CE na maszynie

- Instrukcja obsługi w języku polskim;

- Certyfikat fabrycznej kalibracji producenta (dostarczany na etapie dostawy);

- Przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów dopuszczających Przedmiot Zamówienia do stosowania na terytorium RP zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w tym deklaracja zgodności CE.

- Pełna dokumentacja DTR urządzenia,

- Schemat instalacji elektrycznej

Inne wymagania:

- Dostarczenie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej. Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi być świadczony na terenie zakładu kupującego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych

- Zapewnienie dostawy Przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia;

- Montaż i/lub instalacja Przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego;

- Przeszkolenie z obsługi min. 2- 3 użytkowników;

- Pomoc zdalna ze wsparciem serwisowym poprzez aplikację internetową bez dodatkowych kosztów w okresie całej gwarancji;

- Kalibracja urządzania wykonana po dostawie i instalacji urządzania w laboratorium przez akredytowane laboratorium waz wystawieniem oficjalnego świadectwa potwierdzającego zgodność maszyny z normą IPN EN ISO 7500-1 zgodnego z PCA

- Okres gwarancyjny liczony od daty bezawaryjnego uruchomienia stanowiska w siedzibie zamawiającego nie mniejszy niż 24 miesiące

- Termin dostawy nie dłuższy niż 16 tygodni od podpisania umowy