Zał. 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

SZAFKA POMIAROWA Z KALORYMETREM - ANALIZATOREM PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH I ZAWARTOŚCI WODORU W MIESZANINIE Z GAZEM ZIEMNYM

Ilość: 1

Specyfikacja:

Przedmiotem zamówienia jest analizator gazów w zabudowie szafkowej łącznie z urządzeniami współpracującymi, przeznaczony do ciągłego pomiaru parametrów energetycznych mieszaniny wodoru i gazu ziemnego w zakresie stężenia 0-22% wodoru.

W wyposażeniu szafki muszą znaleźć się co najmniej:

- przyłącze wejściowe bosy koniec rurki Ø6mm,

- manometr, zawór iglicowy Ø6,

- filtr 7µm

- reduktor ciśnienia,

- kalorymetryczny analizator gazów z oprogramowaniem konfiguracyjnym,

- rotametr z zaworem regulacyjnym,

- przyłącze wyjściowe bosy koniec rurki Ø6mm.

Działanie kalorymetru powinno być oparte na sensorze lepkości dynamicznej, a konstrukcja musi zawierać komorę z silikonową mikro grzałką.

Zabudowa musi być przystosowana do prawidłowej pracy na ciśnieniu wlotowym do 10 bar, a reduktor będący elementem zabudowy, winien redukować ciśnienie w zakresie 20mbar-70mbar.

Urządzenie musi posiadać dopuszczenie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem 2 (certyfikat ATEX), deklarację CE, deklarację zgodności RoHS oraz raport kalibracji pierwotnej.

Analizator gazów powinien rejestrować w czasie rzeczywistym następujące parametry w jednosekundowym cyklu raportowania:

- koncentracja H2 [%mol],

- ciepło spalania [MJ/m3, kWh/m3],

- wartość opałowa [MJ/m3, kWh/m3],

- Górna liczba i dolna liczba Wobbego,

- Gęstość [kg/m3],

- Stosunek paliwo/powietrze,

- Liczba metanowa.

Dokładność wskazań wartości raportowanych powinna wynosić +/- 1%. Kalorymetr musi posiadać kartę SD, konfigurowalne wyjścia pętli prądowej 4-20mA oraz wyjście Modbus RTU RS485.

Niezbędne dokumenty:

- certyfikat ATEX,

- deklaracja CE,

- deklaracja zgodności RoHS oraz raport kalibracji pierwotnej,

- instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, karta katalogowa. Wszystkie w języku polskim.

- schemat ideowy podłączenia w instalacji

- schemat i opis okablowania

Inne wymagania:

- Podstawowa opieka serwisowa w Polsce

- Udział przy uruchamianiu urządzenia

- Udział przy dokonywaniu pierwszych pomiarów

- Szkolenie personelu w zakładzie Kupującego w ilości 1 dzień

- Termin realizacji nie może być dłuższy niż 8 tygodni od podpisania umowy

- Pamięć urządzenia pozwalająca na przechowywanie informacji nie krócej niż przez 3 miesiące

- Wymiary szafki nie większe niż 450X450X250 (każdy z tych wymiarów)