NAZWA MATERIAŁU, SUROWCA, URZĄDZENIA LUB USŁUGI:

ZESTAW DO PRODUKCJI WODY ULTRACZYSTEJ

INSTRUKCJA:

- Potencjalny sprzedawca (oferent) powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym się z prawej strony kolumny czy oferta obejmuje, bądź nie obejmuje danego kryterium.

- Ewentualne pytania dotyczące specyfikacji technicznej należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności poprzez zakładkę „Pytania” na stronie zapytania ofertowego [https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/], nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Uwagi / komentarze oferenta mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu danego elementu w kolumnach po prawej stronie.

- Niniejsza specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie potencjalnych sprzedawców i błędy użytkowników mogą zostać dodane do tego dokumentu jako informacje dodatkowe dla Zamawiającego.

- Dostawca udzieli na urządzenie co najmniej 24 miesięcznej (jeśli dotyczy) (liczona od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia) .

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do__62 tygodni/dni od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy leasingowej3 (przedmiot zamówienia będzie podlegał umowie leasingowej).

| LP | PARAMETRY 1 | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (tam gdzie to możliwe, należy wskazać konkretny parametr oferowanego urządzenia) |  |
| 1. | Urządzenie musi dostarczać dwa rodzaje wody:. |  |  |
| a) | wodę typu II – analityczną |  |  |
| b) | wodę typu I – ultraczystą (powstająca w oparciu o wodę analityczną) |  |  |
| 2. | Urządzenie musi korzystać z wody zasilającej wodociągowej |  |  |
| 3. | Etapy oczyszczania wody analitycznej (łącznie): |  |  |
| a) | oczyszczanie wstępne (prefiltracja, węgiel aktywowany) |  |  |
| b) | odwrócona osmoza |  |  |
| c) | elektrodejonizacja |  |  |
| d) | bezrtęciowa lampa UV |  |  |
| e) | filtr końcowy z membraną nie większą niż 0,22μm |  |  |
| 4. | Etapy oczyszczania wody ultraczystej (łącznie): |  |  |
| a) | bezrtęciowa lampa UV |  |  |
| b) | wkład usuwający zanieczyszczenia jonowe i organiczne |  |  |
| c) | filtr końcowy z membraną nie większą niż 0,22μm |  |  |
| 5. | Jakość wody analitycznej: |  |  |
| a) | rezystywność nie mniejsza niż 5 MΩ∙cm w 25 °C |  |  |
| b) | poziom TOC nie gorszy niż 30 ppb |  |  |
| c) | maksymalna liczba bakterii 0,01 cfu/ml |  |  |
| d) | cząstki stałe > 0,22 μm < 1/ml |  |  |
| 6. | Jakość wody ultraczystej: |  |  |
| a) | rezystywność min.18 MΩ∙cm w 25 °C |  |  |
| b) | poziom TOC nie gorszy niż 2 ppb |  |  |
| c) | liczba bakterii mniejsza niż 0,01 cfu/ml |  |  |
| d) | cząstki stałe > 0,22 μm < 1/ml |  |  |
| e) | endotoksyny <0.001 EU/ml |  |  |
| f) | RNazy <1 pg/mL |  |  |
| g) | DNazy <5 pg/mL |  |  |
| h) | proteazy <0.15 μg/mL |  |  |
| 7. | Wydajność produkcji wody typu II (analitycznej) nie mniejsza niż 3L/h. |  |  |
| 8. | automatyczna recyrkulacja wody w trakcie ‘spoczynku’ urządzenia (pomiędzy okresami poboru wody) musi obejmować również ramiona dozujące |  |  |
| 9. | Regulacja szybkości poboru wody z ramion dozujących co najmniej w zakresie od 0,05 do 2 l/min. |  |  |
| 10. | Pobór wody musi być wolumetryczny w zakresie nie węższym niż od 50ml do 100L |  |  |
| 11. | W miejscu filtrów końcowych na ramionach dozujących musi być możliwość samodzielnego zainstalowania przez użytkownika innego rodzaju filtra końcowego (min. filtrów umożliwiających eliminację nukleaz, proteaz, pirogenów; w zależności od potrzeb laboratorium) |  |  |
| 12. | Regulowana wysokość ramion dozujących - do uzupełniania różnej wysokości naczyń. |  |  |
| 13. | Urządzenie musi być wyposażone w analizator pomiaru całkowitego węgla organicznego (TOC) o zakresie pomiaru co najmniej w przedziale 0,5-990 ppb z dokładnością 0,1 ppb |  |  |
| 14. | Każde z ramion dozujących musi być wyposażone w kolorowy, dotykowy wyświetlacz służący do zarządzania ich pracą oraz do kontroli parametrów oczyszczonej wody takich jak co najmniej: temperatura, TOC, przewodność |  |  |
| 15. | Urządzenie musi sygnalizować (alarmować) o konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych na wyświetlaczu / wyświetlaczach ramion dozujących |  |  |
| 16. | Urządzenie musi być wyposażone w pompę dystrybucyjną |  |  |
| 17. | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden port USB do transmisji danych |  |  |
| 18. | Wymiary urządzenia nie większe niż: |  |  |
| a) | jednostka produkcyjna (SxGxW): 30cm x 38cm x 50cm |  |  |
| b) | ramię dozujące (SxGxW): 22cm x 28 cm x 80 cm |  |  |
| 19. | Głośność systemu (urządzenia) nie większa niż 52 d(B) z odległości 1m |  |  |
| 20. | Waga urządzenia (jednostki produkującej wodę) nie większa niż 26kg |  |  |
| 21. | Zbiornik do przechowywania wody analitycznej: |  |  |
| a) | o pojemności nie mniejszej niż 25L |  |  |
| b) | wykonany z wysokoodpornego chemicznie polietylenu |  |  |
| c) | poziom napełnienia zbiornika musi być monitorowany na wyświetlaczu każdego z ramion dozujących wodę |  |  |
| d) | urządzenie musi być wyposażone w czujnik poziomu wody w zbiorniku umożliwiający automatyczne napełnienie zbiornika |  |  |
| e) | musi być wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją |  |  |
| f) | musi być wyposażony w przelew zabezpieczający przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody w zbiorniku |  |  |
| g) | musi odznaczać się budową umożliwiającą jego całkowite opróżnienie na przykład poprzez stożkowate dno zbiornika |  |  |
| h) | musi być wyposażony w bezrtęciową lampę UV |  |  |
| 22. | Urządzenie musi być wyposażone w tryb zapewniający automatyczne przepłukiwanie i utrzymywanie w gotowości na czas dłuższych przestojów w poborach wody |  |  |
| Inne (patrz część III Zapytania ofertowego) : |  |  |  |
| 1. | Kwalifikacja instalacyjna (IQ) urządzenia wraz z dokumentacją. |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim lub angielskim. |  |  |
| 3. | Cele konduktometryczne i analizator TOC muszą posiadać certyfikaty kalibracji. |  |  |
| 4. | Wymagana instalacja wraz ze szkoleniem. |  |  |
| 5. | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa |  |  |
| 6. | Czas reakcji serwisowej max 96 h w dni robocze |  |  |

| Opis opracował (data i podpis) | Opis zatwierdził (data i podpis) |
| --- | --- |

-KONIEC OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

Wypełnia osoba odpowiedzialna za OPZ

Wypełnia Specjalista ds. zakupów

Niewłaściwe skreślić

Wypełnia potencjalny sprzedawca (oferent)