Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 5/POLI/09/2020, dot. realizacji zamówienia 
w ramach projektu aplikującego do konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Forma sześcienna do próbek betonowych – wymiary: 150 x 150 x 150mm (Ilość:30)

- Belkowa forma plastikowa – wymiary: 100 x 100 x 500mm (Ilość:30)

- Belkowa forma plastikowa – wymiary: 100 x 100 x 600mm (Ilość:30)

- Stoper stołowy (Ilość:5)

- Minutnik (Ilość:5)

- Suwmiarka elektroniczna – Zakres: 0-200mm (Ilość:4)

- Waga precyzyjna min. 100kg (Ilość:2)

- Waga precyzyjna min. 400g (Ilość:2)

- Waga platformowa min. 2000g (Ilość:2)

- Termometr: -50-+300st (Ilość:2)

- Prasa do badania wytrzymałości na ściskanie (Ilość:1)

- Mieszarka do betonu 40l (Ilość:1)

- Mieszarka do betonu 120l (Ilość:1)

- Stolik rozpływowy (Ilość:1)

- Tarcza Boehmego (Ilość:1)

- Proszek ścierny do Tarczy Boehmego(Ilość:1)

- Piła stołowa fi 400 (Ilość:2)

- Tarcza do piły stołowej (Ilość:10)

- Uchwyt do mocowania dużych próbek betonowych (Ilość:2)

Nazwy i/lub numery katalogowy urządzeń oferowanych przez Wykonawcę:

………………………………………………………………………………………

| Urządzenia spełniające następujące wymagania: | Ilość: | Wymaganie spełnione (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Forma sześcienna do próbek betonowych | 30 |  |  |
| - Wymiary 150x150x150mm |  |  |  |
| 2. Belkowa forma plastikowa | 30 |  |  |
| - Wymiary 100x100x500mm |  |  |  |
| 3. Belkowa forma plastikowa | 30 |  |  |
| - Wymiary 100x100x600mm |  |  |  |
| 4. Stoper stołowy | 5 |  |  |
| - Dokładność min. 1/10sek |  |  |  |
| 5. Minutnik | 5 |  |  |
| - 2 niezależne czasy |  |  |  |
| 6. Suwmiarka elektroniczna | 4 |  |  |
| Zakres: 0-200 mm | ` |  |  |
| - Rozdzielczość: 0,01 mm |  |  |  |
| - Dokładność: 0,03 mm |  |  |  |
| - Głębokościomierz: płaski |  |  |  |
| 7. Waga precyzyjna min. 100kg | 2 |  |  |
| - Obciążenie maksymalne: nie mniejsze niż 100 kg |  |  |  |
| - Dokładność odczytu: nie gorsza niż 0,5 g |  |  |  |
| - Wymiar szalki: nie mniejszy niż 300x300mm |  |  |  |
| - Temperatury pracy w zakresie: +10 - +40°C |  |  |  |
| - Zasilanie sieciowe |  |  |  |
| 8. Waga precyzyjna min. 400g | 2 |  |  |
| - Obciążenie maksymalne: nie mniejsze niż 400 g |  |  |  |
| - Działka elementarna: nie gorsza niż 0,0001g |  |  |  |
| - Powtarzalność: nie gorsza niż 0,01 g |  |  |  |
| - Liniowość: nie gorsza niż ± 0,01 g |  |  |  |
| - Czas stabilizacji: nie gorszy niż 3 s |  |  |  |
| - Wymiar szalki: nie mniejszy niż: 100mmx100mm |  |  |  |
| - Temperatury pracy w zakresie: nie gorszym niż +10 - +30°C |  |  |  |
| - Odporność na wstrząsy |  |  |  |
| - Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50-60 Hz, 12V DC, 1 A |  |  |  |
| - Wyświetlacz LCD z podświetleniem |  |  |  |
| - Możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe) |  |  |  |
| - Możliwość legalizacji |  |  |  |
| 9. Waga platformowa min. 2000g | 2 |  |  |
| - Obciążenie maksymalne: nie mniej niż 2000 g |  |  |  |
| - Dokładność: nie gorsza niż +/-0,01g |  |  |  |
| - Wymiar szalki: nie mniejszy niż: 150x150mm |  |  |  |
| - Zasilanie sieciowe |  |  |  |
| - Możliwość legalizacji |  |  |  |
| 10. Termometr | 5 |  |  |
| - Zakres temperatur: -50-+300°C |  |  |  |
| - Rozdzielczość: nie gorsza 0,1°C |  |  |  |
| - Sonda o dł nie krótszej niż: 1m |  |  |  |
| - Pamięć wartości min. i max. |  |  |  |
| - Alarm wartości progowych |  |  |  |
| 11. Prasa do badania wytrzymałości na ściskanie | 1 |  |  |
| - Zgodność z normą PN-EN 196-1 |  |  |  |
| - Badanie ściskania w zakresie nie mniejszym niż 250kN |  |  |  |
| - Badanie zginania w zakresie nie mniejszym niż 15kN |  |  |  |
| - Automatyczny przyrost obciążenia |  |  |  |
| - I klasa dokładności |  |  |  |
| - Oprogramowanie PC w jęzuku polskim |  |  |  |
| - Transmisja wyników do pamięci USB |  |  |  |
| - Sterownik graficzny TFT z możliwością rysowania wykresów |  |  |  |
| - Wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |  |
| 12. Mieszarka do betonu 40l | 1 |  |  |
| - Pojemność mieszania: 40l |  |  |  |
| - Obroty nie mniej niż: 30obr/min |  |  |  |
| 13. Mieszarka do betonu 120l | 1 |  |  |
| - Pojemność mieszania: 120l |  |  |  |
| - Obroty nie mniej niż: 30obr/min |  |  |  |
| 14. Stolik rozpływowy | 1 |  |  |
| - Spełniający normę: PN-EN 12350-5 |  |  |  |
| - Z ubijakiem |  |  |  |
| - Ze stożkiem rozpływowym |  |  |  |
| - Tarcza Boehmego | 1 |  |  |
| - Średnica tarczy roboczej nie mniej niż: 750mm |  |  |  |
| - Prędkość: 30obr/min |  |  |  |
| - Proszek do tarczy Boehmego | 25kg |  |  |
| - Frakcja F80 |  |  |  |
| - Piła stołowa | 2 |  |  |
| Do tarczy o średnicy: 400mm |  |  |  |
| - Tarcza diamentowa do piły stołowej | 10 |  |  |
| Średnica: 400mm |  |  |  |
| - Uchwyt do mocowania dużych próbek betonowych | 2 |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- wykonawca zapewni jakość i przydatność oferowanego urządzenia,

- zamówienie obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego, montaż urządzenia (jeśli jest niezbędny do uruchomienia - z wyjątkiem wykonania przyłącza elektrycznego, pneumatycznego oraz wykonania fundamentów);

- wraz z Urządzeniem Zamawiający powinien otrzymać instrukcję obsługi w języku polskim oraz płytę CD z oprogramowaniem (jeśli dotyczy);

- systemu sterowania urządzeniem (oprogramowanie) powinien poprawnie współpracę 
z oferowanym modelem urządzenia oraz posiadać polską wersje językową (jeśli dotyczy);

- menu urządzenia w języku polskim (jeśli dotyczy);

- przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny i sprawny – jego zakup nie mógł być wcześniej finansowany choćby w części ze środków UE lub w ramach dotacji 
z krajowych środków publicznych;

- okres gwarancji na dostarczany przedmiot będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”

- oferowane urządzenie będzie zgodnie z odpowiednimi normami i będzie posiadać Certyfikat CE

- serwis oferowanego urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

| …………………………………………………. | …………………………………….……………………. |
| --- | --- |
| miejscowość i data | czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |