WZÓR FORMULARZA OFERTY stanowiący

Załącznik nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2024/NZOZ

W odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe składam firmie:

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. następującą ofertę:

1. Dane Oferenta

| Dane Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Nazw firmy |  |
| Adres: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| tel.: |  |
| Adres poczty elektronicznej na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: |  |

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę aparatów ultrasonograficznych wraz z głowicami składam następującą ofertę

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Kwota netto jednostkowa | Kwota brutto jednostkowa | Kwota brutto ŁĄCZNIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | USG wraz z głowicami do badań ogólnych – 2 sztuki zgodnie ze specyfikacją z Zapytania ofertowego nr 1/2024/NZOZ (pkt 1a) |  |  |  |
| 2. | USG wraz z głowicami do badań ogólnych – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją z Zapytania ofertowego nr 1/2024/NZOZ (punkt 1b) |  |  |  |

USG wraz z głowicami do badań ogólnych – 2 sztuki

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie | 1.1. Aparat ultrasonograficzny, przeznaczony do badań USG w ramach podstawowej opieki zdrowotnej do badania narządów powierzchownych- tarczycy, węzłów, sutków; narząd jamy brzusznej; naczyń krwionośnych obwodowych tętniczych i żylnych, z możliwością rozbudowy do funkcji badań kardiologicznych. |  |
| 2. | Wymagania ogólne dotyczące aparatu | 2.1 Monitor LED o przekątnej co najmniej 21,5", w proporcji 16:9 i rozdzielczości 1920*1080; 2.2 Czas wyłączenia systemu: ≤10s 2.3 Czas uruchamiania systemu: ≤40s 2.4 Aktywne połączenia dla sond ≥ 4; 2.5 Możliwość pracy w systemie Windows; |  |
| 3 | Tryby pracy | 3.1 Obszar obrazowania może być zmieniany zgodnie z preferencjami użytkownika w ustawieniach systemu, 3.2 Funkcja częściowego powiększania, która obsługuje powiększanie w czasie rzeczywistym, zamrożone i statusy pomiarów w dowolnym obszarze monitora oraz dostosowywanie rozmiaru powiększonego obszaru w celu lepszego wyświetlania krytycznych szczegółów obrazu. 3.3 Inteligentny tryb dla różnych stylów obrazu, w 2D i kolorze; |  |
| 4. | Właściwości obrazu | 4.1. Głębokość skanowania co najmniej 45 cm; 4.2. Regulacja krzywej TGC (Time Gain Compensation) na panelu sterowania lub ekranie dotykowym. Co najmniej 8-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem świetlnym; 4.3. Dynamiczna optymalizacja ogniskowania sygnału przychodzącego; 4.4. Zakres dynamiki co najmniej 240 dB; 4.5. Zakres częstotliwości obsługiwany przez system (urządzenie) co najmniej od 0,5 do 20 MHz. |  |
| 5. | Tryby doplerowskie | 5.1. Kolorowy doppler: przepływ, moc przepływu, kierunkowy kolorowy doppler naczyniowy; |  |
| 6. | Optymalizacja obrazu 2D i tryby dopplerowskie | 6.1. Optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybach 2D i Color Doppler i/lub Spectral Doppler. 6.2. Automatyczne obliczenia Dopplera spektralnego w czasie rzeczywistym. |  |
| 7. | Tryby skanowania | 7.1. 2D, M-mode; 7.2. Rozszerzony widok obrazowania na sondach liniowych i convex; 7.3. Kolorowy doppler; 7.4. Power Doppler; 7.5. Doppler tkankowy; 7.6. Doppler fali pulsacyjnej z automatycznym określaniem położenia i kąta obszaru zainteresowania; 7.7. Doppler fali pulsacyjnej HPRF; 7.8. Doppler fali ciągłej; 7.9. Harmoniczne obrazowanie tkanek z inwersją impulsów; 7.10 Specjalistyczne pomiary według obszaru zastosowania; 7.11 Obrazowanie panoramiczne dostępne zarówno w trybie 2D, jak i trybie kolorowym na wszystkich głowicach |  |
| 8. | Głowice |  |  |
| 8.1. | Głowica liniowa | Zakres częstotliwości pracy jest nie węższy niż 5,0 do 20,0 MHz. |  |
| 8.2 | Głowica convex | Zakres częstotliwości pracy jest nie węższy niż 0,5 do 9 MHz. |  |
| 10. | Zapisywanie obrazów | 10.1. Funkcje obsługiwane przez standard DICOM (określone lub równoważne): przechowywanie, drukowanie, 10.2 ePortal ma mieć pojemność co najmniej 1 TB, zarządzanie rekordami badań pacjentów, przegląd i analizę bieżących i historycznych badań, wyeksportować obraz BMP, JPG, TIFF, AVI, DCM i obsługiwać prezentację obrazu 10.3 Połączenie sieciowe przewodowe lub bezprzewodowe i obsługa sieciowej pamięci masowej |  |
| 11. | Port HDMI | Niezbędne - DisplayPort or HDMI |  |
| 12. | Źródło prądu | Zasilanie wynosi 100-240 V z częstotliwością 50-60 Hz |  |
| 13. | Gwarancja na ultrasonografy wraz z głowicami | Min. 24 miesiące |  |
| 14. | Szkolenie dla personelu |  |  |

USG wraz z głowicami do badań ogólnych – 1 szt.

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź Oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 4 000 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 20 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 72 000 obrazów |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 700 s |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3500 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min.0,05 do 38 kHz |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 8 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder) | TAK |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów | Min. 600 |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 600 |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Tryb linii pomocniczych przydatnych do wkłuć out-of-plane (pionowe linie dzielące ekran na równe części) | TAK |  |
|  | Gwarancja na ultrasonograf wraz z głowicami | Min. 24 miesiące |  |
|  | Szkolenie dla personelu |  |  |

Dostawca posiadaj niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.  Dostawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie o udokumentowanej sprzedaży na poziomie co najmniej 10 aparatów USG o wartości min. 50 tys. każdy w czasie 3 ostatnich lat (a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie).

Wykaz doświadczenia

| Lp. | Nazwa, adres Zamawiającego/ Odbiorcy | Nazwa ultrasonografu | Termin dostawy | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

Termin ważności oferty (min. 14 dni): …………………………………………

Termin dostawy (maksymalnie 12 tygodni od podpisania umowy):…………………………

Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z Zapytaniem ofertowym nr 1/2024/NZOZ i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;

- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie.

Załączniki do oferty:

- Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2024/NZOZ

- Oświadczenie o braku powiązań z Federacją Rosyjską – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2024/NZOZ

- Specyfikacja techniczna/ karta produktowa producenta wraz z certyfikatem CE na aparat i głowice

Osobą do kontaktu ze strony Oferenta jest: ……………………………..

email: ………………………………,

tel……………………………………………..

........................................................

(miejscowość i data)					......................................................... 									(Pieczęć i podpis Oferenta lub osoby 									uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Stanowiące załącznik nr 2 FORMULARZA OFERTOWEGO DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa i adres Wykonawcy*

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Składając ofertę w postępowaniu oświadczam/my, że w stosunku do firmy/ osoby, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, tj. nie zachodzi konflikt interesów poprzez występowanie powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym, tj. firmą NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J.

Przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

.......................................................  				.........................................................

(miejscowość i data)		(podpis Oferenta lub osoby  uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

OŚWIADCZENIE o braku powiązań z Federacją Rosyjską

stanowiące załącznik nr 3 FORMULARZA OFERTOWEGO DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa i adres Wykonawcy*

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczam, iż nie jestem podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami .

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

........................................................

(miejscowość i data)

.........................................................

(podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania)