Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 04/UEZ/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - część techniczna

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego zakup chromatografu jonowego do analizy próbek powietrza dla CBiD sp. z o.o.

Katalogowe oznaczenie  chromatografu jonowego : …………………………………………………………………………………

Winien on spełniać parametry nie gorsze niż lub równoważne:

|  |  |  | Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Spełnienie minimalnych wymagań i parametrów technicznych Zamawiającego (pozostawić właściwe/skreślić niewłaściwe) | Parametry oferowane przez Wykonawcę (inne niż minimalne) |
| 1. | Wymagania ogólne | System chromatograficzny składający się z dwóch kompaktowych chromatografów jonowych i automatycznego podajnika próbek, w których elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są całkowicie z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK). | TAK / NIE |  |
|  |  | Fabrycznie nowy, z produkcji seryjnej 2023r./2024r. | TAK / NIE |  |
|  |  | System musi zapewniać: - analizę anionów nieorganicznych oraz chromu(VI) z reakcją pokolumnową w tej samej próbce, - równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów w różnych próbkach; - pracę jednej linii analitycznej bez konieczności pracy drugiej linii. | TAK / NIE |  |
|  |  | Pompa, detektor konduktometryczny, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumna analityczna oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie. | TAK / NIE |  |
|  |  | Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. | TAK / NIE |  |
|  |  | Instrukcje przedstawiające wszystkie czynności konserwacyjne związane z bieżącą obsługą chromatografu jonowego. | TAK / NIE |  |
|  |  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK / NIE |  |
| Wymagania szczegółowe |  |  |  |  |
| 1. | Pompy | Pompa nr 1: izokratyczna inertna chemicznie - seryjna, dwutłokowa, - wstępne izokinetyczne sprężanie, - ciśnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa, - zakres przepływu: co najmniej od 0,05 do 10,0 ml/min, - wbudowany degazer eluentu. | TAK / NIE | Ciśnienie maksymalne ≥40MPa: TAK/NIE |
|  |  |  |  | Ciśnienie maksymalne <40MPa: TAK/NIE |
|  |  | Pompa nr 2: izokratyczna inertna chemicznie - seryjna, dwutłokowa, - ciśnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa, - zakres przepływu: co najmniej od 0,05 do 5,0 ml/min, - wbudowany degazer eluentu. | TAK / NIE |  |
| 2. | Detekcja | Dwa cyfrowe detektory konduktometryczne kompatybilne z tłumikami jonowymi: - automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału, - zakres pomiarowy: co najmniej od 0 do 15 000 µS/cm, - ciśnienie robocze celi co najmniej 10 MPa, - termostatowana cela pomiarowa w zakresie co najmniej od 7oC powyżej temperatury pokojowej do 55oC. | TAK / NIE |  |
|  |  | Cyfrowy detektor elektrochemiczny: - zakres potencjałów co najmniej od - 2,00 do 2,00 V z krokiem 0,001 V, - praca w trybie amperometrii stałoprądowej w zakresie co najmniej od 5 pA do 74 µA, - praca w trybie amperometrii pulsowej i integracyjnej w zakresie co najmniej od 50 pC do 200 µC, - elektroda odniesienia chlorosrebrowa lub palladowa, - zestaw srebrnych elektrod roboczych (elektroda stała oraz 6 elektrod wymiennych), - konstrukcja celi musi umożliwiać wymianę elektrod roboczych na elektrody wykonane z innych materiałów (platyna, złoto, grafit). | TAK / NIE |  |
|  |  | Detektor UV/VIS: - pomiar przy jednej długości fali, - zakres długości fali co najmniej od 190 do 900 nm, - dokładność długości fali +/- 1 nm, - poziom szumów przy 254nm co najwyżej 10 µAU - dryft < 100 µAU/h, - cela wykonana z PEEK | TAK / NIE | Poziom szumów co najwyżej 2,5 µAU: TAK/NIE |
|  |  |  |  | Poziom szumów co najwyżej 10 µAU: TAK/NIE |
| 3. | Zestaw kolumn chromatograficznych | Kolumna analityczna I: (4 x 250 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy anionów nieorganicznych: - wykonanie z PEEK-u, - ciśnienie robocze co najmniej do 20 MPa włącznie, - zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie co najmniej od 0 do 14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, - pojemność: co najmniej 200 µeq | TAK / NIE |  |
|  |  | Kolumna analityczna II: (4 x 200 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do szybkich analizy anionów nieorganicznych: - wykonanie z PEEK-u, - ciśnienie robocze co najmniej do 27 MPa włącznie, - zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie co najmniej od 0 do 14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, - pojemność: co najmniej 50 µeq | TAK / NIE |  |
|  |  | Kolumna analityczna III: (4 x 250 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy siarczków i cyjnków: - wykonanie z PEEK-u, - ciśnienie robocze co najmniej do 27 MPa włącznie, - zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie co najmniej od 0 do 14, - pojemność: co najmniej 100 µeq. | TAK / NIE |  |
|  |  | Kolumna analityczna IV:(4 x 250 mm) z grupami anionowymiennymi i kationowymiennymi z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy chromu(VI) z reakcją pokolumnową: - wykonanie z PEEK-u, - ciśnienie robocze co najmniej do 17 MPa włącznie, - kolumna analityczna wypełniona żywicą na bazie kopolimerów organicznych, - kompatybilna z fazami ruchomymi zawierającymi do 50% rozpuszczalników organicznych, - pojemność: co najmniej 60 µeq. | TAK / NIE |  |
| 4. | Moduł do reakcji pokolumnowej | Moduł do reakcji pokolumnowej złożony z pompy wysokociśnieniowej do podawania reagenta do reakcji pokolumnowej wykonanej z PEEKu o ciśnieniu maksymalnym co najmniej 17 MPa i przepływie co najmniej od 0,01 do 10 ml/min oraz pętli reakcyjnej o objętości z zakresu 300 – 400 µl. | TAK / NIE |  |
| 5. | Tłumik/wzmacniacz anionowy (suppressor) | Tłumik/wzmacniacz anionowy (suprpressor) membranowy lub kolumnowy, kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania: - pracujący w układzie ciągłej regeneracji, - pojemności tłumienia co najmniej 200 µeq/min, - objętość martwa poniżej 50 µl. | TAK / NIE | Membranowy pracujący z wykorzystaniem elektrolizy wody: TAK/NIE |
|  |  |  |  | Kolumnowy pracujący z zewnętrznym reagentem: TAK/NIE |
| 6. | Podajnik próbek | Automatyczny podajnik próbek: - pojemność co najmniej: 120 x 1,5 ml, - programowalna objętość nastrzyku dla zakresu od 1 do 100 ml z krokiem 0,1 ml oraz dla zakresu od 100 do 7500 ml z krokiem 1 ml, - powtarzalność nastrzyku: <0,3% RSD przy 20 µl w trybie przepełnienia pętli, - zawór wysokociśnieniowy do podania próbki do dwóch zaworów nastrzykowych, - podajnik musi zapewniać podawanie próbki na kolumny koncentracyjne o ciśnieniu wstecznym do co najmniej 0,65 MPa, - komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. | TAK / NIE |  |
| 7. | System komputerowy | Stanowisko do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania systemu chromatografii jonowej składające się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. Wyposażenie: - klawiatura, mysz optyczna - monitor LCD min. 23,8” - drukarka laserowa - pakiet biurowy: 1 licencja, bezterminowa - pamięć RAM 16GB - dysk twardy 512GB SSD - procesor i5 - karta graficzna (może być zintegrowana z płytą główną) - karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s | TAK / NIE |  |
| 8. | Oprogramowanie sterujące pracą chromatografu jonowego | Oprogramowanie powinno umożliwiać: - przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, - akwizycję danych z dwóch kanałów jednocześnie, - wbudowane gotowe programy sterujące wraz z metodą analityczną dla kolumn oferowanych przez producenta lub aplikacji producenta, - możliwość tworzenia wykresów zmian parametrów pracy chromatografu oraz wyników chromatograficznych (np. ciśnienie, stosunek sygnału do szumu, czas retencji, powierzchnia piku), - generację listy kontrolnej parametrów chromatograficznych i zdarzeń systemowych dla każdego chromatografu, - komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB, | TAK / NIE |  |
| 9. | Serwis, gwarancja | Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty instalacji, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Autoryzowany serwis na terenie Polski biegle posługujący się językiem polskim. W trakcie gwarancji min. jeden w każdym roku biegu gwarancji przegląd wraz z wymianą części rutynowo wymienianych zgodnie z zaleceniami producenta. Czas reakcji serwisu – maksymalnie 48h od daty zgłoszenia Czas wizyty serwisowej, jeżeli wymagana, do 72h od momentu zgłoszenia usterki. Czas naprawy do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia - w przypadku dostępności i konieczności wymiany części. Czas naprawy do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia - w przypadku części niestandardowych, nieutrzymywanych na stanie, koniecznych do sprowadzenia od producenta. | TAK / NIE |  |
| 10. | Wymagania dotyczące aplikacji metod analitycznych | Uruchomienie i ustawienie następujących metod: - metoda oznaczania kwasu siarkowego VI wg: PiMOŚP 2017, nr 2(92), s. 5–19; wymagana oznaczalność: min 0,00050mg/próbkę; - metoda oznaczania związków chromu VI wg: PiMOŚP 2018, nr 3(97), s. 131–148; wymagana oznaczalność: min 0,00014mg/próbkę; - metoda oznaczania związków chromu VI wg: PN-EN ISO 17075-2; wymagana oznaczalność: min 3,0mg/kg; - metoda oznaczania cyjanków wg: NiOSH 6017; wymagana oznaczalność: min 0,0050mg/próbkę - metoda oznaczania chlorków wg: NiOSH 7907; wymagana oznaczalność: min 0,135mg/próbkę; - metoda oznaczania fluorków wg: PiMOŚP 2014 nr 3 (81) str 71-87; wymagana oznaczalność: min 0,0050mg/próbkę; - metoda oznaczania kwasu fosforowego V wg: NiOSH 7908; wymagana oznaczalność: min 0,0020mg/próbkę; - metoda oznaczania tlenku azotu wg: OSHA 190; wymagana oznaczalność: min 0,0010mg/próbkę; - metoda oznaczania ditlenku azotu wg: OSHA 182; wymagana oznaczalność: min 0,00050mg/próbkę; - metoda oznaczania kwasu azotowego V wg: NiOSH 7907; wymagana oznaczalność: min 0,030mg/próbkę; - metoda oznaczania siarkowodoru wg: NIOSH 6013; wymagana oznaczalność: min 0,010mg/próbkę; - metoda oznaczania ditlenku siarki wg: OSHA 1011; wymagana oznaczalność: min 0,0030mg/próbkę; - metoda oznaczania ditlenku siarki wg: PN-EN 14791; wymagana oznaczalność: min 0,0030mg/próbkę; - metoda oznaczania ozonu wg: OSHA ID-214 ;wymagana oznaczalność: min 0,0010mg/próbkę; | TAK / NIE |  |
| 11. | Szkolenie | Bezpłatne szkolenie z obsługi sprzętu: min. 3 dni w siedzibie Zamawiającego, po instalacji dla min. 5 osób z uruchomiania, obsługi oraz konserwacji sprzętu. Bezpłatne szkolenie aplikacyjne: min. 4 dni, realizowane przez specjalistę aplikacyjnego w celu wdrożenia metod wymienionych powyżej- pkt.16 na dostarczonej aparaturze w siedzibie Zamawiającego dla min. 4 osób w uzgodnionych terminach z Zamawiającym w okresie trwania gwarancji. Oba szkolenia zakończone certyfikatami dla uczestników. | TAK / NIE |  |
| 12. | Dokumentacja | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: - dokumenty producenta, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych oraz kryteriów poza cenowych np. specyfikacja techniczna/broszura informacyjna. | TAK / NIE |  |
| 13. | W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże: | - pełną dokumentację techniczną urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem na język polski, w formie drukowanej oraz na nośniku elektronicznym (instrukcje obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych) - kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej | TAK / NIE |  |
| 14. | Referencje | Dostarczenie minimum 3 referencji użytkowników dla oferowanego modelu chromatografu jonowego z ostatnich 3 lat | TAK / NIE |  |
| 15. | Inne wymagania | Naczynka o pojemności 1,5 ml zabezpieczone septami w ilości co najmniej 500 sztuk | TAK / NIE |  |
|  |  | Koncentrat eluentu węglanu sodu 500ml (min 2szt.) | TAK / NIE |  |
|  |  | Koncentrat eluentu wodorowęglanu sodu 500ml (min 2szt.) | TAK / NIE |  |
| 16. | Inne | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. | TAK / NIE |  |
|  |  | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK / NIE |  |

……………………………………………

(podpis Wykonawcy)