ZAŁ. 1  - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem UV-Vis i kolektorem frakcji zgodny z opisem i spełniający poniższe wymagania:

- Wbudowane dwie dwutłokowe pompy wysokociśnieniowe kontrolowane w czasie rzeczywistym z poziomu oprogramowania

- Zakres przepływu co najmniej od 1 do 150 ml/min

- Maksymalne ciśnienie pracy co najmniej 6000psi (400bar)

- Praca w gradiencie binarnym

- Możliwość zastosowania zewnętrznej pompy do modyfikacji binarnego gradientu za pomocą trzeciego składnika o stałym składzie

- Budowanie gradientu po stronie wysokiego ciśnienia

- Programowanie gradientu w trybie liniowym, krokowym, izokratycznym

- Liniowość gradientu nie gorsza niż +/- 1%

- Możliwość rozbudowy o system zaworów umożliwiającego podłączenie do każdego kanału pompy 3 różnych rozpuszczalników do formowania binarnego gradientu z poziomu oprogramowania

- Wbudowany detektor UV-VIS (PDA) o zakresie nie węższym niż 200 - 800 nm

- Wbudowany kolektor frakcji o pojemności na dwa statywy na probówki. System musi rozpoznawać używane statywy w technologii RFID (Radio Frequency Identification)

- W zestawie dwa statywy na probówki 13 x 100 mm o pojemności 108 szt. każdy z wbudowanym czipem RFID

- Wbudowany automatyczny zawór do dozowania próbki z możliwością pracy z wymiennymi pętlami o objętości w zakresie co najmniej od 100uL do 20mL

- Wymienne pętle do dozowania próbki o pojemnościach 100uL, 1ml, 5ml

- Możliwość pracy z kolumnami o średnicy od 4,6mm ID do 50mm ID (w tym także z tymi o uziarnieniu 5µm)

- Możliwość rozbudowy o system zaworów pozwalającym na przełączanie z poziomu oprogramowania pomiędzy minimum 4 kolumnami podłączonymi do chromatografu

- Wbudowany system kontroli poziomu eluentów, czujniki poziomu cieczy w butlach z eluentami, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku poziomu eluentu poniżej wartości minimalnej

- Wbudowany system kontroli poziomu zlewek, czujnik poziomu cieczy w butli zbierającej zlewki, automatycznie wstrzymujący proces w przypadku przekroczenia poziomu zlewek powyżej poziomu zadanego jako maksymalny

- Sterowanie za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego o przekątnej co najmniej 15”

- Zaimplementowane oprogramowanie do sterowania systemem pracujące w środowisku LINUX lub równoważnym umożliwiające:

  - Zbieranie frakcji przy:

    - dowolnie zadanej długości jednej fali

    - dowolnie zadanych długościach dwóch fal

    - dowolnie zadanej długości jednej fali wraz z przemiataniem całego zakresu lub wybranego zakresu fal

    - dowolnie zadanych długościach dwóch fal wraz z przemiataniem całego zakresu lub wybranego zakresu fal

    - przy przemiataniu całego zakresu lub wybranego zakresu fal

  - Podgląd widma UV-Vis w czasie rzeczywistym rozdziału oraz bezpośrednio po nastrzyku

  - Możliwość zbierania dowolnej objętości frakcji z całej szerokości piku lub jego fragmentu

  - Możliwość zbierania całego produktu przez kolektor frakcji z automatycznym przejściem do kolejnej probówki w momencie zarejestrowania elucji kolejnego związku (pojawienie się piku)

  - Oprogramowanie pozwalające na zbieranie frakcji na podstawie szybkości narastania wartości sygnału z detektora lub przekroczenia zadanego progu

  - Kodowanie frakcji kolorami

  - Automatyczne zapisywanie danych na dysk w sieci wewnętrznej

  - Automatyczne skalowanie metod dla różnych rozmiarów kolumn chromatograficznych

  - Funkcja manualnego wymuszenia przejścia zbieranej frakcji do kolejnego zbiornika, do kolejnego kroku planu, do zakończenia procesu

  - Możliwość wydruku i eksportu danych do środowiska Windows

  - Możliwość wprowadzenia hasła dostępu, kont użytkowników o różnym dostępie

  - Sterowanie detektorem ELSD oraz detektorem masowym

- Możliwość rozbudowy o autosampler

- Możliwość rozbudowy o auto-dozownik dozujący tą samą próbkę wiele razy

- Możliwość rozbudowy o wbudowany detektor ELSD oraz detektor masowy. Sterowanie detektorami z wbudowanego w chromatograf modułu kontrolno- pomiarowego

- System musi mieć możliwość ustawienia pod wyciągiem, wymiary nie mogą przekraczać (wys. x szer. x gł.): 70cm x 36cm x 51cm

- Gwarancja min. 24 miesiące