Załącznik nr 5 do Zapytanie Ofertowego nr 2 z dnia 05.07.2024 r.

|  | Opis parametru | Parametr wymagany | Rodzaj warunku | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa/typ | Tak, podać | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Producent/kraj | Tak, podać | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowany) min. 2023 | Tak, podać | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| MAGNES |  |  |  |  |  |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0 ≥ 1.5T | ≥ 1,5 T; podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii „zero-boil-off” | ##### Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Aktywne ekranowanie | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y | ≤ 2,5 m; podać wartość [m] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z | ≤ 4,0 m; podać wartość [m] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego – wartość typowa, mierzona metodą VRMS (Volume Root-Mean Square) w dużej kuli o średnicy 10 cm: | ≤ 0,03 ppm; podać wartość [ppm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego – wartość typowa, mierzona metodą VRMS (Volume Root-Mean Square) w dużej kuli o średnicy 20 cm: | ≤ 0,1 ppm; podać wartość [ppm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego – wartość typowa, mierzona metodą VRMS (Volume Root-Mean Square) w dużej kuli o średnicy 30 cm: | ≤ 0,2 ppm; podać wartość [ppm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego – wartość typowa, mierzona metodą VRMS (Volume Root-Mean Square) w dużej kuli o średnicy 40 cm: | ≤ 0,5 ppm; podać wartość [ppm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego – wartość typowa, mierzona metodą VRMS (Volume Root-Mean Square) w dużej kuli o średnicy 45 cm: | ≤ 2,5 ppm; podać wartość [ppm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sprzętowa korekcja jednorodności pola (wyższego rzędu) po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych np. High Order Shim, Advanced Shim lub równoważne zgodnie z nomenklatura producenta urządzenia. | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia redukcji hałasu oparta na modyfikacjach oprogramowania i sprzętu (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, SoftSound) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia redukcji hałasu oparta na modyfikacjach oprogramowania i sprzętu z obrazowaniem równoległym | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia redukcji hałasu oparta na oprogramowaniu i sprzęcie używanym z techniką obrazowania kompensacji ruchu | Tak, podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia redukcji czasu akwizycji poprzez podpróbkowanie skompresowane (zgodnie z nomenklatura producenta urządzenia) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia rekonstrukcji iteratywnej pozwalającej na polepszenie jakości sygnału MR bądź redukcji czasu akwizycji (zgodnie z nomenklatura producenta urządzenia) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Możliwość łączenia technologii podprókowania z rekonstrukcją iteratywną wymienione w pkt 18 i 19 | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi (x, y, z) dla max FOV uzyskiwane jednocześnie | ≥ 30 mT/m; podać wartość [mT/m] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi (x, y, z), dla amplitudy podanej w pkt. 21 | ≥ 130 T/m/s; podać wartość [mT/m] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| SYSTEM RF |  |  |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa | ≥ 16 kW; podać wartość [kW] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Liczba niezależnych kanałów odbiorczych użytych jednocześnie w polu obrazowania | ≥ 16 podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| CEWKI |  |  |  |  |  |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak podać nazwę cewki | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Cewka do wykonywania badań głowy i szyi z min. 16 kanałami odbiornika zgodnymi z technologią obrazowania równoległego (ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER, RAPID). . Z dołączonym lustrem pozwalającym pacjentowi patrzeć na zewnątrz. Możliwość łączenia z innymi cewkami. | Tak podać nazwę cewki | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Zintegrowana cewka matrycowa pracująca pojedynczo lub w połączeniu z cewką głowy i szyi do badań całego kręgosłupa i mózgu z automatycznym ruchem stołu pacjenta sterowanym z konsoli operatora bez zmiany położenia pacjenta i zmiany cewek, z min. 16 kanałami odbiorczymi i kompatybilna z technologią obrazowania równoległego. (ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER, RAPID) | Tak podać nazwę cewki lub zestaw cewek | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Cewka do wykonywania badań ciała w polu widzenia 50cm z min. 16 kanałami odbiorczymi i kompatybilna z technologią obrazowania równoległego (ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER, RAPID) | Tak podać nazwę cewki lub zestaw cewek | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Elastyczna cewka ogólnego przeznaczenia z co najmniej 8 kanałami odbiorczymi i kompatybilna z technologią obrazowania równoległego (ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER, RAPID) | Tak podać nazwę cewki | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Korekcja sygnału dla cewek elastycznych oparta na algorytmie kompensującym sygnał z elementów cewki na podstawie pomiaru ich charakterystyki w celu uzyskania jednorodnego sygnału z całej anatomii | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| STÓŁ PACJENTA, GANTRY |  |  |  |  |  |
|  | Obciążenie płyty stołu | ≥ 220 kg podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FOV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Minimalna wysokość stołu [cm] | ≤ 55 cm podać wartość [cm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. „gruszka”, przycisk) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) | ≥ 60 cm; podać wartość [cm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Centrator laserowy | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Podkładki do pozycjonowania | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Funkcja umożliwiająca chwilowe zatrzymanie akwizycji | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Funkcja umożliwiająca rekonstrukcje obrazu przy niepełnej akwizycji | Tak/Nie | Warunek fakultatywny |  | Tak- 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | System monitorowania pacjentów (EKG, oddechowy, pulsacyjny) w technologii bezprzewodowej z baterią i stacją ładującą | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |  |  |
|  | Badania neurologiczne | - | - |  |  |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak | Tak |  | TAK/NIE |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign, AIRxBrain lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające całkowicie zautomatyzowane badanie mózgu łącznie z egzekucją badania, postproccesingiem i transferem w sposób nadzorowany przez skaner (ReadyBrain lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN, BSI lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej przestrzeni k do obrazowania neurologicznego (PROPELLER, BLADE, RADAR) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Redukcja artefaktów od ruchów pacjenta przy obrazowaniu T1-ważonym dla sekwencji Spin Echo (BLADE, PROPELLER lub równoważne odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Redukcja artefaktów od ruchów pacjenta przy obrazowaniu T2*-ważonym dla sekwencji Gradient Echo (BLADE, PROPELLER lub równoważne odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Nieinwazyjna bezkontrastowa technologia do analizy morfologii blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych z tworzeniem kolorowych map | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Nieinwazyjna bezkontrastowa metoda wykorzystująca impulsy saturacji za pomocą presaturacji typu cylindrycznego dla sekwencji 3D TOF w celu selektywnego tłumienia sygnału przepływu krwi i uchwycenia obszaru kontrolnego naczynia krwionośnego z tłumionego obszaru. | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej przestrzeni k do obrazowania neurologicznego (PROPELLER, BLADE, RADAR) połączone z obrazowaniem równoległym | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia redukcji hałasu oparta na modyfikacjach oprogramowania i sprzętu (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, SoftSound) dla sekwencji neurologicznych | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie dyfuzji (DWI) | - | - |  |  |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion, FSE DWI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI | ≥ 10 000 s/mm2; podać wartość [s/mm2] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coef.) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | DWI całego ciała | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Dyfuzja z wieloma wartościami b | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Elastyczny wybór NSA dla różnych wartości b | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI, Calculated DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika). | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie Perfuzji (PWI) | - | - |  |  |
|  | Single-shot EPI PWI | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Angiografia (MRA) | - | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Angigrafia z kontrastem (CE MRA) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Dynamiczna angiografia 3D | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak, FLUTE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK, TRAQ) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż TOF i PC oparta na technice Turbo /Fast Spin Echo , przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż TOF i PC oparta na technice Gradient Echo, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technika kompensacji ruchu w angiografii bezkontrastowej | Tak/Nie podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Badanie w obszarze abdominalnym | - | - |  |  |
|  | Sekwencja do dynamicznych badań wątroby - LAVA, VIBE, THRIVE, TIGRE | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Cholangiografia MR 2D i 3D | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON, FatSep) oparta na technice Gradient Echo 2D i 3D | Tak/Nie podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON, FatSep) oparta na technice Fast Gradient Echo 2D i 3D | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON, FatSep) oparta na technice Turbo/Fast Spin Echo 2D i 3D | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wybór metody 3 pkt i 2 pkt. dla sekwencji opisanych powyżej (IDEAL, DIXON, FatSep) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wybór różnych metod supresji tłuszczu w celu uzyskania obrazów o różnej zawartości tłuszczu | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Dyfuzja z różnymi wartościami b | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia redukcji hałasu oparta na modyfikacjach oprogramowania i sprzętu (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, SoftSound) do obrazowania ciała | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej k-przestrzeni z wykorzystaniem sekwencji TSE/FSE, sekwencji SE i sekwencji GE | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej k-przestrzeni z wykorzystaniem sekwencji z redukcją hałasu TSE/FSE, SE i GE | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencja kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej k-przestrzeni dla bezkontrastowej angiografii TOF | Tak podać nazwe | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej k-przestrzeni połączone jednocześnie z obrazowaniem równoległym | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Badania prostaty | - | - |  |  |
|  | Badania ortopedyczne | - | - |  |  |
|  | Podstawowe i zaawansowane protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Badania barku | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Badania nadgarstka | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Badania stawu skokowego | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON, FatSep) oparta na technice Gradient Echo 2D i 3D | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON, FatSep) oparta na technice Fast Gradient Echo 2D i 3D | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON, FatSep) oparta na technice Turbo/Fast Spin Echo 2D i 3D | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wybór metody 3 pkt. i 2 pkt. dla sekwencji opisanych powyżej (IDEAL, DIXON, FatSep) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wybór różnych metod supresji tłuszczu w celu uzyskania obrazów o różnej zawartości tłuszczu | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej k-przestrzeni z wykorzystaniem sekwencji TSE/FSE, sekwencji SE, sekwencji GE | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej k-przestrzeni połączone jednocześnie z obrazowaniem równoległym | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia redukcji hałasu oparta na modyfikacjach oprogramowania i sprzętu (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, SoftSound) dla sekwencji mięśniowo-szkieletowych | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań minimum obszarów: kolana, stawu barkowego, kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa piersiowego, kręgosłupa lędźwiowego, w sposób nadzorowany przez skaner (odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak/Nie podać nazwę | Warunek fakultatywny |  | Tak- 1 pkt. Nie- 0 pkt. |
|  | Obrazowanie równoległe | - | - |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE,ASSET,IPAT,SPEEDER, RAPID) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM , kRAPID) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego | ≥ 8 podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Techniki redukcji artefaktów ruchowych | - | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej przestrzeni k z wykorzystaniem sekwencji TSE/FSE, sekwencji SE, sekwencji GE | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej k-przestrzeni z wykorzystaniem sekwencji z redukcją hałasu TSE/FSE, SE i GE | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Sekwencje kompensacji ruchu oparte na akwizycji radialnej przestrzeni k połączone jednocześnie z obrazowaniem równoległym | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia redukcji hałasu oparta na modyfikacjach oprogramowania i sprzętu (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, SoftSound) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Nadpróbkowanie w kierunku fazy i częstotliwości | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Kompensacja przepływu krwi | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Kompensacja artefaktów pochodzących od oddychania I fizjologicznych (perystaltyka, serce) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Bramkowanie oddechowe | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Techniki spektralnej saturacji | - | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody. | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Czas badania |  |  |  |  |
|  | RM głowy – 6 sekwencji – podać czas badania [min] wykonanego z poniższymi parametrami - Płaszczyzna osiowa T2 warstwa 5mm, matryca akwizycji co najmniej 320x256 - Płaszczyzna osiowa FLAIR warstwa 5mm, matryca akwizycji co najmniej 320x256 - Płaszczyzna osiowa T1 warstwa 5mm, matryca akwizycji co najmniej 320x256 - Płaszczyzna osiowa DWI warstwa 5mm, matryca akwizycji co najmniej 128x128, wartość b=1000 - Płaszczyzna osiowa T2* warstwa 5mm, matryca akwizycji co najmniej 320x256 - Angiografia 3D TOF , warstwa nie więcej niż 1.2mm, pokrywająca co najmniej 10cm głowy | Tak, ≤ 17 min | Warunek fakultatywny |  | ≤ 8 min – 2 pkt >8 min – 0 pkt |
|  | RM kręgosłupa lędźwiowego – 4 sekwencje – podać czas badania [min] wykonanego z poniższymi parametrami - Płaszczyzna strzałkowa T2, warstwa 4mm, matryca akwizycji co najmniej 320x256 - Płaszczyzna strzałkowa T1, warstwa 4mm, matryca akwizycji co najmniej 320x256 - Płaszczyzna strzałkowa STIR, warstwa 4mm, matryca akwizycji co najmniej 320x256 - Płaszczyzna osiowa T2, warstwa 4mm, matryca akwizycji co najmniej 256x256 | Tak, ≤ 15 min Z | Warunek fakultatywny |  | ≤ 6 min – 2 pkt >6 min – 0 pkt |
|  | RM stawu kolanowego – 5 sekwencji – podać czas badania [min] wykonanego z poniższymi parametrami - Płaszczyzna strzałkowa PD FatSat (saturacja spektralna tłuszczu), warstwa 3mm, matryca akwizycji co najmniej 256x256, FOV mniejsze niż 180mm - Płaszczyzna osiowa PD FatSat (saturacja spektralna tłuszczu), warstwa 4mm, matryca akwizycji co najmniej 256x256, FOV mniejsze niż 160mm - Płaszczyzna czołowa PD FatSat (saturacja spektralna tłuszczu), warstwa 3mm, matryca akwizycji co najmniej 256x256, FOV mniejsze niż 180mm - Płaszczyzna czołowa T1, warstwa 3mm, matryca akwizycji co najmniej 256x256, FOV mniejsze niż 180mm - Płaszczyzna strzałkowa T2, warstwa 2mm, matryca akwizycji co najmniej 256x256, FOV mniejsze niż 180mm | Tak, ≤ 15 min | Warunek fakultatywny |  | ≤ 8 min – 2 pkt >8 min – 0 pkt |
|  | RM piersi – 4 sekwencje – podać czas badania [min] wykonanego z poniższymi parametrami (przy założeniu 1 fazy dynamicznej) - Płaszczyzna osiowa T1 3D z supresją sygnału tłuszczu, grubość warstwy rekonstruowanej nie większa niż 1mm - Płaszczyzna osiowa T2 z supresją sygnału tłuszczu, grubość warstwy nie większa niż 3mm - Płaszczyzna osiowa T2, grubość warstwy nie większa niż 3mm - Badanie dynamiczne - Płaszczyzna osiowa T1 3D z supresją sygnału tłuszczu, grubość warstwy rekonstruowanej nie większa niż 1mm- czas pojedynczej fazy nie dłuższy niz 1:30 minut | Tak, ≤ 14 min | Warunek fakultatywny |  | ≤ 6 min – 2 pkt >6 min – 0 pkt |
| SEKWENCJE |  |  |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | 2D i 3D Fast GRE (TurboFLASH, MPGRASS, TFE) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D (VIBE, LAVA, THRIVE) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA ) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing z kompensacją fazy | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do Nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Multi echo GRE z kombinacją ech | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Single-shot Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Turbo/Fast Inversion Recovery | Tak podać nazwę | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |  |  |
|  | Parametry pola widzenia (FOV ) | - | - |  |  |
|  | Maks. FOV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Maks. FOV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Maximum FOV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z ruchem stołu) | ≥ 200cm podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Minimum FOV | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Parametry akwizycyjne | - |  |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak podać wartość [n,n] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,8 mm; podać wartość [mm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Parametry sekwencji | - |  |  | TAK/NIE |
|  | Min TR dla EPI (256x256 matryca) | ≤ 15 ms; podać wartość [ms] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Min TE dla EPI (256x256 matryca) | ≤ 3,5ms; podać wartość [ms] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR (256x256 matryca) | ≤ 1,5 ms; podać wartość [ms] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE (256x256 matryca) | ≤ 0,5 ms; podać wartość [ms] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE/FSE): min TR dla matrycy 256 x 256 | ≤ 200 ms podać wartość [ms] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE/FSE): min TE dla matrycy 256 x 256 | ≤ 7 ms; podać wartość [ms] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |  |
|  | Komputer | - |  |  |  |
|  | Pojemność dysku wyrażona obrazami w matrycy 256x256 bez kompresji | ≥200 000 podać wartość | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R/DVD z załączoną przeglądarką DICOM Viewer | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 2 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Monitor | - | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Technologia LCD / TFT | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Przekątna | ≥ 19”; podać wartość [”] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Matryca monitora | ≥ 1280x1024; podać rozmiar [n x m] | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie kliniczne na konsoli operatora | - | - |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | MPR | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | MIP | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | minMIP | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Praca w sieci | - | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | UPS stacji technika | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| KONSOLA LEKARSKA OPISOWA |  |  |  |  |  |
|  | Stacja lekarska z oprogramowaniem diagnostycznym TK / MR | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Minimalne wymagania sprzętowe dla komputera stacji lekarskiej : - pamięć RAM: minimum 32 GB - 2x Processor klasy Intel Xeon min. 8 rdzeni min. 2,0 Ghz - wbudowana macierz w konfiguracji RAID 1 - pojemność macierzy: minimum 1 [TB] - napęd optyczny: DVD – RW - dedykowana karta graficzna do obsługi monitora diagnostycznego | Tak, podać | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Monitor diagnostyczny kolorowy o następujących parametrach: - o przekątnej min. 30” - rozdzielczości nie mniejszej niż 2560 x 1600 pikseli, - max. jasności 1000 cd/m², - jasność kalibrowana DICOM 600 cd/m² | Tak, podać | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0, zgodny z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Query/ Retrieve, | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Multimodalna przeglądarka 2D/3D do badań CT, MR, | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych CT, MR,. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań minimum 6 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Pomiary geometryczne ( minimum długości, kątów, powierzchni, objętości) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego ), elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu, odbicie lustrzane, powiększenie i pomniejszenie obrazu, dodawanie/subtrakcja obrazów) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Prezentacje Cine | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT,SSD Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Narzędzie umożliwiające wykonywanie wirtualnej endoskopii przestrzeni powietrznych (np. zatok) i płynowych (np. endoskopia śródnaczyniowa) z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni) | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalająca na: - automatyczną rejestrację załadowanych serii badań - automatyczne lub półautomatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kręgosłupa z obrazami prostopadłymi do linii kręgosłupa - automatyczne lub półautomatyczne rekonstrukcje MPR/widoki dla chirurgów/ortopedów. | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów TK | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wyodrębnianie lub usuwanie następujących organów dla badań TK: | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wyodrębnianie mózgu wraz z separacją naczyń mózgowych | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wyodrębnianie kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wyodrębnianie płuc i oskrzeli | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wyodrębnianie wątroby | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wyodrębnianie serca i naczyń | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wyodrębnianie i separacja stawu biodrowego | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Wyodrębnianie i łatwa separacja małych kości | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne lub półautomatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające: - Identyfikację i pomiary zmian w czasie zgodnie z klasyfikacją RECIST/PERCIST,WHO, mRECIST,Choi - porównywanie badań z 2 punktów czasowych, - rejestrację/fuzję obrazów, | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do automatycznej analizę badań CT płuc w 3D z kolorowym zaznaczeniem poszczególnych płatów realizujące: - automatyczne załadowanie i wyodrębnienie płuc - podział na płaty - automatyczne wyodrębnienie drzewa oskrzelowego z możliwością - Automatyczne wyodrębnienie guzka przez zaznaczenie zmiany i wizualizacje umiejscowienia na różnych widokach płuc - Oprogramowanie do analizy rozedmy płuc - Możliwość edycji map kolorowych dla diagnostyki zmian charakterystycznych dla przebiegu COVID-19 ułatwiający obiektywną ocenę | Tak | Warunek obligatoryjny |  |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta). - automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: - identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie widoku mamy kolorowej zwapnień - wyznaczanie stenozy, - pomiar średnicy i obwodu naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia - jednoczesny dostęp dla minimum jednego użytkownika | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT. Algorytm DSA powinien dokonać subtrakcji serii badania bez kontrastu od kolejnej serii badania z kontrastem | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu CT i MR umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: CBV/CBV /TTP/ MTT | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR piersi, umożliwiające wizualizacji i pomiary zmiany przed i po kontraście, obrazujące w postaci map kolorowych i krzywych dynamicznych, umożlwiające stworzenie raportu według skali BI-RADS | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR gruczołu krokowego, umożliwiające pomiary i obserwacje zmian w wielu seriach t2, ADC, DWI, DCE i krzywych „time intesity”, umożliwiające wygenerowanie raportu PI-RADS | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do analizy tz. TX Map pozwalające na analizę chrząstki i kolagenu | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Nagrywanie obrazów na CD/DVD w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia uproszczonej przeglądarki DICOM do zapisanych danych | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Zapisywanie danych obrazowych na USB | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Zasilacz UPS dedykowany do obsługi zestawu | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |
|  | Klatka Faradaya wraz z quench rurą | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | System wentylacji i chłodzenia aparatu i pomieszczeń technicznych | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Detektor implantów metalowych | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Gaśnica niemagnetyczna przystosowana do użytku w środowisku 1,5T MR | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Niemagnetyczna leżanka do transportu pacjentów w pozycji siedzącej | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Czujnik (monitor) poziomu tlenu w pomieszczeniu MR | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Pulsoksymetr do pracy w środowisku magnetycznym | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak, podać | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Szkolenie personelu: 5 dni. | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Gwarancja: 12 miesięcy. | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |
|  | Warunki płatności: - brak przedpłat, - płatność 100% ceny nie wcześniej, niż 3 (trzy) miesiące od dnia dostawy | Tak | Warunek obligatoryjny |  | TAK/NIE |

……………………….				……………………….

Miejscowość i Data				Podpis Wykonawcy

KRYTERIUM DOSTĘPU