ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2024 – RNA/HuR

Nazwa firmy :    ____________________________________________________________
Adres:  ____________________________________________________________________

Zarejestrowana w (KRS/CEIDG)_________________ pod nr __________________________

REGON FIRMY:	___________________________ NIP FIRMY: _______________________

Osoba do kontaktów:

Nazwisko i imię:__________________________   e-mail:_____________________________

Numer telefonu: ______________________________

- Składamy niniejszą ofertę oraz deklarujemy wykonanie zamówienia w ramach wycen podanych poniżej:

| Zamówienie podstawowe: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Opis produktu | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto za miesiąc najmu | Łączna wartość netto (C*D) | Łączna wartość brutto** (E+VAT) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Wysokorozdzielczy spektrometr mas typu kwadrupol-analizator czasu przelotu (Q-TOF) dedykowany do rutynowych analiz toksykologicznych / farmaceutycznych o następujących cechach: • Termostatowana optyka jonowa zapewniająca stabilność pomiaru m/z (≤2 ppm (6-12h)) oraz dokładność pomiaru m/z ≤4 ppm; • Źródło jonów zapewniające wysoką wydajność jonizacji analitów, w pełni ortogonalne; - Źródło musi umożliwiać podawanie przez ten sam port próbki oraz kalibratora, z wykorzystaniem dwóch niezależnych kapilar. - Optyka jonowa zapewniająca wysoką rozdzielczość (MS ≥42 000, MS/MS ≥30 000) oraz czułość (rezerpina, S/N, MS/MS: 1 pg , 1750:1 lub wyższą); - Szybkie tempo akwizycji danych przy wysokiej rozdzielczości (≥ 25 widm MS na sekundę; ≥ 100 widm MS/MS na sekundę) - Zakres dynamiczny: powyżej 3 rzędów wielkości; - Tryby skanowania: Q1; TOF-MS; TOF-MS/MS; TOF MS/MS w wąskim oknie skanowania wokół jonu fragmentacyjnego; akwizycja danych z uwzględnieniem filtrów/kryteriów skanowania takich jak poziom intensywności jonów, mass defect, obwiednia izotopowa; akwizycja danych w zmiennych zakresach skanowania (Da) - Nastołowy, o wymiarach max (dł. x szer. x wys.): 140 cm x 70 cm x 120 cm. Zestaw musi zawierać: • Źródło jonów, pozwalające na pracę z sondami do jonizacji ESI oraz APCI. System pozwalający na zautomatyzowane przeprowadzanie kalibracji. Nominalne wartości przepływu: - dla standardowego źródła jonów (przepływ od 5 do 3000 µl /min.); - dla źródła APCI (przepływ od 200 do 3000 µl / min.); • Sondę ESI; • Sondę APCI; • Pompę próżni wstępnej; • Sterownik mikroprocesorowy do sterowania pracą spektrometru i akwizycji danych; - Pompę strzykawkową; - Monitor LCD; - Rok produkcji 2021 lub młodszy | 26 | …………… PLN/EUR/GBP/USD* | …………… PLN/EUR/GBP/USD* | …………… PLN/EUR/GBP/USD* |
| 2. | - Oprogramowanie wraz z licencją dedykowane do pełnej obsługi i analizy danych ze spektrometru mas; - Jedna platforma programowa do analizy jakościowej i ilościowej; - Oprogramowanie umożliwiające automatyczną identyfikację metabolitów (ang. software-aided structural elucidation of metabolites), produktów degradacji lub zanieczyszczeń badanego związku w pełni kompatybilne z oferowanym wysokorozdzielczym spektrometrem mas zapewniające możliwość generowania dokładnych widm masowych dla związków obecnych w próbce, posiadające wbudowane bazy danych dla typowych szlaków biotransformacji oraz zapewniające analizę dopasowania masowego, wzorców fragmentacji, obwiedni izotopowej i defektu masy w celu automatycznej identyfikacji metabolitów. Oprogramowanie powinno na podstawie analizy widm fragmentacyjnych MS/MS zaproponować region cząsteczki ulegający danej biotransformacji. Dodatkowo, oprogramowanie powinno posiadać funkcje takie jak filtrowanie wyników, generowanie raportów oraz wizualizację danych jakościowych i ilościowych. |  |  |  |  |
| 3. | Licencja Microsoft Office 2016 bądź nowsza lub produkt równoważny pozwalający na tworzenie edytowalnych raportów z przeprowadzonych badań, kompatybilny z systemem MS Office |  |  |  |  |
| 4. | Chromatograf cieczowy UHPLC - Rok produkcji 2021 lub młodszy Zestaw musi zawierać: • Moduł sterownika (1 sztuka); • Degazer próżniowy (1 sztuka); • Zestaw 2 pomp (limit ciśnienia 1300 bar) (1 sztuka); • Automatyczny podajnik próbek (autosampler), z kontrolowaną temperaturą, od 4°C, wyposażony w statyw (ang. rack) dedykowany do standardowych fiolek o pojemności 1.5 mL oraz drugi pozwalający na bezpośredni nastrzyk próbek z płytek 96-dołkowych • Taca na rozpuszczalniki (1 sztuka); • Butelki na rozpuszczalniki z nakrętkami (5 sztuk); • Kabel synchronizujący wejście/wyjście (1 sztuka); • Mieszalnik o pojemności 100 µL UHPLC (1 sztuka); • Termostat do kolumn − Zakres temperatur od 10 °C poniżej temperatury otoczenia do 85 °C, umożliwiający umieszczenie kolumny co najmniej do 15 cm |  |  |  |  |
| 5. | Zawór kierujący przepływ do spektrometru lub „to waste” |  |  |  |  |
| 6. | Stół pod spektrometr o wymiarach max (dł. x szer.): 140 cm x 70 cm |  |  |  |  |
| 7. | Stół pod zestaw UHPLC |  |  |  |  |
| 8. | Generator azotu |  |  |  |  |
| 9. | Sprężarka zdolna do obsługi dwóch spektrometrów |  |  |  |  |
| 10. | Zasilacz awaryjny 10 kVA |  |  |  |  |
| 11. | Pakiet serwisu dla całego zestawu na czas trwania umowy obejmujący niezbędne części do naprawy chromatografu cieczowego oraz spektrometru mas wraz pracą inżyniera serwisu konieczną do przywrócenia sprawności urządzenia. W cenie oferty uwzględniona powinna być jedna wizyta konserwacyjna po każdych 12 miesiącach wynajmu oraz na zakończenie. Zamawiający zapewni dostawy materiałów zużywalnych oraz sterownika komputerowego. |  |  |  |  |
| Zamówienie podobne: |  |  |  |  |  |
| L.P. | Opis | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto za miesiąc najmu | Łączna wartość netto (C*D) | Łączna wartość brutto** (E+VAT) |
| A | B | C | D | E | F |
| 12. | Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku konieczności wykonania badań niezbędnych dla osiągniecia celu projektu, jednak nie więcej niż o 6 miesięcy. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia Wykonawcy zamówienia podobnego, a Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa, wartość udzielonego zamówienia podobnego pomniejszy wartość wykupu. | 6 | …………… PLN/EUR/GBP/USD* | …………… PLN/EUR/GBP/USD* | …………… PLN/EUR/GBP/USD* |

- Deklarujemy realizację zamówienia w następujących terminach:

Deklarujemy, że dostawa, instalacja i uruchomienia zajmie …………. dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy, że termin płatności będzie wynosił ………. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że przyjmujemy w całości warunki zawarte w zapytaniu, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. _____ dni od daty wyznaczonej na składanie ofert (minimum 30 dni).

- Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera* informacje/i stanowiące/ych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach: …………………………………*

* Niepotrzebne skreślić

** Prosimy mieć na uwadze, że Oferent świadczący usługi na rzecz podmiotu będącego podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim, który nie ma siedziby w tym państwie nie naliczy podatku VAT na swojej fakturze. Podmiot dokona odwrotnego obciążenia transakcji. W związku z tym prosimy o podanie wyłącznie wartości netto.

.............................           							........................................................

Data		/ czytelny podpis albo podpis i pieczątka  Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta ***/

*** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2024 – RNA/HuR

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału

Oświadczam, że firma ………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa firmy)

spełnia warunki opisane w punkcie IV.2 Zaproszenia do składania ofert nr 16/2024 – RNA/HuR oraz, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z tymi warunkami.

.............................           					........................................................

Data		/ czytelny podpis albo podpis i pieczątka  Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta */

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2024 – RNA/HuR

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ja niżej podpisany/a [_________] działając w imieniu Oferenta pod nazwą [_______], niniejszym oświadczam, że:

- Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w sposób określony w sekcji 3 poniżej.

- Oferent jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań określony w sekcji 3, punkty od 1 do 3)**:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Proszę skreślić odpowiednio sekcję 2 jeśli powiązania osobowe lub kapitałowe nie dotyczą lub sekcję 1 jeśli powiązania osobowe lub kapitałowe dotyczą.

| ______________________ Data | ____________________________________________________ /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta ***/ |
| --- | --- |

** Wypełnić tylko w przypadku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych

*** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana w przypadku nieczytelnego podpisu.

.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2024 – RNA/HuR

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

…………………………....................................................................

czytelny podpis albo podpis i pieczątka  Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta*

*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana w przypadku nieczytelnego podpisu.

1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Dostawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Dostawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

______________________________________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657123, adres e-mail: contact@molecure.com, tel. 22 552 67 24 („Administrator” lub „Spółka”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Martą Borkowską, e-mail: m.borkowska@molecure.com, tel. 22 552 67 24.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem konkursowym prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności, w ramach którego złożyła Pani/Pan odpowiedź na zapytanie ofertowe.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończona została realizacja umowy zawartej z Panią/Panem. W przypadku jeżeli Pani/Pana oferta nie zostanie wybrana, to Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs, w ramach którego złożyła Pani/Pan ofertę.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu konkursowym prowadzonym przez Spółkę w ramach zasady konkurencyjności.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- prawo do usunięcia danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO za wyjątkiem i z zastrzeżeniem sytuacji tam wskazanych

- nie przysługuje Pani/Panu, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak w toku działalności okaże się to niezbędne i Państwa dane będą, w związku z realizowanymi przez Państwa obowiązkami, przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, to dochowamy wszelkich starań i zapewnimy, by podmioty te przestrzegały zasad określonych w RODO, m.in. aby były spełniały warunki programu Tarcza Prywatności.

- Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/2024 – RNA/HuR

Oświadczenie dotyczące objęcia sankcjami

Niniejszym oświadczam, że nie jestem Podmiotem objętym sankcjami.

Przez Podmiot Objęty Sankcjami należy rozumieć:

a)	podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

(i)	obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji;

(ii)	osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) niniejszej litery;

(iii)	osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) niniejszej litery,

b)	podmiot, o którym mowa w art. 5l ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj. osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, który w ponad 50 % jest własnością publiczną lub jest pod kontrolą publiczną,

c)	podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,

d)	podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,

e)	podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,

f)	podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. b, c lub d niniejszego punktu,

g)	podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. b, c lub d niniejszego punktu,

h)	inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy.

.............................           					........................................................

Data		/ czytelny podpis albo podpis i pieczątka  Oferenta/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Oferenta */

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu. Pieczątka imienna wymagana jest w przypadku nieczytelnego podpisu.