Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka części lub na wszystkie części.

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. wymagania i parametry techniczne, określone  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać  wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu/urządzenia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

- Każdy sprzęt wykazany w załączniku nr 2 Formularz oferty jako sprzęt oferowany, musi mieć odzwierciedlenie i opis w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 5 Wykaz doświadczenia.

Przedmiot zamówienia: dostawa nowoczesnych, diagnostycznych, monitorujących oraz terapeutycznych sprzętów i urządzeń w celu ich wykorzystania na potrzeby rozbudowy laboratorium medycznych czynności ratunkowych oraz wykorzystaniu w nauczaniu praktycznym na kierunkach medycznych w Akademii WSB, w zakresie:

| CZĘŚĆ 1: : Symulator wysokiej wierności osoby dorosłej typ I z kompletem akcesoriów (1 zestaw) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis minimalnych wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
| Ława optyczna z trójkątnym profilem |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaawansowany symulator osoby dorosłej z fizjologicznym zakresem ruchów w stawach kończyn górnych. Możliwość ułożenia symulatora w pozycji na wznak, siedzącej, bocznej oraz na brzuchu. Wymienne narządy płciowe (kobieta, mężczyzna) |  |  |  |
|  |  | Możliwość pracy symulatora w różnych trybach: a) automatycznym, zgodnie z fizjologią człowieka, gdzie podawane dawki leków i wykonane czynności resuscytacyjno-stabilizujące zmieniają stan „pacjenta” w sposób zgodny z efektami fizjologicznymi b) Manualnym - sterowanym przez instruktora, który według własnej wiedzy może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności |  |  |  |
|  |  | Możliwość całkowicie bezprzewodowego sterowania symulatorem w paśmie 2,4 i 5GHz oraz system kabli LAN do połączenia symulatora ze sterownią |  |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń doprowadzających gazy medyczne do obsługi symulatora. |  |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami |  |  |  |
|  |  | Realistyczne płuca oddające zmiany objętości oddechowej, czynnościowej pojemności zalegającej, oporu dróg oddechowych, podatności płuc, podatności ściany klatki piersiowej. |  |  |  |
|  |  | Wentylacja respiratorem w trybach CPAP, SIMV, PSV. |  |  |  |
|  |  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych (np. asymetria przy odmie opłucnowej). |  |  |  |
|  |  | Automatyczna, programowalna odpowiedź parametrów klinicznych (układ oddechowy, krążenia) na techniki wentylacyjne z uwzględnieniem ich skuteczności. |  |  |  |
|  |  | Możliwości elektronicznej symulacji powikłań w obrębie dróg oddechowych, minimum: obrzęku tylnej ściany gardła, skurczu krtani, sztywności karku i szczękościsku. |  |  |  |
|  |  | Wywoływanie różnego stopnia obrzęku języka, aż do stanu uniemożliwiającego wprowadzenie łyżki laryngoskopu |  |  |  |
|  |  | Obustronne odbarczenie odmy opłucnowej poprzez wkłucie igły w linii środkowo obojczykowej drugiej przestrzeni międzyżebrowej. |  |  |  |
|  |  | Funkcja obustronnego drenażu jamy opłucnej. |  |  |  |
|  |  | Możliwe do wykonania czynności ALS w obrębie dróg oddechowych: - wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, - zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych - intubacja dotchawicza z potwierdzeniem poprawności umieszczenia rurki, - zakładanie masek i rurek krtaniowych - intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych - wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji wykonanie ekstubacji |  |  |  |
|  |  | Obserwacja unoszenia się powłok brzucha w przypadku przewentylowania żołądka, z możliwością wyłączenia. Sterowanie pracą zaworu za pomocą oprogramowania do obsługi symulatora. |  |  |  |
|  |  | Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. |  |  |  |
|  |  | Funkcja pomiaru saturacji SpO2 za pomocą klinicznego pulsoksymetru. |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy symulatora o w pełni kompatybilny z symulatorem moduł sztucznego płuca do respiroterapii. |  |  |  |
| UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca. |  |  |  |
|  |  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0 –180/min. |  |  |  |
|  |  | Generowanie minimum 3. rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG. |  |  |  |
|  |  | Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. |  |  |  |
|  |  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej generują wyczuwalne tętno, falę ciśnienia krwi i artefakty EKG na monitorze symulacyjnym. |  |  |  |
|  |  | Przeprowadzenie defibrylacji manualnej realnymi wartościami energii od 1 do 360 J. Rejestracja wartości energii defibrylacji. Możliwość ustalenia wartości skutecznej defibrylacji. |  |  |  |
|  |  | Kardiowersja realnymi wartościami energii. |  |  |  |
|  |  | Elektrostymulacja zewnętrzna z ustaleniem wartości progu przechwycenia stymulacji (natężenia prądu) i częstości wzbudzeń |  |  |  |
|  |  | Monitorowanie pracy serca za pomocą minimum 3. odprowadzeń EKG oraz elektrod wielofunkcyjnych |  |  |  |
|  |  | Funkcja zapisu EKG z 12. odprowadzeń zsynchronizowanego z zapisem uzyskanym z 3. odprowadzeń EKG i elektrod wielofunkcyjnych. |  |  |  |
|  |  | Rejestracja głębokości uciśnięć, częstości uciśnięć, ułożenia rąk i relaksacji przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |  |  |
|  |  | Bieżąca informacja zwrotna o efektywności zabiegów resuscytacyjnych oraz jej rejestracja w rejestrze zdarzeń. |  |  |  |
| TETNO |  |  |  |  |  |
|  |  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca. |  |  |  |
|  |  | Siła tętna zależy od zaimplementowanej wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz miejsca pomiaru. Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach. |  |  |  |
|  |  | Obustronnie wyczuwalne tętno co najmniej na tętnicach szyjnych, udowych, podkolanowych i grzbietowych stopy. |  |  |  |
|  |  | Tętno wyczuwalne na obu kończynach górnych na tętnicy ramiennej i promieniowej. |  |  |  |
| CIŚNNIENIE KRWI |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, pomiar z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem). |  |  |  |
|  |  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–250 mmHg. |  |  |  |
|  |  | Niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. |  |  |  |
|  |  | Funkcja wywołania objawów sinicy. |  |  |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. |  |  |  |
|  |  | Możliwość pomiaru ciśnienia krwi z wykorzystaniem klinicznych aparatów do mierzenia ciśnienia. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |  |
|  |  | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Obustronny dostęp dożylny na kończynach górnych z możliwością fizycznego wkłucia i podania płynu, z programowalną reakcją na rodzaj i dawkę podanego leku. |  |  |  |
|  |  | Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów. |  |  |  |
|  |  | Funkcja wkłuć doszpikowych w kość piszczelową i kość ramienną. |  |  |  |
|  |  | Funkcja wstrzyknięć domięśniowych w mięsień naramienny. |  |  |  |
| ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE |  |  |  |  |  |
|  |  | Symulacja głosu pacjenta. |  |  |  |
|  |  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia dźwięku w każdym z miejsc. Minimum 10 rodzajów. |  |  |  |
|  |  | Szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe zsynchronizowane z fazą oddechową, ustawiane oddzielnie dla prawego i lewego płuca. Funkcja osłuchiwania w minimum po dwóch miejscach na przedniej i tylnej powierzchni klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca |  |  |  |
|  |  | Minimum 10 rożnych szmerów oddechowych z regulacją ich głośności ustalanych niezależnie dla prawego i lewego płuca. |  |  |  |
|  |  | Odgłosy perystaltyki jelit z możliwością osłuchiwania w minimum 4 miejscach |  |  |  |
|  |  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |  |  |  |
|  |  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. |  |  |  |
| UKŁAD NERWOWY |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja automatycznej reaktywności źrenic na światło z programowalnym czasem reakcji, niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego. Możliwość płynnego ustawienia różnej szerokości źrenic niezależnie dla oka prawego i lewego. |  |  |  |
|  |  | Spontaniczne zamykanie i otwieranie się powiek z możliwością automatycznej regulacji częstości. |  |  |  |
|  |  | Możliwość automatycznego ustawienia pozycji powiek minimum w trzech pozycjach otwarte, zamknięte, przymknięte. Ustawienia niezależnie dla każdego oka. |  |  |  |
|  |  | Funkcje pocenia się, łzawienia oraz wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z uszu. |  |  |  |
|  |  | Symulacja drgawek, minimum 2 rodzaje do wyboru. |  |  |  |
| UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzenia cewników urologicznych z funkcją automatycznego wypływu moczu w zależności od stanu klinicznego „pacjenta”. Wypływ moczu sterowany bezpośrednio w aplikacji instruktora, z możliwością regulacji w oprogramowaniu sterującym. W komplecie wymienne genitalia męskie i żeńskie. |  |  |  |
| KRWAWIENIE I RANY |  |  |  |  |  |
|  |  | Symulacja krwawień tętniczych i żylnych w minimum dwóch niezależnych miejscach z regulacją siły i częstości tętnienia w zależności od stanu „pacjenta”. W komplecie preparat w ilości wystarczającej na sporządzenie przynajmniej 20 litrów sztucznej krwi. |  |  |  |
|  |  | Możliwość zakładania na symulator dodatkowych ran i modułów urazowych z symulacją krwawienia i regulacją za pomocą oprogramowania. |  |  |  |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. |  |  |  |
|  |  | Indywidualne ustawianie każdej z funkcji dróg oddechowych za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |  |
|  |  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |  |
|  |  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ALS/ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora. |  |  |  |
|  |  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych. |  |  |  |
|  |  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania. Bezpłatny, bezterminowy dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 10 użytkowników. |  |  |  |
|  |  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna, bezterminowa aktualizacja oprogramowania i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nie dotyczy zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 20” z uchwytem typu VESA i możliwością zamontowania na uchwycie panelu medycznego. |  |  |  |
|  |  | Wbudowany komputer wyposażony co najmniej w procesor Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. Dysk SSD o pojemności minimum 240GB. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. |  |  |  |
|  |  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2. |  |  |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie monitora pacjenta w języku polskim. |  |  |  |
| JEDNOSTKA DO STEROWANIA SYSTEMEM |  |  |  |  |  |
|  |  | Komputer typu laptop lub All-in-One z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiający sterowanie symulatorem. |  |  |  |
|  |  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora, procesor minimum klasy Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. |  |  |  |
|  |  | Twardy dysk SSD minimum 200 GB. |  |  |  |
|  |  | Pamięć RAM minimum 16 GB. |  |  |  |
|  |  | Monitor dotykowy LED o przekątnej minimum 14”. Obsługiwana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. |  |  |  |
|  |  | Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej. |  |  |  |
|  |  | Minimum 1 złącze video HDMI/DP/USB-C. |  |  |  |
|  |  | Złącze audio typu COMBO. |  |  |  |
|  |  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym |  |  |  |
| CZĘŚĆ 2: Symulator wysokiej wierności osoby dorosłej typ II z kompletem akcesoriów (1 zestaw) |  |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
| Aparat do EKG z funkcjami: |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaawansowany symulator osoby dorosłej z fizjologicznym zakresem ruchów w stawach kończyn górnych. Możliwość ułożenia symulatora w pozycji na wznak, siedzącej, bocznej oraz na brzuchu. Wymienne narządy płciowe (kobieta, mężczyzna) |  |  |  |
|  |  | Możliwość pracy symulatora w różnych trybach: |  |  |  |
|  |  | automatycznym, zgodnie z fizjologią człowieka, gdzie podawane dawki leków i wykonane czynności resuscytacyjno-stabilizujące zmieniają stan „pacjenta” w sposób zgodny z efektami fizjologicznymi |  |  |  |
|  |  | Manualnym - sterowanym przez instruktora, który według własnej wiedzy może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności |  |  |  |
|  |  | Możliwość całkowicie bezprzewodowego sterowania symulatorem w paśmie 2,4 i 5GHz oraz system kabli LAN do połączenia symulatora ze sterownią |  |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń doprowadzających gazy medyczne do obsługi symulatora. |  |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami |  |  |  |
|  |  | Realistyczne płuca oddające zmiany objętości oddechowej, czynnościowej pojemności zalegającej, oporu dróg oddechowych. |  |  |  |
|  |  | Wentylacja respiratorem w trybach CPAP, SIMV, PSV. |  |  |  |
|  |  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych (np. asymetria przy odmie opłucnowej). |  |  |  |
|  |  | Automatyczna, programowalna odpowiedź parametrów klinicznych (układ oddechowy, krążenia) na techniki wentylacyjne z uwzględnieniem ich skuteczności. |  |  |  |
|  |  | Możliwości elektronicznej symulacji powikłań w obrębie dróg oddechowych, minimum: obrzęku tylnej ściany gardła, skurczu krtani, sztywności karku i szczękościsku. |  |  |  |
|  |  | Wywoływanie różnego stopnia obrzęku języka, aż do stanu uniemożliwiającego wprowadzenie łyżki laryngoskopu |  |  |  |
|  |  | Obustronne odbarczenie odmy opłucnowej poprzez wkłucie igły w linii środkowo obojczykowej drugiej przestrzeni międzyżebrowej. |  |  |  |
|  |  | Funkcja obustronnego drenażu jamy opłucnej. |  |  |  |
|  |  | Możliwe do wykonania czynności ALS w obrębie dróg oddechowych: - wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, - zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych - intubacja dotchawicza z potwierdzeniem poprawności umieszczenia rurki, - zakładanie masek i rurek krtaniowych - intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych - wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji wykonanie ekstubacji |  |  |  |
|  |  | Obserwacja unoszenia się powłok brzucha w przypadku przewentylowania żołądka, z możliwością wyłączenia. Sterowanie pracą zaworu za pomocą oprogramowania do obsługi symulatora. |  |  |  |
|  |  | Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. |  |  |  |
|  |  | Funkcja pomiaru saturacji SpO2 za pomocą symulowanego pulsoksymetru. |  |  |  |
| Układ krążenia |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca. |  |  |  |
|  |  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0 –180/min. |  |  |  |
|  |  | Generowanie minimum 3. rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG. |  |  |  |
|  |  | Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. |  |  |  |
|  |  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej generują wyczuwalne tętno, falę ciśnienia krwi i artefakty EKG na monitorze symulacyjnym. |  |  |  |
|  |  | Przeprowadzenie defibrylacji manualnej realnymi wartościami energii od 1 do 360 J. Rejestracja wartości energii defibrylacji. Możliwość ustalenia wartości skutecznej defibrylacji. |  |  |  |
|  |  | Kardiowersja realnymi wartościami energii. |  |  |  |
|  |  | Elektrostymulacja zewnętrzna z ustaleniem wartości progu przechwycenia stymulacji (natężenia prądu) i częstości wzbudzeń |  |  |  |
|  |  | Monitorowanie pracy serca za pomocą minimum 3. odprowadzeń EKG oraz elektrod wielofunkcyjnych |  |  |  |
|  |  | Funkcja zapisu EKG z 12. odprowadzeń zsynchronizowanego z zapisem uzyskanym z 3. odprowadzeń EKG i elektrod wielofunkcyjnych. |  |  |  |
|  |  | Rejestracja głębokości uciśnięć, częstości uciśnięć, ułożenia rąk i relaksacji przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |  |  |
|  |  | Bieżąca informacja zwrotna o efektywności zabiegów resuscytacyjnych oraz jej rejestracja w rejestrze zdarzeń. |  |  |  |
| Tętno |  |  |  |  |  |
|  |  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca. |  |  |  |
|  |  | Siła tętna zależy od zaimplementowanej wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz miejsca pomiaru. Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach. |  |  |  |
|  |  | Obustronnie wyczuwalne tętno co najmniej na tętnicach szyjnych, udowych, grzbietowych stopy i piszczelowych tylnych. |  |  |  |
|  |  | Tętno wyczuwalne na obu kończynach górnych na tętnicy ramiennej i promieniowej. |  |  |  |
| CIŚNIENIE KRWI |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie, pomiar z wykorzystaniem palpacji i osłuchiwania (dźwięki zsynchronizowane z tętnem). |  |  |  |
|  |  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–250 mmHg. |  |  |  |
|  |  | Niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. |  |  |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |  |
|  |  | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostęp dożylny na kończynie górnej z możliwością fizycznego wkłucia i podania płynu, z programowalną reakcją na rodzaj i dawkę podanego leku. |  |  |  |
|  |  | Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów. |  |  |  |
|  |  | Funkcja wkłuć doszpikowych w kość piszczelową. |  |  |  |
|  |  | Funkcja wstrzyknięć domięśniowych w mięsień pośladkowy prawy. |  |  |  |
| ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE |  |  |  |  |  |
|  |  | Symulacja głosu pacjenta. |  |  |  |
|  |  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia dźwięku w każdym z miejsc. Minimum 10 rodzajów. |  |  |  |
|  |  | Szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe zsynchronizowane z fazą oddechową, ustawiane oddzielnie dla prawego i lewego płuca. Funkcja osłuchiwania w minimum po dwóch miejscach na przedniej i tylnej powierzchni klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca |  |  |  |
|  |  | Minimum 10 rożnych szmerów oddechowych z regulacją ich głośności ustalanych niezależnie dla prawego i lewego płuca. |  |  |  |
|  |  | Odgłosy perystaltyki jelit z możliwością osłuchiwania w minimum 4 miejscach |  |  |  |
|  |  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |  |  |  |
|  |  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. |  |  |  |
| Układ nerwowy |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja automatycznej reaktywności źrenic na światło z programowalnym czasem reakcji, niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu klinicznego. Możliwość płynnego ustawienia różnej szerokości źrenic niezależnie dla oka prawego i lewego. |  |  |  |
|  |  | Spontaniczne zamykanie i otwieranie się powiek z możliwością automatycznej regulacji częstości. |  |  |  |
|  |  | Możliwość automatycznego ustawienia pozycji powiek minimum w trzech pozycjach otwarte, zamknięte, przymknięte. Ustawienia niezależnie dla każdego oka. |  |  |  |
| Układ moczowo-płciowy |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzenia cewników urologicznych z funkcją wypływu moczu. W komplecie wymienne genitalia męskie i żeńskie. |  |  |  |
| Krwawienie i rany |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 4 porty krwawienia, z możliwością podłączenia ran. Możliwość wyboru rodzaju krwawienia: tętnicze lub żylne. Krwawienie bezpośrednio z wbudowanych w symulator zbiorników. |  |  |  |
|  |  | Minimum jedna kończyna górna z możliwością iniekcji dożylnej wraz z możliwością założenia opaski uciskowej i blokadą przepływu krwi. |  |  |  |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych, moduł sztucznego płuca do terapii respiratorowej. |  |  |  |
|  |  | Indywidualne ustawianie każdej z funkcji dróg oddechowych za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |  |
|  |  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |  |
|  |  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ALS/ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora. |  |  |  |
|  |  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych. |  |  |  |
|  |  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania. Bezpłatny, bezterminowy dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 10 użytkowników. |  |  |  |
|  |  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna, bezterminowa aktualizacja oprogramowania i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nie dotyczy zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 20” z uchwytem typu VESA i możliwością zamontowania na uchwycie panelu medycznego. |  |  |  |
|  |  | Wbudowany komputer wyposażony co najmniej w procesor Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. Dysk SSD o pojemności minimum 240GB. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. |  |  |  |
|  |  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2. |  |  |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie monitora pacjenta w języku polskim. |  |  |  |
| JEDNOSTKA DO STEROWANIA SYSTEMEM |  |  |  |  |  |
|  |  | Komputer typu laptop lub All-in-One z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiający sterowanie symulatorem. |  |  |  |
|  |  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora, procesor minimum klasy Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. |  |  |  |
|  |  | Twardy dysk SSD minimum 200 GB. |  |  |  |
|  |  | Pamięć RAM minimum 16 GB. |  |  |  |
|  |  | Monitor dotykowy LED o przekątnej minimum 14”. Obsługiwana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. |  |  |  |
|  |  | Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej. |  |  |  |
|  |  | Minimum 1 złącze video HDMI/DP/USB-C. |  |  |  |
|  |  | Złącze audio typu COMBO. |  |  |  |
|  |  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym |  |  |  |
| CZĘŚĆ 3: Symulator wysokiej wierności osoby dorosłej typ III z kompletem akcesoriów (1 zestaw) |  |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
|  |  | Zaawansowany, bezprzewodowy symulator dorosłego człowieka odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach oraz ruchomość w obrębie miednicy z możliwością posadzenia. |  |  |  |
|  |  | Funkcja całkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwiek podłączeń elektrycznych oraz pneumatycznych. |  |  |  |
|  |  | Konfiguracja sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 GHz. |  |  |  |
|  |  | Bezprzewodowa praca symulatora z użyciem wbudowanych akumulatorów zasilających. |  |  |  |
|  |  | Co najmniej cztery godziny pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów, zarówno w symulatorze jak i systemie sterowania. |  |  |  |
|  |  | Dodatkowa funkcja pracy z zasilaniem z sieci 230V i komunikacji przewodowej poprzez Ethernet LAN. |  |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy symulatora z system symulacji i wyświetlania USG z realnymi obrazami do procedur FAST, eFAST, RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub komputerze zgodnie z anatomią: to znaczy przy kontroli odpowiednich miejsc na skórze symulatora, np. poprzez specjalne czujniki określające miejsce przyłożenia głowicy USG. |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania scenariuszy szkoleniowych do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, intensywnej terapii i opieki pourazowej z możliwością wykorzystania badań i obrazów USG w trakcie ćwiczeń. |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia pozycji powiek niezależnie dla każdego oka |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia szerokości źrenic niezależnie dla każdego oka. |  |  |  |
|  |  | Praca symulatora w trybach: • automatycznym, gdzie podawane dawki leków i wykonywane czynności medyczne zmieniają stan „pacjenta” zgodnie z uruchomionym scenariuszem • sterowanym przez instruktora, który może modyfikować efekty działania poszczególnych leków i wykonanych czynności |  |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z elastycznym językiem, chrząstką nalewkowatą, nagłośnią, dołkiem nagłośnieniowym, strunami głosowymi, tchawicą, drzewem oskrzelowym, przełykiem i sztucznymi płucami. |  |  |  |
|  |  | Funkcja oddechu spontanicznego oraz realistycznego unoszenia się i opadania klatki piersiowej. |  |  |  |
|  |  | Realistyczne płuca oddające zmiany objętości oddechowej, czynnościowej pojemności zalegającej, oporu dróg oddechowych, podatności płuc. |  |  |  |
|  |  | Wentylacja respiratorem w trybach CPAP, SIMV, PSV. |  |  |  |
|  |  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych (np. asymetria przy odmie opłucnowej). |  |  |  |
|  |  | Automatyczna, programowalna odpowiedź parametrów klinicznych (układ oddechowy, krążenia) na techniki wentylacyjne z uwzględnieniem ich skuteczności. |  |  |  |
|  |  | Szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe zsynchronizowane z fazą oddechową, ustawiane oddzielnie dla prawego i lewego płuca. Funkcja osłuchiwania w minimum w dwóch miejscach na przedniej i dwóch na tylnej powierzchni klatki piersiowej niezależnie dla każdego płuca |  |  |  |
|  |  | Możliwość symulacji zapadnięcia języka. |  |  |  |
|  |  | Wywoływanie obrzęku języka, uniemożliwiającego wprowadzenie łyżki laryngoskopu |  |  |  |
|  |  | Obustronne odbarczenie odmy opłucnowej poprzez wkłucie igły w linii środkowo obojczykowej drugiej przestrzeni międzyżebrowej. |  |  |  |
|  |  | Funkcja obustronnego drenażu jamy opłucnej. |  |  |  |
|  |  | Funkcja wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy. W komplecie przynajmniej 5 wymiennych skór szyi i rolka taśmy zaklejającej otwory w tchawicy. |  |  |  |
|  |  | Standardowe czynności z zakresu ALS /ACLS: |  |  |  |
| a) |  | wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, |  |  |  |
| b) |  | zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji, |  |  |  |
| c) |  | zakładanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji, |  |  |  |
| d) |  | zakładanie COMBITUBE i prowadzenie wentylacji, |  |  |  |
| e) |  | zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji, |  |  |  |
| f) |  | intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych, |  |  |  |
| g) |  | wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji, |  |  |  |
| h) |  | wykonanie ekstubacji. |  |  |  |
|  |  | Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. |  |  |  |
|  |  | Funkcja wywołania objawów sinicy. |  |  |  |
|  |  | Rejestracja głębokości uciśnięć, częstości uciśnięć i relaksacji przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |  |  |
| Układ krążenia |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30. rytmów pracy serca. |  |  |  |
|  |  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0 –180/min. |  |  |  |
|  |  | Generowanie minimum 3. rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG. |  |  |  |
|  |  | Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. |  |  |  |
|  |  | Przeprowadzenie defibrylacji energią od 1 do 360 J, z rejestracją wartości energii defibrylacji |  |  |  |
|  |  | Monitorowanie pracy serca: |  |  |  |
|  |  | za pomocą minimum 3. odprowadzeń EKG, |  |  |  |
|  |  | poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) |  |  |  |
|  |  | Funkcja generowania zapisu EKG z 12. odprowadzeń zsynchronizowanego z zapisem uzyskanym z 3. odprowadzeń EKG i elektrod wielofunkcyjnych. |  |  |  |
|  |  | Elektrostymulacja zewnętrzna z ustawianiem częstości stymulacji i progu przechwycenia stymulacji (natężenia prądu). |  |  |  |
| Tętno |  |  |  |  |  |
|  |  | Tętno zsynchronizowane z EKG i zewnętrznym masażem serca. |  |  |  |
|  |  | Siła tętna zależna od ciśnienia tętniczego krwi i miejsca pomiaru. Siła tętna zależy od zaimplementowanej wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz miejsca pomiaru. Przy niskich wartościach ciśnienia tętniczego krwi zanik tętna na obwodowych tętnicach. |  |  |  |
|  |  | Obustronne tętno przynajmniej na tętnicach szyjnych i udowych. |  |  |  |
|  |  | Tętno wyczuwalne przynajmniej na jednej ręce na tętnicy promieniowej. |  |  |  |
|  |  | Bieżąca informacja zwrotna o efektywności zabiegów resuscytacyjnych oraz jej rejestracja w rejestrze zdarzeń. |  |  |  |
| Ciśnienie krwi |  |  |  |  |  |
|  |  | Ciśnienie tętnicze krwi symulowane automatycznie. |  |  |  |
|  |  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi minimum w zakresie 0–250 mmHg. |  |  |  |
|  |  | Niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. |  |  |  |
|  |  | Symulowany pomiar ciśnienia tętniczego krwi. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie parametrów ciśnienia tętniczego krwi na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |  |
|  |  | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |  |  |  |
| PODAWANIE LEKÓW I PŁYNOTERAPIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostęp do żyły dołu łokciowego z programowalną reakcją na rodzaj i dawkę podanego leku oraz fizjologiczną reakcją na podane leki i ich dawki. |  |  |  |
|  |  | Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów. |  |  |  |
|  |  | Funkcja wkłuć doszpikowych. Z możliwością podawania i aspiracji płynów. |  |  |  |
| ODGŁOSY PACJENTA ORAZ OSŁUCHIWANE |  |  |  |  |  |
|  |  | Symulacja głosu pacjenta. |  |  |  |
|  |  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych w minimum czterech miejscach na klatce piersiowej z możliwością niezależnego ustawienia dźwięku w każdym z miejsc. |  |  |  |
|  |  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 5 szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 4 miejscach z przodu i tyłu klatki piersiowej. |  |  |  |
|  |  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |  |  |  |
|  |  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. |  |  |  |
| Genitalia do procedur urologicznych |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie do procedur cewnikowania urologicznego. |  |  |  |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. |  |  |  |
|  |  | Indywidualne ustawianie każdej z funkcji dróg oddechowych za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |  |
|  |  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki za pomocą oprogramowania sterującego. |  |  |  |
|  |  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ALS/ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora. |  |  |  |
|  |  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych. |  |  |  |
|  |  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania. Bezpłatny, bezterminowy dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 10 użytkowników. |  |  |  |
|  |  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna, bezterminowa aktualizacja oprogramowania i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |  |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nie dotyczy zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 20” z uchwytem typu VESA i możliwością zamontowania na uchwycie panelu medycznego. |  |  |  |
|  |  | Wbudowany komputer wyposażony co najmniej w procesor Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. Dysk SSD o pojemności minimum 240GB. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. |  |  |  |
|  |  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie. |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2. |  |  |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie monitora pacjenta w języku polskim. |  |  |  |
| JEDNOSTKA DO STEROWANIA SYSTEMEM |  |  |  |  |  |
|  |  | Komputer typu laptop lub All-in-One z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiający sterowanie symulatorem. |  |  |  |
|  |  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora, procesor minimum klasy Intel Core i5 11 generacji lub równoważny. |  |  |  |
|  |  | Twardy dysk SSD minimum 200 GB. |  |  |  |
|  |  | Pamięć RAM minimum 16 GB. |  |  |  |
|  |  | Monitor dotykowy LED o przekątnej minimum 14”. Obsługiwana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli. |  |  |  |
|  |  | Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej. |  |  |  |
|  |  | Minimum 1 złącze video HDMI/DP/USB-C. |  |  |  |
|  |  | Złącze audio typu COMBO. |  |  |  |
|  |  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym |  |  |  |
| CZĘŚĆ 4: Defibrylator manualny z 12 odprowadzeniowym EKG. (1 sztuka) |  |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
|  |  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań |  |  |  |
|  |  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC. |  |  |  |
|  |  | Opcjonalna dostępna ładowarka akumulatorów dwustanowiskowa oddzielna |  |  |  |
|  |  | Defibrylator kompaktowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym (defibrylator kompaktowy z rozłączalnymi elementami głównymi defibrylatora). |  |  |  |
|  |  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J, w zestawie 2 akumulatory. |  |  |  |
|  |  | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy wraz z akumulatorami, kompletem kabli, torbą na akcesoria nie większa niż 13kg |  |  |  |
|  |  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku po przeprowadzonym teście |  |  |  |
|  |  | Norma IP min. 44 |  |  |  |
|  |  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |  |
|  |  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |  |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta, możliwość pracy w trybie AED od min 9 r.ż pacjenta wzwyż bez ograniczeń |  |  |  |
|  |  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. |  |  |  |
|  |  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od min. od 2 do 360 J |  |  |  |
|  |  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. Punkty dodatkowe (kryterium oceny +5 pkt) przy ocenie oferty za zaoferowanie funkcji poziomu energii zewnętrznej powyżej 25 poziomów |  |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |  |  |
|  |  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne |  |  |  |
|  |  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia |  |  |  |
|  |  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych |  |  |  |
|  |  | Opcjonalna możliwość przeprowadzenia defibrylacji wewnętrznej za pomocą odpowiednich łyżek wewnętrznych- do wyboru opcjonalne różne długości i średnice łyżek. |  |  |  |
|  |  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |  |  |
|  |  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę |  |  |  |
|  |  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA |  |  |  |
|  |  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |  |
|  |  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |  |  |
|  |  | Alarmy częstości akcji serca |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru tętna min od 20-300 u/min |  |  |  |
|  |  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. Punkty dodatkowe (kryterium oceny +5 pkt) przy ocenie oferty za zaoferowanie funkcji poziomów wzmocnienia powyżej 7 poziomów. |  |  |  |
|  |  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  |  |  |
|  |  | Możliwość ograniczenia nieupoważnionym użytkownikom dostępu do terapii sterowania ręcznego do defibrylacji ręcznej, kardiowersji i stymulacji- zabezpieczenie hasłem |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o transmisję danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem do istniejących i funkcjonujących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej i hemodynamiki w woj. Śląskim i Małopolskim, np. Polsko-Amerykańskie Kliniki chorób serca. |  |  |  |
|  |  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. |  |  |  |
|  |  | Moduł pomiaru SpO2 Masimo w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci |  |  |  |
|  |  | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips |  |  |  |
|  |  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.100 mm |  |  |  |
|  |  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowym dla dorosłych, oraz dodatkowym mankietem o większej długości i szerokości dla pacjentów otyłych (rozmiar- długość maksymalna minimum 43 cm) -(do każdego urządzenia jeden mankiet zwykły i jeden duży) |  |  |  |
|  |  | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG |  |  |  |
|  |  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. |  |  |  |
|  |  | Kaniule dla dorosłych dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych minimum 25 sztuk/dostawę z obu rodzajów |  |  |  |
|  |  | Moduł pomiaru temperatury, Dokładność czujnika przynajmniej ±0,2°C, pomiar wyświetlany w przedziale min od 25° do 45°C, |  |  |  |
|  |  | Dedykowana usztywniana, wodoodporna torba transportowa z min 2 kieszeniami bocznymi na akcesoria, przykręcana do obudowy defibrylatora |  |  |  |
|  |  | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji min. 2023 |  |  |  |
| CZĘŚĆ 5: Respirator transportowy, turbinowy. (1 sztuka) |  |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
|  |  | Respirator transportowy z wbudowaną turbiną umożliwiającą wentylację od 21% O2, respirator nie zużywa tlenu na własną pracę |  |  |  |
|  |  | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku |  |  |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN (lub równoważny) zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. |  |  |  |
|  |  | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. |  |  |  |
|  |  | Zestaw składa się z respiratora transportowego z turbiną, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego, przewodu tlenowego |  |  |  |
|  |  | Zasilanie respiratora transportowego DC 12V/230V w zestawie zasilacz 230V |  |  |  |
|  |  | Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 2,5 godziny |  |  |  |
|  |  | Pojemność akumulatora min 4,5 Ah |  |  |  |
|  |  | Czas pracy na baterii min 8 godzin IPPV zgodnie z ERC |  |  |  |
|  |  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt |  |  |  |
|  |  | Waga respiratora max 2,1 kg +/- 5% |  |  |  |
|  |  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 0,3 do 6,0 bar przy maksymalnie 15 l/min STPD |  |  |  |
|  |  | Możliwość pracy w temperaturze min -20 - + 50˚C |  |  |  |
|  |  | Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu |  |  |  |
|  |  | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym |  |  |  |
|  |  | Ustawienie parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  |  |  |
|  |  | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia |  |  |  |
|  |  | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy |  |  |  |
|  |  | Ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji |  |  |  |
|  |  | Tryby wentylacji: IPPV, Manualny – tryb CPR, CPAP, SIMV |  |  |  |
|  |  | Parametry regulowane: - Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-40 oddechów/min - Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml - Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O - Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-60 mbar Czas wdechu min od 0,5 do 4s |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie parametrów: - Ciśnienie PEEP - Maksymalne ciśnienie wdechowe - Objętość oddechowa - Objętość minutowa - Częstość oddechowa Stężenie O2 |  |  |  |
|  |  | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min 4,3 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru |  |  |  |
|  |  | Alarmy: - Bezdechu - Nieszczelności układu - Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych - Rozładowanego akumulatora/braku zasilania Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim |  |  |  |
| CZĘŚĆ 6: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. (1 sztuka) |  |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |  |  |  |  |
|  | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja |  |  |  |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. Możliwość regulacji przynajmniej 3 prędkości uciśnięć w zakresie zgodnym z wytycznymi. |  |  |  |  |
|  | System uciśnięć oparty na dwóch ramionach dla lepszej stabilizacji podczas reanimacji, nie dopuszcza się urządzeń leżących bezpośrednio na klatce piersiowej |  |  |  |  |
|  | Ładowanie urządzenia wraz z widocznym wskaźnikiem stanu naładowania baterii bez otwierania całego plecaka/torby i/lub wyjmowania urządzenia z plecaka/torby. Plecak/torba lekka ze sztywną obudową z poliwęglanu lub materiału równoważnego dla wyższej odporności, odporna na uszkodzenia |  |  |  |  |
|  | Na wyposażeniu deska pod plecy grubości max 15 mm wykonana z jednolitego odlewu bez łączeń/ skręceń, łatwa do dezynfekcji, z min. 8 punktami montażowymi do transportu |  |  |  |  |
|  | Deska stabilizująca pod plecy posiadająca na brzegach wytrzymałe metalowe miejsca przyczepu dla głównego urządzenia, szer. każdego z miejsc przyczepu min.10 cm, umożliwiająca stabilny chwyt i możliwość szybkiego, łatwego przesuwania i wycentrowania deski do prawidłowej pozycji pod plecami pacjenta. |  |  |  |  |
|  | Deska pod plecy wygięta na końcach i umożliwiająca personelowi pełen chwyt po obu stronach i wykorzystanie jej podczas przenoszenia pacjenta jako wsparcie pleców |  |  |  |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie między 4 - 6 cm praca zgodna z wytycznymi AHA i ERC z 2015 roku |  |  |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające bezproblemowe i bezpieczne prowadzenie terapii u „niestandardowych” pacjentów: - otyłych, bez dodatkowego wspomagania stabilności pracy urządzenia lub zmiany położenia pacjenta |  |  |  |  |
|  | Wspomaganie rozprężenia klatki piersiowej przez ssawkę do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta - podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację. Możliwość uniesienia klatki piersiowej powyżej pozycji wyjściowej. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 40 cm. |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |  |  |  |
|  | Waga samego urządzenia gotowego do pracy poniżej 11kg |  |  |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę |  |  |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. |  |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC i 12 V DC). |  |  |  |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 150 min. |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: a. Sztywny, lekki plecak przenośny z poliwęglanu 1 szt b. deska pod plecy pacjenta 1 szt. c. podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta 1 szt d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia 1 szt e. akumulator 1 szt f. 2 wymienne elementy do uciskania klatki piersiowej g. Zasilacz 1szt 230V, h. kabel zasilający 12–28 V DC 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji min 2023, gwarancja 24 miesiące. |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ 7: Wideolaryngoskop (3 sztuki) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
|  | Wideolaryngoskop z kamerą i 3 sztukami łyżek do jednokrotnego użytku. Dedykowany jest zarówno do standardowej jak i trudnej intubacji. |  |  |  |
|  | Minimum 3 łyżki jednokrotnego użytku: 2 MAC (dzieci), 3 MAC (dorośli), 4 MAC (trudna intubacja) |  |  |  |
|  | Wysokiej rozdzielczości kamera (min. 2 mega piksele) z szerokim zakresem widzenia w zakresie minimum 65 stopni |  |  |  |
|  | Minimum 3,5 calowy, kolorowy wyświetlacz LED w rozdzielczości co najmniej 640 x 480 |  |  |  |
|  | Waga urządzenia nie przekraczająca 500gram. |  |  |  |
|  | Czas pracy baterii minimum 180 minut. |  |  |  |
|  | Port micro HDMI do łączenia z urządzeniami z portem HDMI (np. telewizor, monitor) |  |  |  |
| CZĘŚĆ 8 Mobilny aparat USG (1 sztuka) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
|  | Przenośny aparat USG w zestawie z dedykowaną torbą transportową oraz zasilaczem |  |  |  |
|  | funkcję umożliwiającą zabezpieczenie hasłem dostępu do danych pacjenta przez nie uprawnione osoby. |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2– 16 MHz |  |  |  |
|  | Cyfrowy system formatowania wiązki ultradźwiękowej min. kanałów procesowych 220 000 |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z głowicami min.: • Linowymi, • Konweksowymi • Endowaginalnymi • Sektorowymi |  |  |  |
|  | Przekątna wyświetlacza min. 15” |  |  |  |
|  | Rozdzielczość minimum: 1920 x 1080 |  |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk SSD min 250 GB |  |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB |  |  |  |
|  | 2D (B-mode) min.: • Zakres regulacji głębokości obrazowania – min. 32 cm, • Regulacja wzmocnienia 2D gain, • Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC, • Automatyczna optymalizacja wł/wył. • Zakres powiększania obrazu – min. x 8 • Maksymalna prędkość odświeżania obrazów min. 1600 obr./s, • Mapy szarości, • Koloryzacja. |  |  |  |
|  | Tryb M (M-mode) |  |  |  |
|  | Power Doppler i Power Doppler kierunkowy |  |  |  |
|  | Doppler kolorowy min.: • Przesunięcie linii bazowej, • Zmiana mapy koloru, • Inwersja spektrum. |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z funkcją inwersji fazy |  |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny min.: • Wzmocnienie, • Przesunięcie linii bazowej, • Automatyczna korekcja kąta, • Inwersja spektrum. |  |  |  |
|  | Doppler kolorowy i pulsacyjny w trybie DUPLEX i TRIPLEX dla głowic convex i linia |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji w trybie B-mode dostępna „na żywo” i w obrazach zarchiwizowanych |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji w dopplera PWD dostępna „na żywo” i w obrazach zarchiwizowanych, umożliwiająca dostrojenie linii bazowej, skali prędkości, odwrócenia spektrum. |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb 3D z wykorzystaniem głowic 2D, tzw 3D z wolnej ręki |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe spatial compund/cross beam na oferowanych głowicach |  |  |  |
|  | Obrazowanie pracujące do min. 9 kątów w połączeniu z trybem Color doppler, Power doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybem cyfrowej redukcji szumów |  |  |  |
|  | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz bez utraty rozdzielczości pracujący w połączeniu z trybem Color doppler, Power doppler obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, na obrazach „na żywo” i z archiwum aparatu. |  |  |  |
|  | Automatyczne pomiary położnicze min.: BPD, HC, AC, FL; z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznych występujących po sobie. |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczeniem parametrów przepływu, min. PI,RI, PS, ED, HR. |  |  |  |
|  | Gotowe aplikacje z pakietami kalkulacyjnymi, umożliwiające szybkie wykonanie badań i pomiarów do badań, min.: • jamy brzusznej, • naczyniowych, • małych narządów, • ginekologicznych, • pediatrycznych, • płuc, • urologicznych, • kardiologicznych, • układu mięśniowo-szkieletowego. |  |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym w formatach min. JPG, avi, DICOM, RAW. |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna convex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B-mode, PW Doppler i color Doppler: • Ilość fizycznych elementów min. 128 • Zakres częstotliwości: minimum 2.0-5.0 Mhz • Kąt pola widzenia: minimum 55° stopni |  |  |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B-mode, PW Doppler i color Doppler: • Ilość fizycznych elementów min. 128 • Zakres częstotliwości: minimum 4.0-13..0Mhz • Pole widzenia (FOV): max 40 mm |  |  |  |
|  | Masa aparatu USG maksimum 7 kg |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dedykowany stolik jezdny pod aparat USG z uchwytami głowic i miejscem na videoprinter |  |  |  |
|  | Zasilanie 220 - 240 V 50 Hz |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator zapewniający na min. 45 minut pracy urządzenia |  |  |  |
| CZĘŚĆ 9: Elektryczne łóżko szpitalne (2 sztuki) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
|  | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2024. |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Maksymalny pobór mocy 370VA / 230 V Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm |  |  |  |
|  | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind. |  |  |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur, - przechyły wzdłużne leża (Trendelenburg i anty-Trendelenburg). |  |  |  |
|  | Leże łóżka podparte na stabilnej konstrukcji pantografowej |  |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża |  |  |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi 380 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16o ± 3°. |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 3°. |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° |  |  |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm |  |  |  |
|  | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. |  |  |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego |  |  |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. |  |  |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. |  |  |  |
|  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką. |  |  |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta |  |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. |  |  |  |
|  | Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG |  |  |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. |  |  |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm. |  |  |  |
|  | Min. 2 koła wyposażone w indywidulaną blokadę jazdy. |  |  |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego |  |  |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. |  |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża |  |  |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg |  |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - uchwyt rąk - 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. |  |  |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  |  |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  |  |  |
| CZĘŚĆ 10: Zestaw urządzeń optycznych z zakresu biofizyki do analizy i badań oczu (1 zestaw) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
| Ława optyczna z trójkątnym profilem |  |  |  |  |
|  | 1 pryzmatyczna ława optyczna z aluminium anodowanego na czarno, 1 lampa LED z regulowaną ogniskową i zasilaczem, 4 koniki, 2 uchwyty na soczewkę, 1 uchwyt na pryzmaty, 1 półprzezroczysty ekran projekcyjny z siatką min 20 x 20 cm, 5 soczewek w oprawie (f=-200/-100/+50/+100/+200 mm, 1 kufer |  |  |  |
|  | Lampa LED z kondensorem 3 W |  |  |  |
|  | Profil aluminiowy |  |  |  |
| Tablice Snellena podświetlania wisząca – różne optotypy |  |  |  |  |
|  | Tablica naścienna, podświetlane linie, punkty, pilot, wymienne optotypy (min 10) |  |  |  |
|  | optymalna jasność i czas podświetlenia |  |  |  |
|  | wykorzystane technologie LED i IR |  |  |  |
|  | łatwa i intuicyjna obsługa, |  |  |  |
|  | mechanizm szybkiej wymiany optotypu |  |  |  |
|  | szybkie przemieszczanie kursora |  |  |  |
|  | zmiana trybów podświetlenia linijki punkty |  |  |  |
|  | automatyczne wyłączanie i wygaszanie |  |  |  |
| Refraktometr i autorefraktometr |  |  |  |  |
| 12. | urządzenie do komputerowego badania wzroku |  |  |  |
| 13. | urządzenie do określana zdolność oczu do patrzenia na daleko i blisko ułożone przedmioty |  |  |  |
| 14. | czas badania kilkanaście sekund |  |  |  |
| 15. | drukarka automatyczna, terminczna - informacje z konkretnymi wynikami wady wzroku |  |  |  |
| 16. | pomiar refrakcji, keratometrii centrum i peryferii, średnicy źrenicy, PD, |  |  |  |
| 17. | funkcja retroiluminacji |  |  |  |
| 18. | ekran kolorowy, dotykowy, min. 7 cali |  |  |  |
| 19. | urządzenie na kółkach, możliwość regulacji wysokości |  |  |  |
| Tonometr |  |  |  |  |
| 20. | mierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe |  |  |  |
| 21. | tonometr bezkontaktowy |  |  |  |
| 22. | podstawka podbródkowa z podmuchem powietrza i regulacją elektryczną |  |  |  |
| 23. | ręczny lub automatyczny pomiar Zakres pomiarowy: 0 - 60 mmHg Dokładność: 0,5mmHg |  |  |  |
| 24. | Korekcja ciśnienia wewnątrzgałkowego - wpisywana grubość rogówki |  |  |  |
| 25. | Drukarka: Termiczna |  |  |  |
| 26. | Szerokość wydruku: 57 mm |  |  |  |
| 27. | Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy TFT LCD |  |  |  |
| Retinoscop |  |  |  |  |
| 28. | do diagnozowania wad refrakcji, takich jak krótko oraz dalekowzroczność, astygmatyzm |  |  |  |
| 29. | Odporny na uderzenia, zasilacz, etui |  |  |  |
| 30. | Modułowy ri-scope posiada rękojeści, do których dowolnie dobierana jest głowica |  |  |  |
| 31. | rękojeść bateryjna typu C |  |  |  |
| 32. | żarówka halogenowa |  |  |  |
| 33. | pokrętło regulowane kciukiem |  |  |  |
| 34. | uchwyt do zamocowania kart diagnostycznych |  |  |  |
| 35. | zintegrowana lupa zabezpieczająca |  |  |  |
| 36. | w zestawie dwie karty diagnostyczne do dynamicznej retinoskopii |  |  |  |
| 37. | zapasowa żarówka, etui. |  |  |  |
| Gonioskop |  |  |  |  |
| 38. | badanie w celu wykrycia jaskry. |  |  |  |
| 39. | pozwala na obejrzenie kąta rogówkowo-tęczówkowego oka |  |  |  |
| 40. | pozwala wykryć uszkodzenia i nieprawidłowe złogi w obrębie oczu |  |  |  |
| 41. | konstrukcja z 4 lustrami, powierzchnia kontaktowa 14,5 mm, nie wymaga płynu, |  |  |  |
| 42. | powłoka antyreflekscyjna AR |  |  |  |
| 43. | kąty luster 4 x 64 oraz powiększenie obrazu 0,9 x |  |  |  |
| 44. | powiększenie splotu lasera |  |  |  |
| 45. | cztery lustra |  |  |  |
| Audiometr skriningowy |  |  |  |  |
|  | Audiometr cyfrowy, sieciowy |  |  |  |
|  | Sygnały testowe: sygnał ciągły, sygnał impulsowy |  |  |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD |  |  |  |
|  | Ciche klawisze |  |  |  |
| CZĘŚĆ 11: Zestaw urządzeń do analizy słuchu (1 zestaw) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
| Audiometr skriningowy |  |  |  |  |
|  | Audiometr cyfrowy, sieciowy |  |  |  |
|  | Sygnały testowe: sygnał ciągły, sygnał impulsowy |  |  |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD |  |  |  |
|  | Ciche klawisze |  |  |  |
|  | Min. 11 częstotliwości |  |  |  |
|  | Regulacja głośnością 10dB do 100 dB |  |  |  |
|  | Skoki regulacji co 5 dB |  |  |  |
|  | Dźwięki obustronne |  |  |  |
|  | Sygnały ciągłe impulsowe |  |  |  |
|  | Słuchawki HD |  |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie |  |  |  |
|  | Zasilanie z sieci i akumulatorowe |  |  |  |
|  | Karty dokumentacji audiometrii |  |  |  |
| Zestaw stroików laryngologicznych |  |  |  |  |
|  | Minimum 8 stroików (zakres od 32 do 4096 Hz) |  |  |  |
|  | Aluminiowe lub stalowe |  |  |  |
|  | Młotek do stroików |  |  |  |
|  | Etui |  |  |  |
| CZĘŚĆ 12: Zestaw urządzeń do badań podstawowych ciśnienia (1 zestaw) |  |  |  |  |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ……………………………………………… Producent należy podać: ……………………………………………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  | Opis wymagań |  | Parametr oferowany TAK/NIE (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |  |
| Ultrasonograf dopplera, detektor kieszonkowy 5 sztuk |  |  |  |  |
|  | Komplet z głowicą (złącza zatrzaskowe), ładowarką, aparat, żel, słuchawki w walizce |  |  |  |
|  | Częstotliwość 8 MHz |  |  |  |
|  | Do diagnostyki naczyń szyjnych, wewnątrzczaszkowych, kończyn dolnych i górnych |  |  |  |
|  | Stosowany w szybkiej ocenie drożności tętnic obwodowych także przy słabo wyczuwalnym tętnie |  |  |  |
|  | Urządzenie medyczne, certyfikowane |  |  |  |
|  | Komunikaty głosowe, regulacja głośności |  |  |  |
|  | Głośnik lub słuchawki |  |  |  |
|  | Częstość ultradźwiękowa 5 MHz |  |  |  |
|  | Zastosowanie do badań przesiewowych |  |  |  |
| Ciśnieniomierz naramienny z doborem mankietów 5 sztuk |  |  |  |  |
|  | Diagnostyka medyczna, pomiar pulsu i cieśnienie, rozpoznawanie arytmii |  |  |  |
|  | Zestaw mankietów |  |  |  |
|  | Inteligentne napełnianie mankietów |  |  |  |
|  | Duże cyfry, komunikat głosowy |  |  |  |
|  | Zapis pomiarów |  |  |  |
|  | Integracja Bluetooth |  |  |  |
| Stetoskopy lekarskie 5 sztuk |  |  |  |  |
|  | Opcja ciepły dotyk, dual head |  |  |  |
|  | Membrana na głowicę, |  |  |  |
|  | Wytrzymały przewód |  |  |  |
|  | Moc akustyczna powyżej 6 |  |  |  |
|  | Do osłuchiwania dzieci i dorosłych |  |  |  |
|  | Kolor limonka lub zielony |  |  |  |
| Stetoskopy edukacyjne 5 sztuk |  |  |  |  |
|  | Do celów szkoleniowych, nauki |  |  |  |
|  | Dual head |  |  |  |
|  | Podwójna głowica dwutonowa |  |  |  |
|  | Soft touch |  |  |  |
|  | Płaski, dwukolorowy |  |  |  |
|  | Min. 130 cm długości |  |  |  |

……………………………………………….….		                    ……………………………………………….

Miejscowość, data				                               podpis Wykonawcy