Załącznik 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

w postępowaniu na:

Zakup i dostawa 15-to odprowadzeniowego, bezprzewodowego systemu prób wysiłkowych

- Oferta złożona przez wykonawcę:

| Nazwa Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |  |  |
| NIP: |  | REGON: |  | KRS: |
| e-mail: |  |  | nr tel.: |  |

Osoba upoważniona do kontaktów: …………………………………..…….… e-mail: ……………………………………………… tel. …….…….……………………….………..

- TREŚĆ OFERTY

- W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, składam ofertę na realizację zamówienia:

Zakup i dostawa 15-to odprowadzeniowego, bezprzewodowego systemu prób wysiłkowych

………………….. zł brutto

Okres gwarancji ..... miesięcy (24 lub 36 lub 8 miesięcy)

- Oświadczam, że zapoznałem się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam w związku z ochroną danych osobowych:

W związku z obowiązywaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” zobowiązuję się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO. Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniony do przetwarzania i przekazania danych osobowych osób, przy pomocy których wykonam przedmiot umowy.

Zamawiający i Wykonawca są Administratorami danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony, które będą wskazane w Umowie lub ofercie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące Przedmiot Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy lub oferty dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

Wymienione dane osobowe osób, będą przetwarzane przez Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy i czynności zmierzających do jej zawarcia.

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z  przepisami RODO.

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się poinformować osoby fizyczne wskazywane jako osoby kontaktowe o treści niniejszych ustaleń w zakresie ochrony danych.

- Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (jeśli dotyczy):

Załącznik nr 1...................................................

Załącznik nr 2...................................................

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2024r.: ……..r. (uzupełnić) Producent …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model lub typ …………………………………………………… (uzupełnić) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4=kol. 2 + VAT |
| 15-to odprowadzeniowy, bezprzewodowego system prób wysiłkowych | …….. zł | ..… % | …… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów ( tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| Aparat do akwizycji EKG |  |  |
|  | Odprowadzenia EKG: 15 odprowadzeń (I, II, III, aVR-L-F, V1-6, E1-3) z HD+ 15 |  |
|  | Przetwornik A/C Do 24 bitów |  |
|  | Szerokość pasma: 300 Hz (@1000 c/s) 150Hz (@500 c/s) |  |
|  | Przewód pacjenta Wymienny pacjenta 13-żyłowy (HD+ 15) |  |
|  | CMRR >100dB |  |
|  | Częstotliwość próbkowania stopnia wejściowego 128 000 próbek/sekundę/kanał |  |
|  | Jednostka akwizycyjna jest podłączona do komputera za pomocą Bluetooth i/lub USB |  |
|  | Zakres dynamiki +/- 500 mV |  |
| Pozostałe |  |  |
|  | Komputer all in one, z zainstalowanym oprogramowaniem analizującym przebieg badania (z wyświetlaczem, klawiaturą i myszką); |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wprowadzania/edycji informacji o pacjencie. |  |
|  | Akwizycja i analiza danych EKG wysiłkowych |  |
|  | Wykonanie próby wysiłkowej z użyciem i programowaniem ergometrów według wybranego protokołu lub indukowanego farmakologicznie |  |
|  | Komputer all in one, z zainstalowanym oprogramowaniem analizującym przebieg badania (z wyświetlaczem, klawiaturą i myszką); |  |
|  | Przekazywanie danych Bluetooth 2.1+ EDR z "bezpiecznym parowaniem" dla HD+ 15 Bluetooth Low Energy dla HD+ 15 USB HD+ 15 |  |
|  | możliwość integracji z innymi urządzeniami przez platformę webapp |  |
|  | Raport z badania dostępny dla wszystkich specjalistów uprawnionych do dostępu do platformy oprogramowania w sieci szpitalnej oraz poprzez internet |  |
|  | Wózek kompatybilny ze sprzętem |  |

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

  - Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974),

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416)

  - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

  - Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy / pełnomocnika