Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 18.10.2024 r. (aktualizacja na niebieskim tle z dnia 18.10.2024 r.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W CZĘŚCIACH WG SPISU

Spis treści

UWAGI DODATKOWE	2

CZĘŚĆ 1	3

1.	Kabina UGUL + osprzęt podstawowy + Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji	3

2.	Tablica Oporowa do ćwiczeń manualnych manipulacyjnych ręki	5

3.	Siedmiosekcyjny stół do masażu z Pivotem	6

4.	Aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową	8

5.	Aparat do magnetoterapii	10

6.	Ergometr	12

7.	Trenażer eliptyczny	13

8.	Dwukanałowy aparat do elektroterapii	15

9.	Aparat do krioterapii	17

10.	Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych	19

11.	Lampa do naświetlań	20

12.	Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych	21

13.	Szkolenie z zakresu obsługi oferowanego sprzętu	23

CZĘŚĆ 2 (umowa warunkowa)	24

1.	Bieżnia treningowa	24

2.	Łóżko do masażu membranowego	25

3.	Zestaw do terapii radialną falą uderzeniową	26

4.	Inhalator pneumatyczny	28

5.	Wanna do hydromasażu	29

6.	Aparat do magnetoterapii	30

7.	Ergometr	32

8.	Lampa do naświetlań	33

9.	Szkolenie z zakresu obsługi oferowanego sprzętu	34

# UWAGI DODATKOWE

KAŻDY SPRZĘT MUSI BYĆ FABRYCZNIE NOWY!

Wszelkie zapisy parametrów dla każdej części przedmiotu zamówienia oznaczają, że oferowany sprzęt nie powinien mieć gorszych parametrów niż te wymienione pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku wpisanych parametrów „w widełkach” oznacza, że nie powinny one wychodzić poza nie z uwagi na charakter wykonywanych działań w działalności Zamawiającego za pomocą danego sprzętu.

Oferent powinien zapewniać GWARANCJĘ na oferowany sprzęt wynoszącą co najmniej 24 miesiące. Niespełnienie tego wymogu powoduje odrzucenie oferty na daną część.

# CZĘŚĆ 1

## Kabina UGUL + osprzęt podstawowy + Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji

Ilość sztuk: 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń z osprzętem podstawowym |  |  |
| 2 | Wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2 |  |  |
| 3 | Kabina lakierowana proszkowo |  |  |
| 4 | Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm. |  |  |
| 5 | Wysokość kabiny: w widełkach 190-210 cm |  |  |
| 6 | Szerokość kabiny: w widełkach 190-210 cm |  |  |
| 7 | Długość kabiny: w widełkach 190-210 cm |  |  |
| 8 | Waga kabiny: w widełkach 150-170 kg |  |  |
| 9 | Maksymalne obciążenie kabiny: co najmniej 190 kg |  |  |
| 10 | Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji |  |  |
| 11 | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°) |  |  |
| 12 | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę |  |  |
| 13 | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki |  |  |
| 14 | Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów |  |  |
| 15 | Malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej |  |  |
| 16 | System elektrycznej regulacji wysokości przy pomocy pilota ręcznego (w widełkach od 50 do 101 cm) |  |  |
| 17 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami |  |  |
| 18 | Autoryzacja przy pomocy kluczyka w pilocie ręcznego sterowania |  |  |
| 19 | Antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu |  |  |
| 20 | Długość stołu [cm]: w widełkach 195-210 cm |  |  |
| 21 | Szerokość stołu [cm]: co najmniej 60 cm |  |  |
| 22 | Waga stołu [kg]: co najwyżej 80 kg |  |  |
| 23 | Obciążenie dynamiczne stołu [kg]: co najmniej 190 kg |  |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Tablica Oporowa do ćwiczeń manualnych manipulacyjnych ręki

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica Oporowa do ćwiczeń manualnych manipulacyjnych ręki |  |  |
| 2 | W wyposażeniu muszą znajdować się 4 obciążniki ze skóry 0,25 kg, esy, 5 linek zamontowanych do przyrządu |  |  |
| 3 | Wysokość regulowana co najmniej w przedziale 60-90 cm lub szerszym |  |  |
| 4 | Szerokość – w widełkach 65-80 cm |  |  |
| 5 | Waga – maksymalnie 15 kg |  |  |
| 6 | Blat tablicy wykonany ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna |  |  |
| 7 | Stalowa podstawa lakierowana proszkowo |  |  |
| 8 | Stopki z olejoodpornej gumy pozwalające eliminować wpływy nierówności podłogi (lub równoważne dające ten sam efekt) |  |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Siedmiosekcyjny stół do masażu z Pivotem

Ilość sztuk: 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siedmiosekcyjny stół do masażu z Pivotem | TAK |  |
| 2 | Stół musi składać się z 4 unoszonych kółek i 4 antypoślizgowych gumowych stopek lub równoważnych | TAK |  |
| 3 | Kąt pochylenia zagłówka: + 40 / - 70° | TAK |  |
| 4 | Kąt pochylenia sekcji środkowej: 0 / + 30° | TAK |  |
| 5 | Regulacja części nożnej: 0 / + 85° | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości [cm]: co najmniej od 55 cm do co najmniej 95 cm | TAK |  |
| 7 | Wymiary [cm]: długość: w widełkach 190-210 cm szerokość: co najmniej 60 cm wysokość: regulowana od co najmniej 55 cm do co najmniej 95 cm lub szerzej | TAK |  |
| 8 | Masa [kg]: co najwyżej 125 kg | TAK |  |
| 9 | Maksymalne obciążenie [kg]: co najmniej 220 kg | TAK |  |
| 10 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 11 | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu | TAK |  |
| 12 | Uchwyty służące mocowaniu pasa do stabilizacji | TAK |  |
| 13 | Wysokiej jakości atestowana tapicerka | TAK |  |
| 14 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na 3 bananki | TAK |  |
| 15 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami | TAK |  |
| 16 | Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama | TAK |  |
| 17 | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | TAK |  |
| 18 | Grubość gąbki co najmniej 40 mm | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Aparat do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | TAK |  |
| 2 | Kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym o wielkości co najmniej 4’’ | TAK |  |
| 3 | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | TAK |  |
| 4 | Głowica dwuczęstotliwościowa: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni w widełkach 4,5-5,5 cm2 | TAK |  |
| 5 | Praca ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 6 | Głowice wodoodporne | TAK |  |
| 7 | Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa | TAK |  |
| 8 | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem | TAK |  |
| 9 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK |  |
| 10 | Programy własne – panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) | TAK |  |
| 11 | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 12 | Na wyposażeniu: instrukcja użytkowania, przewód sieciowy - 1 szt., | TAK |  |
| 13 | Moc ciągła: 2,5 W/cm2 | TAK |  |
| 14 | Moc impulsowa w szczycie 3 W/cm2 | TAK |  |
| 15 | Częstotliwość ulktradźwięków: 1 MHz lub 3,3 MHz | TAK |  |
| 16 | Częstotliwość impulsów 10-150 Hz | TAK |  |
| 17 | Płynnie: 5 – 100%, krok 5% | TAK |  |
| 18 | Skokowo: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% | TAK |  |
| 19 | Zegar sterujący czasem zabiegu: 1 sek - 30 min | TAK |  |
| 20 | Zasilanie sieć jednofazowa ~230 V 10%, 50 Hz, 50 VA | TAK |  |
| 21 | Klasa ochronności elektrycznej I typ B | TAK |  |
| 22 | Temperatura otoczenia 10°C - 40°C | TAK |  |
| 23 | Wymiary [mm]: Długość: w widełkach 300-350 mm Szerokość: w widełkach 250-300 mm Wysokość: co najwyżej 130 mm | TAK |  |
| 24 | Masa sterownika: co najwyżej 3 kg | TAK |  |
| 25 | Głowica zabiegowa o powierzchni w widełkach 15-20 cm2, częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Aparat do magnetoterapii

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii | TAK |  |
| 2 | Dwa niezależne w czasie zabiegi | TAK |  |
| 3 | Każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od drugiego | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość zmian pola magnetycznego [Hz]: 1 – 100 | TAK |  |
| 5 | Zmiana indukcji pola magnetycznego [mT]: 0 – 20 | TAK |  |
| 6 | Czas impuls / przerwa [s]: 0,5 – 8 | TAK |  |
| 7 | Zasilanie [V/Hz/W]: 230/ 50 / 200 | TAK |  |
| 8 | Masa aparatu [kg]: maksymalnie 5 kg | TAK |  |
| 9 | Rozmiar sterownika [mm]: Szerokość: w widełkach 325-340 mm Głębokość: w widełkach 250-290 mm Wysokość: w widełkach 115-130 mm | TAK |  |
| 10 | Co najmniej 52 gotowe zabiegi w pamięci aparatu, możliwość wpisu co najmniej kolejnych 50 zabiegów do wpisu indywidualnych | TAK |  |
| 11 | Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne | TAK |  |
| 12 | Aplikator szpulowy o średnicy w widełkach 560-620mm | TAK |  |
| 13 | Podnośnik do aplikatora o śr. W widełkach 560-620mm, umożliwiający ruch aplikatora w pionie UWAGA! Podnośnik powinien mieć co najmniej taką średnicę, co najszerszy aplikator | TAK |  |
| 14 | Aplikator szpulowy o średnicy w widełkach 300-320 mm | TAK |  |
| 15 | Aplikator szpulowy o średnicy 180-210 mm | TAK |  |
| 16 | Stolik pod aparaturę medyczną posiadający co najmniej 2 półki oraz malowaną proszkowo konstrukcję | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Ergometr

Ilość sztuk: 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ergometr | TAK |  |
| 2 | Parametry wyświetlacza: PULS, CZAS, KCAL, KM/H, WATT, DYSTANS, 1/MIN, | TAK |  |
| 3 | Programy testowe: PWC 130, PWC 150, PWC 170 | TAK |  |
| 4 | Programy treningowe typu manualny, cardio, countdown, dodatkowe profile dla min 450 użytkowników, możliwość wyboru również EKG | TAK |  |
| 5 | Sterowanie: Niezależne od prędkości | TAK |  |
| 6 | Wymiary urządzenia: Długość: w widełkach 115-120 cm Szerokość: w widełkach 60-65 cm Wysokość: 135-140 cm | TAK |  |
| 7 | Waga: maksymalnie do 50 kg | TAK |  |
| 8 | Zakres prędkości: 20-120 obrotów/min | TAK |  |
| 9 | Zakres mocy: 15-400 W | TAK |  |
| 10 | Gradacja / stopnie: 5 W | TAK |  |
| 11 | Maks. Obciążenie: co najmniej 180 kg | TAK |  |
| 12 | Przyłącze zasilania: 230 V | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Trenażer eliptyczny

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trenażer eliptyczny | TAK |  |
| 2 | Programy: minimum 5 programów, w tym interwały, ręczny, typu wzniesienie, określone tętno lub prędkość | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacz: minimum 20 cm i minimum 8" typu LCD | TAK |  |
| 4 | Prezentowane na wyświetlaczu informacje typu czas, który minął, pozostały czas do końca programu, kilometry, prędkość, tempo, tętno, kalorie, nachylenie w % | TAK |  |
| 5 | Częstotliwość akcji serca: Czujniki pulsu na ręce i bezprzewodowy pomiar tętna przez Bluetooth | TAK |  |
| 6 | Wymiary Długość: w widełkach 140-160 cm Szerokość: w widełkach 60-80 cm Wysokość: maksymalnie 170 cm | TAK |  |
| 7 | Masa produktu [kg]: maksymalnie 140 kg | TAK |  |
| 8 | Dopuszczalna masa użytkownika [kg]: co najmniej 140 kg | TAK |  |
| 9 | Koło zamachowe [kg]: co najwyżej 11 kg | TAK |  |
| 10 | System oporu: System hamulca magnetycznego | TAK |  |
| 11 | Poziomy oporu: co najmniej 20 poziomów, regulacja elektroniczna | TAK |  |
| 12 | Pedały: Duże | TAK |  |
| 13 | Odległość między pedałami [mm]: w widełkach 62-65 mm | TAK |  |
| 14 | Rodzaj ramion: Podwójne działanie, stacjonarne z przełącznikami oporu i rączkami do pomiaru tętna | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Dwukanałowy aparat do elektroterapii

Ilość sztuk: 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwukanałowy aparat do elektroterapii | TAK |  |
| 2 | Generowane prądy: diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany / premodulowany; dynamiczny) impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) tonoliza TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej Kotz (standardowy i regulowany) Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany) faradyczny i neofaradyczny galwaniczny (w tym jonoforeza) | TAK |  |
| 3 | Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (co najmniej 100 pozycji) | TAK |  |
| 4 | Indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta | TAK |  |
| 5 | Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych | TAK |  |
| 6 | Pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu (co najmniej 50 pozycji) | TAK |  |
| 7 | Niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale | TAK |  |
| 8 | Automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych | TAK |  |
| 9 | Funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji | TAK |  |
| 10 | Ekran ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 11 | Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | TAK |  |
| 12 | Liczniki czasu i liczby zabiegów | TAK |  |
| 13 | Wyposażenie: instrukcja użytkowania, bezpiecznik T-0.315AL, 250V - 2 szt., elektroda silikonowa płaska z podkładem wiskozowym P-50 - 4 szt., elektroda aluminiowa płaska z podkładem wiskozowym P-75 - 4 szt., przewód do podłączenia elektrod K-2L - 2 szt., przewód do elektrod specjalnych K-J - 1 szt., opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) - 2 szt., opaska O-R2 rozmiar (50x800) (mm) - 2 szt., taśma aluminiowa T-A 0,5 - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Natężenie prądu diadynamicznego: - prąd średni dla DF - prąd średni dla MF 0 - 30 mA 0-15 mA | TAK |  |
| 15 | Zasilanie: 230V / 50Hz / 70VA | TAK |  |
| 16 | Masa aparatu: maksymalnie 3 kg | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Aparat do krioterapii

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do krioterapii z wózkiem | TAK |  |
| 2 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu | TAK |  |
| 3 | Ciekłokrystaliczna wizualizacja parametrów pracy | TAK |  |
| 4 | Automatyczny wybór dysz nadmuchowych bez konieczności przełączania przewodu | TAK |  |
| 5 | Aparat wyposażony w co najmniej 6 dysz nadmuchowych | TAK |  |
| 6 | Izolowana ciepła rękojeść dysz nadmuchowych | TAK |  |
| 7 | Dysze wyposażone w diodowy wskaźnik temperatury gazu | TAK |  |
| 8 | Dysze posiadające system regulujący siłę nadmuchu strumienia gazu | TAK |  |
| 9 | Elastyczny przewód zasilający umożliwiający swobodną pracę dyszą w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 10 | Prosty i szybki system montażu butli w obudowie | TAK |  |
| 12 | Możliwość dowolnie długiego przechowywania dwutlenku węgla bez jego strat | TAK |  |
| 13 | Czynnik chłodniczy: dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych | TAK |  |
| 14 | Ciśnienie pracy [MPa]: 5-6 | TAK |  |
| 15 | Ciśnienie maksymalne [MPa]: 8 | TAK |  |
| 16 | Regulacja temperatury w zakresie [0C]: od -65 do -75 | TAK |  |
| 17 | Pobór mocy [W]: 25 | TAK |  |
| 18 | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 | TAK |  |
| 19 | Ciężar [kg]: maksymalnie 7 kg | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych | TAK |  |
| 2 | Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego | TAK |  |
| 3 | Co najmniej 40 dysz do masażu wirowego | TAK |  |
| 4 | Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu wyznaczane jako maksymalnie 45 l na zabieg | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 6 | System odkamieniania sterowany elektronicznie | TAK |  |
| 7 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 8 | Słuchawka prysznica | TAK |  |
| 9 | Masaż wirowy przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile | TAK |  |
| 10 | Krzesło obrotowe w zestawie | TAK |  |
| 11 | Pobór prądu: [A]: 5 | TAK |  |
| 12 | Zasilanie [V/Hz]: 230/ 50 | TAK |  |
| 13 | Bezpieczeństwo elektryczne: Klasa I, Typ B | TAK |  |
| 14 | Masa [kg]: maksymalnie 60 kg | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Lampa do naświetlań

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do naświetlań | TAK |  |
| 2 | Średnica filtru: 11 cm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 4 | Zużycie energii: statystycznie do 95 VA | TAK |  |
| 5 | Moc żarówki halogenowej: 50 W | TAK |  |
| 6 | Klasa ochrony: Klasa II | TAK |  |
| 7 | Masa: ze statywem stołowym maksymalnie 3,5 kg | TAK |  |
| 8 | Stopień polaryzacji: >95% (590-1550 nm) | TAK |  |
| 9 | Gęstość mocy: śr. 40 mW/cm2 | TAK |  |
| 10 | Energia świetlna na minutę: śr.2,4J/cm2 | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych | TAK |  |
| 2 | Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu – maksymalnie do 120 l | TAK |  |
| 3 | Niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym | TAK |  |
| 4 | Efektywny masaż wirowy przy użyciu co najmniej 6 dysz kierunkowych | TAK |  |
| 5 | Regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz | TAK |  |
| 6 | Elektroniczny panel sterowania | TAK |  |
| 7 | Ustawianie czasu zabiegu (1-30 min) | TAK |  |
| 8 | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 9 | System odkamieniania sterowany elektronicznie | TAK |  |
| 10 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 11 | Czujnik poziomu wody | TAK |  |
| 12 | System automatycznego napełniania | TAK |  |
| 13 | Półautomatyczny system opróżniania niecki | TAK |  |
| 14 | Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia | TAK |  |
| 15 | słuchawka prysznica | TAK |  |
| 16 | stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia | TAK |  |
| 17 | Pojemność do przelewu [l] :160 | TAK |  |
| 18 | Czas napełniania/opróżniania [min]: 3/2 | TAK |  |
| 19 | Zasilanie [V/Hz]:230/50 | TAK |  |
| 10 | Waga [kg]: maksymalnie do 60 kg | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Szkolenie z zakresu obsługi oferowanego sprzętu

Szkolenie z obsługi każdego z wymienionego sprzętu należy przeprowadzić dla wyznaczonych przez Zamawiającego 6 osób w siedzibie Zamawiającego w terminie maksymalnie do miesiąca od daty dostawy tego sprzętu. Zakłada się, że szkolenie może zostać wykonane jednocześnie dla oferowanych sprzętów w ramach danej części (nie trzeba wykonywać ich odrębnie przy dostawie każdego sprzętu, ale można je wykonać łącznie w uprzednio umówionym z Zamawiającym). Ponadto szkolenie musi obejmować kwestie proekologiczne przy wykorzystaniu każdego sprzętu, np. tryb ekologiczny, energooszczędny itp. (lub alternatywnie zaproponować w materiałach ze szkolenia ekologiczny czy energooszczędny sposób korzystania z danego sprzętu). Celem takiego użytkowania sprzętu jest dbałość o środowisko.

Szkolenie powinno zakończyć się zaświadczeniami o ich ukończeniu dla osób w nim uczestniczących.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONA CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODLEGA UMOWIE WARUNKOWEJ

# CZĘŚĆ 2 (umowa warunkowa)

## Bieżnia treningowa

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość parametru | Parametr oferowany (NALEŻY PODAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stabilne regulowane (szerokość i wysokość) poręcze | TAK |  |
|  | Możliwość zwiększania prędkości stopniowo od 0,2 km/h co standardowo 0,1 km/h | TAK |  |
|  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy co najmniej 6’’ | TAK |  |
|  | Praca urządzenia płynna i względnie cicha. | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno mieć dwa sposoby zatrzymania pracy – poprzez przycisk i magnetycznie | TAK |  |
|  | Ergonomiczne poręcze | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji nachylenia urządzenia | TAK |  |
|  | Prędkość biegu od 0,2 do co najmniej 20km/h | TAK |  |
|  | Szerokość pasa używanego przez pacjenta co najmniej 500 mm | TAK |  |
|  | Długość pasa używanego przez pacjenta co najmniej 130 mm. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga ćwiczącego co najmniej 200 kg | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno wyświetlać: spalone kalorie, prędkość, pokonywany dystans, maksymalny czas biegu co najmniej 100 minut | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania treningu wysiłkowego, wprowadzania własnego programu ćwiczeń, zapisanych co najmniej kilku programów ćwiczeń | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Łóżko do masażu membranowego

Ilość sztuk: 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do masażu membranowego | TAK |  |
| 2 | Co najmniej 6 programowalnych i niezależnych stref | TAK |  |
| 3 | Wszystkie dysze powinny móc pracować jednocześnie | TAK |  |
| 4 | Dysze do suchego masażu wodnego o zwiększonej trwałości | TAK |  |
| 5 | Co najmniej 6 programów standardowych | TAK |  |
| 7 | Ustawienie temperatury powierzchni membrany regulowane- w zakresie od 30 do 40°C | TAK |  |
| 8 | Regulowany czas zabiegu (1-30 min) | TAK |  |
| 9 | Opóźniony start w zaprogramowanych godzinach | TAK |  |
| 10 | Regulowana częstotliwość i kolejność stref | TAK |  |
| 11 | Zintegrowany system ogrzewania | TAK |  |
| 12 | Wewnętrzny system chłodzenia wody powinien utrzymywać temperaturę wody w zaprogramowanych godzinach niezależnie od liczby zabiegów | TAK |  |
| 13 | Brak konieczności stałego podłączenia do kranu | TAK |  |
| 14 | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 albo 400/50 | TAK |  |
| 15 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 237 x 114 x 70 | TAK |  |
| 16 | Pojemność [l]: w widełkach 210-220l | TAK |  |
| 17 | Waga [kg]: maksymalnie 200 kg | TAK |  |
| 18 | Maks. obciążenie [kg]: co najmniej 130 kg | TAK |  |
| 19 | Kolor niecki: biały | TAK |  |
| 20 | Klasa bezpieczeństwa: I | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Zestaw do terapii radialną falą uderzeniową

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość pracy aparatu to standardowo od 1-21 Hz, dla głowicy do masażu od 1-50 Hz | TAK |  |
| 2 | Maksymalna gęstość energii nie mniejsza niż 0,63 mJ/mm2 | TAK |  |
| 3 | Dwa kanały wyjściowe do podłączenia głowicy zabiegowej | TAK |  |
| 4 | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 7’’, | TAK |  |
| 5 | Praca w trybie pojedynczym lub ciągłym | TAK |  |
| 6 | Ciśnienie od 0,3 do 5 bara | TAK |  |
| 7 | Impulsu 6-12 ms |  |  |
| 8 | Wyposażony w port USB służący do aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
| 9 | Lista programów terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji | TAK |  |
| 10 | Gotowych co najmniej 70 protokołów | TAK |  |
| 11 | Lista co najmniej 20 jednostek chorobowych | TAK |  |
| 12 | Możliwość co najmniej 25 protokołów do programowania | TAK |  |
| 13 | Atlas anatomiczny | TAK |  |
| 14 | Jednostki chorobowe przypisane do poszczególnych części ciała | TAK |  |
| 15 | Automatyczna zmiana ciśnienia do wybranej wartości początkowej | TAK |  |
| 16 | Kompresor powietrzny wbudowany w wózek | TAK |  |
| 17 | Głowica pokryta gumą w części środkowej i tylnej zapobiegającą przenoszeniu wibracji | TAK |  |
| 18 | Waga głowicy co najwyżej 750 g | TAK |  |
| 19 | Możliwość zamontowania do głowicy zabiegowej minimum 18 różnych aplikatorów, w tym: - aplikator standardowy 15 mm - aplikator emitujący falę skupioną 15 mm - aplikator akupunkturowy 6 mm - aplikator akupunkturowy 10 mm - aplikator do głębokiej penetracji 15 mm - aplikator ceramiczny 15 mm - aplikator miękki płaski 15 mm - aplikator miękki stożkowy 15 mm - aplikator wibracyjny 20 mm - aplikator wibracyjny intensywny 20 mm - aplikator wibracyjny 35 mm - aplikatory powięziowe o kształcie „kostka”, „koło”, „łyżka” i „skrobak” z adapterem. - 3 różnej wielkości aplikatory dwupunktowe w kształcie litery ”U” z adapterem, umożliwiające opracowanie w tym samym momencie 2 obszarów terapeutycznych | TAK |  |
| 20 | Możliwość podłączenia głowicy do masażu wyposażonej w trzy rodzaje aplikatorów: - aplikator masujący 10 mm - aplikator masujący 25 mm - aplikator masujący 40 mm, | TAK |  |
| 21 | Aparat wyposażony w jedną głowicę i trzy aplikatory: aplikator standardowy 15 mm, aplikator wibracyjny 20 mm, aplikator wibracyjny 35 mm | TAK |  |
| 22 | Sterownik zintegrowany z wózkiem z systemem jezdnym i blokadą kółek wyposażony w uchwyt do transportu | TAK |  |
| 23 | Na wyposażeniu 1 zestaw naprawczy (co najmniej 2 naboje i prowadnice) | TAK |  |
| 24 | Max. pobór mocy 350VA | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Inhalator pneumatyczny

Ilość sztuk: 6

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inhalator pneumatyczny | TAK |  |
| 2 | Odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych | TAK |  |
| 4 | Wbudowany moduł pulsacji aerozolu umożliwiający leczenie zatok | TAK |  |
| 5 | Programowanie zabiegu inhalacji – możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie | TAK |  |
| 6 | Przejrzysty panel sterujący | TAK |  |
| 7 | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Wanna do hydromasażu

Ilość sztuk: 2

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do automatycznego hydromasażu strefowego | TAK |  |
| 2 | Wanna wykonana z akrylu wysokiej jakości, ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego | TAK |  |
| 3 | Oszczędne zużycie wody podczas zabiegu - min.160l, max.280 l | TAK |  |
| 4 | Co najmniej 24 dysze wodne rozmieszczone w trzech strefach – stopy i łydki; uda; plecy | TAK |  |
| 5 | Co najmniej 120 dysz powietrznych do masażu perełkowego | TAK |  |
| 6 | System automatycznego napełniania wanny wodą | TAK |  |
| 7 | Blokada pracy "na sucho" | TAK |  |
| 8 | System automatycznie dezynfekujący i odkamieniający | TAK |  |
| 9 | Dotykowy panel sterowania pracą urządzenia | TAK |  |
| 10 | Czujniki mierzące temperaturę wody podczas napełniania i w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 11 | Grzałka podtrzymująca temperaturę wody | TAK |  |
| 12 | Stopnie do wanny z pokryciem antypoślizgowym | TAK |  |
| 13 | Na wyposażeniu stopnie | TAK |  |
| 14 | Bicz wodny do masażu manualnego podwodnego | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Aparat do magnetoterapii

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii | TAK |  |
| 2 | Dwa niezależne w czasie zabiegi | TAK |  |
| 3 | Każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od drugiego | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość zmian pola magnetycznego [Hz]: 1 – 100 | TAK |  |
| 5 | Zmiana indukcji pola magnetycznego [mT]: 0 – 20 | TAK |  |
| 6 | Czas impuls / przerwa [s]: 0,5 – 8 | TAK |  |
| 7 | Zasilanie [V/Hz/W]: 230/ 50 / 200 | TAK |  |
| 8 | Masa aparatu [kg]: maksymalnie 5 kg | TAK |  |
| 9 | Rozmiar sterownika [mm]: Szerokość: w widełkach 325-340 mm Głębokość: w widełkach 250-290 mm Wysokość: w widełkach 115-130 mm | TAK |  |
| 10 | Co najmniej 52 gotowe zabiegi w pamięci aparatu, możliwość wpisu co najmniej kolejnych 50 zabiegów do wpisu indywidualnych | TAK |  |
| 11 | Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne | TAK |  |
| 12 | Aplikator szpulowy o średnicy w widełkach 560-620mm | TAK |  |
| 13 | Podnośnik do aplikatora o śr. W widełkach 560-620mm, umożliwiający ruch aplikatora w pionie UWAGA! Podnośnik powinien mieć co najmniej taką średnicę, co najszerszy aplikator | TAK |  |
| 14 | Aplikator szpulowy o średnicy w widełkach 300-320 mm | TAK |  |
| 15 | Aplikator szpulowy o średnicy 180-210 mm | TAK |  |
| 16 | Stolik pod aparaturę medyczną posiadający co najmniej 2 półki oraz malowaną proszkowo konstrukcję | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Ergometr

Ilość sztuk: 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ergometr | TAK |  |
| 2 | Parametry wyświetlacza: PULS, CZAS, KCAL, KM/H, WATT, DYSTANS, 1/MIN, | TAK |  |
| 3 | Programy testowe: PWC 130, PWC 150, PWC 170 | TAK |  |
| 4 | Programy treningowe typu manualny, cardio, countdown, dodatkowe profile dla min 450 użytkowników, możliwość wyboru również EKG | TAK |  |
| 5 | Sterowanie: Niezależne od prędkości | TAK |  |
| 6 | Wymiary urządzenia: Długość: w widełkach 115-120 cm Szerokość: w widełkach 60-65 cm Wysokość: 135-140 cm | TAK |  |
| 7 | Waga: maksymalnie do 50 kg | TAK |  |
| 8 | Zakres prędkości: 20-120 obrotów/min | TAK |  |
| 9 | Zakres mocy: 15-400 W | TAK |  |
| 10 | Gradacja / stopnie: 5 W | TAK |  |
| 11 | Maks. Obciążenie: co najmniej 180 kg | TAK |  |
| 12 | Przyłącze zasilania: 230 V | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Lampa do naświetlań

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do naświetlań | TAK |  |
| 2 | Średnica filtru: 11 cm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 4 | Zużycie energii: statystycznie do 95 VA | TAK |  |
| 5 | Moc żarówki halogenowej: 50 W | TAK |  |
| 6 | Klasa ochrony: Klasa II | TAK |  |
| 7 | Masa: ze statywem stołowym maksymalnie 3,5 kg | TAK |  |
| 8 | Stopień polaryzacji: >95% (590-1550 nm) | TAK |  |
| 9 | Gęstość mocy: śr. 40 mW/cm2 | TAK |  |
| 10 | Energia świetlna na minutę: śr.2,4J/cm2 | TAK |  |

Do przeprowadzenia szkolenie z obsługi powyższego sprzętu dla 6 osób.

## Szkolenie z zakresu obsługi oferowanego sprzętu

Szkolenie z obsługi każdego z wymienionego sprzętu należy przeprowadzić dla wyznaczonych przez Zamawiającego 6 osób w siedzibie Zamawiającego w terminie maksymalnie do miesiąca od daty dostawy tego sprzętu. Zakłada się, że szkolenie może zostać wykonane jednocześnie dla oferowanych sprzętów w ramach danej części (nie trzeba wykonywać ich odrębnie przy dostawie każdego sprzętu, ale można je wykonać łącznie w uprzednio umówionym z Zamawiającym). Ponadto szkolenie musi obejmować kwestie proekologiczne przy wykorzystaniu każdego sprzętu, np. tryb ekologiczny, energooszczędny itp. (lub alternatywnie zaproponować w materiałach ze szkolenia ekologiczny czy energooszczędny sposób korzystania z danego sprzętu). Celem takiego użytkowania sprzętu jest dbałość o środowisko.

Szkolenie powinno zakończyć się zaświadczeniami o ich ukończeniu dla osób w nim uczestniczących.