##### ZAPYTANIE OFERTOWE nr REH/7/2024

##### z dn. 24 października 2024 r.

Zamówienie pn.:

„Dostawa sprzętu medycznego do rehabilitacji”

związane z realizacją projektu pn. „Aktywni mimo raka - kontynuacja programu rehabilitacji pacjentów/pacjentek onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2024-2028”

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

W kolumnie „Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana” należy podać dane charakterystyczne dla oferowanego produktu, a w przypadku parametrów / funkcji wymaganych (warunek graniczny) wskazać „TAK” lub „NIE”

Urządzenie do regeneracji tkanek – Pakiet 1

| Urządzenie do regeneracji tkanek Liczba sztuk: 1 Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| Aparat do fizjoterapii oporowo-pojemnościowej prądem o częstotliwości radiowej |  |
| Sinusoidalny prąd zmienny o częstotliwości radiowej, o wartościach co najmniej: 300, 500, 750 oraz 1000 kHz |  |
| Kolorowy ekran z panelem dotykowym |  |
| Tryby pracy: pojemnościowy i rezystancyjny |  |
| Wskaźnik poziomu kontaktu elektrody z ciałem pacjenta (impedancja pacjenta mierzona przez cały czas zabiegu) |  |
| Pomiar efektywnego czasu zabiegu (w pełnym kontakcie z ciałem pacjenta) oraz całkowitego czasu zabiegu |  |
| Wyposażenie - co najmniej: -elektroda bierna płaska 320x230 mm, - elektroda bierna płaska elastyczna 240x160 mm, - przewód elektrody biernej z zaciskiem, - aplikator kątowy uniwersalny, - elektroda rezystancyjna o średnicy 25 mm, - elektroda rezystancyjna o średnicy 40 mm, - elektroda rezystancyjna o średnicy 55 mm, - elektroda rezystancyjna o średnicy 70 mm, - elektroda pojemnościowa o średnicy 25 mm, - elektroda pojemnościowa o średnicy 40 mm, - elektroda pojemnościowa o średnicy 55 mm, - elektroda pojemnościowa o średnicy 70 mm, - elektroda bierna cylindryczna, - elektroda rezystancyjna wypukła o średnicy 14 mm, - elektroda rezystancyjna wypukła o średnicy 40 mm, - aplikator prosty uniwersalny, - aplikator do kombinacji prądu o częstotliwości radiowej i terapii narzędziowej tkanek miękkich, - elastyczny pas rzepowy 40x10 cm, - elastyczny pas rzepowy 100x10 cm , - krem do terapii RF, - dozownik do butelek, - uchwyt na aplikatory, - dedykowany stolik producenta aparatu |  |
| Zasilanie 230 V |  |
| Gwarancja min. 24 m-ce |  |

Urządzenie do głębokiej oscylacji – Pakiet 2

| Urządzenie do głębokiej oscylacji Liczba sztuk: 1 Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| Stacjonarny aparat do terapii głęboką oscylacją |  |
| Dwa niezależne kanały zabiegowe |  |
| Częstotliwość zabiegowa w zakresie co najmniej 50-200 Hz |  |
| Obrotowy panel sterujący z ekranem dotykowym |  |
| Wbudowany czytnik kart pamięci |  |
| Gotowe programy zabiegowe |  |
| Programy użytkownika |  |
| Wyposażenie, co najmniej: - 2 przewody pacjenta, - aplikator 5 cm, - aplikator 9,5 cm, - przyłącze do pracy z wykorzystaniem rękawic, - dedykowany stolik pod aparat - producenta aparatu |  |
| Zasilanie 230 V |  |
| Gwarancja min. 24 m-ce |  |

Przenośny aparat USG – Pakiet 3

| Aparat USG przenośny Liczba sztuk: 1 Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| APARAT |  |
| Przenośny ultrasonograf z wózkiem, waga aparatu poniżej 10 kg |  |
| Zakres częstotliwości pracy min. 2 – 16 MHz zdefiniowany częstotliwościami głowic możliwych do podłączenia do aparatu |  |
| Monitor LCD o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczość co najmniej 1024 x 768 |  |
| Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym o pojemności nie mniejszej niż 1 TB z możliwością eksportowania na komputer |  |
| Trzy uniwersalne porty głowic, przełączane elektronicznie |  |
| Podświetlana klawiatura |  |
| Zasilanie sieciowe i bateryjne, minimum 1,5 godziny pracy na zasilaniu bateryjnym |  |
| Czas włączenia aparatu całkowicie wyłącznego (stan gotowości do pracy) maks. 40 sek |  |
| Czas wybudzenia aparatu z trybu standby maks. 8 sek. |  |
| Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B min. 6 000 |  |
| Maksymalna pojemność pamięci dynamicznej prezentacji M i D min. 80 sek. |  |
| Minimum 4 porty USB |  |
| Dedykowany wózek pod aparat z uchwytami na głowice, półką na videoprinter oraz półką na akcesoria – 1 szt. |  |
| Nastawy programowane dla aplikacji i głowic |  |
| Tryby skanowania, co najmniej: B, Color Doppler, Power Doppler, PWD, CWD, M |  |
| Tryby wyświetlania obrazu, co najmniej: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, B/CW, Triplex PW |  |
| Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe do badań: jamy brzusznej, ginekologii i położnictwa, kardiologii, narządów małych i powierzchownych, naczyń, nerwów, urologii, ortopedii, neurologii. Możliwość ustawienia oprogramowania w języku polskim. |  |
| Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością edycji danych, dodawania zdjęć, wydruku i eksportu do plików PDF i RTF |  |
| Zestaw pakietów pomiarowych i kalkulacyjnych |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |
| Tryb 2D (B-mode): - zakres ustawiania głębokości penetracji min. od 1cm do 38 cm; - dynamika obrazu 2D wyświetlana na ekranie min. 220 dB; - liczba map szarości do wyboru – min. 25; - liczba map koloryzacji obrazu 2D – min. 25, - nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru co najmniej: tłuszcz, mięśnie, płyn; - funkcja redukcji artefaktów, wyostrzania krawędzi, zapewniającą zwiększenie rozdzielczości kontrastowej; - funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków (obrazowanie wielokierunkowe); - powiększenie obrazu (zoom) min x 10; - funkcja powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran; - maksymalna prędkość odświeżania „frame rate” – min. 400 klatek/s; - automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. |  |
| Tryb M-mode: - liczba prędkości przemiatania do wyboru – min. 6; - obrazowanie harmoniczne z odwróceniem lub przesunięciem fazy dostępne na wszystkich oferowanych głowicach. |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD): - maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego min. 350 obr./sek.; - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego. |  |
| Tryb angiologiczny: tryb Power Doppler kierunkowy. |  |
| Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD): - maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 9,0 m/s; - regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 20 mm; - kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-89 stopni; - szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku; - automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. |  |
| GŁOWICE |  |
| Głowica convex wieloczęstotliwościowa: - zakres częstotliwości min. 2,0 – 6,0 MHz; - liczba elementów głowicy (kryształów) min. 120, - tryb II harmonicznej, - kąt pola obrazowego min. 60 stopni, - rozszerzony kąt pola obrazowego min. 80 stopni. |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa: - zakres częstotliwości min. 3,5 – 11,0 MHz, - liczba elementów głowicy (kryształów) min. 120, - tryb II harmonicznej, - szerokość pola obrazowego max. 40 mm. |  |
| Głowica endokawitarna wieloczęstotliwościowa: - zakres częstotliwości min. 3,5 – 12,0 MHz, - liczba elementów głowicy (kryształów) min. 120, - tryb II harmonicznej, - kąt pola obrazowego min. 150 stopni, - kąt pola obrazowego min. 180 stopni. |  |
| Gwarancja min. 24 m-ce |  |

Urządzenie do elektrostymulacji i biofeedbacku – Pakiet 4

| Urządzenie do elektrostymulacji i biofeedbacku Liczba sztuk: 1 Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 Wyrób fabrycznie nowy. |  |
| --- | --- |
| Pozycja asortymentowa oraz parametry / funkcje wymagane (warunek graniczny) | Opis dokonany przez Wykonawcę – wielkość oferowana |
| Nazwa, typ, producent |  |
| Aparat do bezprzewodowej elektrostymulacji i biofeedbacku z wyposażeniem 3 kanałowej diagnostyki manometrii anorektalnej |  |
| Aparat posiadający oprogramowanie do fizjoterapii, pozwalający na współpracę z bezprzewodowymi mobilnymi urządzeniami stymulacji i biofeedback’u Oprogramowanie instalowane na urządzeniu Zamawiającego |  |
| Aparat wyposażony w co najmniej 250 różnych programów pracy w obszarze fizjoterapii dna miednicy i fizjoterapii ogólnej |  |
| Urządzenie centralne zasilające wyposażone w co najmniej 2 bezprzewodowe mobilne urządzenia stymulacji i biofeedbacku, w tym co najmniej jeden komunikujący się z urządzeniem centralnym oraz co najmniej jeden do manometrii |  |
| Mobilne urządzenia stymulacji i biofeedback’u wyposażone w baterię litowo-polimerową wielokrotnego ładowania |  |
| Zasilanie 230 V AC 50 Hz |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i elektronicznej |  |
| Urządzenie dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych |  |
| Okres gwarancji - co najmniej 24 miesiące |  |
| Elektrostymulacja: - minimum 2 kanały multipleksowe stymulacji na każde mobilne urządzenie - maksymalne natężenie prądu w przedziale od 95 do 100mA - stopniowa regulacja natężenia o 0,5 mA - szerokość impulsu w zakresie co najmniej od 30µs do 300 ms - częstotliwość co najmniej od 1 Hz do 400 Hz |  |
| Urządzenie pozwalające na generowanie co najmniej 4 rodzajów prądów: - elektrostymulacja - prądy przeciwbólowe - troficzne - prądy nerwów obwodowych |  |
| Biofeedback: - minimum 2 kanały biofeedback na każde mobilne urządzenie - biofeedback dźwiękowy - wykresy słupkowe i krzywe wyświetlane na ekranie |  |
| Diagnostyka manometrii anorektalnej – wyposażenie obejmujące co najmniej: - 3-kanałowy bezprzewodowy manometr cyfrowy - 1 nożny pedał pilotażowy - 1 sonda doodbytnicza 2 balonikowa - 3 krany - program diagnostyki - złączka do sond - kabel - elektrody 50x50 – co najmniej jeden zestaw |  |