Załącznik nr 1a do Zapytanie Ofertowego nr 2  z dnia 28.10.2024 r.

Instrukcja wypełniania załącznika nr 1a:

- Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Wartość oferowana przez Wykonawcę”.

- Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

- Jeśli w kolumnie „Wartość wymagana” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Parametr techniczny”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

- W przypadku, gdy w kolumnie „Wartość wymagana” występuje zapis: „Podać”, Wykonawca zobowiązany jest do podania i opisania parametrów dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy w kolumnie „Wartość wymagana” występuje zapis konkretnego parametru wyrażonego za pomocą znaków i cyfr, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do podania i opisania parametrów dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametr techniczny | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | - |
|  | Model/typ | Podać |  | - |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe -fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 64 rzędowy przeznaczony do badań ogólnych i onkologicznych | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Aparat ma być wyposażony w detektor, który cechuje się wysoką czułością oraz niskim poziomem szumu, co umożliwia prowadzenie diagnostyki na niższych poziomach napięć (znaczące obniżenie dawki promieniowania dla pacjenta oraz zużycia energii) i możliwość chwilowego uzyskania wysokich wartości prądu a także krótki czas obrotu gantry (dla skrócenia czasu badania i obniżenia zużycia energii) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Kamera 3D umożliwiająca automatyczne pozycjonowanie pacjenta, która rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystująca dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt, nawet gdy pacjenci są w ubraniach lub leżą przykryci kocem. Automatycznie umożliwia poprawne pozycjonowanie pacjenta w izocentrum przy pomocy jednego kliknięcia oraz umożliwia automatyczne zidentyfikowanie położenia anatomicznego i zakresu skanowania oraz zabezpiecza prawidłowy kierunek skanowania | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Kamera automatycznie sygnalizuje możliwość kolizji pacjenta poprzez informację na wyświetlaczu na gantry aparatu | Tak / nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Ilość nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie lampy dla jednej energii | ≥ 64 |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z [mm] (w przypadku dwóch detektorów podać sumę ich szerokości) | ≥ 38,4 mm |  | 38,4 mm – 0 pkt > 38,4 mm – 1 pkt ≥ 40 mm – 5 pkt |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 75 cm |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Odległość ogniska lampy od detektora [cm] | ≤ 112 cm |  | ≤ 95 cm – 5 pkt ≤ 100 cm – 1 pkt > 100 cm – 0 pkt |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia stołu [kg] | ≥ 300 kg |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z wszystkich czterech stron gantry | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Programowane w protokole badania wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu widoczne z przodu i z tyłu gantry, wyświetlające pozostały czas do wstrzymania oddechu | Tak, podać |  | W postaci liczbowej przedstawiającej czas pozostały do wstrzymania oddechu – 5 pkt Inne rozwiązania – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie filmów instruktażowych dla pacjenta na monitorze na gantry | Tak / nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający zaprogramowanie, wybór pacjenta i uruchomienie badania bezpośrednio z panelu na gantry | Tak / nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonej na gantry pozycji anatomicznej (min. 4 różne pozycje) | Tak / nie |  | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wybór pacjenta i planowanie badania (w tym zakres planowanego skanowania) bezpośrednio z panelów sterowania umieszczonych przy gantry | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Skan spiralny lub sekwencyjny przy pochylonym gantry w zakresie ± 300 | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Wyposażenie stołu – wykonane z materiałów nadających się do dezynfekcji ze wskazaniem rodzaju środków dezynfekujących: - materac - rynienka do badania głowy - przedłużenie blatu stołu do badań w pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| II | PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Ilość uzyskiwanych warstw w czasie jednego obrotu układu lampa rtg- detektor | ≥ 128 |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Pojemność cieplna anody lampy rtg lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna [MHU] | ≥ 7 MHU |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min] | ≥ 1000 kHU/min |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Moc generatora możliwa do zastosowania w protokole badania [kW] | ≥ 72 kW |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Zakres napięcia anodowego [kV] | ≥ 80-140 kV |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Maksymalny prąd lampy możliwy do zastosowania w protokole badania [mA] | ≥ 560 mA |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Maksymalna szybkość skanu spiralnego mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania dla pełnego pola widzenia FOV zadeklarowanego w pkt. II.10 | ≥ 175mm/s |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Zakres badania bez elementów metalowych bez potrzeby przemieszczania pacjenta [cm] | ≥ 180 cm |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Maksymalny zakres pojedynczego skanu spiralnego | ≥ 180 cm |  | < 180 cm – 0 pkt > 185 cm – 0,5 pkt |
|  | Maksymalne akwizycyjne pole skanowania [cm] | ≥ 50 cm |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm równe średnicy gantry | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Ilość skolimowanych akwizycyjnych pól skanowania | podać |  | 1 pole – 0 pkt 2 pola i więcej -1 pkt |
|  | Ilość projekcji topogramu (min. AP/PA, LAT) | ≥ 2 |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Minimalny czas pełnego skanu (obrót układu(ów) lampa detektor 3600) [s] | ≤ 0,35 s |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzji przy pojedynczym podaniu kontrastu z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s | ≥ 80 mm |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Automatyczny dobór parametrów min. kV i mA w zależności od rodzaju badania i rozmiaru pacjenta | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta podczas skanu spiralnego. | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| III | PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego [mm] | ≤ 0,30 mm |  | 0,30 mm – 0 pkt < 0,30 mm – 1 pkt |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 64 warstw [mm] | ≤ 0,625 mm |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 50% MTF [pl/cm] | ≥ 12,0 pl/cm |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024 x 1024 |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Możliwość wykonywania badań niskodawkowych płuc i całego ciała | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny oparty na sztucznej inteligencji (AI) umożliwiający zmniejszenie poziomu szumu, uzyskanie wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz wysoką jednorodność przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek promieniowania, wyuczony zarówno obrazami rzeczywistych anatomii, jak i obrazami uzyskanymi z wykorzystaniem fantomów | Tak / nie |  | Tak-5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Algorytm oparty o sieć neuronową wyuczoną w oparciu o obrazy fantomów z wysoką dawką zrekonstruowane metodą FBP (filtered back-projection ) wzmacniający kontrastowość obrazu, zmniejszający szum i widmo mocy szumu, poprawiający rozdzielczość przestrzenną. | Tak / nie |  | Tak-5 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny oparty o algorytm uczenia maszynowego umożliwiający osiągnięcie obrazu końcowego bez wielokrotnego iteracyjnego przeszukiwania i przetwarzania obrazu, analizujący powyżej 1 miliona różnych parametrów obrazu | Tak / nie |  | Tak-5 pkt Nie- 0 pkt |
| IV | STANOWISKA PRACY |  |  |  |
|  | Stanowiska pracy: - konsola operatorska - serwer aplikacyjny wraz z dwoma konsolami | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| V | KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub równoważny | ≥ 24” |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] | ≥ 600 000 obrazów |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] | ≥ 65 obrazów/s |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Nowoczesny niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. iMR, ASiR-V lub odpowiednio do nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o min. 80% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości (parametr potwierdzony w oficjalnych danych producenta) | Tak, podać % redukcji dawki bez pogorszenia jakości w porównaniu do standardowej rekonstrukcji |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Liczba możliwych nastaw algorytmu iteracyjnego z pkt. V.5 | ≥ 5 |  | < 10 – 0 pkt ≥ 10 – 5 pkt |
|  | Liczba możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania | ≥ 10 |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Tryb szybkiego podglądu badania podczas skanowania pozwalając na przerwanie badania po przeskanowaniu wymaganego obszaru | Tak / nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Podłączenie aparatu poprzez Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist, Structured Dose Report, Storage Commitment | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do usuwania artefaktów pochodzących od obiektów metalowych | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| VI | SERWER APLIKACYJNY Z KONSOLAMI ZALEŻNYMI |  |  |  |
|  | Serwer aplikacyjny: - liczba procesorów: min. 2 procesory 18 rdzeniowe - pamięć RAM: min. 384 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID - pojemności macierzy: min. 10 TB - redundantne zasilanie typu Hot-plug lub równoważne - serwer umożliwiający jednoczesne przetwarzanie min. 160 000 warstw | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Dwa stanowiska lekarskie – konsole zależne wyposażone w min. 1 monitor medyczny o przekątnej min. 30” i monitor opisowy min. 21" | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie podstawowe – minimum 12 jednoczasowych dostępów |  |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Wirtualna endoskopia dróg powietrznych i naczyń | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do tworzenia fotorealistycznych rekonstrukcji 3D | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie pozwalające na eksport modeli 3D do zewnętrznego pliku, który może zostać użyty do wydruku 3D. Format plików to min. STL, VRML, 3MF | Tak / nie |  | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie zaawansowane – po 2 jednoczasowe dostępy |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „bone removal” lub równoważne | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów | Tak / nie |  | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiająca pomiar średnicy, objętości i gęstości zmiany oraz umożliwiające porównanie zmian ogniskowych bieżącego badania z poprzednim badaniem tego samego pacjenta | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu) | Tak / nie |  | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wizualizacja map perfuzyjnych mózgowia w 3D i VRT | Tak / nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji wątroby umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Dedykowane, zorientowane tkankowo protokoły do oceny perfuzji następujących organów: nerek, śledziony, prostaty, kości itd. | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nie lity) | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian | Tak / nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji wątroby na płaty i min. 8 segmentów gałęzi żyły wrotnej obliczające objętość wątroby, płatów i poszczególnych segmentów | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Detekcja guzków HCC i ich ocena w skali LIRADS | Tak / nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Jednoczesne automatyczne porównanie kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np.: porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znaczącym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1 | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Tworzenie własnych kryteriów onkologicznych oceny zmian ogniskowych | Tak / nie |  | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów różnych energii oraz obrazów z różnych systemów diagnostycznych: CT/MR, CT/PET, CT/SPECT, itp. | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii pozwalające na: • automatyczne wyszukiwania zmian o charakterze polipów; • prezentacje jelita w postaci jednego rozwiniętego pasa na płaszczyźnie (widok 360) tzw. wirtualna dysekcja jelita grubego, z automatyczną segmentacją okrężnicy i ekstrakcją jelita cienkiego • automatyczną korelacje obrazów z wnętrza jelita z badania pacjenta ułożonego na brzuchu i na plecach. Program umożliwia nawigację obrazu w dowolnym kierunku i nie pozostawia obszarów niediagnostycznych. • wirtualną biopsję wykrytych zmian ogniskowych umożliwiające barwną prezentację rozkładu gęstości np. przekroju polipa • automatyczne usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 400 ml Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 17 bar (246,6 psi) Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym, bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard bluetooth Eksploatacja wstrzykiwacza jest prowadzona z wykorzystaniem materiałów niezawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CiA 425 | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| VIII | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres min. 5 dni roboczych | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 5 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie / certyfikat potwierdzające kwalifikację do obsługi urządzenia | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| XI | INNE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej, w tym projektu osłon stałych i w przypadku konieczności dostosowanie pomieszczeń instalacji do tych wymogów; Testy odbiorcze (akceptacyjne) aparatu RTG oraz urządzeń pomocniczych w zakresie wymaganym przez producenta poszczególnych elementów; Testy specjalistyczne aparatu RTG oraz urządzeń pomocniczych zgodnie z wymogami prawa; Pomiary dozymetryczne wokół pracowni aparatu RTG Projekt wentylacji zgodny z wymogami dla pracowni RTG oraz protokół przeglądu wentylacji niezbędne do uzyskania zezwolenia | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany | Tak, podać |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna aparatu RTG w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| XII | WARUNKI GWARANCJI / INNE |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 36 miesięcy. | Tak, podać |  | Parametr obligatoryjny |
|  | W czasie trwania gwarancji Wykonawca wykonuje wszystkie wymagane testy akceptacyjne oraz specjalistyczne dla aparatu jak również dla monitorów w tym monitorów stacji diagnostycznych. | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK i min. 5 – letni dla systemów komputerowych | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii niewymagającej wymiany części zamiennych w terminie do 4 dni roboczych | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
|  | W przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana zasadniczych modułów tomografu wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia | Tak |  | Parametr obligatoryjny |
| XIII | POBÓR MOCY SYSTEMU TK (KRYTERIUM ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ) |  |  |  |
| 1. | Moc przyłączeniowa aparatu TK, dla zaoferowanego systemu TK, podana zgodnie z danymi katalogowymi | Tak, Podać wartość [kVA] |  | ≥ 125 kVA- 0 pkt < 125 kVA- 10 pkt < 100 kVA- 13 pkt |

data												pieczątka i podpis Wykonawcy

……………………….				……………………….

Miejscowość i Data				Podpis Wykonawcy