

Wejherowo, dnia 31 października 2024 r.  
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy aparatu USG lub równoważnego urządzenia medycznego  dla JKMED s. c.
1. Dane Zamawiającego. 

JKMED s.c.
Ul. Otylii Szczukowskiej

84-200 Wejherowo
2. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone w procedurze konkurencyjności na dostawę aparatu USG dla JKMED s.c. z siedzibą w Wejherowie w ramach realizacji projektu pt.: Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Do udzielenia niniejszego zamówienia stosuje się zapisy niniejszego zapytania oraz „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania (dalej w skrócie „Wytyczne”). 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i pierwsze uruchomienie  aparatu USG lub równoważnego urządzenia medycznego.
Zamawiający wymaga dostawy i montażu urządzenia nie gorszego niż posiadającego następującą funkcjonalność i parametry:
Aparat USG fabrycznie nowy - rok produkcji 2024

	Opis parametru wymaganego/ granicznego
	Podać/wskazać

	Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu na terenie Polski.
	

	Kraj pochodzenia
	

	Producent, nazwa i typ
	

	Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023
	

	Konstrukcja i konfiguracja 
	Podać/wskazać

	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich i wadze maksymalnie 100 kg
	

	
	

	Liczba procesowych kanałów cyfrowych min 35 000 000
	

	
	

	Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px
	

	4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych
	

	1 aktywne gniazdo do przyłączenia głowicy dopplerowskiej tzw. „ślepej”
	

	Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół min 20 cm, obrót w lewo/prawo min. 170°
	

	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG
	

	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera fali ciągłej min. 45 sekund
	

	Dynamika aparatu min. 320 dB
	

	
	

	Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 1 – 18 MHz
	

	Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu
	

	Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych
	

	
	

	Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet
	

	Głębokość penetracji min. 38cm
	

	Obrazowanie i prezentacja obrazu 
	Podać/wskazać

	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
	

	Porównywanie  min. 4 ruchomych obrazów  2D tego samego pacjenta.
	

	Tryb duplex (B + PWD)
	

	Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)
	

	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 7 regulatorów oraz wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki ultradźwiękowej min. 4
	

	Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) min. 1600Hz
	

	
	

	Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach
	

	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badań:
	

	- narządów jamy brzusznej
	

	- małych narządów (m.in. tarczyca, piersi)
	

	- naczyniowych
	

	- mięśniowo-szkieletowych
	

	- urologicznych
	

	- TCD
	

	- pediatrycznych
	

	- położniczo – ginekologicznych
	

	Obrazowanie harmoniczne
	

	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)
	

	Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) dla zerowego kąta min. +/- 8 m/s
	

	Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 7 m/sek przy zerowym kącie.
	

	Zakres prędkości Doppler Kolorowy dla zerowego kąta min. 3,0 m/sek.
	

	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30º
	

	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	

	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm
	

	Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	

	Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego
	

	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	

	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
	

	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego.
	

	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy
	

	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów
	

	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	

	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji
	

	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	

	Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne
	

	Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala
	

	Dostępne bezpłatne narzędzie  do tworzenia własnego wzoru raportu na zewnętrznym komputerze PC
	

	 Głowice
	Podać/wskazać

	Głowica Liniowa do badań naczyniowych
	

	Zakresie częstotliwości min od 3,0 do 12 MHz
	

	Liczba elementów akustycznych głowicy min. 300
	

	Szerokość pola widzenia max. 40 mm
	

	Głowica convex do badań jamy brzusznej
	

	Zakresie częstotliwości min od 2,0 do 6 MHz 
	

	Liczba elementów akustycznych głowicy min. 128
	

	Kąt pola widzenia głowicy min. 70°
	

	 Możliwość rozbudowy
	Podać/wskazać

	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu.
	

	Możliwość rozbudowy o funkcję powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% ekranu
	

	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezprzełykową matrycową o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 2 400
	

	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezklatkową wykonaną w technologii Single Cristal o zakresie częstotliwości min. od 1,0 do 5,0 MHz (±1,0 MHz) i ilości elementów akustycznych głowicy min. 75
	

	Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę microconvex do badań jamy brzusznej dzieci i nowordków oraz badań przeciemiączkowych o zakresie częstoliwości od min. 5,0 do 8,0 MHz, liczbie elementów akustycznych min. 192, promieniu krzywizny maks 15mm oraz kącie pola widzenia min 90°
	

	Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG
	

	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach
	

	Warunki  
	Podać/wskazać

	Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesięcy
	

	Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne.
	

	
	

	Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat od momentu złożenia oferty
	

	Referencje z 5 ostatnich lat. Min. 3 realizacje
	

	
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
	

	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	

	Wykonanie nieodpłatnie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przeglądów technicznych 
	


33112000-8 Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

Inne istotne warunki zamówienia i wykonania zamówienia: 
1. Wszystkie elementy oferowanych urządzeń muszą być fabrycznie nowe. 
2. Rok produkcji oferowanych urządzeń: nie starsze niż 2024 r. 
3. Oferowane urządzenia muszą mieć kompletne odpowiednie okablowanie, niezbędne do ich uruchomienia. 
4. Wykonawca w ramach zamówienia zapewnia przeszkolenie personelu w ich użytkowaniu (koszt dostawcy). 
5. Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie elementy sprzętu objętego zamówieniem oraz rękojmi przez okres co najmniej 24  miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń), a jeśli gwarancja producenta jest dłuższa, wówczas Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie elementy sprzętu objętego zamówieniem zgodnie z okresem gwarancji producenta. Okres gwarancji jest liczony od dnia protokolarnego przekazania urządzeń będących przedmiotem zamówienia Zamawiającemu 6. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania wad i usterek na własny koszt i ryzyko, na zasadach określonych w punkcie a. i b. opisanych poniżej: 
a. W przypadku, wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z dostarczonych urządzeń sprzętu stomatologicznego i sterylizującego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie maksymalnie 24h w każdym dniu roboczym tygodnia, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, wykonać naprawę urządzenia. 
b. W przypadku wystąpienia innej awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego oraz usunąć ją w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
7. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą przysługiwać Wykonawcy w zakresie określonym w przepisach kodeksu cywilnego. 
8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz posiadały wymagane certyfikaty. 
9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, technologie, systemy lub asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w zapytaniu ofertowym. Przez równoważność technologii, systemu rozumie się zaoferowanie w produkcie technologii, systemu, których parametry techniczne i funkcjonalne są nie niższe niż opisane w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. Warunki równoważności rozwiązań: nie gorsze pod względem: charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, estetyki, kompatybilności, funkcjonalności. 
4. Miejsce realizacji zamówienia 
JKMED s.c , 84-200 Wejherowo, ulica Otylii Szczukowskiej 7
5. Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy). 
( do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. 
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym – złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. 
7. Wykluczenia: 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie do dnia 8 listopada 2024 roku. 
9. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1 . Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
5. Wykonawca powinien złożyć oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami zapytania ofertowego. 
6. Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
8. Zaleca się ponumerowanie każdej ze stron oferty. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty. 10. Zamawiający w toku postepowania może żądać od oferenta przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień, potwierdzających spełnienie wymogów technicznych określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega, że jeżeli na podstawie obiektywnie dostępnych danych stwierdzi niespójność/nieprawdziwość podanych informacji, ma możliwość wykluczenia oferenta z udziału w postępowaniu. Odmowa udzielenia informacji będzie skutkowała odrzuceniem oferty. 
11. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
12. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert. 
13. W przypadku wycofania oferty w danej części, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje. 
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
16. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
18. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
19. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
20. Oferent wskazuje w ofercie zastrzeżenie tych informacji, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. 
21. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej. 22. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. W pierwszej kolejności do negocjacji zostanie zaproszony Wykonawca, którego oferta uzyskała największą ilość punktów. Jeśli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy w następnej kolejności do negocjacji zostanie zaproszony Wykonawca, którego oferta uzyskała drugą z kolei ilość punktów itd. 
10. Zawartość oferty. 
Zgodnie z niniejszym Zapytaniem, kompletna oferta musi zawierać: 
1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 
2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, 
3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze sposobu reprezentacji określonego we właściwym rejestrze lub przepisów prawa. 
11. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
12. Kryteria oceny ofert. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w odniesieniu do każdej części zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów: Cena - waga: 100 % (100 pkt) Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru: Cmin/Cn x100 pkt Cmin – najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów Cn – cena całkowita brutto badanej oferty Oceniana będzie łączna cena brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym dla danej części. Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach kryteriów oceny ofert. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w danej części. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów (z uwzględnieniem podziału na części). Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
13. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
14. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowania zamówienia. 
15. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do: 
a) modyfikacji Zapytania i załączników; 
b) anulowania i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. 
16. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
c) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
d) zostanie zawarta na okres wskazany w treści Zapytania. 
17. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy. 
1. Dopuszczalne są wszystkie zmiany umowy, które nie są zmianami istotnymi. Zmianę uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 
b) zmiana narusz równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż określone w rozdziale 6.5.2 Wytycznych – Zasada konkurencyjności, pkt 20) lit. d) 
2. Przewiduje się możliwość zmiany (istotnej) postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
b) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej części ze względu na: o zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o zmianę harmonogramu uzasadnioną zmianą organizacji pracy lub potrzebą wykonania dodatkowych prac – poprzez zmianę terminu stosownie do wpływu tych okoliczności na czas potrzebny do wykonania zamówienia, o siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, pandemia, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, o zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o której mowa w lit. 
c) poniżej dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
d) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu wykonania Umowy w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po terminie składania ofert, które powodują konieczność zmian w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie wykonywania przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od przyjętych w Umowie i opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub uniemożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 
e) dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w okolicznościach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych – Zasada konkurencyjności, pkt 20) lit. b) do e). 
f) dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa związanych z pandemią COVID-19, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tych przepisach. 
g) dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie zmiany przedmiotu umowy wskazanego w ofercie, w przypadku, gdy pierwotny produkt został wycofany z rynku, jest niedostępny lub na rynku występuje produkt nowy o parametrach lepszych niż wskazane w ofercie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może ulec zwiększeniu. 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 
18. Pozostałe postanowienia formalne. 
1. Wykonawca, w trakcie postępowania, ma prawo zadawania pytań dotyczących treści w formie pisemnej bezpośrednio przez bazę konkurencyjności na stronie opublikowanego zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający będzie odpowiadał na pytania niezwłocznie w Bazie konkurencyjności. 
3. Jeżeli pytanie wpłynie później niż 3 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadać na pytanie. 
4. Na zapisy Zapytania i czynności Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje w Bazie konkurencyjności. 6. Umowa będzie zawarta niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. 
19. Klauzula informacyjna RODO. 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest JKMED s.c., 88-400 Wejherowo, ul. Otylii Szczukowskiej 7
2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: jkmed@jkmed.pl    lub pisemnie na adres siedziby administratora danych. 
3. U Zamawiającego nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zawarcia umowy. 
5. W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 
6. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych. 
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej. 
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; okres przechowywania obejmuje cały okres trwałości projektu aż do jego zakończenia oraz okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne 11 niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego. 
9. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących jest dobrowolny, konsekwencją nie podania ww. danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
11. Posiadają Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie ww. prawa, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 . Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
12. Nie przysługuje Państwu: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
20. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Pan Mateusz Rybakowski, tel.: 668 147 633
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 2

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

