[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez E P ARP
dla Nowoczesnej Gospodarki Polska Unie Europejska

Grupa PFR






SPECYFIKACJA
Zestaw do chromatografii cieczowej UHPLC do ciśnień 130 MPa ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol

Chromatograf cieczowy:

kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy o budowie modułowej,
kolorowy graficzny panel kontrolny chromatografu cieczowego, umożliwiający zaprogramowanie wszystkich funkcji przyrządu i zapisanie ich do metody w oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze.
Mieszalniki do gradientu, pojemność mieszania co najwyżej 40 µl, ciśnienie pracy mieszalnika co najmniej do 130 MPa.

Degazer co najmniej 5 kanałowy:

przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał,
objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl.
Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1l.
Termostat do kolumn z chłodzeniem:

zakres pracy co najmniej od 10°C poniżej temp. otocz do 100°C,

pojemność na co najmniej 6 kolumn 25 cm,

dokładność temperatury nie gorsza niż ±0,5°C,

precyzja temperatury nie gorsza niż ±0,05°C,

system grzania z wymuszonym obiegiem powietrza.

Autosampler z termostatowaniem: 

co najmniej trzy tacki na fiolki o łącznej pojemności na co najmniej 160 fiolek po 1,5 ml, możliwość stosowania płytek 96 dołkowych w standardzie,
objętość nastrzyku co najmniej w zakresie 0,1 µl do 50 µl, w opcji do 2000 µl,
ciśnienie pracy co najmniej do 130 MPa,

współczynnik przeniesienia próby co najwyżej 0,0003%,

nastrzyk próbki maksymalnie w 7 s,

zakres pracy pH co najmniej 1-14, 

termostatowanie prób co najmniej w zakresie 4 do 45(C.
Detektor diodowy:

źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa,

co najmniej 1024 elementów światłoczułych,

zakres co najmniej 190-800 nm,

szerokość szczeliny regulowana co najmniej w krokach (1,2) i (8) nm,

szum co najwyżej 4,5x10-6 AU ,

dryft co najwyżej 4x10-4 AU/h,
liniowość co najmniej do 2,5 AU,

celki detektora termostatowane co najmniej w zakresie 19(C do 50(C:

do HPLC 10 mm droga optyczna, pojemność celi co najwyżej 12 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa,
do UHPLC 10 mm droga optyczna, pojemność celi co najwyżej 8 µl;
funkcja dekonwolucji nierozdzielonych pików w oprogramowaniu w oparciu o pochodną widma oraz funkcja rozszerzonego zakresu liniowego umożliwiająca uzyskanie liniowej odpowiedzi detektora co najmniej do 20,0 AU.


Spektrometr mas:
z pojedynczym analizatorem kwadrupolowym,
w standardzie źródło umożliwiające jednoczesną jonizację ESI i APCI,
stabilność masy co najwyżej 0,1 u przez 48 godzin,
szybkość skanowania co najmniej 15000 amu/s,
szybkość zmiany polaryzacji co najwyżej 10 ms,
przepływ co najmniej 1 µl/min do 3 ml/min (ESI),
zakres mas co najmniej m/z 2-2000,
rozdzielczość co najwyżej 0,7 u,
możliwość deinstalacji linii desolwatacyjnej bez używania narzędzi,
generator azotu ze sprężarką powietrza wbudowaną w generator o sprawności dostosowanej do spektrometru mas.
Oprogramowanie:

sterowanie całym zestawem HPLC, zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów, tworzenie raportów, działające w środowisku Windows 11 Professional. Funkcja nakładania mas cząsteczek rozpoznanych przez spektrometr mas jako piki na chromatogram z detektora diodowego.
Zestaw komputerowy:

Procesor co najmniej Pentium Core i5 lub równoważny; co najmniej 16 GB RAM, dysk SSD co najmniej 500 GB, oprogramowanie działające w środowisku Windows 11 Professional , monitor co najmniej 23" FHD.

PAGE  

[image: image1.jpg]