SPECYFIKACJA DO OGŁOSZENIA NR 2024-8319-204562

Dotyczącego wypożyczenia tandemowego spektrometru mas wyposażonego w źródło ESI / APCI, wraz z systemem HPLC do projektu zatytułowanego „Kropla dla pamięci - innowacyjny test diagnostyczny pozwalający ocenić ryzyko wystąpienia demencji”

Parametry wymagane przez Zamawiającego (Parametry mają charakter obligatoryjny.)

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
|  | Przedmiotem zamówienia jest najem spektrometru masowego (TQ) w standardzie z: źródłem ESI /APCI, systemem UHPLC (LC/MS/MS), oprogramowaniem i wyposażeniem przeznaczonego do analizy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych: Zakres umowy obejmuje: - transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem na niski parter budynku w godzinach od 7:30 do 15:00. - montaż, uruchomienie oraz przetestowanie prawidłowej pracy zestawu, Wynajmujący jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy wizji lokalnej pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany aparat w celu uzgodnienia warunków instalacji. |
| TERMOSTAT KOLUMNOWY |  |  |
|  | Termostat na co najmniej 6 kolumn o długości do 300 mm z systemem zaworów do ich przełączania. |
|  | Zakres temperatur od temperatury otoczenia do co najmniej +70oC w krokach co 1 oC (z włączonym zaworem przełączeniowym: co najmniej do +70 °C) |
|  | Stabilność temperatury: nie gorsza niż ± 0,1°C |
|  | Dokładność temperatury: nie gorsza niż ± 0,1°C |
| WYSOKOCIŚNIENIOWA POMPA BINARNA, DWUSTOPNIOWA, TŁOKOWA Z INDYWIDUALNIE NAPĘDZANYMI TŁOKAMI ORAZ DEGAZER |  |  |
|  | Dopuszczalny zakres ciśnień: do co najmniej 1250 bar |
|  | Zakres przepływu: 0.001 - 5.000 mL/min (ustawialne), krok 1μL/min |
|  | Do czterech rozpuszczalników, w połączeniu dwóch A1 lub A2 i B1 lub B2 |
|  | Dokładność składu: ± 0,5 % bezwzględne od 5-95 % |
|  | Dokładność przepływu nie gorsza niż ±1 % lub ±10 μl, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. |
|  | Precyzja przepływu: ≤ 0,075% RSD lub 0,005 min SD, w zależności od tego, która wartość jest większa. |
|  | Ustawialne wartości zbyt małego i zbyt dużego ciśnienia. |
|  | Wbudowany 2-kanałowy degazer |
|  | Wyposażona w zawór wyboru rozpuszczalników |
|  | Kompensacja ściśliwości: automatyczna i ciągła, bez interwencji użytkownika |
| AUTOSAMPLER |  |  |
|  | Minimalna liczba próbek. Pojemność co najmniej 6 płytek wielodołowych w następujących konfiguracjach: - 6 x MTP (płytki wielodołkowe) - 6 x DW (płytki wielodołkowe) - 6 x VT15 (15 x 10 mL) - 6 x VT 54 (54 x 2 mL) - 6 x VT70 (70 x 1mL) - lub kombinacja powyższych |
|  | Przenoszenie nie gorsze niż 0.01% Chlorheksydryny |
|  | Termostatowana komora na próbki w zakresie co najmniej od 4 oC do 40oC |
|  | Płukanie igły: dostępne co najmniej dwa rozpuszczalniki |
| SPEKTROMETR MAS TYPU QQQ (TQ) |  |  |
|  | Spektrometr wyposażony w interfejs do podłączenia plug and play źródła jonów: ESI / APCI, z łatwą wymianą trybu pracy |
|  | 1 pg wstrzykniętej rezerpiny wytworzy stosunek sygnału chromatograficznego do szumu > 1 600 000:1 dla przejścia z 609 m/z do 195 m/z |
|  | 1 pg wstrzykniętego chloramfenikolu wytworzy stosunek sygnału chromatograficznego do szumu > 1 600 000:1 dla przejścia z 321 m/z do 152 m/z |
|  | Rozdzielczość masowa każdego z kwadrupoli regulowana przez użytkownika, dla każdej pary MRM co najmniej w zakresie od 0,7 do 5 Da |
|  | Stabilność mas ≤0,1 Da w ciągu 48 godz. |
|  | Zakres mas nie mniej niż 20 – 1200 m/z |
|  | Prędkość skanowania do 30 000 Da/s |
|  | Minimalny czas pomiaru (tzw.dwell time) ≤ 0,5 ms |
|  | Zakres dynamiczny detektora co najmniej 7 rzędów wielkości |
|  | Możliwe tryby pracy: pełne skanowanie za pomocą Q1 i Q3, skanowanie jonów prekursorów, skanowanie jonów potomnych, utrata neutralnej cząsteczki, monitorowanie wybranych jonów (SIM), monitorowanie wielu reakcji (MRM), w tym dynamiczne (zaplanowane) działanie MRM. |
|  | Ogrzewane, źródło jonów, pozwalające na pracę z sondą Heated Electrospray lub Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI) umożliwiające badanie szerokiej gamy związków. Źródło o wysokiej odporności na zanieczyszczenia stworzone do badań rutynowych w pracy 24/7. |
|  | Zintegrowany i sterowany programowo 2-pozycyjny 6-portowy zawór przełączający. |
|  | Wbudowany system dostarczania kalibrantów, umożliwiający zdalne strojenie i diagnostykę. |
|  | Spektrometr nie większy niż Głębokość (wymiar pomiędzy końcem źródła jonów a najbardziej wystającym z tułu elementem obudowy) < 90 cm Szerokość < 50 cm Waga < 100 kg |
|  | Zużycie energii przez spektrometr w czasie zbierania danych: < 1400 W W trybie standby < 1000 W Emisja ciepła dla spektrometru < 4000 Btu/h |
| OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące przyrządem, źródłami i autosamplerem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową, zbierające dane i służące do ich opracowania, archiwizacji i generowania raportów. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać zautomatyzowane tworzenie MRM z nadzorowaną przez użytkownika automatyczną optymalizacją parametrów MRM w tym wybór jonów macierzystych i potomnych oraz optymalizację energii zderzeń. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać badanie przesiewowe surowych danych w kierunku dużej liczby analitów (>20) poprzez zdefiniowanie wielu przejść dla każdego analitu (w tym współczynników intensywności), wyświetlanie wielu chromatogramów na raz, jednoczesny przegląd wielu chromatogramów, przegląd wyników analizy lub danego analitu lub wszystkich wyników w partii, rozszerzone wsparcie tworzenia metod (dodawanie ustawień analitu z jednej metody do drugiej), jednocześnie podgląd wszystkich istotnych informacji. |
| ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
|  | Komputer z systemem operacyjnym odpowiednim do działania oprogramowania sterującego pracą wszystkich funkcji aparatu, Komputer będzie podłączony do infrastruktury sieciowej Zamawiającego. Parametry komputera dostosowane do oferowanej aparatury. |
|  | Mysz, klawiatura, monitor |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
|  | Możliwość oznaczania następujących długołańcuchowych kwasów tłuszczowych na z limitem oznaczalności poniżej 0,1 umol/L w suchej kropli krwi (odpowiednik 10 ul) : Kwas mirystynowy (14:0), Kwas palmitynowy (16:0), Kwas trans-palmitynowy (16:1n7t), Kwas palmitynowy (16:1n7), Kwas stearynowy (18:0), Kwas trans-oleinowy (18:1t), Kwas oleinowy (18:1n9). Kwas trans-linolowy (18:2n6t), Kwas linolowy (18:2n6), Kwas arachidowy (20:0), Kwas gamma-linolenowy (18:3n6), Kwas eikozenowy (20:1n9), Kwas alfa-linolenowy (ALA, 18:3n3), Kwas eikozadienowy (20:2n6), Kwas bohenowy (22:0), Kwas dihomo-gamma-linolenowy (20:3n6), Kwas arachidonowy (AA, 20:4n6), Kwas lignocerynowy (24:0), Kwas eikozapentaenowy (EPA, 20:5n3), Kwas nerwonowy (24:1n9), Kwas dokozapentaenowy (22:4n6), Kwas dokozapentaenowy-n6 (22:5n6), Kwas dokozapentaenowy-n3 (22:5n3), Kwas dokozaheksaenowy (DHA, 22:6n3) |
|  | Możliwość oznaczania metabolitów witaminy D z limitem oznaczalności poniżej 0,1pg/ul w suchej kropli krwi (odpowiednik 10 ul) |
|  | Możliwość oznaczania homocysteiny z limitem oznaczalności poniżej 0,06 umol/L w suchej kropli krwi (odpowiednik 10 ul) |
|  | Wraz ze spektrometrem muszą być dostarczone wszystkie akcesoria niezbędne do uruchomiania aparatu i sprawdzenia poprawności jego działania |
|  | Pompka strzykawkowa, pozwalająca na optymalizację parametrów MS dla badanych związków |
| Warunki wypożyczenia. |  |  |
|  | Wypożyczenie na 30 miesięcy, od momentu instalacji |
|  | Termin dostawy do 30 dni od daty złożenia zamówienia, uzależniony od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu, nie wcześniej niż 01.01.2025r |
|  | Umowa wypożyczenie zostanie podpisana pod warunkiem podpisania umowy finansowania projektu FENG.01.01-IP.02-3883/23 |
|  | W całym okresie wypożyczenia Zamawiający wymaga pełnej, nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta. |
|  | Pracownik serwisu technicznego posługujący się językiem polskim |
|  | Serwis techniczny świadczony w siedzibie Zamawiającego |
|  | Wszelkie koszty związane z realizacją wypożyczenia ponosi wynajmujący |
|  | W przypadku wystąpienia wady Przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wynajmujący na koszt własny zobowiązany będzie do rozpoczęcia naprawy w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia oraz usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia |
|  | Podczas trwania gwarancji Wynajmujący przeprowadzi bezpłatne przeglądy techniczne Urządzenia po każdym roku trwania najmu w terminie 30 dni od daty upływu roku trwania najmu. Przeglądy techniczne dokonywane będę w terminach uzgodnionych pisemnie lub elektronicznie z Zamawiającym. Przegląd urządzenia ma być zgodny z zaleceniami producenta i polegać w szczególności na - zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, - oględzinach aparatu, - usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym, - pracach konserwacyjnych określonych przez producenta - aktualizacji oprogramowania wymaganych przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu). - wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (nie dotyczy tonerów do drukarek i papieru) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu, sprzętu i instrukcją serwisową |
| # DOKUMENTY |  |  |
|  | # W dniu dostarczenia urządzenia Wynajmujący przekaże w formie drukowanej i/lub na nośniku elektronicznym w formacie .pdf lub .doc; - pełną dokumentację techniczną (instrukcję obsługi i postępowania w sytuacjach awaryjnych urządzenia), - dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Dyrektywy Nowego Podejścia (CE) - dokumenty gwarancyjne |