Miejscowość, dnia …………… r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2024-4171-208835

- Dane Oferenta:

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby |  |
| KRS |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres e-mail |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

- Cena:

Niniejszym zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym nr 2024-4171-208835w cenie:

| Mikroskop elektronowy skaningowy | Parametry wymagane w zapytaniu ofertowym | Cena wraz ze wskazaniem waluty |
| --- | --- | --- |
| Nazwa producenta i model …………… | Mikroskop musi charakteryzować się nabiurkową budową. |  |
|  | Masa mikroskopu nie może przekraczać 75 kg. |  |
|  | System musi zawierać wszystkie niezbędne połączenia i elementy gwarantujące jego pełną funkcjonalność. |  |
|  | Mikroskop powinien być wyposażony w działo elektronowe z emisją elektronów z katody CeB6 lub FEG. |  |
|  | Mikroskop powinien umożliwiać podłączenie do sieci komputerowej, zapis zdjęć na dowolnym komputerze podłączonym do sieci oraz sterowanie funkcjami mikroskopu z poziomu komputerów podłączonych do sieci. |  |
|  | Czas potrzebny na uzyskanie obrazu elektronowego liczony od momentu włożenia preparatu do komory nie powinien być dłuższy niż 60 sekund |  |
|  | Mikroskop musi być wyposażony w czterosegmentowy detektor do bezpośredniej detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE w trybach: full oraz topograficznym. |  |
|  | Mikroskop musi być wyposażony w detektor elektronów wtórnych SE |  |
|  | Mikroskop powinien umożliwiać pracę przy napięciu przyspieszającym w zakresie co najmniej: od 4,8kV do 20,5kV, z możliwością regulacji napięcia z krokiem co 0,1kV |  |
|  | Zdolność rozdzielcza mikroskopu dla elektronów wstecznie rozproszonych, przy napięciu przyspieszającym 10 kV nie może być gorsza niż 10 nm |  |
|  | Mikroskop powinien być wyposażony w kolorowy monitor LCD o rozmiarze min. 24’’, stanowiący interfejs sterujący mikroskopem. |  |
|  | System mikroskopu musi umożliwiać cyfrowy zapis obrazów mikroskopowych z rozdzielczością nie mniejszą niż 7680x4800 pikseli |  |
|  | Mikroskop powinien umożliwiać uzyskiwanie obrazów elektronowych w powiększeniach do minimum 200 000x |  |
|  | Mikroskop powinien umożliwiać dodatkowy zoom cyfrowy zdjęć elektronowych w zakresie do co najmniej 12x |  |
|  | W mikroskopie musi istnieć możliwość wykonywania kolorowych zdjęć optycznych z kamery CCD z możliwością powiększenia do co najmniej 16x |  |
|  | Przesuwy preparatu X i Y powinny być całkowicie zmotoryzowane i sterowane z głównego interfejsu graficznego użytkownika mikroskopu. Przesuwy te powinny być zintegrowane z obrazem z kamery CCD, tak aby w trybie elektronowym była możliwość automatycznego przesunięcia preparatu w miejsce wskazane na obrazie optycznym. |  |
|  | System sterowania mikroskopem powinien zawierać funkcje automatycznego ustawiania ostrości, jasności oraz kontrastu |  |
|  | System sterowania mikroskopem powinien zawierać funkcję korekcji astygmatyzmu |  |
|  | Układ próżniowy mikroskopu powinien być bezolejowy oraz sterowany w sposób całkowicie automatyczny. |  |
|  | Mikroskop powinien umożliwiać badanie preparatów w niskiej próżni. |  |
|  | Mikroskop powinien umożliwiać badanie próbek przewodzących oraz nieprzewodzących bez konieczności napylania. |  |
|  | Minimalny rozmiar komory na próbki: 100mm x 100mm x 40mm |  |
|  | System powinien być wyposażony w detektor do mikroanalizy pierwiastkowej EDS, który będzie zamontowany w obudowie mikroskopu |  |
|  | Detektor EDS powinien posiadać powierzchnię aktywną co najmniej 25 mm2 oraz charakteryzować się zdolnością rozdzielczą nie gorszą niż 132 eV dla linii Mn K-alfa. |  |
|  | System powinien być wyposażony w oprogramowanie do analizy EDS w postaci analizy punktowej, uśrednionej z obszaru, liniowej, oraz mapowania. |  |
|  | Wymagany dodatkowy moduł do oznaczania głównych składników takich stopów jak stopy Fe, wyposażony w detektor CCD z płaską siatką dyfrakcyjną zapewniający zakres analizowanego widma 170- 685 nm i rozdzielczość 30 ppm |  |
|  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe |  |
|  | Dodatkowa jednostka sterujaca wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do analizy wyników |  |
|  | Termin dostawy nie dłuższy niż 90 dni od podpisania umowy. |  |
| Łączna cena netto i oznaczenie waluty: |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |
| Łączna cena brutto: |  |  |

W powyższej cenie zawarto:

- wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Termin związania ofertą:

Niniejszym oświadczam, że pozostaję związany ofertą w okresie 30 dni.

- Oferowana gwarancja:

………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania i nie zgłaszam do niego zastrzeżeń.

| Miejscowość data |  | Podpis Oferenta |
| --- | --- | --- |