Opole, 20.12.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2024 z dnia 20.12.2024

na zakup środka trwałego

# Nazwa i adres Zamawiającego

FOREST MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Studzienna 36e

45-920 Opole

NIP: 9910550825

Tomasz Grzybek

tel.: 603 792 856

e-mail: tomasz.grzybek@forestmed.pl

# Postanowienia ogólne

  - Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

  - Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

  - Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści i warunków zapytania ofertowego.

  - Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na podpisanie umowy.

  - Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.

  - Okres ważności oferty wynosi 30 dni (słownie: trzydzieści dni). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie zawierała datę upublicznienia zmienionego zapytania oraz opis wprowadzonych zmian.

  - Jeśli jest to uzasadnione zakresem zmian wprowadzonych do zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia wprowadzonych zmian w ofertach.

  - Zastrzega się, że wszelkie informacje, w tym wyjaśnienia i zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia będą udostępniane publicznie w bazie konkurencyjności na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.Funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także rozesłane do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty lub otrzymali pierwotną wersję zapytania ofertowego.

  - Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla oferentów.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających.

# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych określonych w pkt.3.1-3.2 niniejszego zapytania

KODY CPV:

| 33115100-0 | Skanery do tomografii komputerowe |
| --- | --- |
| 30233151-4 | Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) |

3.1a Zakup systemu tomografii komputerowej

- Tomograf komputerowy i wyposażenie fabrycznie nowe, nie regenerowane nie używane, nie demonstracyjne, rok produkcji min. 2023

- Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP na zaoferowany tomograf, konsole lekarskie, wstrzykiwacz oraz wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie

- Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający min. 64 rzędy detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm.

- Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie podwojonej liczby warstw submilimetrowych badanego obszaru (względem ilości rzędów detektora zaoferowanych w punkcie 3) w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa-detektor w pełnym polu widzenia: ≥ 128

- Wszystkie wymagane licencje / aplikacje są bezterminowe, nie podlegają subskrypcji. Żadna z zaoferowanych aplikacji  czy funkcjonalności systemu tomografii czy stacji diagnostycznych nie wymaga podłączenia do urządzeń zewnętrznych (znajdujących się poza siedzibą szpitala), wysyłania jakichkolwiek danych na takie urządzenia zewnętrzne i ich funkcjonowanie nie jest od tego uzależnione (nie dotyczy zdalnego serwisu)

- Pokrycie anatomiczne detektora w osi z (wykorzystywane w akwizycji z maksymalną ilością rzędów). W przypadku zaoferowania systemu dwudetektorowego szerokość w osi Z detektora obejmującego min. 50 cm w pełni diagnostycznego pola skanowania SFOV: ≥ 38 mm

- Średnica otworu gantry: ≥70 cm

- Sterowanie ruchami stołu i / lub gantry z konsoli operatorskiej oraz z paneli dotykowych umieszczonych z dwóch stron gantry (lewa / prawa strona gantry) lub przenośnego panelu dotykowego (np. tablet)

- Sterowanie ruchami stołu za pomocą pedałów nożnych

- Maksymalna dopuszczalna nośność stołu pacjenta z zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu nie gorszej niż ± 1,00 mm: ≥ 260 kg

- Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta: ≤ 55 cm

- Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm]: ≥ 190 cm

- Automatyczne ustawianie zakresu skanowani i pola obrazowania na podstawie topogramu dla wyznaczonych obszarów anatomicznych pacjenta (min. głowa, klatka, brzuch, miednica). Automatyczny dobór parametrów ekspozycji (kV, mA itp) na podstawie oszacowanego rozmiaru pacjenta, zadanej jakości obrazu oraz rodzaju badania.

- Zakres skanowania w trybie spiralnym: ≥ 170 cm

- Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry lub urządzeniu mobilnym lub tryb badań nagłych umożliwiający automatyczny dobór parametrów badania oraz włączenie priorytetu rekonstrukcji dla badań pourazowych oraz prospektywne reformatowanie MPR w celu przyspieszenia procesu rekonstrukcji obrazów.

- Wskaźnik widziany przez pacjenta i informujący go w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania

- Maksymalna moc generatora (dla trybu skanowania jednoenergetycznego): ≥ 80 kW

- Wyświetlanie przebiegów EKG na monitorze na gantry

- Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG wraz z wymaganym kardiomonitorem

- Minimalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań: ≥ 70 – 140 kV

- Liczba możliwych pozycji napięcia możliwych do ustawienia w protokole badania: ≥ 4

- Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia ≤ 80 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 600 mA

- Maksymalna wartość prądu lampy przy skanie jednoenergetycznym dla min. 120 kV: ≥ 600 mA

- Automatyczny wybór ogniska lampy

- Pojemność cieplna anody lampy: ≥ 7,0 MHU

- Szybkość chłodzenia anody lampy : ≥ 1200 kHU/min

- Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania SFOV wynikające i zgodne z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY: ≥ 50 cm

- Kąt pochylania gantry (fizyczny) przy którym możliwe jest wykonanie diagnostycznych skanów aksjalnych i / lub spiralnych min. +/- 24o

- Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego z pochylonym gantry w pełnym zaoferowanym zakresie i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób

- Specjalny tryb akwizycji danych obrazowych zwiększający ochronę szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi itp.

- Modulacja promieniowania rtg w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie skanowania, w osiach x ,y, z

- Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania

- Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu. Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z systemem automatycznej kontroli ekspozycji (AEC). Algorytm możliwy do wykorzystania we wszystkich trybach i rodzajach badań

- Prędkość rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w punkcie powyżej, w matrycy 512x512: ≥ 50 obr/s

- Najnowszej generacji algorytm rekonstrukcyjny sztucznej inteligencji (AI) oparty o sieć neuronową, wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning Reconstruction) umożliwiający uzyskiwanie obrazów o bardzo niskim poziomie szumu, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodności przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek (w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych, w tym iteracyjnych zaoferowanych w niniejszym systemie). Możliwość zastosowania algorytmu w wielu obszarach ciała, w tym dla mózgu, płuc, serca, układu mięśniowo-szkieletowego itd.(Potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, dostępne na dzień składania ofert)

- System wyposażony w rozwiązania działające w oparciu o sztuczną inteligencję, w tym np. rozwiązania usprawniające i ułatwiające pracę na zaoferowanym tomografie

- Minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu lampa detektor o 360°) dla wszystkich rodzajów badań: ≤ 0,35 s

- Minimalny możliwy do uzyskania rozmiar izotropowego voxela (x=y=z) przy akwizycji min. 128 warstw, podać wartość dla każdej osi: ≤ 0,38 mm

- Grubość najcieńszej dostępnej warstwy przy akwizycji z maksymalną liczbą zaoferowanych warstw: ≤ 0,625 mm

- Maksymalna matryca rekonstrukcyjna: ≥ 512 x 512 [piksel x piksel].

- Maksymalna matryca prezentacyjna: ≥ 1024 x 1024 [piksel x piksel]

- Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) - 5 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia maks. 120 kV, w płaszczyźnie xy) i uzyskana z wykorzystaniem zaoferowanego algorytmu redukującego dawkę lub bez.(Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta dołączonych do oferty): ≤11,0 mGy

- Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni

- Raport dotyczący rzeczywistej dawki jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku.

- Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością manualnego opóźnienia zaprogramowanego startu badania np. w przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania.

- Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem.

- Zakres skanowania w trybie topogramu: ≥ 170 cm

- Konsola operatorska min. 1 lub 2 monitorowa, Przekątna kolorowego (kolorowych) monitora (ów) konsoli operatora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat: ≥ 19”

- Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych: ≥ 1000 000 obrazów

- System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania

- Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive, Retrieve, Storage, Worklist

- Akwizycja obrazów do badań neurologicznych; Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych; Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych; Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych; Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii; Akwizycja obrazów do badań naczyniowych; Akwizycja do badań kardiologicznych; Akwizycja obrazów do badań subtrakcyjnych

- Oprogramowanie do prospektywnego lub retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG

- Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji

Lub

Dedykowane oprogramowanie automatycznie (bez udziału użytkownika) rekonstruujące obrazy serca w zoptymalizowanej fazie bezpośrednio po skanowaniu (ZMIANA)

- Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji

- Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgowia w zakresie minimum 8 cm, w badaniu dynamicznym, z jednego podania kontrastu, z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 3,2 s.

- Oprogramowanie umożliwiające akwizycję i ocenę badań w obszarze szyi i głowy metodą subtrakcyjną

- MIP (Maximum Intensity Projection).

- SSD (Surface Shaded Display).

- VRT (Volume Rendering Technique).

- MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe

- Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej.

- Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania

- Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,4 mm z dokładnością 2%

- Wyposażenie stołu:
- materac
- podgłówek do badania głowy (również w pozycji na wznak)
- pasy stabilizujące 
- podpórka pod ramię, kolana i nogi
- mata chroniąca stół przed zalaniem płynami

3.1b Zakup stanowiska diagnostycznego

- Stanowiska diagnostyczne działające w oparciu o technologię klient serwer lub jako stacje wolnostojące. Serwer ze stanowiskami lub stacje wolnostojące niezależne od tomografu i konsoli operatorskiej, zasilane niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej, o niezależnej bazie danych obrazowych, opracowywanie uzyskanych badań na stanowisku diagnostycznym możliwe po wyłączeniu tomografu i konsoli operatorskiej. Komputery stanowisk diagnostycznych i / lub serwer(a) w konfiguracji sprzętowej zgodnej z wymogami producenta oprogramowania, zapewniającej płynną pracę i obróbkę, przetwarzanie oraz ocenę badań. Zamawiający dopuszcza rozbudowę obecnie użytkowanego rozwiązania - w przypadku konieczności dostosowania posiadanego sprzętu komputerowego dla potrzeb wyspecyfikowanego oprogramowania, koszty zostaną uwzględnione w cenie oferty. Funkcje wyspecyfikowane w pkt.78 – 89 oraz 96 (z wyłączeniem pkt. 87 jeśli nie został zaoferowany) dostępne dla obydwu stanowisk jednocześnie, funkcje wyspecyfikowane w pkt. 90-99 dostępne dla obu stanowisk (POPRAWIENIE OMYŁKI PISARSKIEJ)

- Każde stanowisko diagnostyczne wyposażone w minimum jeden monitor diagnostyczny LCD/TFT o przekątnej monitora min. 30”

- Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive, Basic Print, Retrieve, Storage Commitment.

- Zasilacz UPS do każdej ze stacji oraz serwera o parametrach zapewniających zakończenie pracy (min 5 minut).

- Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, NM, itp.

- MIP (Maximum Intensity Projection)

- SSD (Surface Shaded Display)

- VR (Volume Rendering)

- Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej

- Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)

- Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)

- Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii z możliwością obliczeń i pomiarów. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach i dostępności na konsoli operatora. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi

- Automatyczne numerowanie żeber i kręgów kręgosłupa

- Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym.

- Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT. Możliwość oceny badania perfuzyjnego w pełnym zaoferowanym zakresie badania (min. 8 cm)

- Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu różnicujące obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentujące te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) wraz z automatycznym obliczaniem objętości zawału i penumbry w celu szybkiej diagnostyki stanu udarowego

- Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną

- Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian

- Oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych. Ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca z synchronizacją położenia kursora.

- Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in. objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA

- Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne wyznaczanie, segmentację i pomiary stenozy

- Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (wskaźnik: masy, Agatstona)

Wymagania dodatkowe:

- Interkom pomiędzy sterownią a pokojem badań

- Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości

- Automatyczny, wstrzykiwacz kontrastu

- Podłączenie urządzeń (TK, stacji lekarskich/serwera aplikacyjnego) do systemu PACS/RIS

- Instalacja tomografu wraz z konsolą lekarską w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego

- Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów

- Maksymalna moc przyłączeniowa tomografu komputerowego (wraz z systemem chłodzenia, jeśli jest wymagany do zapewnienia prawidłowej pracy systemu), zgodna z wymaganiami producenta oferowanego sprzętu i wynikającymi z jego oficjalnej dokumentacji produktowej.

- Termin dostarczenia i instalacji tomografu nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy

- Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, naprawy, wymiany części (w tym lampy), diagnostykę, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu. Czynności muszą być wykonywane przez inżynierów serwisowych władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu tomografu

- Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

- Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 24 godzin (przyjazd na wezwanie).

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji

- Czas naprawy (niewymagający sprowadzenia części zamiennych) – maks. 5 dni roboczych

- Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz, Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu

- Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji

- Instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej

- Dostępność części zamiennych tomografu komputerowego min. 10 lat, dla sprzętu IT min. 5 lat

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów i właściwości oferowanych elementów.

  - Zakup robota do nagrywania płyt CD,DVD

- Liczba napędów: min.2

- Obsługiwane nośniki: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

- Metoda druku: atramentowa, kolorowa

- Rozdzielczość drukowania min. 1440 x 720 dpi

- Liczba pojemników wejściowych: 2 o pojemności 50 płyt każdy

- Liczba pojemników wyjściowy: 1 o pojemności 50 płyt

- Waga maksymalnie 30 kg

- Komunikacja USB 3.0

- Robot zintegrowany z dostarczanym systemem PACS w zakresie automatyzacji nagrywania badań diagnostycznych.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Zamówienie (dostawa) powinno zostać wykonane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

  - Oferent jest zobowiązany do wskazania rzeczywistego czasu realizacji zamówienia.

  - Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego, znajdująca się pod adresem:

ul. Oleśnicka 4

46-100 Namysłów

# Informacje o sposobie porozumiewania Zamawiającego z oferentami

  - Zapytanie ofertowe wraz z pozostałymi załącznikami sporządzone jest w języku polskim.

  - Oświadczenia, zawiadomienia, pytania i odpowiedzi oraz inne dodatkowe informacje Zamawiający i Oferenci przekazują sobie drogą elektroniczną. Jednocześnie każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Tomasz Grzybek

tel.: 603 792 856

e-mail: tomasz.grzybek@forestmed.pl

# Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników

  - Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Oferta musi zawierać następujące elementy:

- pełne dane identyfikujące Oferenta,

- datę przygotowania oraz termin ważności oferty,

- odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,

- łączną cenę brutto, z wyszczególnieniem jej składowych, tzn. ceny netto 
i podatku VAT. Cena powinna być wyrażona w jednostkach pieniężnych, tj. 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- termin realizacji przedmiotu zamówienia będących przedmiotem oferty,

- dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,

- podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (przy czym pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty),

- załączniki stanowiące integralną część oferty zgodnie z poniższym wykazem:

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

- Załącznik nr 3  - Oświadczenie RODO

- Załącznik nr 4  - Oświadczenie  o spełnieniu obowiązków informacyjnych

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym składa osoba zaangażowana w przygotowanie oferty, wymieniona 
w formularzu ofertowym i podpisująca składaną ofertą (zgodnie z prawem do reprezentacji firmy/pełnomocnictwem dołączonym).

  - Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść z uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.

  - Ocenie podlegać będą ceny brutto, obejmujące wszystkie koszty wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w walutach obcych.

  - Cena ofertowa z zapytania ofertowego stanowi wartość umowy, która zostanie zawarta. Cena ta będzie niezmienna w toku realizacji umowy.

  - Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i stanowić jeden plik pdf.

# Informacje dotyczące podstaw wykluczenia

  - Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9 niniejszego zapytania ofertowego,

- są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.

  - Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 7.1 powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa.

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych zostanie spełniony, jeśli oferent przedłoży oświadczenie w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku braku powiązań, o którym mowa wyżej nastąpi poprzez analizę i weryfikację złożonego przez oferenta oświadczenia. Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.

  - Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów prawa.

# Miejsce oraz termin składania ofert

  - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.12.2024 r.:

- za pośrednictwem portalu baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym m.in. sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.

# Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia, o których wyżej mowa zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta w tym zakresie.

# Wybór oferty

  - Przed wyborem najkorzystniejszej oferty możliwość wezwania Oferenta do przeprowadzenia prezentacji oraz weryfikacji przedkładanej oferty, na podstawie której zostanie podjęta ostateczna decyzja o wyborze dostawcy

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród oferentów, którzy złożyli w przewidzianym terminie ofertę spełniającą wymagania określone 
w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Z wyboru najkorzystniejszej oferty sporządza się protokół.

  - Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# Sposób oceny ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionych poniżej kryteriów oceny ofert i ustalonej dla nich punktacji.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

  - „Łączna cena ofertowa brutto” – K1 (70pkt)

  - „Okres gwarancji” – K2 (30pkt)

Kryterium „K1” – „Cena brutto”

Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

(cena najniższa / cena badana) x 70 = ilość punktów

Kryterium „K2” – „Okres gwarancji”

Przez to kryterium Zamawiający rozumie gwarancja produktowa (dokładność do 12 miesięcy)

Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

( gwarancja badanej oferty (miesiące)/( najdłuższy okres gwarancji (miesiące)) x 30=ilość punktów

Uwaga: minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące

Suma łączna punktów: K=K1+K2

  - Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę. Zamawiający wezwie oferentów do negocjacji ceny.

  - Punktacja będzie zaokrąglana w górę do 2 miejsc po przecinku.

  - Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

# Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty, każdy oferent zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Ponadto wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie https: //bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

# Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadkach, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

# Zawarcie umowy

  - W ciągu 7 dni od daty poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Oferent powinien zawrzeć z Zamawiającym Umowę o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje kary umowne w wysokości do 10 % wartości umowy 
w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zlecenia lub zrealizuje zlecenie 
w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności, w szczególności w przypadku jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień oraz nie informowaniu o zaistniałych problemach.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania stworzonej dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027 w zakresie informacji 
i promocji.

  - Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej 
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 
w przypadkach:

- uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. 
z przyczyn technicznych, gospodarczych czy politycznych),

- obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,

- okoliczności siły wyższej,

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

# Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazanym powyżej.

- Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wyłącznie w celu związanym z zapewnieniem zasady konkurencyjności w związku zapytaniem ofertowym nr 2/2021 w ramach realizacji projektu pn. „Zrównoważone inwestycje w rozwój portfela oferowanych produktów przez otwarcie zakładu garmażeryjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w celu realizacji tej umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

- Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (np. Administrator, będąc beneficjentem musi zapewnić swobodny dostęp do dokumentacji projektowej na okoliczność przeprowadzenia audytu przez upoważnione do tego instytucje, tj. przez okres 5 lub 3 lat, a w przypadku gdy środki uzyskane przez beneficjenta stanowią pomoc publiczną – 10 lat).

- Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych*, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania* lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

- Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 
o zapisy rozdziału 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020”, uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania danych przez dostawcę usług chmurowych do państwa trzeciego niemającego odpowiedniego stopnia ochrony – zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach. Ma Pan/Pani możliwość uzyskania kopii przekazanych danych lub o miejscu udostępnienia danych.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział 
w postępowaniu.

- Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Oferenta jest wymogiem określonym w przepisach prawa związanym z udziałem w postępowaniu mającym na celu zapewnienie przestrzegania zasady konkurencyjności i obejmuje maksymalnie:

- imię i nazwisko (firma);

- adres pocztowy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy);

- wynik oceny oferty wyliczony przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert.

W przypadku, kiedy oferta złożona przez osobę fizyczną, wybrana została jako najkorzystniejsza, niezbędne dane osobowe Zamawiający publikuje w treści zapytania ofertowego w oknie „Informacja o wybranym wykonawcy”. Niezbędna dane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają także z przepisów prawa.

- Oferent w każdym momencie ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;

- do żądania poprawienia – art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 RODO; a także

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Oferentowi nie przysługuje, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do:

- usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa 
w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

- W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym również w formie profilowania.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

* Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

# Załączniki do zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

- Załącznik nr 3  - Oświadczenie RODO

- Załącznik nr 4  - Oświadczenie  o spełnieniu obowiązków informacyjnych

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.