Załącznik nr 2 Tabela parametrów technicznych

| Tabela parametrów technicznych zgodnie z zapytaniem ofertowym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania |  | Oferowane urządzenie (podać parametr oferowanego urządzenia lub potwierdzić spełnienie wymogu*) | Cena brutto oferowanego urządzenia |
| *UWAGA: w pozycjach, w których w kol. 2 podane są dane liczbowe, w kol. 3 należy podać wartość liczbową parametru oferowanego urządzenia. W pozycjach, w których w kol. 2 istnieje zapis „wymagane” należy stwierdzić, czy oferowane urządzenie spełnia ten wymóg czy nie (tak / nie). |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ultrasonograf – 2 szt. wraz z głowicami w ilości 7 szt. |  |  |  |
| - Data produkcji nie wcześniej niż 2024 rok | wymagane |  |  |
| - Ilość przetwarzanych kanałów odbiorczych | min. 1 800 000 000 |  |  |
| - Monitor typu LED z możliwością pochylania i obrotu | min. 23 cale |  |  |
| - Dotykowy ekran sterujący | przekątna min. 12” |  |  |
| - Porty USB 3.0 do transferu danych do pamięci masowych | wymagane |  |  |
| - Zapisywanie obrazów trójwymiarowych w formatach akceptowalnych przez przemysłowe drukarki trójwymiarowe | wymagane |  |  |
| - Automatyczna regulacja wzmocnienia strefowego na wszystkich poziomach głębokości | wymagane |  |  |
| - Automatyczne tworzenie projekcji niezbędnych do wizualizacji struktur mózgu płodu, wraz z automatycznymi pomiarami podstawowych parametrów mózgu | wymagane |  |  |
| - Funkcja wizualizacji płaszczyzny prostopadłej do zaznaczonej dowolnej krzywej na obrazie, wizualizacja struktur zagiętych, | wymagane |  |  |
| - Zaawansowana redukcja szumów i artefaktów podczas obrazowania wolumetrycznego. | wymagane |  |  |
| - Automatyczna aktywacja podjętej przez operatora sondy | Wymagane |  |  |
| - Wbudowany podgrzewacz żelu | wymagane |  |  |
| - Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych | min. 4 |  |  |
| - Wbudowany dysk SSD o pojemności | min. 1,5 TB |  |  |
| - Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | minimum 7 stopni ustawienia |  |  |
| - Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | wymagane |  |  |
| - Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | wymagane |  |  |
| - M-mode | wymagane |  |  |
| - Anatomiczny M-mode | minimum 2 linie jednocześnie |  |  |
| - Doppler Kolorowy (CD) | wymagane |  |  |
| - Power Doppler (PD) i Power doppler z detekcją kierunku przepływu | wymagane |  |  |
| - Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” na obrazie 2D | wymagane |  |  |
| - Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi | wymagane |  |  |
| - Doppler pulsacyjny (PWD) | wymagane |  |  |
| - Doppler ciągły (CW) | wymagane |  |  |
| - Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | wymagane |  |  |
| - Obrazowanie 3D/4D | wymagane |  |  |
| - Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | wymagane |  |  |
| - Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach | wymagane |  |  |
| - Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D | wymagane |  |  |
| - Pomiary Z- SCORE | wymagane |  |  |
| - Automatyczny pomiar NT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT | wymagane |  |  |
| - Automatyczny pomiar IT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości IT. | wymagane |  |  |
| - Oprogramowanie do automatycznego pomiaru objętości na obrazach 3D | wymagane |  |  |
| - Protokół do różnicowania zmian nowotworowych wg IOTA i O-RADS | wymagane |  |  |
| - Raport z badania ginekologicznego | wymagane |  |  |
| - Raport z badania położniczego | wymagane |  |  |
| - Oprogramowanie umożliwiające podłączenie i obsługę sondy konweksowej, matrycowej, w pełni elektronicznej | wymagane |  |  |
| - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie obrazów cienkowarstwowych oraz wizualizacja przekrojów o dowolnych, modyfikowalnych kształtach | wymagane |  |  |
| - Doppler fali ciągłej CW z możliwością pomiarów w oferowanej konfiguracji | wymagane |  |  |
| - Technologia śledzenia detali graficznych, rozpoznaje kierunek i prędkość przemieszczającej się krwi | wymagane |  |  |
| - Videoprinter monochromatyczny | wymagane |  |  |
| - Oprogramowanie do zapisu całego badania pamięciach USB | wymagane |  |  |
| - Oprogramowanie umożliwiające akwizycję trójwymiarowego obrazu serca płodu i w oparciu o nią rekonstrukcję 3D/4D jednego cyklu serca | Wymagane co najmniej w 1 aparacie |  |  |
| - Interfejs sieciowy DICOM | wymagane |  |  |
| - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | wymagane |  |  |
| - Gwarancja min. 12 miesięcy | wymagane |  |  |
| Specyfikacja sond wymaganych do ultrasonografów |  |  |  |
| - Sonda konweksowa objętościowa matrycowa (głowica objętościowa convex 3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technologii pojedynczego spolaryzowanego kryształu o konstrukcji wielorzędowej (matrycowej) – 2 szt. |  |  |  |
| pasmo częstotliwości | 2-8 MHz |  |  |
| obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków | wymagane |  |  |
| - Sonda endokawitarna objętościowa (głowica endowaginalna objętościowa (3D/4D) do badań położniczych i ginekologicznych) - 1 szt. |  |  |  |
| pasmo częstotliwości | 5-13 MHz |  |  |
| kąt obrazowania w trybie B minimum 190º | wymagane |  |  |
| - Sonda endokawitarna objętościowa(głowica endowaginalna objętościowa (3D/4D) do badań położniczych i ginekologicznych) - 1 szt. |  |  |  |
| pasmo częstotliwości | 4-9 MHz |  |  |
| kąt obrazowania w trybie B | minimum 200º |  |  |
| obszar skanowania 3D/4D | minimum 200ºx150º |  |  |
| - Sonda konweksowa, matrycowa (głowica convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technologii pojedynczego spolaryzowanego kryształu) - 1 szt. |  |  |  |
| pasmo częstotliwości | 2-5 MHz |  |  |
| obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | wymagane |  |  |
| CW-doppler z regulacją położenia wiązki dopplera pod kontrolą obrazu B w czasie rzeczywistym | wymagane |  |  |
| - Sonda liniowa (głowica liniowa 2D wysokiej rozdzielczości o konstrukcji wielorzędowej (matrycowej) - 1 szt. |  |  |  |
| pasmo częstotliwości | 4-13 MHz |  |  |
| obrazowanie w technice harmonicznej | wymagane |  |  |
| - Sonda konweksowa, elektroniczna (głowica objętościowa convex 3D do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technologii elektronicznej, chłodzona cieczą) - 1 szt. |  |  |  |
| pasmo częstotliwości | 2-6 MHz |  |  |
| ilość kryształów | minimum 8000 |  |  |

....................................... 	.......................................

Miejscowość, data	Podpis Oferenta