Załącznik nr 2c – Zestawienie parametrów technicznych – Wózki transportowe

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH – 5 szt.

Nazwa i typ/model (podać):

Producent (podać):		
Rok produkcji: min. 2024

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy o parametrach umożliwiających wykorzystanie jako łóżko szpitalne – pooperacyjne. | TAK |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji). | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych w kształcie elipsy - z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). | TAK |  |  |
|  | Kolumny hydrauliczne z osłoną aluminiową. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja leża wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK, podać |  |  |
|  | Platforma leża podzielona na 2 segmenty. | TAK |  |  |
|  | Leże przezierne dla promieni RTG. | TAK |  |  |
|  | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu lub dwóch paneli z tworzywa HPL odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń, panele zaoblone/ zaokrąglone - bez ostrych krawędzi i rogów, łatwe do dezynfekcji. | TAK, opisać |  |  |
|  | Zdejmowany materac z poliuretanowej pianki w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, łatwy do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
|  | Materac o grubości min. 100 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 1930 mm, szerokość min. 610 mm. | TAK, podać |  | Szerokość leża: < 650 – 0 pkt. ≥ 650 – 1 pkt. |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami: min.725 do max. 840 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 780 mm – 840 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Długość całkowita: 2170 mm± 50 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 600-860 mm (+/-20 mm), regulacja odbywa się za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka. | TAK, podać |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 12o (+/- 1o); regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka. | TAK, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent + osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg. | TAK, podać |  | < 320 kg – 0 pkt ≥ 320 kg – 0,5 pkt |
|  | Dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg. | TAK, podać |  |  |
|  | Barierki boczne o długości min. 75% długości leża, składane wzdłuż do poziomu ramy leża z mechanizmem zapobiegającym przytrzaśnięciu. | TAK |  |  |
|  | Każda z barierek z mocowaniem od spodniej strony ramy leża, w min. 6 punktach. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne składane w kierunku wezgłowia. | TAK |  |  |
|  | Barierki boczne składające się z 6 pionowych poprzeczek o średnicy 22 mm (+/-2 mm) oraz poziomej poprzeczki łączącej o średnicy 40 mm (+/-10 mm), odstęp między poprzeczkami 230 mm (+/-10 mm) | TAK, podać |  |  |
|  | Składane, ergonomiczne uchwyty / rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą dwóch sprężyn gazowych z blokadą w zakresie: 0-83° (± 3°) - regulacja płynna. | Tak, podać |  | Maksymalny zakres blokady ≤ 82° – 0 pkt > 82° – 0,5 pkt |
|  | Cztery koła obrotowe o śr. min. 200 mm, dwa z nich z blokadą jazdy i obrotu. | TAK, podać |  |  |
|  | W celu zapewnienia płynnej jazdy wózek wyposażony w piąte koło o śr. min. 150 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 tworzywowe krążki odbojowe. | TAK |  |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), z udźwigiem min. 26 kg. | TAK |  |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa, łatwą do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami 1280 mm (+/- 30 mm). | TAK, podać |  |  |
|  | Specjalnie wyprofilowana przestrzeń w obudowie podstawy wózka na butlę tlenową ze zintegrowanym z pasem zabezpieczającym. | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony w gniazda na statyw do kroplówek, w rogu, po obu stronach ramy leża. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie wózka: 1 x Wieszak kroplówki z regulacją wysokości 2 x Pasy zabezpieczające pacjenta 1 x Uchwyt na dodatkową butlę z tlenem do montażu w narożu leża wózka. | TAK, podać |  |  |
|  | Wytwórca posiadający certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny. | TAK |  |  |
|  | Wytwórca posiadający certyfikat ISO 13485: 2016 lub równoważny. | TAK |  |  |
|  | Wytwórca posiadający certyfikat ISO 14001: 2015 lub równoważny. | TAK |  |  |
|  | Produkt jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, posiadający deklarację zgodności producenta i opatrzony znakiem CE. | TAK, załączyć do oferty |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

___________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta