Załącznik nr 2d – Zestawienie parametrów technicznych – Kardiomonitory

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Kardiomonitor – 5 szt.

Nazwa i typ/model (podać):

Producent (podać):		
Rok produkcji: min. 2024

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie modułowej (wszystkie parametry monitorowane w postaci wymiennych modułów) lub kompaktowo-modułowej (moduły podstawowych parametrów fabrycznie wbudowane w kardiomonitor, możliwość dołączania modułów dodatkowych parametrów bez udziału serwisu). | TAK |  |  |
|  | Domyślne ustawienia kardiomonitora dopasowane do pacjentów dorosłych, z możliwością szybkiego przełączenia w razie potrzeby na ustawienia odpowiednie dla dziecka. | TAK |  |  |
|  | Łatwy montaż i demontaż kardiomonitora bez użycia narzędzi. Możliwość łatwego przeniesienia kardiomonitora z podstawy jezdnej na uchwyt ścienny i odwrotnie. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja monitora zapewniająca cichą pracę, pozbawiona wentylatorów. Chłodzenie kardiomonitora poprzez naturalną konwekcję. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany uchwyt transportowy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania kardiomonitora w razie potrzeby do transportu z pacjentem - wymagana odporność na wstrząsy mechaniczne i wibracje określana zgodnie ze standardem ISO 9919/IEC 80601-2-61 lub równoważnym – podać spełniane wartości, wymienić normy i standardy. | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz – zasilacz fabrycznie wbudowany, z mechanicznym zabezpieczeniem przed odłączeniem przewodu zasilającego. | TAK |  |  |
|  | Akumulator (lub akumulatory) litowo-jonowy, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 2 godziny przy założeniu ciągłego monitorowania EKG, oddechu, SpO2 i pomiaru NIBP co 15 minut. | TAK |  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: ≤ 2h - 0 pkt 2,1-3h – 0,5 pkt 3,1-4h – 1 pkt > 4h – 2 pkt |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii (w godzinach lub minutach). | TAK |  |  |
|  | Waga kardiomonitora z akumulatorem max 8 kg. | TAK |  |  |
|  | Monitorowane parametry: - zapis EKG z rozpoznawaniem arytmii, - czynność oddechowa RESP, - nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP, - pulsoksymetria SpO2, - temperatura (2 kanały) - ciśnienie inwazyjne IBP (2 kanały), - kapnografia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduły innych parametrów, przenoszone pomiędzy kardiomonitorami, w tym co najmniej: rzut minutowy serca, głębokość sedacji (BIS), analiza stężenia anestetyków wziewnych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dołączenia zewnętrznego stelaża na moduły pomiarowe. | TAK |  |  |
| PARAMETRY UŻYTKOWE |  |  |  |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej min. 14’’ i rozdzielczości min. 1280x768 | TAK |  | Przekątna ekranu: ≤ 14’’ - 0 pkt 14,1-15’’ – 0,5pkt 15,1-17’’ – 1 pkt > 17’’ – 2 pkt |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Dostępne różne tryby wyświetlania danych, w tym: - ekran dużych liczb - ekran standardowy (krzywe + liczby) - ekran EKG w układzie kaskady - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości Możliwość zapisywania własnych układów ekranu Użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 7 dni z możliwością przeglądania na ekranie kardiomonitora i centrali monitorującej. | TAK |  | Pojemność pamięci trendów < 7 dni – 0 pkt 7-10 dni – 0,5 pkt > 10 dni – 1 pkt |
|  | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym z możliwością przeglądania na ekranie kardiomonitora i centrali monitorującej. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego oraz ręcznego oznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość zapisania w pamięci urządzenia własnych adnotacji do oznaczonego zdarzenia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile muszą zawierać min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego (przez dedykowany przycisk) przełączenia w nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności dźwięków oraz jasności ekranu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie kardiomonitora danych funkcji życiowych monitorowanych przez kardiomonitor na innym stanowisku. | TAK |  |  |
|  | Funkcja obliczeń dawek leków, parametrów hemodynamicznych, nerkowych i utlenowania | TAK |  |  |
| ALARMY |  |  |  |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. | TAK |  |  |
|  | Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie (dla wszystkich parametrów jednocześnie) względem aktualnego stanu pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmów widoczna w promieniu 360° wokół kardiomonitora. | TAK |  |  |
|  | Możliwość skonfigurowania sposobu zachowania sygnalizacji alarmów po ustaniu przyczyny alarmu: - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów fizjologicznych - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla alarmów zagrażających życiu - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów fizjologicznych - podtrzymanie wizualne dla alarmów zagrażających życiu. | TAK |  |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów w zakresie min. 30- 180 sekund. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo w kardiomonitorze z zachowaniem pełnej sygnalizacji w centrali monitorującej. | TAK |  |  |
|  | Archiwum alarmów - pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz ze wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. | TAK |  |  |
|  | Ręczne oraz automatyczne oznaczanie zdarzeń do zapamiętania | TAK |  |  |
| KOMUNIKACJA |  |  |  |  |
|  | Wbudowane min. 2 gniazda USB do podłączania urządzeń peryferyjnych, archiwizacji danych w pamięci zewnętrznej i aktualizacji oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. | TAK |  |  |
|  | Szyfrowanie co najmniej 128-bitowe wszystkich przesyłanych i przechowywanych danych zawierających dane demograficzne pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane gniazdo RJ-45 do połączenia z centralą monitorującą. | TAK |  |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych ze szpitalnymi systemami informatycznymi przy użyciu połączenia LAN, WLAN (integracja systemów nie jest objęta niniejszym zamówieniem). | TAK |  |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do podłączenia defibrylatora. | TAK |  |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG od 3 do 7 odprowadzeń wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-300 /min. | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w funkcję zaawansowanej analizy arytmii z rozpoznawaniem min. 25 typów zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. | TAK |  |  |
|  | Rozpoznawanie migotania przedsionków z możliwością czasowego zawieszenia alarmów dla tej arytmii. | TAK |  |  |
|  | Funkcja nauki arytmii. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie uniesienia / obniżenia odcinka ST w czasie rzeczywistym we wszystkich odprowadzeniach z programowanymi progami alarmowymi. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie odstępu QT w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Możliwość prezentacji zmian ST w postaci wykresu wieloosiowego (ST Mapa). | TAK |  |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-120 odd./min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK |  |  |
|  | Saturacja (SPO2). Monitorowanie saturacji i częstości tętna (pulsoksymetria) w technologii zapewniającej ograniczenie artefaktów ruchowych oraz umożliwiającej pomiar przy słabej perfuzji: Masimo lub FAST lub równoważne. | TAK |  |  |
|  | Funkcja inteligentnego opóźnienia alarmów SpO2 – czas opóźnienia alarmu zależny od szybkości i wartości przekroczenia progów alarmowych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK |  |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie min. 1-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar perfuzji w zakresie min. 0,2-10 jednostek. | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennie czujników różnych producentów dostępnych na polskim rynku (w tym co najmniej Masimo, Nellcor, Philips) bez ryzyka utraty gwarancji producenta na kardiomonitor i bez konieczności ręcznej zmiany algorytmu pomiarowego. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja aktualnego wyniku pomiaru ciśnienia wraz z wynikami co najmniej 3 poprzednich pomiarów i godziną ich wykonania na ekranie głównym tj. bez konieczności wywoływania dodatkowych okien | TAK |  |  |
|  | Tryby pomiaru: - ręczny (pomiar na żądanie), - automatyczny z programowanym interwałem od 1 do min. 120 minut - wenopunkcja (staza). | TAK |  |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru min 25-45⁰C. |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. od -40 do +340 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania 2 kanałów ciśnienia na jednym wykresie (2 przebiegi nałożone na siebie). | TAK |  |  |
|  | Funkcja pomiaru wartości PPV (zmienność ciśnienia tętna). | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru różnych nazw / etykiet ciśnienia w zależności od miejsca pomiaru, w tym co najmniej ABP, ART., CVP, LAP, PAP, ICP. | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania przetworników różnych producentów dostępnych na polskim rynku (w tym co najmniej Argon, Braun, Edwards, ICU). | TAK |  |  |
|  | Kapnografia Technologia pomiaru: microstream Możliwość pomiaru etCO2 u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych Zakres pomiaru etCO2 min. 0-120 mmHg Zakres pomiaru awRR min. 0-120 odd/min Pierwsza kalibracja nie wcześniej niż po 12 miesiącach lub po 1200 godzinach pracy, następnie nie częściej niż co 12 miesięcy lub 4000 godzin pracy. Automatyczna kompensacja ciśnienia Barometrycznego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowaną drukarkę termiczną. Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 50 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | TAK |  |  |
|  | Akcesoria - dla każdego kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, min. 3 rozmiary dla dorosłych oraz pacjentów bariatrycznych, - przewód NIBP, długość min 3 m. - kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka, długość min 3 m. - wielorazowy czujnik SPO2 dla dorosłych z przewodem, długość min 3 m. - przewód do przetworników IBP (2 szt) - układ do pomiaru etCO2 – min 20 szt - akumulator | TAK |  |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

___________________________________________

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta