# ZAPYTANIE OFERTOWE NR2 SMART 2024

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku ze złożonym składaniem wniosku wnioskiem o dofinansowanie pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej w zakresie pillow plate w BTH Sp. z o.o.”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, Nabór FENG.01.01-IP.01-001/24 – Ścieżka SMART

# ZAMAWIAJĄCY:

Biuro Techniczno Handlowe BTH IMPORT STAL Sp. z o.o. (zwanym dalej BTH) Podłęże 651

32-003 Podłęże

NIP: 6793106652

# Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup urządzenia – spektrometru do badania stali wg specyfikacji.

  - Specyfikacja urządzenia

1.    Zakres energii promieniowania X:

o    Minimalny zakres: 5 keV – 40 keV.

2.    Rodzaj detektora:

o    Detektor SDD z wysoką rozdzielczością min 135 eV dla linii Mn Kα

o    Szybkość zliczania min. 120kcps

3.    Źródło promieniowania:

o    Lampa rentgenowska z anodą Rh lub Ag.

o    Moc lampy min 5 W

o    Wielopozycyjny filtr do optymalizacji wiązki

4.    Zakres analityczny pierwiastków:

o    Analiza pierwiastków Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, Pb, Ti,

o    Analiza stopów stali ze szczególnym uwzględnieniem stali nierdzewnych oraz aluminium

o    Biblioteką gatunków zgodnie z ISO oraz ASME

5.    Metody wzorcowania:

o    Możliwość pracy w trybie bez wzorcowym i wzorcowym.

6.    Obsługiwane rodzaje próbek:

o    Ciała stałe (blachy, taśmy, pręty, oraz kształtowniki).

o    Średnica miejsca analizy nie większa niż 5 mm2 ze wskazaniem miejsca analizy na ekranie spektrometru

o    Próbki wzorcowe (CRM - Certified Reference Materials).

o    Krótki czas analizy max. 5sek

7.    Odporność:

o    Minimalna odporność IP65, opcjonalnie MIL-STD-810

o    Temperatura pracy -10 °C – 50 °C

o    Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przebiciem detektora, nie wpływające na analizę.

Parametry operacyjne urządzenia :

1.    Oprogramowanie:

o    Intuicyjne oprogramowanie z możliwością automatycznego raportowania wyników.

o    Obsługa WiFi/BT.

o    Wsparcie dla eksportu danych (np. w formacie CSV, Excel, PDF).

o    Zapis wyników na dysku sieciowym

o    Kamera wspierająca pozycjonowanie próbek oraz rejestrowanie obrazów powierzchni, oraz skanująca kody QR

2.    Kompatybilność sprzętowa:

o    Możliwość współpracy z systemami Windows/Linux/iOs.

3.    Wymiary urządzenia:

o    Kompaktowe wymiary, niska waga urządzenia poniżej 1,5kg wraz z baterią.

4.    Zasilanie:

o    Bateryjne, z funkcją HotSwap (podtrzymanie minimum 60sekund).

o    Minimum dwie baterie

o    Zasilanie sieciowe 230V (ładowarka)

5.    Interfejs użytkownika:

o    Ekran dotykowy

Parametry dodatkowe urządzenia:

1.    Warunki gwarancji:

o    Minimalna gwarancja: 24 miesiące.

2.    Serwis i wsparcie techniczne:

o    Dostępność serwisu w Polsce.

o    Maksymalny czas reakcji serwisu 48 godzin.

o    Urządzenie zastępcze na czas napraw.

o    Wsparcie w zgłoszeniu źródła promieniowania jonizującego do PAA.

3.    Szkolenie użytkowników:

o    Szkolenie dla operatorów urządzenia w ramach dostawy.

4.    Certyfikaty:

o    Certyfikat CE oraz zgodność z normami ISO oraz ASME.

UWAGA: W przypadku użycia nazw wyrobów i elementów (w niniejszym Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami), które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem bądź firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy- parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w opisie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym lub/i nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one pozyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

  - Kody zamówienia zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

38433000-9 Spektrometry

# Warunki udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy Dostawcy , którzy spełniają następujące warunki:

- nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia;

- posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.

- dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym terminową realizację przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Oferenta w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń podpisanych wraz z Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

# Warunki wykluczenia Wykonawcy Dostawcy i odrzucenia oferty:

  - Zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawca Dostawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

  - W tym celu Oferent składa oświadczenie o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie „oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” podpisanego przez Oferenta, stanowiącego załącznik nr 2 1 do zapytania ofertowego. Oferta wykluczonego Wykonawcy Dostawcy zostanie uznana za odrzuconą.

  - Odrzuceniu podlegają oferty sporządzone w sposób niezgodny z pkt. V zapytania ofertowego i nie zawierające kompletu wymaganych w nim dokumentów i oświadczeń.

  - Odrzuceniu podlegają także oferty, których zakres nie obejmuje całości przedmiotu zamówienia.

# Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryterium:

| L.p. | Kryterium | Waga kryterium | Max. ilość pkt. jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena netto: | 100% | 100 pkt |

Sposób przyznawania punktacji :

# 1/ Kryterium - cena netto - Pc

W kryterium Cena netto Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca Oferent wskaże w formularzu ofertowym cenę netto przedmiotu zamówienia.

W ramach kryterium „Cena netto” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

# Pc = (Cn x 100) / Cb

gdzie:

Pc – otrzymane punkty za kryterium cena netto

Cn – cena netto najniższej spośród złożonych Ofert 100 – waga kryterium

Cb – cena netto badanej Oferty

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z Wykonawcami Dostawcami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najlepszej oferty.

Oferty będą oceniane na podstawie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy Dostawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

# Sposób przygotowania ofert

  - Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Dostawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Dostawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy Dostawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy Dostawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy Dostawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności.

# Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

- Załącznik nr 1 - oferta wg wzoru formularza ofertowego

- Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o braku powiązań

- Załącznik nr 3 – Parametry techniczne urządzenia

- podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS, CEiDG lub innym rejestrze zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego i obejmować całość przedmiotu zamówienia.

5. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, a Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , na której ogłoszono zapytanie ofertowe.

6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Zamawiający wyklucza z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe na podstawie obiektywnie dostępnych danych. W takim przypadku ofertę uznaje się za odrzuconą

8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

# Opis sposobu obliczania ceny:

  - Oferent określi cenę przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich lub w EURO. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona, w celu porównania ofert, przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania. Jeżeli w tym dniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje. Cena obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  - W Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, Oferent winien podać cenę netto oraz cenę brutto.

# Termin i miejsce składania ofert

  - Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności 2021 w formie skanu podpisanego załącznika nr 1 , 2  i 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z ewentualnym pełnomocnictwem, o którym mowa w pkt. V ust. 3 d.

W procedurze konkursowej wezmą udział jedynie oferty dostarczone za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności 2021.

  - Termin składania ofert: upływa z dniem 03 marca 2025r, oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

  - Oferty zostaną otwarte w dniu 04 marca 2025r w siedzibie Zamawiającego.

  - Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1, 2 i 3 nie będą rozpatrywane.

  - Termin związania ofertą upływa po 60 dniach kalendarzowych licząc od terminu upływu składania ofert.

# Termin i miejsce realizacji umowy:

  - Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Maksymalny termin realizacji - 31.03.2025 r.

2.Adres dostawy: Wola Batorska 1284, 32-007 Wola Batorska

# Informacja o wyniku postępowania

  - Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi w dniu 04 marca 2025 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz niezwłocznie zamieści informację o dokonanym wyborze w Bazie Konkurencyjności 2021: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , a także prześle informacje mailowo do Wykonawcy Dostawcy , którego oferta została wybrana.

# Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

  - Umowa z Wykonawcą Dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania Ofertowego, przedstawioną ofertę i zostanie podpisana w okresie związania ofertą.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków i postanowień umowy w następujących przypadkach:

    - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,

    - gdy wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (np. klęska żywiołowa, epidemia).

    - braku środków finansowych na realizację inwestycji,

    - powstałych opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

    - zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów,

    - w przypadku konieczności lub techniczno- ekonomicznej zasadności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

    - w przypadku zmiany terminów realizacji etapów projektu,

    - kiedy zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.

    - zmiany urzędowej stawki podatku VAT;

    - uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy Dostawcy do ich dokonania.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

  - Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego poprzez system Baza Konkurencyjności 2021 (BK2021) . Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści wpłynie na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. W przypadku niemożliwości prowadzenia komunikacji z Oferentem zgodnie z w/w sposobem (przyczyny techniczne lub ograniczenia leżące po stronie portalu BK2021), dopuszcza się komunikację pisemną lub elektroniczną do osoby wskazanej do kontaktów, w szczególności z wykorzystaniem poczty e-mail.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści stosowną informację na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

  - Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana (opublikowana) Wykonawcom na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

# Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych jest Biuro Techniczno Handlowe BTH IMPORT STAL Sp. z o.o., Podłęże 651 , 32-003 Podłęże ;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 82 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji,

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, tj. przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym instytucja finansująca dokonała ostatniej płatności na rzecz Zamawiającego oraz jednocześnie nie krócej niż przez 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego.

- W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji

umowy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich Oferent ma obowiązek przekazać przedstawione powyżej informacje wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania.

# Pozostałe istotne postanowienia

  - Wykonawca Dostawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie do momentu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

  - W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

  - Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

  - Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania postępowania ofertowego, zmienić specyfikację Przedmiotu Zamówienia, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy bez podania przyczyny.

  - Oferent przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

  - Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych ze względu na kompatybilność elementów przedmiotu zamówienia. Złożona oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

11. Wskazana przez Oferenta cena obejmować musi wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia.

12.Koszty dostawy wyników badań są po stronie Oferenta.

13.Termin związania ofertą – min. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

14. Zamawiający przewiduje, że w umowach podpisanych w wyniku niniejszego Zapytania ofertowego będą zastosowane następujące kary umowne:

  - W przypadku naruszenia przez Wykonawców Dostawców  terminu realizacji wskazanego w umowach, Zamawiający ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,1% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od pierwszego dnia po dniu umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy.

  - W przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminów płatności, wskazanych w umowach, Wykonawca Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,02% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od pierwszego dnia po dniu upłynięcia terminu płatności wynikającego umowy.

- Zamawiający dopuszcza podpisanie z Oferentem umowy warunkowej uzależniającej formalne zlecenie badań od otrzymania wsparcia z programu FENG (po wejściu w życie warunku określonego w umowie warunkowej, tj. podpisaniu umowy o dofinansowanie przez BTH).

# Załączniki:

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o braku powiązań

- Załącznik nr 3 – Parametry techniczne urządzenia

- podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS, CEiDG lub innym rejestrze zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.