Załącznik 1- URS Aparat do miareczkowania potencjometrycznego

1  Wprowadzenie

1.1  Cel sporządzenia dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie szczegółowych wymagań użytkownika dla  Zestawu do miareczkowania potencjometrycznego wraz z przystawką do oznaczeń  metodą KF

1.2  Zakres

Aparat ma służyć do badania substancji czynnych, substancji pomocniczych i wyrobów gotowych w zakresie następujących parametrów:

-zawartości substancji czynnej, konserwantów i zanieczyszczeń,

- zawartości wody

Zestaw aparatury powinien składać się z następujących elementów:

- Titratora potencjometrycznego (modułu) z terminalem sterującym

z dodatkowym napędem  / systemem dozowania

- Przystawki oznaczania wody metodą KF (modułu) wolumetrycznie i kulometrycznie lub oddzielnych modułów

- Podajnika próbek

- Komputera z oprogramowaniem sterującym

Projekt zakupu, dostawy i uruchomienia urządzenia zostanie podzielony na następujące etapy podstawowe:

- wybór odpowiedniego dostawcy urządzenia,

- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji IQ/OQ i PQ,

- instalacja i uruchomienie urządzenia (IQ/OQ i PQ),

- opracowanie instrukcji użytkowania SP/Ap.

2  Wymagania

2.1  Wymagania ogólne

Producent i/lub dostawca urządzenia powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzenia oraz jego zgodność z wymaganiami niniejszego URS.

2.2  Wymagania szczegółowe

| ID1 | Opis | M/P2 | GMP (T/N)3 | Potwierdzenie spełnienia wymagania | Referencja z oferty (np. numer punktu, ID przedmiotu, itp..) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja urządzenia, wykonanie kwalifikacji IQ/OQ i PQ oraz opracowanie dokumentacji z kwalifikacji powinny zostać wykonane przez dostawcę. | M | T |  |  |  |
|  | Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzenia. | M | T |  |  |  |
|  | System ma budowę modułową, gwarantującą elastyczność i możliwość potencjalnej rozbudowy | M |  |  |  |  |
|  | Zestaw pracuje przy zasileniu 240V 1.8A +/-10% | M | T |  |  |  |
|  | Przedstawienie w ofercie wymiarów urządzenia: szerokość x głębokość x wysokość oraz masa | M |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dwa niezależne interfejsy pomiarowe, pozwalające na prowadzenie równoległych pomiarów. Każdy z interfejsów wyposażony w : gniazdo elektrody pomiarowej, gniazdo elektrody polaryzowalnej, gniazdo czujnika temperatury | O |  |  |  |  |
|  | System pozwala na wykonanie w pełni automatycznego miareczkowania potencjometrycznego w trybie: • ze zmienną porcją titranta •ze stałą porcja titranta •do określonego punktu końcowego (miareczkowanie do dwóch punktów końcowych w jednej analizie), • wyznaczanie stężenia jonu za pomocą elektrody jonoselektywnej, | M |  |  |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania co najmniej 3 dodatkowych napędów bez konieczności wyłączania aparatu z automatycznym rozpoznawaniem danych titranta (stężenie, miano, data ważności) przez odpowiedni system identyfikujący umieszczony w biurecie. | O |  |  |  |  |
|  | Co najmniej 1 dodatkowy napęd biurety (Rozdzielczość (napęd): min 20 000 kroków) | O |  |  |  |  |
|  | System umożliwia podłączenie wagi i transferu danych (naważek) do metody | M |  |  |  |  |
|  | Możliwość sterowania zarówno z poziomu terminala sterującego jak i komputera | M | T |  |  |  |
|  | Sterowanie z poziomu terminala pozwala na zdefiniowanie konta użytkowników i prawa dostępu, wybrania zdefiniowanych metod, zapisania nowych metod, | M | T |  |  |  |
|  | Rozdzielczość urządzania dozującego min 20.000 kroków na objętość biurety | M | T |  |  |  |
|  | Złącza komunikacyjne w aparacie min Ethernet, Złacza komputera sterującego pracą systemu min 3 USB RS232 RJ45 (Ethernet) | M |  |  |  |  |
|  | Złącza czujników : Potencjometryczny spolaryzowany referencyjny temperatury | M |  |  |  |  |
|  | Biureta ze zintegrowanym systemem identyfikującym przechowującym dane odczynnika (nazwa, stężenie, miano, historia miana) z cylindrem szklanym i ochroną przed światłem, umożliwia zaciąganie odczynnika z butelki do biurety. • umożliwia zaciąganie odczynnika do biurety z zewnętrznego zbiornika z odczynnikiem/titrantem • umożliwia dozowanie odczynnika z biurety do naczynia do miareczkowania przez dowolny port dozujący • umożliwia automatyczne opróżnianie i przepłukanie biurety, zabezpieczając przed skutkami krystalizacji odczynników Biurety wraz wężykami dozującymi dedykowanymi do biuret | M |  |  |  |  |
|  | Biurety w zestawie, co najmniej: 5ml, 2x10ml, 20 ml z limitem błędu 0,2% | M | T |  |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączanych elektrod z wbudowanym systemem identyfikującym | O |  |  |  |  |
|  | Zestaw elektrod wraz z kablami do podłączenia. Kombinowana elektroda szklana do wykonywania miareczkowań w środowisku niewodnym Kombinowana elektroda szklana do wykonywania miareczkowań w środowisku wodnym | M |  |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury pracujący w zakresie min od -5 do130°C | M | T |  |  |  |
|  | Kompletny zestaw wraz z elektrodą i niezbędnymi akcesoriami, wraz z dodatkowa biuretą, który pozwala na automatyczne oznaczanie zwartości wody techniką miareczkowania Karla Fishera (wolumetrycznie) w próbkach płynnych i stałych. Wyposażony w min jedno mieszadło magnetyczne. Oraz system do bezkontaktowej wymiany odczynnika KF. | M |  |  |  |  |
|  | Kompletny zestaw wraz z elektrodą, generatorem bez diafragmy i niezbędnymi akcesoriami , który pozwala na automatyczne oznaczanie zwartości wody techniką miareczkowania Karla Fishera (kulometrycznie) Wyposażony w min jedno mieszadło magnetyczne. Oraz system do bezkontaktowej wymiany odczynnika KF. System wyposażony jest w układ generowania jodu pracujący w trybie ciągłym lub/i pulsacyjnym | M |  |  |  |  |
|  | Dodatkowo elektroda, generatorem z diafragmą (opcjonalnie) | O |  |  |  |  |
|  | Realizacja pomiarów moduł potencjometryczny i KFV minimalne wymagania • pH z dokładnością: 0,008 pH • U (mV) z dokładnością: 0,5 mV w zakresie: –2,000 - +2,000 mV, • Ipol z dokładnością: 0,1 uA w zakresie: 0 - +24 μA • Upol z dokładnością: 0,5 mV w zakresie: –2,000 - 2,000 mV • Temperatura -czujnik Pt 1000 z dokładnością: ±0.4°C w zakresie:od –20.0 °C – do 130.0 °C | M | T |  |  |  |
|  | Stanowisko do automatycznego miareczkowania wraz z podajnikiem z jedną wieżą z zestawem akcesoriów umożliwiających wykonywanie oznaczenia Wyposażony w zestaw w pompę do opłukiwania elektrod i końcówek dozujących po analizie oraz odsysania ścieków | O |  |  |  |  |
|  | Podajnik umożliwiający ustawienie serii minimum 16 zlewek o poj 100 ml. W zestawie powinny być uwzględnione odpowiednie dla podajnika zlewki | O |  |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania innych objętości próbek (zmiany karuzeli) | O |  |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia komputer spełniający wymagania dla oprogramowania sterującego, umożliwiający podłączenie do sieci wewnętrznej, drukarki sieciowej przesyłanie danych po sieci | M |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące aparatem miareczkowym wraz z przystawkami i podajnikiem oraz komputerem z peryferiami •Oprogramowanie spełniające wymagania CFR 21 część 11, Audit Trail •Oprogramowanie posiadające konta użytkowników i prawa dostępu, • Możliwość podłączenia innych urządzeń np. wagi wraz z elektronicznym transferem danych z wagi, będącej na wyposażeniu laboratorium, do aparatu miareczkowego •Transfer danych do systemów typu LIMS, •Możliwość tworzenia raportów np. w formacie PDF, oraz ich archiwizowanie | M | T |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na sterowanie pracą systemu do miareczkowania, rejestrację danych pomiarowych, ich graficzną prezentację Umożliwia tworzenie dedykowanych systemów pracy dla każdej aplikacji, tworzenie metod w oparciu o aplikacje znajdujące się w zasobach bibliotek. zapewnia możliwość ponownego przetwarzania wyników i przeliczania ich po modyfikacji naważki, czy też parametrów oszacowania krzywej miareczkowej. | M | T |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia spełnienie wymogu podłączenia urządzeń do jednego komputera oraz możliwość upgrade’u do wersji sieciowej | O | T |  |  |  |
|  | Dostawca zapewnia walidację systemu skomputeryzowanego w raz z dokumentacją | O | T |  |  |  |
|  | Dostawca zapewni zestaw niezbędnych odczynników umożliwiający przeprowadzenie analiz w trakcie szkolenia | M | T |  |  |  |
|  | Dostawca zapewni zestaw niezbędnych części eksploatacyjnych umożliwiający przeprowadzenie analiz w trakcie szkolenia np. uszczelki, kapilary, mieszadełka magnetyczne | M | T |  |  |  |
|  | Zgodność systemu i oprogramowania z CFR 21 part 11 | M | T |  |  |  |
|  | Aparat spełnia wszystkie, aktualne wymagania farmakopei europejskiej i amerykańskiej. | M | T |  |  |  |
|  | Dostawca powinien wraz z urządzeniem dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim | M | T |  |  |  |
|  | Po zainstalowaniu aparatury dostawca powinien przeprowadzić szkolenie aplikacyjne personelu z zakresu obsługi aparatu i oprogramowania. | M | T |  |  |  |
|  | Aparat powinien posiadać certyfikat zgodności CE i Ph. Eur./ USP oraz co najmniej 2 lata gwarancji | M | T |  |  |  |
|  | Przegląd po pierwszym i przed upływam drugiego roku gwarancji | O | T |  |  |  |
|  | Dostawca powinien zagwarantować dostępność serwisu oraz części zamiennych po okresie gwarancji | M | T |  |  |  |
|  | Termin kwalifikacji urządzenia do 31.12.2020 | M |  |  |  |  |

1 Unikalny numer ID wymagania

2 Ocena potrzeby spełnienia wymagania, M: Musi być; O: Opcja

3 Identyfikacja krytyczności GMP– Analiza krytyczności i ryzyka systemów komputerowych

3  Słownik

| Termin | Definicja |
| --- | --- |
| Ph. Eur | Aktualna edycja Farmakopei Europejskiej |
| USP | Aktualna edycja Farmakopei Amerykańskiej |

4  Załączniki

N/D