Część I Laboratoryjna wyparka rotacyjna z łaźnią i systemem próżniowym – 5 szt. oraz cyrkulator obiegowy – 1szt

Laboratoryjna wyparka rotacyjna z łaźnią i systemem próżniowym – 5 szt.

Minimalne parametry:

•	Podnośnik: manualny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 mm
•	Zakres prędkości obrotowej: 20-250 obr./min lub szerszy
•	Pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania: > 2000 cm2 
•	płaska uszczelka z FKM z podwójnym uszczelnieniem do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego,
•	Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki,
•	Zakres regulacji kąta nachylenia kolby wyparnej: 20 – 80 stopni lub szerszy
•	Rurka odprowadzająca pary zabezpieczona przed zapiekaniem 
•	Chłodnica z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej, która zapobiega zawracaniu kondensatu 
•	Panel sterowania (Przekątna: min. 3.5”,  Regulacja temperatury łaźni, Regulacja prędkości obrotowej, Wyświetlenia aktualnej i nastawionej temperatury łaźni i prędkości obrotowej, Demontowany, z możliwością zdalnego sterowania procesem, z opcją blokady prędkości obrotowej i temperatury łaźni, aby zapobiec przypadkowej zmianie, Sygnalizacja wizualna pracy wyparki w postaci widocznych z daleka podświetleń pokręteł temperatury i obrotów, Sygnalizacja gorącej łaźni w trybie czuwania)

•	Łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką (	Zakres temperatury pracy: 20 – 210°C lub szerszy, Dokładność utrzymywania temperatury w łaźni: nie więcej niż ±1K, Mieszcząca maksymalnie kolby o pojemności: min. 5 l, Możliwość odsunięcia łaźni, Moc grzewcza łaźni: min. 1200W, Oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury w stosunku do zadanej o ustaloną przez producenta wartość z zakresu 3-10°C, Dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody, Stopień ochrony minimum IP67)

Cyrkulator obiegowy – 1 szt.

o	możliwość podłączenia do chłodnic wyparek laboratoryjnych (przepływ przez szklaną spiralę)

o	wydajność chłodnicza w:

- +10 °C: min. 1500 W

- - 10 °C: min. 750 W

o	Temperaturowy zakres pracy: min. -10 - +40 °C lub szerszy

o	Stabilność temperatury: maks. ±0,5 °C

o	Wielkość przepływu medium: min. 12 l/min

o	Zakres temperatury pracy: 12 – 30 °C lub szerszy

o	Maksymalne ciśnienie przepływu: min. 2,5 bar

o	Objętość płynu termostatycznego min. 9 l

o	Wymiary zewnętrzne: żaden nie przekracza 1200 mm

o	Podłączenie  węży: 12 mm

o	System zabezpieczający przed zamrożeniem i przegrzaniem oraz pracą „na sucho”

o	Alarmy optyczne i dźwiękowe

o	Chłodzenie urządzenia: powietrzne; wiatrak w technologii EC

o	Dotykowy wyświetlacz – sterowanie, odczytywanie błędów

o	Przyłączenie elektryczne: 230 V / 50 Hz

Część II Dygestorium – 2 szt.

o	Minimalny przepływ powietrza konieczny do prawidłowej pracy: maks.900 m3/h ,Spełnianie normy PN EN 14 175-3
o	Konstrukcja nośna do dygestorium – o szerokości minimum 2050 mm oraz maksymalnie 2150mm, rama w kształcie litery H, ściana tylna/przegroda: kamionka - lity spiek ceramiczny;
o	Wysokość dygestorium: min. 2700 mm

o	Wysokość robocza: min. 900 mm

o	Głębokość robocza: min. 900 mm

o	Zmiennoprzepływowy – kontroler przepływu powietrza AC4v

o	Moduły serwisowe z dwoma zlewikiami polipropylenowym w panelu tylnym;

o	Wykładzina wnętrza: kamionka - lity spiek ceramiczny, Szyba: bezpieczne szkło hartowane, Oświetlenie: Lampy energooszczędne, Kontrola/monitoring: Kontroler AC3v, System wentylacji: przyłącze DN250mm, Wentylacja: króciec podłączeniowy do wentylacji szafek;
o	1 x ściana boczna lewa: Wykładzina wnętrza kamionka - lity spiek ceramiczny, Panel boczny materiał taki sam jak wykładzina wnętrza;
o	1 x ściana boczna prawa: Wykładzina wnętrza kamionka - lity spiek ceramiczny, Panel boczny materiał taki sam jak wykładzina wnętrza;
o	Wentylowana i wyciszona szafka na pompę próżniową
o	Segment szuflad pod blatem
o	Segment wentylowanej szafki na odczynniki
o	Możliwość instalacji zaworu dla gazu obojętnego i osobno dla instalacji próżniowej
o	Możliwość instalacji w panelu pod dygestorium przetwornika ciśnienia z wyświetlaczem
o	W środkowym panelu wyjścia linii próżniowej i gazu obojętnego
o	Możliwość instalacji reduktora ciśnienia gazu obojętnego na panelu pod dygestorium
o	Blat:1 x kamionka – lity spiek ceramiczny blat 2050 x 708 x 26/33 mm - podniesione dookoła obrzeże;
o	wyposażenie mechaniczne: 4x woda zimna, końcówka + zawór;1 x azot, końcówka + zawór
o	wyposażenie elektryczne:1 x wyposażenie: 8x gniazdko elektryczne 230 V,16 A, zainstalowane pod blatem; 
o	Miejsce prowadzenia reakcji z odprowadzeniem oparów/zapachów i zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Elementarne wyposażenie laboratorium chemicznego.  
o	Certyfikat oraz Test Typu dla zaoferowanego dygestorium potwierdzający spełnienie przez oferowane dygestoria wymagań normy PN EN 14175 – część 1, 2, 3 i 6 lub równoważną przy przepływie powietrza nie większym niż 900 m3/h.

Część III System próżniowy z zestawem szklanych elementów linii próżniowej

System próżniowy – 5szt

•	Możliwość połączenia z wyparką rotacyjną
•	Przepływ: min. 20 l/min; 
•	Możliwość osiągnięcia próżni: < 3 mbar abs
•	Możliwość ustawienia ciśnienia z dokładnością do 1 mbar;
•	Wyświetlacz elektroniczny
•	Elektroniczna regulacja próżni, ustawianie prędkości i czasu 
•	Możliwe tryby pracy (Stałe (ustalonego przez użytkownika) ciśnienie, Odpompowywanie z pełną wydajnością pomp, Automatycznego dopasowywanie ciśnienia do odparowywanego rozpuszczalnika, Ustalony przez użytkownika w zależności ciśnienia od czasu)
•	Pompa wyłącza się automatycznie po osiągnięciu zadanej próżni.
•	W układzie separator szklany na wlocie do systemu, chłodnica zwrotna z możliwością chłodzenia wodą/płynem z odbieralnikową kolbą szklaną na wylocie z systemu. 
•	Zawór do gas balastu
•	Oprogramowanie do sterowania urządzeniem
•	Wszystkie elementy mające kontakt z oparami: chemoodporne 
•	Wymiary zewnętrzne: żaden nie przekracza 500 mm
•	Masa: < 20 kg
•	Zasilanie: 220-240 V/50-60 HZ

Zestaw szklanych elementów linii próżniowej – 2 szt.

o	Linia Schlenka, 5 lub więcej kranów, Krany dwudrogowe, Odporność chemiczna, Krany z teflonowymi lub szklanymi zamknięciami, Możliwość połączenia z pompą poprzez dygestorium, Wymrażacz(Dwuelementowy, Pojemność: min. 250 ml, Odporność na niskie temperatury (-196°C))

Część IV Mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą i termoparą – 10 szt.

o	Moc grzewcza płyty: min. 800 W

o	Zakres prędkości obrotowej: 100-1200 obr/min. lub szerszy

o	Zakres temperaturowy płyty grzejnej:  20 - 300°C lub szerszy

o	Dokładność nastawienia temperatury: nie gorsza niż ±1°C

o	Płyta pokryta powłoką odporną na zarysowania, odporną chemicznie i dającą szybki transfer ciepła

o     Osobne systemy sterowania grzaniem i mieszaniem

o	Wbudowane przyłącze do zewnętrznego czujnika temperatury

o	Wyświetlacz LCD do ustawienia i odczytu temp. i prędkości obrotowej

o	Dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury  z możliwością blokady obu parametrów

o	Sygnalizacja wizualna pracy mieszadła

o	Wyłączanie grzania, jeśli temperatura płyty przekroczy o ustawioną temperaturę o określoną przez producenta wartość z zakresu (20-40 °C)

o	Maksymalna objętość mieszania (w przeliczeniu na wodę): > 18 l

o	Średnica płyty grzejnej: > 140 mm

o	Waga: <  3,5 kg

o	Wymiary zewnętrzne: żaden nie przekracza 320 mm

o	Klasa bezpieczeństwa zgodnie z DIN 60529: IP 42

o	Głośność: < 55 dB

o	czujnik temperatury Pt1000 ze stali nierdzewnej

Część V Zestaw pompa łopatkowa olejowa + miernik ciśnienia z wyświetlaczem: - 2 szt.

Zestaw pompa łopatkowa olejowa + miernik ciśnienia z wyświetlaczem: - 2 szt.

o	Typ: łopatkowa olejowa

o	Maksymalna szybkość pompowania przy 50 Hz w:  > 120 L / min

o	Próżnia końcowa bez balastu gazu: 3×10-3 mbar lub głębsza

o	Próżnia końcowa z balastem gazu: 9×10-2 mbar lub głębsza

o	Zasilanie: 115/230V, 50/60Hz

o	Podłączenie wlot i wylot: DN 16 KF

o	Poziom hałasu: < 55 dB

o	Wymiary: Żaden wymiar nie przekracza 600 mm

o	Pojemność maksymalna oleju: 500 - 2000 ml

o	Temperatura pracy: 10 – 40 °C lub szerszy

o	Waga: < 25 kg

Miernik ciśnienia z wyświetlaczem – 2 szt.

o	Zakr. Pomiarowy: 5x 10-4 mbar – 1300 mbar lub szerszy

o	Rozdzielczość minimalna (w zakresie ciśnień):

- 1 mbar (1050-100 mbar)

- 0,5 mbar (99-1 mbar)

- 0,1 mbar (0,9-0,1 mbar)

- 0,01 mbar (0,09-0,01 mbar)

- 0,001 mbar (0,009-0,001 mbar)

o	Zasada pomiaru: pomiar pojemnościowy i wg PIRANI

o	Maksymalny zakres odchyleń (w zakresie ciśnień):

- ±5% wartości mierzonej (950-1050 mbar)

- ±10% wartości mierzonej (100-950 mbar)

- ±15% wartości mierzonej (1×10-3-100 mbar)

- ±50% wartości mierzonej (5×10-4-1×10-3 mbar)

o	Przyłącze: mały kołnierz KF DN 16 ; wąż o Ø wewn. 8-10 mm

o	Temp. Pracy:	+10 - +50 °C lub szerszy

o	Wymiary zewn.: Żaden nie przekracza 200 mm

o	Masa:	maks. 300 g

o	Zasilanie sieciowe:100-240 V, 50/60 Hz

Część VI Automatyczny układ wyparny – 1 szt.

o	objętość kolby wyparnej: min. 20l

o	możliwość stosowania kolb o mniejszych objętościach niż 20 L

o	łaźnia wodno-olejowa przystosowana do pracy w zakresie 20-150 oC

o	dokładność sterowania temperaturą +/- 1 oC

o	zabezpieczenie łaźni przed przegrzaniem

o	łaźnia podnoszona i opuszczana elektrycznie

o	moc grzania łaźni min. 3 kW

o	łaźnia wykonana ze stali nierdzewnej

o	płaskie dno łaźni, spirale grzejne ukryte pod dnem w celu łatwego czyszczenia łaźni

o	czujnik poziomu cieczy w łaźni z funkcją automatycznego uzupełniania

o	podpórki pod kolby, mocowane przy łaźni, umożliwiające położenie na nich kolby i obsługę wyparki przez jedną osobę.

o	kontroler próżni

o	timer

o	całkowita powierzchnia chłodzenia nie mniejsza niż 1,2 m2

o	dedykowany do wyparki stolik z kółkami jezdnymi

o	szklany, dotykowy panel sterujący z wyświetlaniem wszystkich parametrów procesu

o	Możliwość natychmiastowego, ręcznego wyłączenia urządzenia przez operatora.

System operacyjny:

o	System operacyjny umożliwiający ciągłą pracę urządzeń bez nadzoru przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

o	System powinien zapewnić automatyczne napełnianie i opróżnianie kolby na surowiec, automatyczne odbieranie destylatu oraz automatyczne usuwanie osadu z kolby wyparnej.

o	System powinien posiadać czujniki poziomu cieczy w zbiornikach na destylat i pozostałość po destylacji, zapobiegające przepełnieniu

o	Nawigacja po menu systemu z przewodnikiem zapewniająca płynne ustawienie i przechowywanie parametrów procesu

o	Kompletny układ wytwarzania próżni, w tym między innymi pompa próżniowa dostosowana do pracy z mediami kwaśnymi, zasadowymi oraz rozpuszczalnikami organicznymi, umożliwiająca wytworzenie w układzie destylacyjnym próżni min. 3 mbar, o wydajności nie mniejszej niż 3,0 m3/h, skraplacz i separator.

o	Wąż do próżni i wody, przeźroczysty produkowany przez producenta wyparki, odporny chemicznie oraz na promieniowanie UV, wykonany z modyfikowanego PE średnica wewnętrza 8 mm zewnętrza 17mm, długość 16 metrów.

o	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Część VII Zmywarka z akcesoriami i stacją wody DEMI – 1 szt.

Zmywarka z akcesoriami

o	Jednodrzwiowa, ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej

o	Obudowa i komora myjni wykonana ze stali szlachetnej

o	Cyfrowy panel sterowania

o	Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi

o	Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie

o	Możliwość mycia iniekcyjnego

o	Modułowy system wyposażenia umożliwiający szeroką konfigurację zastosowań

o	Urządzenie wyposażone w zasobnik na sól regeneracyjną, zasobnik na detergent myjący w proszku oraz zasobnik na środek neutralizujący lub środek ułatwiający spłukiwanie

o	Zewnętrzna pompa dozującej do płynnych środków chemicznych

o	Min. 2  fabryczne programy mycia oraz możliwość zaprogramowania min. 2 preferowanych programów

o	Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem: maksymalne opóźnienie nie mniejsze niż 16 h

o	Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 500l/min.

o	Grzałki poza komorą mycia.

o	Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej lub zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia

o	Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego.

o	Wielostopniowy system filtrowania roztworu myjącego

o	Przyłącza wodne: zimna woda lub ciepła o temp. 65°C lub niższej, ciśnienie przepływu 2-10 bar, wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala) oraz woda demineralizowana - ciśnienie 0,5-10 bar

o	Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej: maks. 12 kW

o	Wymiary zewnętrzne: żaden nie przekracza 1000 mm

o	Sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu programu

o	Objętość komory mycia: min. 130 L

o	Maksymalna masa urządzenia maks. 80 kg

o	Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy: maks.  75 dB(A) re 20 µPa

o	Bez szczelinowo spawana komora mycia

o	Emisja ciepła do pomieszczenia: maks. 1,3 MJ/h

o	Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, klasa ochrony IP21

o	Zgodność z normami: Znak VDE (bezpieczeństwo elektryczne) Klasa ochronna IP według EN 60529: IP 2, EN 61010-1, EN 61010-2-040, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

o	Akcesoria:

- Kosz ze zintegrowanym ramieniem myjącym, mogący pomieścić ładunek o wysokości od 130 do 190 mm

- Kosz multifunkcyjny do mycia iniekcyjnego i natryskowego, mogący pomieścić 2 wsady

- Podkładka z siatki  do kosza górnego lub dolnego do mycia zlewek

- Dwa moduły iniekcyjne wyposażone w 15 lub więcej dysz odpowiednich do mycia szkła laboratoryjnego

- Zewnętrzna pompa dozująca do detergentów w płynie

Stacja wody DEMI

o	Możliwość pracy pod ciśnieniem wody wodociągowej

o	Wielo oczyszczania wody oparty na:

o	Obecność prefiltra osadowego; zastosowanie filtracji osadowo-węglowej; zastosowanie procesu odwróconej osmozy

o	Wydajność systemu: min. 20 l/h

o	System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania

o	Stopień retencji wynosi: min. 95%

o	Praca urządzenia: automatyczna i bezobsługowa

o	Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę wody demi

o	Zaopatrzenie w zbiornik ciśnieniowy o pojemności: ≥ 50 L

o	Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zakręconym zaworze filtratu

o	Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, myjki, itp.

o	Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody

o	Możliwość samodzielnego serwisowania

o	Możliwość zasilania wodą o temperaturze w zakresie: 5-40ºC lub szerszy

o	Możliwość instalacji lampy UV

o	Możliwość samodzielnego montażu urządzenia

o	Zasilanie: 230V/50Hz

o	Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej

o	kolorowy wyświetlacz LCD,

o	konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm,

o	Oprogramowanie software, na zewnętrznym nośniku, do kalibracji urządzenia

o	Manometr ciśnienia wody zasilającej

o	Graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa:

o	alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego,

o	alarm informujący o wymianie modułu membranowego RO,

o	alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV

o	wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów,