Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia OPZ

Zamówienie dotyczy zakupu miernika małych rezystancji

Miernik rezystancji uzwojeń i małych rezystancji do dokładnego pomiaru małych rezystancji obiektów o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym. Przyrząd ma być stosowany przy pomiarze rezystancji zarówno uzwojeń transformatorów - w tym transformatorów z rdzeniem amorficznym - jak i obiektów o charakterze rezystancyjnym. Miernik dedykowany do użytkowania w elektrowniach, w firmach utrzymania ruchu, a także na kolei.

Cechy produktu

- pomiar uzwojeń transformatora (obiektów indukcyjnych, w tym transformatorów ze rdzeniem amorficznym)

- pomiar bardzo małych rezystancji

- funkcja demagnetyzacji rdzenia transformatora

- funkcja automatycznej kompensacji temperaturowej (sonda temperaturowa)

- funkcja określenia temperatury silnika pracującego pod obciążeniem

- wysoka odporność na zakłócenia

Zastosowanie

Miernik ma służyć do pomiaru małych rezystancji obiektów o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym, zarówno uzwojeń transformatorów - w tym transformatorów z rdzeniem amorficznym - jak i obiektów o charakterze rezystancyjnym. Produkt ma być przeznaczony do użytkowania w elektrowniach, na kolei i firmach utrzymania ruchu w celu pomiaru rezystancji:

- uzwojeń transformatorów i silników,

- zabezpieczeń elektrycznych, styków,

- połączeń uziemiających, połączeń wyrównawczych,

- połączeń spawanych i lutowanych,

- połączeń skręcanych

- oraz innych obiektów rezystancyjnych i indukcyjnych.

Możliwości urządzenia

Miernik ma stanowić innowacyjne połączenie przyrządu o wysokich parametrach pomiarowych z nowoczesnym interfejsem oraz rozbudowanym systemem zarządzania danymi. Bezprzewodowa wymiana danych, rozbudowana o system kodów 2D i możliwość druku etykiet identyfikujących badane obiekty.

Łatwy odczyt

Miernik ma być wyposażony w czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy, który dzięki rozdzielczości 800 x 480 pikseli ma zapewniać wygodę w operowaniu interfejsem, jak również wysoką czytelność wyników pomiarowych.

Wytrzymała i praktyczna obudowa

Ma być zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa o stopniu ochrony IP67  ma gwarantować wodoodporność i pyłoodporność urządzenia.

Pomiar rezystancji

| Zakres | Rozdzielczość | Prąd pomiarowy | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
| 0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | 10 A | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |
| 1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | 10 A | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |
| 2,000…19,999 mΩ | 0,001 mΩ | 10 A | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |
| 20,00…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | 10 A / 1 A | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |
| 200,0…999,9 mΩ | 0,1 mΩ | 1 A / 0,1 A | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |
| 1,0000…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | 1 A / 0,1 A | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |
| 2,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | 0,1 A | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |
| 20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | 10 mA | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |
| 200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | 1 mA | ±(0,2% w.m. + 2 cyfry) |

Pozostałe dane techniczne:

- rodzaj izolacji: podwójna wg PN-EN 61010-1

- kategoria pomiarowa: III 600 V wg PN-EN 61010-2-030

- stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529:

  - z zamkniętą walizką: IP67

  - z otwartą walizką, zasilaniem z akumulatorów, założone zaślepki: IP54

  - z otwartą walizką, zasilaniem z sieci i/lub bez zaślepek: IP40

- zabezpieczenie przed zewnętrznym napięciem: do 600 V AC przez 10 s

- zasilanie ładowarki akumulatorów: 90 V…265 V/50 Hz…60 Hz, 2 A

- czas ładowania akumulatorów: do ok 3,5 godziny

- ilość pomiarów (obiektów rezystancyjnych) prądem 10A przy zasilaniu z akumulatorów: 700…800 w zależności od temperatury otoczenia

- maksymalna rezystancja przewodów dla prądu 10 A: 300 mΩ

- dokładność zadawania prądu pomiarowego: ± 10%

- czas wykonywania pomiaru rezystancji:

  - z wybranym rezystancyjnym typem obiektu i dwukierunkowym przepływem prądu: 3 s

  - z wybranym indukcyjnym typem obiektu, zależny od rezystancji i indukcyjności obiektu: 5 s lub więcej

- temperatura pracy: -10°C…+50°C

- temperatura pracy ładowarki: 0°C…+45°C

- temperatura przechowywania: -20°C…+60°C

- wilgotność: 20%…90%

- temperatura odniesienia: +23°C ± 2°C

- wilgotność odniesienia: 40%…60%

- współczynnik temperaturowy: ±0,01% w.w./°C ± 0,1 cyfry/°C (“w.w.” - wartość wskazywana)

- czas do samoczynnego wyłączenia: 5…45 minut lub opcja nieaktywna, w zależności od nastawy

- wyświetlacz graficzny TFT: 800 x 480 pikseli

- standard interfejsu: USB, LAN, Wi-F

- wyrób ma spełniać wymagania EMC (emisja dla środowiska przemysłowego) wg norm: PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

- zgodność z normami FCC: urządzenie elektroniczne w Klasie A

Zamawiający w zakresie punktów wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych ww. wymaganiach. Udowodnienie ich (np.: poszczególnych funkcjonalności) leży po stronie Wykonawcy”. Wymóg o równoważności został określony w Wytycznych.